Techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Taikymo specializacija | Širdies ir kraujagyslių tyrimams skirtas ultragarsinės diagnostikos prietaisas. |  |  |
| 2. | Prietaiso architektūra | Bendras sistemos dinaminis diapazonas ne mažesnis kaip 260 dB. |  |  |
| 3. | Prietaiso ergonomika | 3.1.Skaitmeninė vaizdo gavimo technologija; 3.2.Vaizdo monitoriaus padėtis reguliuojama – jį galima pasukti, palenkti bei pakelti ar nuleisti nepriklausomai nuo valdymo pulto; 3.3. Valdymo pulto padėtis reguliuojama – jį galima pasukti, pakelti ar nuleisti. |  |  |
| 4. | Dvimačio vaizdo savybės | 4.1. Automatinė skenavimo parametrų optimizacija apimanti optimalios stiprinimo kompensavimo kreivės (TGC, arba DGC, arba STC) parinkimą; 4.2. Šoninio vaizdo stiprinimas; 4.3. Aukštesnių harmonikų registravimas. |  |  |
| 5. | Vienmatis vaizdinimas | Audinių (pilkų spalvų skalėje). |  |  |
| 6. | Kraujotakos režimai |  |  |  |
| 6.1 | Spektrinės doplerografijos režimai ir savybės | 6.1.1. PW (pulsinis dopleris); 6.1.2. HPRF (didelio impulsų pakartojimo dažnio dopleris); 6.1.3. CW (nuolatinės bangos dopleris); 6.1.4. Spektrinė (PW) audinių doplerografija; 6.1.5. Automatinė skenavimo parametrų optimizacija. |  |  |
| 6.2 | Spalvinės doplerografijos režimai ir savybės | 6.2.1. Spalvinė tėkmės greičio doplerografija; 6.2.2. Spalvinė tėkmės galios doplerografija; 6.2.3. Tripleksinis vaizdavimas realiame laike, veikiantis su PW režimu; 6.2.4. Spalvinė audinių doplerografija spalvų skalėse koduojanti audinių judėjimo greitį. |  |  |
| 7. | Vaizdų išsaugojimas | 7.1. Statinių ir dinaminių vaizdų archyvavimas vidinėje prietaiso atmintyje, išsaugant visą pradinę informaciją apie signalą; 7.2. Statinių ir dinaminių vaizdų perdavimas pagal DICOM send (arba lygiavertis) protokolą į duomenų saugyklas ir darbo stotis, išsaugant visą pradinę informaciją apie signalą, su galimybe siųsti duomenis laidiniu kompiuteriniu tinklu (LAN) ir/ar bevieliu kompiuteriniu tinklu (WLAN); 7.3. Vaizdų išsaugojimo USB jungtimi prijungiamose išorinėse laikmenose galimybė. |  |  |
| 8. | Komplektuojamų ultragarsinių daviklių savybės |  |  |  |
| 8.1 | Sektorinis daviklis | 8.1.1. Skirtas transtorakaliniams suaugusiųjų širdies tyrimams, 8.1.2.Dažnių diapazonas nuo ≤ 1,8 iki ≥ 4,5 MHz, 8.1.3. Skenavimo kampas ≥90°. |  |  |
| 8.2 | Linijinis daviklis | 8.2.1. Skirtas kaklo kraujagyslių tyrimams, 8.2.2.Dažnių diapazonas nuo ≤ 3,0 iki ≥ 9,0 MHz, 8.2.3. Skenavimo plotis 40 ± 5 mm. |  |  |
| 8.3. | Konvekcinis daviklis | 8.3.1. Skirtas abdominaliniams tyrimams, 8.3.2. Dažnio diapazonas nuo ≤ 1,5 iki ≥ 5 Mhz, 8.3.3. Skenavimo kampas ≥ 60°. |  |  |
| 9. | Programinė įranga širdies vaizdų analizei ultragarsinės diagnostikos prietaise | 9.1. Standartiniams širdies tyrimo morfometriniams, funkciniams ir hemodinaminiams parametrams išmatuoti ir skaičiuoti; 9.2. Automatizuotam tėkmės parametrų matavimui ir skaičiavimui. |  |  |
| 10. | Palaikomos DICOM (arba lygiavertis) standarto funkcijos | 10.1. send arba store, 10.2. query & retrieve, 10.3. worklist. |  |  |
| 11. | Vaizdo monitoriaus savybės | Ne mažesnė kaip 21 colio įstrižainė. |  |  |
| 12. | Fiziologinių kreivių rodymas ekrane | 12.1. Sinchronizuota su vaizdu EKG; 12.2. Kvėpavimo kreivė. |  |  |
| 13. | Priedai ir jų savybės | EKG laidų ir daugkartinių elektrodų komplektas. |  |  |
| 14. | Ultragarsinio diagnostinio prietaiso apsauga nuo elektros energijos tiekimo iš elektros tinklo sutrikimų | Apsauginis nepertraukiamo maitinimo šaltinis („UPS“ tipo arba lygiavertis) arba prietaise integruotas atsarginio maitinimo akumuliatorius. |  |  |
| 15. | Prietaiso / įrangos pagaminimo metai ir techninė būklė | Naujas, nenaudotas prietaisas / įranga, pagamintas ne seniau nei 2023 m. |  | Nuorodos nebūtina pateikti. Atitiktis tikrinama įrangos pristatymo metu. |
| 16. | Prietaiso / įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtina |  | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją. |
| 17. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai. |  | Nebūtina pateikti nuorodos. |
| 18. | Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomo prietaiso / įrangos garantinį aptarnavimą ir priežiūrą arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti siūlomo prietaiso / įrangos garantinį aptarnavimą ir priežiūrą. | Būtina |  | Kartu su pasiūlymu pateikiamas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas yra oficialus siūlomo prietaiso / įrangos gamintojo atstovas, įgaliotas atlikti siūlomo prietaiso / įrangos garantinį aptarnavimą, arba sudaręs rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti siūlomo prietaiso / įrangos garantinį aptarnavimą ir sutinka teikti siūlomo prietaiso / įrangos garantinį aptarnavimą. |

*Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiamos įrangos naudojimosi instrukcijos, gamintojo parengti techniniai aprašai ar kiti dokumentai lietuvių kalba (priimtini dokumentai anglų kalba su išnašomis, kuriose būtų reikiamo teksto vertimas į lietuvių kalbą), patvirtinantys atitiktį techniniams reikalavimams. Iškilus klausimams ar neaiškumams dėl siūlomos įrangos atitikties techninės specifikacijos reikalavimams, ir Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) priemonėmis paprašius, tiekėjas privalo per nurodytą terminą pateikti įrangos gamintojo parengtus katalogus, patvirtinančius atitiktį techniniams reikalavimams, anglų kalba. Gamintojo deklaracijos dėl atitikties techniniams reikalavimams, kurių negalima objektyviai patikrinti, nebus vertinamos. Techninės specifikacijos lentelėje būtina pateikti aiškias nuorodas į dokumentus bei paženklinti konkretų techninės specifikacijos punktą pagrindžiantį tekstą.