TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija –Vilniaus universitetas

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas –  Oftalmologijos įranga, jos pristatymas, instaliavimas ir mokymai (toliau – prekės).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto kiekiui ir (ar) apimčiai.

2.3.     Prekių pristatymo vieta: 501 auditorija Akademijos g. 4, Vilnius.

2.4.     Prekių kiekiai ir (ar) apimtys:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis) |  |
|  | Autorefraktometras su keratometru | 1 vnt. | ☐ | ☒ | Ne vėliau kaip per 2 (du) mėn. |
| 2. | Autorefraktometras su keratometru, tonometru ir pachimetru | 1 vnt. | ☐ | ☒ | Ne vėliau kaip per 2 (du) mėn. |
| 3. | Automatinis foropteris | 1 vnt. | ☐ | ☒ | Ne vėliau kaip per 2 (du) mėn. |
| 4. | Plyšinė lempa | 2 vnt. | ☐ | ☒ | Ne vėliau kaip per 2 (du) mėn. |
| 5. | Plyšinė lempa su integruota video kamera | 1 vnt. | ☐ | ☒ | Ne vėliau kaip per 2 (du) mėn. |
| 6. | Optometrininko darbo vietos bazinė įranga su alkūne foropteriui | 1 vnt. | ☐ | ☒ | Ne vėliau kaip per 2 (du) mėn. |
| 7. | Optometrininko darbo vietos bazinė įranga su projektoriaus padėklu | 1 vnt. | ☐ | ☒ | Ne vėliau kaip per 2 (du) mėn. |
| 8. | Bandomųjų lęšių rinkinys | 1 vnt. | ☐ | ☒ | Ne vėliau kaip per 2 (du) mėn. |

2.5.      Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis ir (ar) apimtys yra tikslus (-ios) ir vykdant Sutartį nesikeis.

2.6.     Užsakymų teikimo tvarka:

    - Užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Tiekėjas nuo Sutarties įsigaliojimo ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius įsipareigoja pristatyti prekes. Prekės turi būti pristatytos pagal 1 lentelėje nustatytą terminą.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.. Lygiavertiškumo  įrodymas yra Tiekėjo pareiga, o lygiavertiškumo dokumentai privalo būti pateikti kartu su pateikiamu pasiūlymu.

3.2. Techninėje specifikacijoje yra išdėstyti minimalūs reikalavimai prekėms. Kiekvienas siūlomos įrangos parametras turi atitikti minimalius reikalavimus arba juos viršyti.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras** | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Objekto pavadinimas. Autorefraktometras su keratometru Nurodyti gamintoją ir modelį. |  |  |  |
| 1. | Refraktometrija | Būtina |  |
| 1.1. | Matuojamos sferinės refrakcijos ribos | Ne mažiau, kaip -30.00 D iki +25.00 D ( 0.12 ir 0.25 D žingsnis) |  |
| 1.2. | Matuojamos cilindrinės refrakcijos ribos | Ne mažiau, kaip 0 D iki ± 10.00 D (0.12 ir 0.25 žingsnis) |  |
| 1.3. | Cilindro ašių matavimo ribos | Nuo 0° iki 180° (1° ir 5° žingsnis) |  |
| 1.4. | Mažiausias vyzdžio diametras | Ne didesnis nei 2,0 mm |  |
| 2. | Keratometrija | Būtina |  |
| 2.1. | Matuojamas ragenos skersmuo | Nuo 5,0 mm iki 10,0 mm |  |
| 2.2. | Matuojama ragenos refrakcija | Nuo 33.75 D iki 67.50 D |  |
| 2.3. | Matuojamas ragenos astigmatizmas | Nuo -10.00 D iki +10.00 D |  |
| 2.4. | Ašių matavimo ribos | Nuo 0° iki 180° (1° ir 5° žingsnis) |  |
| 3. | Tarpvyzdinio atstumo matavimas | Nuo 30,0 mm iki 85,0 mm (1,0 mm žingsnis) |  |
|  | Ragenos dydžio (diametro) matavimas* | Būtina |  |
|  | Vyzdžio dydžio (diametro) matavimas* | Būtina |  |
|  | Matavimo metodai* | Rankinis ir automatinis |  |
|  | Matavimo duomenų pateikimas | LCD ekranas, keičiamas atlenkimo kampas, ne mažesnis nei 7 colių |  |
| 8. | Ekrano meniu kalba | Anglų arba lietuvių kalba |  |
| 9. | Rezultatų spausdinimas* | Integruotas terminis spausdintuvas su automatiniu popieriaus nupjovimu + popieriaus atsargos (ne mažiau nei 10 vnt.) |  |
| 10. | Sąsajos duomenų perdavimui | RS-232 , LAN, USB arba lygiavertės sąsajos |  |
|  | Maitinimo įtampa | AC 110-240 V, 50/60 Hz |  |
|  | Paciento pozicionavimas* | Motorizuota smakro atrama |  |
| 13. | Įrangos CE ženklinimas * | Turi būti žymimas CE ženklu |  |
| 14. | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba* | Būtina |  |
| 15. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis* | Ne trumpesnė nei 24 mėn. garantija nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos garantija ir garantinė priežiūra. Garantinės priežiūros laikotarpiu Tiekėjas turi garantuoti nemokamą dalių tiekimą ir nemokamus remonto darbus. |  |
| 16. | Pogarantinis aptarnavimas ir remontas* | Tiekėjas įsipareigoja atlikti įrangos priežiūros ir kalibravimo darbus pagal poreikį, taip pat atlikti remonto darbus ar detalių keitimo paslaugas pagal tuo metu galiojančią kainodarą |  |
| Objekto pavadinimas. Aurefraktometras su keratometru, tonometru ir pachimetru Nurodyti gamintoją ir modelį. |  |  |  |
| 1. | Refraktometrija | Būtina |  |
| 1.1. | Matuojamos sferinės refrakcijos ribos | Ne mažiau kaip nuo -30.00 D iki +25.00 D (0,01/ 0,12/ 0,25 D žingsnis) |  |
| 1.2. | Matuojamos cilindrinės refrakcijos ribos | Ne mažiau kaip nuo -12.00 D iki +12.00 D ( 0,01/0,12/ 0,25 D žingsnis) |  |
| 1.3. | Cilindro ašių matavimo ribos | Nuo 0° iki 180° (1° ir 5° žingsnis) |  |
| 1.4. | Matuojamas ragenos Vertex atstumas | Nuo 10 mm iki 16 mm |  |
| 1.5. | Mažiausias vyzdžio diametras | Ne didesnis nei 2,0 mm |  |
| 1.6. | Refrakcijos matavimo zona | Nuo 1,0 iki 6,0 mm |  |
| 2. | Keratometrija | Būtina |  |
| 2.1. | Matuojamas ragenos skersmuo | Nuo 5,0 mm iki 13,0 mm |  |
| 2.2. | Matuojama ragenos refrakcija | Nuo 26.00 D iki 67.50 D |  |
| 2.3. | Matuojamas ragenos astigmatizmas | Nuo -12.00 D iki +12.00 D |  |
| 2.4. | Ašių matavimo ribos | Nuo 0° iki 180° (1° ir 5° žingsnis) |  |
| 2.5. | Ragenos dydžio (diametro) matavimas* | Būtina |  |
| 2.6. | Vyzdžio dydžio (diametro) matavimas* | Būtina |  |
| 3. | Tarpvyzdinio atstumo matavimas | Nuo 30,0 mm iki 85,0 mm (1,0 mm žingsnis) |  |
| 4. | Matavimo metodai* | Rankinis ir automatinis |  |
| 4.1. | Automatinis matavimo koordinačių nustatymas | Būtina, X-Y-Z koordinatėms |  |
| 5. | Nekontaktinis tonometras | Būtina |  |
| 5.1. | Tonometrijos ribos | Nuo 1 mmHg iki 60 mmHg (žingsnis 1mmHg) |  |
| 5.2. | Darbinis atstumas | Fiksuotas, intervale nuo 10,0 mm iki 15,0 mm |  |
| 5.3. | Akies fiksacija* | Vidinė |  |
| 5.4. | Tonometrijos matavimo metodai* | Rankinis ir automatinis |  |
| 5.4.1. | Automatinis tonometrijos matavimo koordinačių nustatymas | Būtina, X-Y-Z koordinatėms |  |
| 6. | Nekontaktinis pachimetras | Būtina |  |
| 6.1. | Ragenos storio matavimo ribos | Nuo 300 μm iki 800 μm |  |
| 6.2. | Intraokulinio spaudimo duomenų korekcija pagal ragenos storį | Būtina, automatinė |  |
| 7. | Retroiliuminacinis vaizdas kataraktos įvertinimui | Būtina |  |
| 8. | Matavimo duomenų pateikimas | Spalvotas LCD ekranas, ne mažesnis, nei 7 colių, liečiama panelė |  |
| 8.1. | Ekrano meniu kalba | Anglų arba lietuvių kalba |  |
| 9. | Rezultatų spausdinimas* | Integruotas terminis spausdintuvas su automatiniu popieriaus nupjovimu + popieriaus atsargos (ne mažiau nei 10 vnt.) |  |
| 10. | Maitinimo įtampa | 220 V± 10%, 50 Hz |  |
| 11. | Energijos taupymas* | Automatinis įsijungimas į budėjimo režimą, nenaudojant įrenginio |  |
| 12. | Paciento pozicionavimas* | Motorizuota smakro atrama |  |
| 13. | Įrangos CE ženklinimas* | Turi būti žymima CE ženklu |  |
| 14. | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba* | Būtina |  |
| 15. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis* | Turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn. garantija nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos garantija ir garantinė priežiūra. Garantinės priežiūros laikotarpiu Tiekėjas turi garantuoti nemokamą dalių tiekimą ir nemokamus remonto darbus. |  |
| 16. | Pogarantinis aptarnavimas ir remontas* | Tiekėjas įsipareigoja atlikti įrangos priežiūros ir kalibravimo darbus pagal poreikį, taip pat atlikti remonto darbus ar detalių keitimo paslaugas pagal tuo metu galiojančią kainodarą |  |
| 17. | Techninis suderinimas ir duomenų perdavimas į automatinį foropterį. | Būtina |  |
| Objekto pavadinimas. Automatinis foropteris Nurodyti gamintoją ir modelį. |  |  |  |
| 1. | Sferos pasirinkimo ribos | Nuo -19.00 D iki +16.75 D (0.25/0.5 iki 3 D žingsnis) |  |
| 2. | Cilindro pasirinkimo ribos | Nuo 0 iki ± 6.00 D (0.25/1 D žingsnis) |  |
| 3. | Cilindro ašies pasirinkimo ribos | Nuo 0° iki 180° (1/5° žingsnis) |  |
| 4. | Tarpvyzdinio atstumo pasirinkimo ribos | Nuo 48,0 mm iki 80,0 mm (tolimojo darbo režime) Nuo 50,0 mm iki 74,0 mm (artimojo darbo režime 35 cm) Nuo 54,0 mm iki 80,0 mm (tolimojo darbo PD prie 100% konvergencijos) |  |
| 5. | Rotacinės prizmės pasirinkimo ribos | Nuo 0.00 ∆ iki 20.00 ∆ (0.1/0.5/2.0 ∆ žingsnis) |  |
| 6. | Pagalbiniai lęšiai | Būtina |  |
| 6.1. | Kryžminiai cilindriniai lęšiai | ± 0,25 D |  |
| 6.2. | Okliuderis | Būtina |  |
| 6.3. | Pinhole arba lygiavertis lęšis | ⌀ 2,0 mm |  |
| 6.4. | Raudona/žalias filtras | Dešinė - raudonas, kairė - žalias |  |
| 6.5. | Raudonas Maddox strypas | Dešinė - horizontaliai, kairė - vertikaliai |  |
| 6.6. | Tarpvyzdinio atstumo tikrinimo lęšiai | Būtina |  |
| 6.7. | Poliarizuojantys filtrai | Dešinė - 135°/45°, kairė - 45°/135° |  |
| 6.8. | Fiksuoti kryžminio cilindro lęšiai | ± 0.50 D (fiksuoti ties ašimi 90°) |  |
| 6.9. | Lęšiai retinoskopijai | +1.50 D / +2.00 D |  |
| 6.10. | Disociacinės prizmės | Dešinė – 6.00 ∆ BU / kairė – 10.00 ∆ BI Dešinė – 3.00 ∆ BD / kairė – 3.00 ∆ BU |  |
| 7. | Matymo laukai | Ne mažiau nei 40° (VD=12,00 mm) Ne mažiau nei 39° (VD=13,75 mm) |  |
| 8. | Refrakcijos atstumas artimojo matymo tyrimui | Nuo 350 mm iki 700 mm (50 mm žingsnis) |  |
| 9. | Kaktos atramos reguliatorius* | 14,00 mm ± 2,00 mm |  |
| 10. | Vertex atstumo skalė | 12; 13.75; 16; 18; 20 mm |  |
| 11. | Horizontalios padėties reguliavimas | ± 2,5° |  |
| 12. | Rezultatų spausdinimas* | Didelio greičio linijinis spausdintuvas + popieriaus atsargos (ne mažiau nei 10 vnt.) |  |
| 13. | Matavimo duomenų pateikimas | Atskiras liečiamo valdymo įrenginys su spalvotu liečiamu LCD ekranu, ne mažesniu nei 5,7 colių |  |
| 14. | Techninis suderinimas ir duomenų priėmimas iš autorefraktometro su keratometru, tonometru ir pachimetru | Būtina |  |
| 15. | Techninis suderinimas ir duomenų perdavimas į optotipų projektorių (NIDEK) per foropterio valdymo įrenginį | Būtina |  |
| 16. | Sąsaja | Ne mažiau nei 2 vnt. RS-232C ar lygiaverčių jungčių |  |
| 17. | Maitinimo įtampa ir energijos naudojimas | AC 100-240 V 50/60Hz; 80VA |  |
| 18. | Standartiniai aksesuarai | Artumo lentelė, artumo lazdelė, kaktos atrama, veido skydelis, šviesplunksnė (Stylus pen), apsauga nuo dulkių, jungčių kabeliai, spausdintuvo popierius (ne mažiau nei 10 vnt.), maitinimo laidas, šešiakampis raktas |  |
| 19. | Papildomi aksesuarai | Eye Care kortelė; atminties valdymo blokas; poliarizacijos perjungimo įrenginys; refraktoriaus galvos pakreipimo įrenginys arba lygiaverčiai aksesuarai |  |
| 20. | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba* | Būtina |  |
| 21. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis* | Turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn. garantija nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos garantija ir garantinė priežiūra. Garantinės priežiūros laikotarpiu Tiekėjas turi garantuoti nemokamą dalių tiekimą ir nemokamus remonto darbus. |  |
| 22. | Pogarantinis aptarnavimas ir remontas* | Tiekėjas įsipareigoja atlikti įrangos priežiūros ir kalibravimo darbus pagal poreikį, taip pat atlikti remonto darbus ar detalių keitimo paslaugas pagal tuo metu galiojančią kainodarą |  |
| Objekto pavadinimas. Plyšinė lempa Nurodyti gamintoją ir modelį. |  |  |  |
| 1. | Biomikroskopas | Galilėjo konstruktyvo konverguojantis binokuliarinis mikroskopas su apšvietimu iš apačios (Zeiss arba lygiaverčio tipo) |  |
| 2. | Padidinimai | Ne mažiau nei 3 verčių sukamasis būgnelis: 10x, 16x, 25x |  |
| 3. | Stebimo lauko diametras | Nuo 30 mm iki 7,5 mm |  |
| 4. | Okuliarai | Ne mažiau nei 12.5x |  |
| 5. | Tarpvyzdinis atstumas | Nuo 50 mm iki 80 mm |  |
| 6. | Okuliarų dioptrinė kompensacija | Ne mažesnė nei -7.00 ir +7.00 D |  |
| 7. | Plyšio projekcija | Nuo 1,0x iki 1,33x |  |
| 8. | Plyšio plotis | Tolygiai reguliuojamas diapazone nuo 0 mm iki 15 mm |  |
| 9. | Plyšio ilgis | Tolygiai reguliuojamas diapazone nuo 1,8 mm iki 13 mm |  |
| 10. | Angų diafragmos | 15 mm; 9 mm; 5.5 mm; 0.3 mm |  |
| 11. | Plyšio rotacija | Tolygiai ne mažiau nei ± 90° |  |
| 12. | Plyšio kampas | 0° horizontaliai |  |
|  | Filtrai | - Mėlynas - Raudonas - Žalias (beraudis) - Geltonas (okuliaro) |  |
|  | Darbinis atstumas iki paciento akies | Nuo 80 mm iki 120 mm Apatinei ribai paklaida iki -20 mm |  |
|  | Atramos smakrui vertikali eiga | Nuo 60 mm iki 80 mm |  |
|  | Apšvietimo lempa | LED arba lygiaverčio tipo |  |
|  | Apšvietimo intensyvumas | Nuo 270000 Lux iki 290000 Lux |  |
|  | Apšvietimo spalvinė temperatūra | Nuo 3000 K iki 4500 K |  |
|  | Išorinė paciento žvilgsnio fiksacija* | Lanksti, LED tipo |  |
|  | Maitinimo įtampa | Nuo 100 V iki 240 V, 50 HZ |  |
|  | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba* | Būtina |  |
|  | Žymėjimas CE ženklu* | Turi būti žymimas CE ženklu |  |
|  | Garantinio aptarnavimo laikotarpis* | Ne mažiau nei 24 mėn. |  |
|  | Pogarantinis aptarnavimas ir remontas* | Tiekėjas įsipareigoja atlikti įrangos priežiūros ir kalibravimo darbus pagal poreikį, taip pat atlikti remonto darbus ar detalių keitimo paslaugas pagal tuo metu galiojančią kainodarą |  |
| Objekto pavadinimas. Plyšinė lempa su integruota video kamera Nurodyti gamintoją ir modelį. |  |  |  |
| 1. | Biomikroskopas | Galilėjo konstruktyvo konverguojantis binokuliarinis skaitmeninis mikroskopas su apšvietimu iš apačios (Zeiss arba lygiaverčio tipo) |  |
| 2. | Padidinimai | Ne mažiau 5 verčių: 6x, 10x, 16x, 25x, 40x |  |
| 3. | Stebimo lauko diametras | Nuo 36 mm iki 5,6 mm |  |
| 4. | Okuliarai | Ne mažiau nei 12,5x |  |
| 5. | Tarpvyzdinis atstumas | Nuo 50 mm iki 80 mm |  |
| 6. | Okuliarų dioptrinė kompensacija | Ne mažesnė nei ± 5.00 D |  |
| 7. | Plyšio projekcija | Ne mažiau nei 1.2 x |  |
| 8. | Plyšio plotis | Tolygiai reguliuojamas diapazone nuo 0 mm iki 14 mm (viršutinė riba +2mm) |  |
| 9. | Plyšio ilgis | Tolygiai reguliuojamas diapazone nuo 1,8 mm iki 13 mm. Paklaida apatinei ribai -0,8 mm, viršutinei ribai +1 mm. |  |
| 10. | Angų diafragmos | 14 mm; 9 mm; 5.5 mm; 0.2 mm |  |
| 11. | Plyšio rotacija | Tolygiai nuo 0° iki 180° |  |
| 12. | Plyšio kampas | Skalėje 90° - 0° - 90° |  |
| 13. | Darbinis atstumas iki paciento akies | Nuo 80 mm iki 120 mm |  |
| 14. | Filtrai | - Mėlynas - Raudonas - Žalias (beraudis) - Geltonas (okuliaro) - Skaidrus - Difuzinis |  |
| 15. | Objektyvo darbinis kampas | Nuo 10° iki 13° |  |
| 16. | Objektyvo darbinis atstumas | Ribose tarp 100 mm iki 120 mm. |  |
| 17. | Išorinė paciento žvilgsnio fiksacija | Lanksti, LED arba lygiaverčio tipo, žalia |  |
| 18. | Skaitmeninė kamera | Būtina |  |
| 18.1. | Jutiklinis ekranas | LED arba lygiavertis arba pažangesnis (pvz. AMOLED arba OLED), 5 colių |  |
| 18.2. | Sensorius | CMOS vaizdo jutikliai su 3,45 μm pix |  |
| 18.3. | Atmintis | Ne mažiau nei 128 GB talpos, vidinė, „flash“ saugykla |  |
| 18.4. | Vaizdo apdorojimo technologija | HDR arba WDR, Global Shutter funkcija |  |
| 18.5. | Nuotraukų raiška | Ne mažiau nei 2048x1536 px |  |
| 18.6. | Vaizdo raiška | Ne mažiau nei 960x720 px |  |
| 18.7. | Spalvų gylis | Iki 12 BPP |  |
| 18.8. | Komunikacija | Bluetooth 4.2, Wi-Fi AC arba lygiaverčiai arba pažangesni |  |
| 18.9. | Kitos funkcijos | - Nuotraukų ir vaizdo įrašų fiksavimas arba lygiavertė funkcija - Vaizdo transliacija į kelis įrenginius arba lygiavertė funkcija - Automatinis kairės/dešinės akies aptikimas arba lygiavertė funkcija |  |
| 19. | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba* | Būtina |  |
| 20. | Žymėjimas CE ženklu* | Turi būti žymimas CE ženklu |  |
| 21. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis* | Turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn. garantija nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos garantija ir garantinė priežiūra. Garantinės priežiūros laikotarpiu Tiekėjas turi garantuoti nemokamą dalių tiekimą ir nemokamus remonto darbus. |  |
| 22. | Pogarantinis aptarnavimas ir remontas* | Tiekėjas įsipareigoja atlikti įrangos priežiūros ir kalibravimo darbus pagal poreikį, taip pat atlikti remonto darbus ar detalių keitimo paslaugas pagal tuo metu galiojančią kainodarą |  |
| Objekto pavadinimas. Optometrininko darbo vietos bazinė įranga su alkūne foropteriui Nurodyti gamintoją ir modelį. |  |  |  |
| 1. | Konstrukcija | - Kolona, sumontuota ant bendro pagrindo (1 vnt.) - Slankiojamas stalelis, skirtas ne mažiau nei dviem prietaisams sumontuoti (1 vnt.) - Integruotas vietinis apšvietimas (ant kolonos) (1 kompl.) - Universalus paciento krėslas su slankiojo stalelio pozicija paciento kairėje (specialisto dešinėje) (1 vnt.) - Komplekte turi būti ant kolonos tvirtinamos lanksčios alkūnės foropterio pritvirtinimui - Darbo vietoje įmontuoti ne mažiau nei 2 vnt. stalčių bandomųjų lęšių rinkiniui ir kitiems priedams |  |
| 2. | Stalviršis | Reguliuojamo aukščio (automatinis reguliavimas) su reguliavimo ribomis ne siauresnėmis nei 70 - 100 cm. |  |
|  | Išoriniai bendri išmatavimai | Ne didesni nei 174 cm x 148 cm (leistinos paklaidos +/- 5 cm) |  |
| 4. | Paciento krėslas | Fiksuotas nugaros atlošas; atsparus drėgmei paviršius; reguliuojamas krėslo aukštis; galimybė krėslą pasukti 360° |  |
| 5. | Žymėjimas CE ženklu* | Turi būti žymimas CE ženklu |  |
| 6. | Garantinis aptarnavimas* | Turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn. garantija nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos garantija ir garantinė priežiūra. Garantinės priežiūros laikotarpiu Tiekėjas turi garantuoti nemokamą dalių tiekimą ir nemokamus remonto darbus. |  |
| 7. | Pogarantinis aptarnavimas ir remontas* | Tiekėjas įsipareigoja atlikti įrangos priežiūros ir kalibravimo darbus pagal poreikį, taip pat atlikti remonto darbus ar detalių keitimo paslaugas pagal tuo metu galiojančią kainodarą |  |
| Objekto pavadinimas. Optometrininko darbo vietos bazinė įranga su projektoriaus padėklu Nurodyti gamintoją ir modelį. |  |  |  |
| 1. | Konstrukcija | - Kolona, sumontuota ant bendro pagrindo (1 vnt.) - Slankiojamas stalelis, skirtas ne mažiau nei dviem prietaisams sumontuoti (1 vnt.) - Integruotas vietinis apšvietimas (ant kolonos) (1 kompl.) - Universalus paciento krėslas su slankiojo stalelio pozicija paciento kairėje (specialisto dešinėje) (1 vnt.) - Komplekte turi būti ant kolonos tvirtinamo projektoriaus padėklas (1 vnt.) - Darbo vietoje įmontuoti ne mažiau, nei 2 vnt. stalčių bandomųjų lęšių rinkiniui ir kitiems priedams |  |
| 2. | Stalviršis | Reguliuojamo aukščio (automatinis reguliavimas) su reguliavimo ribomis ne siauresnėmis nei 70 - 100 cm. |  |
| 3. | Išoriniai bendri išmatavimai | Ne didesni nei 174 cm x 148 cm (leistinos paklaidos +/- 5 cm) |  |
| 4. | Paciento krėslas | Fiksuotas nugaros atlošas; atsparus drėgmei paviršius; reguliuojamas krėslo aukštis; galimybė krėslą pasukti 360° |  |
| 5. | Žymėjimas CE ženklu* | Turi būti žymimas CE ženklu |  |
| 6. | Garantinis aptarnavimas* | Turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn. garantija nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos garantija ir garantinė priežiūra. Garantinės priežiūros laikotarpiu Tiekėjas turi garantuoti nemokamą dalių tiekimą ir nemokamus remonto darbus. |  |
| 7. | Pogarantinis aptarnavimas ir remontas* | Tiekėjas įsipareigoja atlikti įrangos priežiūros ir kalibravimo darbus pagal poreikį, taip pat atlikti remonto darbus ar detalių keitimo paslaugas pagal tuo metu galiojančią kainodarą |  |
| Objekto pavadinimas. Bandomųjų lęšių rinkinys Nurodyti gamintoją ir modelį. |  |  |  |
| 1. | Optiniai lęšiai standartinių modifikacijų ir komplektacijos | Ne mažiau nei 260 lęšių |  |
| 2. | Kryžminiai (Jackson) cilindrai | ± 0,25 D (ne mažiau nei 1 vnt.)ir ± 0,50 D (ne mažiau nei 1 vnt.) |  |
| 3. | Bandomieji lęšiai metaliniais žiedais* | Būtina |  |
|  | Rinkinys aliumininiame arba kitos lygiavertės medžiagos pagal savo tvirtumą, lengvumą ir ilgaamžiškumą lagamine* | Būtina |  |
| Kiti reikalavimai prekėms |  |  |  |
|  | Pristatymas, sumontavimas, instaliavimas ir mokymai* | Visa aukščiau išvardinta oftalmologijos įranga turi būti pristatyta į nurodytą vietą – 501 auditorija, Akademijos g. 4, Vilnius. Turi būti atlikti įrangos įdiegimo / instaliavimo darbai bei numatyti ne mažiau kaip 2 (dviejų) Pirkėjo darbuotojų, ne mažiau kaip 3 (trijų) akademinių valandų gyvi arba nuotoliniai Pirkėjo personalo mokymai, skirti apmokyti naudotis įranga ir jo valdymo programine įranga. Mokymai turės būti rengiami Pirkėjo patalpose, adresu 501 auditorija Akademijos g. 4, Vilnius, arba nuotoliu. Mokymų tiksli data, laikas ir būdas turi būti iš anksto suderinti su Pirkėju. |  |

**PASTABA. Tiekėjas, kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo prekių aprašymą ar lygiavertį dokumentą (-us), arba internetinę nuorodą į gamintojo psl., patikimai įrodančius, kad siūlomos prekės atitinka visus techninėje specifikacijoje, išskyrus * simboliu, pažymėtus reikalavimus.

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4. p. ir II skyriaus „Pakuotės“ reikalavimais.

3 lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Taikoma visoms prekėms: Prekė yra ilgaamžė – tinkama naudoti ne mažiau nei 5 metus, tinkama naudoti daug kartų, lengvai remontuojama ir pakeičiama. | Tiekėjo neprašoma pateikti papildomų atitiktį įrodančių dokumentų, pakanka pateikti laisvos formos Tiekėjo deklaraciją apie siūlomų prekių atitikimą aplinkos apsaugos reikalavimui. (pateikiama kartu su pasiūlymu). |
| 2. | Visų prekių pakuotėms: Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje1, antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: Eil. Nr.; Pakuotės medžiaga; Ženklinimas. 1.; Stiklas; GL (arba GL nuo 70 iki 79). 2.; Metalas; FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49. 3.; Popierius ar kartonas; PAP (arba PAP nuo 20 iki 39). 4.; Medis ar kamštinė medžiaga; FOR (arba FOR nuo 50 iki 59). 5.; Medvilnė ar džiutas; TEX (arba TEX nuo 60 iki 69). 6.; Polietilentereftalatas; PET arba PET 1. 7.; Aukšto tankumo polietilenas; HDPE (arba HDPE 2). 8.; Polivinilchloridas; PVC (arba PVC 3). 9.; Žemo tankumo polietilenas; LDPE (arba LDPE 4). 10.; Polipropilenas; PP (arba PP 5). 11.; Polistirenas; PS (arba PS 6). | Jei Tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimo dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami. Sutarties vykdymo metu, jeigu Prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju Tiekėjas patiekdamas prekes Pirkėjui, turi pateikti Prekės (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus nurodytus Sutartyje. |

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.

1 Grupinė, arba antrinė, pakuotė – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekinių vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio (Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 5 dalis).