## Techninė specifikacija
Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės
Elektrinė, 4 sekcijų funkcinė lova
1.1. Tikslus pavadinimas, gamintojas, kodas ar modelis | Nurodyti
1.2. Elektrinio valdymo, 4 dalių | Būtina
2. Čiužinio platforma | Būtina
2.1. Sudaryta iš 4 funkcinių dalių (sekcijų): | Būtina
a )galvos-nugaros, | Būtina
b) sėdmenų, | Būtina
c) šlaunų, | Būtina
d) blauzdų. | Būtina
2.2. Platformos sekcijos pagamintos iš lengvai valomų plastikinių arba metalinių plokščių arba juostų (neleidžiama siūlyti konstrukcijų iš metalinės vielos arba strypų), atsparios drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui; | Būtina
2.3. Čiužinio platformos sekcijas galima išimti valymui ir dezinfekcijai. Būtini jų fiksavimo mechanizmai, apsaugantys nuo atsitiktinio iškritimo | Būtina
2.4. Čiužinio platformos (čiužinio atraminio paviršiaus) dydis turi būti suderintas su siūlomu čiužiniu taip, kad čiužinys visame savo perimetre neišsikištų už čiužinio atraminio paviršiaus ribų. | Būtina
2.5. Čiužinio platforma turi turėti gamintojo numatytus sprendimus (laikikliai, borteliai ar alternatyvūs techniniai sprendimai) apsaugančius nuo čiužinio horizontalaus pasislinkimo įprastinio lovos naudojimo metu. Būtina pateikti tai įrodančius gamintojo dokumentus | Būtina
3. Čiužinio platformos aukščio reguliavimas | Būtina
3.1. Valdoma elektrine pavara; | Būtina
3.2. Aukščio reguliavimo ribos, matuojant nuo grindų iki čiužinio platformos (be čiužinio): žemiausia riba ne daugiau 40 cm, aukščiausia riba ne mažiau 75 cm. | Būtina
4. Galvos-nugaros sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas | Būtina
4.1. Valdoma elektrine pavara | Būtina
4.2. Maksimalus pasikėlimo kampas ne mažesnis kaip 60º. | Būtina
5. Šlaunų sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas | Būtina
5.1. Valdoma elektrine pavara | Būtina
5.2. Maksimalus pasikėlimo kampas ne mažesnis kaip 30º | Būtina
6. Blauzdų sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas (paciento blauzdų bei pėdų pakėlimas/nuleidimas, esant pakeltai šlaunų sekcijai, nekeičiant šlaunų sekcijos padėties) | Būtina
6.1. Valdoma elektrine pavara arba mechaniniu būdu | Būtina
6.2. Maksimalus pakėlimo kampas ne mažesnis kaip 20° | Būtina
7. Trendelenburgo/atvirkštinės Trendelenburgo pozicijų reguliavimas | Būtina
7.1. Valdoma elektrine pavara | Būtina
7.2. Maksimalūs lovos pavertimo į Trendelenburgo/atvirkštinio Trendelenburgo pozicijas kampai ne mažesni kaip 12°/12° | Būtina
8. Sekcijų automatinio regreso funkcija | Būtina
8.1. Suminis poslinkis į kojūgalio ir į galvūgalio puses ne mažiau kaip 16 cm | Būtina
9. Rankenos mechaniniam galvos-nugaros sekcijos nuleidimui į horizontalią gaivinimo padėtį (CPR) kritinių situacijų metu | Būtina
9.1. Sumontuotos iš abiejų lovos pusių | Būtina
9.2. Pažymėtos | Būtina
9.3 CPR rankenos lengvai pasiekiamos be papildomų manipuliacijų lovos konstrukciniais mechanizmais. Pastaba: Atitikimas grindžiamas gamintojo brėžiniais, nuotraukomis, schemomis ar kitais techniniais aprašymais, ar vaizdine medžiaga | Būtina
9.4 Lovoje turi būti numatytas techninis sprendimas ribojantis lovos nugaros sekcijos laisvą kritimą | Būtina
10. Apsauga nuo elektros tinkle įtampos svyravimų | Būtina
10.1. Integruota baterija | Būtina
11. Lovos valdymo pultas Nr. 1 (1 vnt.) | Būtina
11.1. Rankinis pultelis, pakabinamas ant lovos šono | Būtina
11.2. Pultelio pagalba galima reguliuoti lovos aukštį, galvos-nugaros ir kojų sekcijų pakėlimo kampus, autokontūrą | Būtina
12. Lovos valdymo pultas Nr. 2 (1 vnt.) | Būtina
12.1. Skirtas medicinos personalui | Būtina
12.2. Integruotas lovos kojūgalyje arba pakabinamas ant lovos kojūgalio | Būtina
12.3. Pulto pagalba galima reguliuoti lovos aukštį, Trendelenburgo ir atvirkštinę Trendelenburgo pozicijas, nustatyti kardiologinės kėdės poziciją, gaivinimo poziciją (CPR) bei „užrakinti“ funkcijų valdymą | Būtina
12.4. Pultas turi funkcijas lovos sekcijų padėties keitimui į ne mažiau kaip 3 užprogramuotas pozicijas, operatyviai nustatomas vieno-dviejų mygtukų paspaudimu | Būtina
12.5. Pulto pagalba galima „užrakinti“ rankinį pultelį (valdymo pultą Nr. 1) | Būtina
12.6. Valdymo pultas turi turėti apsaugą nuo netyčinio juo valdomų funkcijų įjungimo. Apsauga negali riboti gaivinimo padėties nustatymo (CPR) ir kitų gamintojo numatytų greitųjų funkcijų mygtukų, skirtų gaivinimo padėčių nustatymui. Būtna pateikti lovos vartotojo instrukciją, kurioje aprašytos pultelio funkcijos. | Būtina
13. Šoniniai apsauginiai rėmai | Būtina
13.1. Pagaminti iš plastiko ir/arba metalo, atsparūs drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui | Būtina
13.2. Vienodos konstrukcijos apsauginiai rėmai sumontuoti abiejuose lovos šonuose, kiekvienas apsauginis rėmas užima 75-100 % lovos ilgio ir yra sudarytas iš 2-3 atskirai nuleidžiamų/pakeliamų dalių arba iš 3 dalių, iš kurių dvi atskirai nuleidžiamos/pakeliamos, o trečia (kojūgalyje) pagal poreikį uždedama/nuimama | Būtina
13.3. Apsauginis rėmas nuleidžiamas rankenos, mygtuko arba kitokių konstrukcinių elementų pagalba (apsauga nuo atsitiktinio nuleidimo); | Būtina
13.4 Lovos bortai negali turėti standaus fiksavimo mechanizmo bortų fiksavimui žemiausioje pozicijoje | Būtina
13.5. Pakeltų apsauginių rėmų aukštis (matuojant nuo čiužinio platformos, be čiužinio) ne mažiau 35 cm | Būtina
14. Lovos galai | Būtina
14.1. Pagaminti iš plastiko ir/arba metalo, užapvalintais kampais (dėl saugumo) | Būtina
14.2. Nuimamos konstrukcijos, nuimami nenaudojant jokių įrankių | Būtina
14.3. Su apsauga nuo atsitiktinio ištraukimo/nuėmimo | Būtina
15. Apsauginiai bamperiai | Būtina
15.1. Apsauginiai bamperiai visuose keturiuose lovos kampuose | Būtina
16. Lovos važiuoklė | Būtina
16.1. Su 4 ratukais, kurių skersmuo ne mažiau 150 mm | Būtina
16.2. Su kojinio valdymo centrine stabdžių sistema | Būtina
16.3. Stabdžių sistema ne mažiau kaip trijų padėčių: | Būtina
a) visi ratukai užblokuoti; | Būtina
b) visi ratukai laisvai sukiojasi; | Būtina
c) vienas arba du ratukai fiksuoti važiavimui į priekį (nesisukiojantys). | Būtina
17. Lovos elektriniai varikliai | Būtina
17.1. Su apsauga nuo perkrovimo. | Būtina
18. Lovos išoriniai matmenys (ilgis x plotis), įskaitant visas šonines apsaugas | Būtina
18.1. Ne didesni kaip 225 x 105 cm. | Būtina
19. Lovos svoris (be priedų) | Būtina
19.1. Ne daugiau 160 kg | Būtina
20. Gamintojo numatyta lovos saugios apkrovos ribinė vertė | Būtina
20.1. Ne mažiau 250 kg | Būtina
21. Reikalavimai čiužiniui
21.1. Poroloninis, ne mažesnio kaip 40 kg/m3 tankio, skirtas ligoninės lovoms, tinkantis pragulų profilaktikai, esant mažai ir vidutinei pragulų susidarymo rizikai | Būtina
21.2. Tinkantis naudoti iš abiejų pusių | Būtina
21.3. Čiužinio ilgis ir plotis atitinka lovos čiužinio platformos išmatavimus, aukštis ne mažiau 14 cm | Būtina
22. Reikalavimai čiužinio užvalkalui
22.1. Čiužinio užvalkalo audinys: 100% poliesteris (arba lygiavertė medžiaga), dengtas 100% poliuretano sluoksniu (arba lygiaverte medžiaga) | Būtina
22.2. Pralaidus orui, bet nepralaidus skysčiams | Būtina
22.3. Antialerginis, apsaugantis nuo patalynės erkių, bakterijų ir grybelių atsiradimo | Būtina
22.4. Užsegamas užtrauktuku, su dvigubu apsauginiu atvartu, užtikrinančiu skysčių nubėgimą ir neleidžiančiu prasiskverbti skysčiams į čiužinio vidų užtrauktuko vietoje čiužinį naudojant iš abiejų pusių | Būtina
22.5. Tinkamas plauti skalbimo mašinose ne mažiau 70 ºC temperatūros vandenyje ir džiovinti džiovyklėse | Būtina
22.6. Nedegus – atsparumas užsiliepsnojimui atitinkantis EN 597-1 ir EN 597-2 standartus arba lygiaverčius | Būtina
22.7. Atsparus dezinfekcijai | Būtina
23. Garantinis laikotarpis
23.1. Ne mažiau 36 mėn. (visam lovos komplektui su čiužiniu). | Būtina
23.2. Galimybė įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio. | Būtina
24. Lovos priedai ir konstrukciniai elementai:
24.1. Infuzinis stovas | Būtina
24.1.1. Tinkantis siūlomo modelio lovai, 1 vnt. | Būtina
24.2. Pasikėlimo kartis su rankena | Būtina
24.2.1. Tinkanti siūlomo modelio lovai, 1 komplektas | Būtina
24.3. Paciento fiksavimo diržų tvirtinimo vietos | Būtina
24.3.1. Ne mažiau 6 vnt. kilpų arba lygiaverčių konstrukcinių elementų, fiksuotų prie lovos rėmo arba integruotų čiužinio platformoje | Būtina
24.4. Šoniniai bėgeliai | Būtina
24.4.1. Pritvirtinti prie lovos šoninio rėmo (gali būti komplektuojami su kabliukais). | Būtina
25. Lovos paviršių dengiamųjų mišinių reikalavimai (apribojimai)
25.1. Dengiamieji mišiniai, gamintojo naudojami bet kokioms medinėms ar metalinėms lovos dalims padengti, neturi būti klasifikuojami pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 kaip: | Būtina
• 1 arba 2 kategorijos kancerogeniniai, mutageniniai ar toksiški reprodukcijai; | Būtina
• ūmiai toksiški per burną, odą ar kvėpavimo takus (1 ar 2 kategorijos) arba vandens aplinkai (1 kategorijos); | Būtina
• 1 kategorijos, turintys specifinį toksiškumą konkrečiam organui. | Būtina
Be to, juose neturi būti jokių priedų, pagamintų naudojant šviną, kadmį, chromą (VI), gyvsidabrį, arseną arba seleną tokiomis koncentracijomis, kurios viršija 0,010 % masės. | Būtina
26. Lovos atitikimas LST EN 60601-2-52:2010 arba lygiaverčio standarto reikalavimams | Būtina
27. Žymėjimas CE ženklu. | Būtina
28. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba | Būtina
29. Serviso dokumentacija lietuvių ir anglų kalba | Būtina
30. 1. Pateikti lovos ir čiužinio žymėjimą CE ženklu liudijančių dokumentų kopijas. | Būtina
30.2. Pateikti atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams. Dokumentai teikiami anglų kalba, o reikalaujamų parametrų aprašymai/atžymos – ir lietuvių kalba. Originaliame gamintojos dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. | Būtina
30.3. Pateikti atitikties sertifikato, patvirtinančio, kad siūlomos lovos yra pagamintos laikantis EN 60601-2-52 arba lygiaverčio standarto aktualios redakcijos reikalavimus, kopiją. | Būtina
30.4. Pateikti tiekėjo deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus, patvirtinančius, kad bus galimybė įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio; | Būtina
30.5. Gamintojo dokumentai, patvirtinantys atitiktį lovos paviršių dengiamųjų mišinių reikalavimams. | Būtina