Konkurso sąlygų priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ELEKTROENCEFALOGRAFAS SU PRIEDAIS

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Techninių reikalavimų rodikliai | Tiekėjo siūlomi techniniai rodikliai (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Sistema portatyvi | Būtina | YRA / NĖRA (siūlomą pažymėti arba palikti) Sistema portatyvi Pateikiame techninę charakteristiką pagrindžiantį dokumentą ____________ (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio ___ (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie prekės parametro reikšmę. |
| 1.2 | Sistema naudoja optinį ryšį tarp stiprinimo grandinių | Būtina | Sistema NAUDOJA/ NENAUDOJA (siūlomą pažymėti arba palikti) optinį ryšį tarp stiprinimo grandinių Pateikiame techninę charakteristiką pagrindžiantį dokumentą ____________ (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio ___ (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie prekės parametro reikšmę. |
| 1.3 | Sistema turi ir veikia nuo akumuliatoriaus | Būtina | Sistema VEIKIA/ NEVEIKIA (siūlomą pažymėti arba palikti) nuo akumuliatoriaus Pateikiame techninę charakteristiką pagrindžiantį dokumentą ____________ (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio ___ (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie prekės parametro reikšmę. |
| 1.4 | Akumuliatorius | - Su pilnai įkrautu akumuliatoriumi sistema turi veikti ne trumpai nei 8 valandas - Pilnai išeikvoto akumuliatoriaus įkrovimo laikas ne ilgesnis nei 4 valandos - Su sistema pateikiami ne mažiau 2 ir ne mažiau 6V akumuliatoriai | - Su pilnai įkrautu akumuliatoriumi sistema veikia ______ valandas - Pilnai išeikvoto akumuliatoriaus įkrovimo laikas ___valandos - Su sistema pateikiami ___ ir ____V akumuliatoriai Pateikiame techninę charakteristiką pagrindžiantį dokumentą ____________ (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio ___ (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie prekės parametro reikšmę. |
| 1.5 | Sistemos stiprintuvo kanalų skaičius | - Ne mažiau nei 256 kanalai - Su ne mažiau nei 8 papildomais išoriniais kanalais | - ____ kanalai, - ____ papildomais išoriniais kanalais Pateikiame techninę charakteristiką pagrindžiantį dokumentą ____________ (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio ___ (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie prekės parametro reikšmę. |
| 1.6 | Sistema turi fiksuoti ir apdoroti signalus ne siauresniame diapazone | Ne siauresniame diapazone kaip nuo 0 iki 410 Hz. | Nuo___ iki ___ Hz. Pateikiame techninę charakteristiką pagrindžiantį dokumentą ____________ (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio ___ (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie prekės parametro reikšmę. |
| 1.7 | Analoginio signalo konvertavimas į skaitmeninį signalą | Ne mažiau nei 24 bitai | ____ bitai Pateikiame techninę charakteristiką pagrindžiantį dokumentą ____________ (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio ___ (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie prekės parametro reikšmę. |
| 1.8 | USB imtuvo įvesties trigeris | Ne mažiau nei 16 bitų | _____ bitų Pateikiame techninę charakteristiką pagrindžiantį dokumentą ____________ (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio ___ (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie prekės parametro reikšmę. |
| 1.9 | USB imtuvo išvesties trigeris | Ne mažiau nei 15 bitų | ____ bitų Pateikiame techninę charakteristiką pagrindžiantį dokumentą ____________ (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio ___ (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie prekės parametro reikšmę. |
| 1.10 | Elektrinis izoliacijos lygis | Ne mažesnis nei 160 dB | ____ dB Pateikiame techninę charakteristiką pagrindžiantį dokumentą ____________ (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio ___ (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie prekės parametro reikšmę. |
| 1.11 | Įvesties varža esant 50 Hz dažniui | Ne mažesnė nei 300 mΩ | ____ mΩ Pateikiame techninę charakteristiką pagrindžiantį dokumentą ____________ (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio ___ (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie prekės parametro reikšmę. |
| 1.12 | Sistema pateikiama su papildomais priedais | Ne mažiau kaip: - Ne mažiau nei 2 (dviem) ne mažiau 10 metrų optiniais kabeliais - Ne mažiau 1 USB kabeliu - Ne mažiau 1 aktyvių elektrodu su ne mažiau 256 EEG kontaktais rinkiniu - Ne mažiau 1 elektrodų kepure su ne mažiau 256 integruotais aktyvių elektrodų laikikliais (elektrodų kepurių pasirinkimas iš ne mažiau kaip iš 15 dydžių) - Ne mažiau 1 rinkinys aktyvių jutiklinių „flat“ tipo arba lygiaverčio elektrodų - Ne mažiau 1 rinkinys aktyvių jutiklinių „pin“ tipo arba lygiaverčio elektrodų - Ne mažiau nei 12 tūbelių elektrodų gelio. - Ne mažiau nei 100 vnt. plastikinių švirkštų su lenktu antgaliu - Ne mažiau nei 1000 vnt. dvigubų lipnių žiedų EEG elektrodams (galimybė rinktis iš keleto dydžių) | Pateikiama: - _____ (nurodyti kiekį) kabeliai ___ metrų optiniais kabeliais - ___ USB kabeliu - ___ aktyvių elektrodu su____EEG kontaktais rinkiniu - ___ elektrodų kepure su _____integruotais aktyvių elektrodų laikikliais (elektrodų kepurių pasirinkimas iš ____dydžių) - ___ rinkinys aktyvių jutiklinių _________ (nurodyti „flat“ tipo ar lygiaverčio) elektrodų - ___ rinkinys aktyvių jutiklinių_____ (nurodyti „pin“ tipo ar lygiavečio) elektrodų - ____ tūbelių elektrodų gelio - ____ vnt. plastikinių švirkštų su lenktu antgaliu - _____ vnt. dvigubų lipnių žiedų EEG elektrodams YRA/NĖRA (siūlomą pažymėti arba palikti) galimybė rinktis iš keleto dydžių) Pateikiame techninę charakteristiką pagrindžiantį dokumentą ____________ (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio ___ (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie prekės parametro reikšmę. |
| 1.14 | Kartu su įranga pristatoma | Techninė dokumentacija anglų kalba. | BUS/NEBUS (siūlomą pažymėti arba palikti) Kartu su įranga pateikiama techninė dokumentacija anglų kalba |
| 1.15 | Komplektuojama su programine įranga | Būtina | BUS/NEBUS (siūlomą pažymėti arba palikti) komplektuojama su programine įranga |
| 1.16 | Garantija | ne trumpesnė 24 mėn. | ____ mėn. |