Portatyvinio rentgeno sistema

Specialieji reikalavimai:

1. Prekė turi atitikti Europos direktyvos 93/42/EEB reikalavimus medicinos prietaisams ir turėti CE ženklinimą. Pateikti (kartu su pasiūlymu) CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) kopiją.

2. Pristatant prekę būtina pateikti:

2.1. įrangos vartotojo instrukciją (lietuvių ir anglų kalbomis);

2.2. įrangos priežiūros ir valymo dokumentaciją (lietuvių ir anglų kalbomis);

2.3. Dokumentus, įrodančius, kad tiekėjas užtikrina, kad per garantinį prekės naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių (pateikiama tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai - pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).

3. Medicinos įrangai taikoma ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija nuo prekės priėmimo–perdavimo ir instaliavimo akto pasirašymo dienos.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Portatyvus rentgeno aparatas | Nurodyti modelio pavadinimą, gamintoją. |  |
| 1.1 | Aukštis transportavimo metu | ≤ 1800 mm |  |
| 1.2 | Plotis transportavimo metu | ≤ 670 mm |  |
| 1.3 | Maitinimas tiekiamas iš vidinių akumuliatorių | Būtina |  |
| 1.5 | Svoris | ≤ 440 kg |  |
| 1.6 | Rentgeno spindulių generatorius |  |  |
| 1.6.1 | Įtampos diapazonas | ≥ (40-130) kV |  |
| 1.6.2 | Srovės ir laiko sandaugos diapazonas | ≥ (0,5-320) mAs |  |
| 1.6.3 | Maksimali srovė | ≥ 400 mA |  |
| 1.6.4 | Maksimali galia | ≥ 30 kW |  |
| 1.6.5 | Anatominės programos | Būtina |  |
| 1.7 | Rentgeno vamzdis |  |  |
| 1.7.1 | Židinio dėmių kiekis | ≥ 2 |  |
| 1.7.2 | Besisukantis anodas | Būtina |  |
| 1.7.3 | Anodo šiluminė talpa | ≥ 300 kHU |  |
| 1.8 | Rentgeno spindulių kolimatorius |  |  |
| 1.8.1 | Kolimatoriaus pasukimo kampas aplink savo ašį | ≥ ± 90° |  |
| 1.8.2 | Indikacinis rentgeno spindulių šviesos laukas | Būtina |  |
| 1.9 | Rentgeno technologo darbo vieta |  |  |
| 1.9.1 | Informacijos iš detektoriaus nuskaitymas | Būtina |  |
| 1.9.2 | Ekspozicijos parametrų valdymas | Būtina |  |
| 1.9.3 | Gautų vaizdų peržiūra | Būtina |  |
| 1.9.4 | Galimybė gauti pacientų sąrašą iš ligoninės informacinės sistemos (DICOM Modality Worklist) | Būtina |  |
| 1.9.5 | Vaizdų išsaugojimas (DICOM Storage) | Būtina |  |
| 1.9.6 | Vaizdų spausdinimas (DICOM Print) | Būtina |  |
| 1.9.7 | Monitorius | Jautrus lietimui, įstrižainė ≥ 19“ |  |
| 1.10 | Dozimetrijos sistema informuojanti apie jonizuojančios spinduliuotės kiekį, išspinduliuotą radiologinės procedūros metu. Dozės (DAP) atvaizdavimas DICOM radiologiniame vaizde | Būtina |  |
| 1.11 | Rentgeno vamzdžio laikiklis |  |  |
| 1.11.1 | Rentgeno vamzdį laikančiojo laikiklio tipas – kolona | Būtina |  |
| 1.11.2 | Maksimalus horizontalios teleskopinės rankos ilgis nuo kolonos krašto | ≥ 1200 mm |  |
| 1.11.3 | Maksimalus atstumas nuo grindų iki fokuso | ≥ 2000 mm |  |
| 1.11.4 | Minimalus atstumas nuo grindų iki fokuso | ≤ 680 mm |  |
| 1.11.5 | Laikiklio pasukimas kampu | ≥ ±270° |  |
| 1.11.6 | Rentgeno vamzdžio pavertimas kampu | ≥ 90° |  |
| 2. | Skaitmeninis mobilus rentgeno spindulių detektorius | 1 vnt. |  |
| 2.1 | Ryšys su technologo darbo vieta | Belaidis |  |
| 2.4 | Detektoriaus jautrios zonos dydis | ≥ 34,5 x 42.0 cm |  |
| 2.5 | Pikselio dydis | ≤ 150 µm |  |
| 2.7 | Komplektuojamas su baterija autonominiam maitinimui | Būtina |  |
| 2.8 | Baterijos krovimas integruotame detektoriaus dėkle | Būtina |  |
| 2.9 | Detektoriaus svoris | ≤ 3,6 kg |  |
| 3. | Kiti reikalavimai |  |  |
| 3.1 | Garantinis laikotarpis | ≥ 24 mėn. |  |
| 3.2 | Įrangos gamintojo numatyti priėmimo bandymai ir bandymai pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78) | Būtina |  |