TSD-1163, VPP-5936

Kūno kompozicijos analizatoriaus techninė specifikacija (1 vnt.)

| Eil. Nr. | Pavadinimas (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Stacionarus (su kolona) kūno kompozicijos (sudėties) analizatorius su segmentine analize |  |
| 2. | Matavimo metodas | - BIA tetra-poliarinis elektrodų metodas (arba lygiavertis); - Kūno varža matuojama ≥ 8 elektrodais. |  |
| 3. | Matavimo sritys | - Viso kūno analizė; - ≥ 5 zonų segmentinė analizė: - dešinė ranka; - kairė ranka; - dešinė koja; - kairė koja; - liemuo. |  |
| 4. | Matavimo signalo dažniai | Naudojami ≥ 3 skirtingi matavimo signalo dažniai, tarp kurių yra 5, 50 ir 250 kHz |  |
| 5. | Matavimo srovė | Nedaugiau kaip 281 µA |  |
| 6. | Varžos (impedanso) matavimo ribos | Nesiauresnėse ribose kaip 100 − 950 Ω |  |
| 7. | Tyrimo trukmė | Tyrimo trukmė neilgiau kaip 1 min. |  |
| 8. | Ekranas | - Integruotas aparato korpuse; - Spalvotas LCD tipo (arba lygiavertis) ekranas. |  |
| 9. | Valdymas | Lietimui jautriu ekranu arba mygtukine klaviatūra, arba iš programos kompiuteryje |  |
| 10. | Duomenų saugojimas | Skaitmeniniai tyrimų ir vartotojų duomenys turi būti saugomi vidinėje atmintyje arba įdiegtoje programinėje įrangoje |  |
| 11. | Tyrimo rezultatų pateikimas | - Tyrimo rezultatai: - Pateikiami LCD (arba lygiaverčiame) ekrane; - Atspausdinami spausdintuvu (pageidautina A4 formatu); - Kompiuteryje instaliuotoje suderintoje programoje (programinėje įrangoje). - Tyrimo rezultatų ataskaitose pateikiama: - Data; - Tyrimo laikas; - Paciento vardas, pavardė arba ID; - Paciento ūgis, svoris, amžius, lytis; - Tyrimo rezultatai; - Normos ribos (spausdinamos šalia rezultatų). |  |
| 12. | Analizei naudojami veiksniai | Naudojami ≥ 5 veiksniai, tarp kurių: - Amžius; - Lytis; - Ūgis; - Svoris; - Kūno varža. |  |
| 13. | Paciento duomenys: |  |  |
| 13.1. | Ūgis | Galima tirti pacientus, kurių ūgis nesiauresnėse ribose negu nuo 100 iki 210 cm |  |
| 13.2. | Svoris | Galima tirti pacientus, kurių svoris nesiauresnėse ribose negu nuo 10 iki 200 kg |  |
| 13.3. | Amžius | Galima tirti pacientus, kurių amžius nesiauresnėse ribose negu nuo 5 iki 89 metų |  |
| 14. | Analizuojami parametrai (ataskaitose pateikiami tyrimo duomenys) | Turi būti atliekama: - Kūno sudėties analizė: - Bendras vandens kiekis; - Raumenų masė; - Riebalų masė; - Masė be riebalų; - Baltymai; - Mineralai; - Skeleto raumenys; - Tarpląstelinio vandens santykis su visais kūno skysčiais. - Segmentinė analizė: segmentinis raumenų, riebalų ir kūno balanso įvertinimas. - Kūno sudėties išsamus vertinimas: - Kūno tipo nustatymas (≥ 9 skirtingi kūno tipai); - Biologinis / metabolinis amžius; - Bazinė medžiagų apykaita. - Kūno sudėties istorija: svorio, raumenų masės ir kūno riebalų istorijos diagrama. - Svorio kontrolė: - Kūno masės indeksas (KMI); - Visceraliniai riebalai; - Svorio / kūno riebalų / raumenų masės tikslai / siekiamybės. |  |
| 15. | Rūbų svorio įvertinimo funkcija | Yra automatinė drabužių svorio įvertinimo (kompensavimo) funkcija |  |
| 16. | Duomenų perdavimas | - ≥ 1 vnt. USB jungtis (arba lygiavertė); - ≥ 1 vnt. RS-232C jungtis (arba lygiavertė). |  |
| 17. | Išoriniai matmenys (su kolona) | Plotis: 350 − 645 mm (imtinai); Gylis (ilgis): 350 − 735 mm (imtinai); Aukštis: 890 − 1200 mm (imtinai). |  |
| 18. | Prietaiso svoris | Nedaugiau negu 20 kg |  |
| 19. | Komplektacija | Kartu su kūno sudėties analizatoriumi komplektuojama: - Programinė įranga, skirta paciento duomenų kortelės sukūrimui, tyrimų duomenų kaupimui ir palyginimui, statistinei ir grafinei analizei, instaliuojama į personalinį kompiuterį; - Išorinis spausdintuvas; - Laidai prijungti aparatui prie: - Spausdintuvo; - Personalinio kompiuterio. |  |
| 20. | Suderinamumas su išoriniais aparatais | Kūno sudėties analizatorius yra suderinamas ir gali būti prijungiamas prie: - Išorinio spausdintuvo; - Personalinio kompiuterio. |  |
| 21. | Elektros maitinimas | Iš 230V/50Hz elektros tinklo |  |
| 22. | Klasifikacija | - Analizatorius klasifikuojamas kaip medicininis prietaisas; - MDD tikslumo klasė neprastesnė negu IIa. |  |
| 23. | Kūno sudėties analizatoriuje integruotų svarstyklių tikslumas (NAWI) | Neprasčiau negu III tikslumo lygis / klasė |  |
| 24. | Metrologinė patikra | Kūno kompozicijos analizatorius pristatomas perkančiajai organizacijai su atlikta integruotų svarstyklių metrologine patikra |  |
| 25. | Žymėjimas M ženklu | Analizatorius turi „M“ ženklinimą (arba lygiavertį) |  |
| 26. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 27. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 28. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
| 29. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 30. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |