TSD-1241, VPP-6274

Basonų plovimo mašinos techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Automatinė plovimo - dezinfekavimo mašina, skirta basonų, šlapimo ir kitų indų ištuštinimui, išplovimui bei terminei dezinfekcijai. |  |
| 2. | Mašinos konstrukcija | 1. Pastatoma su grindų kanalizacijos pajungimu; 2. Pakraunama iš priekio. |  |
| 3. | Išoriniai matmenys | Plotis ≤ 600 mm; Gylis ≤ 600 mm; Aukštis ≤ 1800 mm. |  |
| 4. | Konstrukciniai elementai | Rėmas ir šonus dengiantys skydai pagaminti iš AISI 304 nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos) |  |
| 5. | Mašinos durys | Mašinos durys - atlenkiamos, atidaromos / uždaromos rankiniu arba elektriniu būdu |  |
| 6. | Plovimo kamera | Pagaminta iš AISI 316L nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos). |  |
| 7. | Kameroje plovimui - dezinfekavimui vienu metu talpinama (pasirinktinai pagal poreikį): | 1. Ne mažiau kaip vienas plastikinis basonas su rankena (nesimetriško plastikinio basono matmenys: aukštis 10 cm, ilgis 55 cm, plotis per plačiausią vietą 29,5 cm) ir vienas šlapimo indas („antelė“) (nesimetriško šlapimo indo matmenys: aukštis 15 cm, ilgis 26 cm, plotis per plačiausią vietą 8 cm) (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas); 2. Ne mažiau kaip du šlapimo indai („antelės“) (vieno nesimetriško šlapimo indo matmenys: aukštis 12 cm, ilgis 26 cm, plotis per plačiausią vietą 8 cm) (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas); 3. Ne mažiau kaip vienas metalinis basonas (nesimetriško metalinio basono matmenys: aukštis 12 cm, ilgis 37 cm, plotis per plačiausią vietą 31 cm) (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas); 4. Ne mažiau kaip vienas WC kibirėlis (simetriško kibirėlio aukštis 16 cm, skersmuo 31 cm) (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas); 5. Ne mažiau kaip du šlapimo surinkimo butelius (vieno simetriško butelio aukštis 25 cm, skersmuo 13 cm) (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas). |  |
| 8. | Plaunamų - dezinfekuojamų indų laikiklis kameroje | Kartu su plovimo – dezinfekavimo mašina pateikiamas laikiklis, skirtas skirtingų dydžių indams (nurodytiems techninės specifikacijos 7.1-7.5 punktuose) plauti. |  |
| 9. | Garų tiekimas | Garų tiekimo užtikrinimui, mašinoje integruotas elektrinis garų generatoriaus |  |
| 10. | Pilna mašinos dezinfekcija | Būtina pilna mašinos vamzdyno, purkštukų, vandens talpos ir siurblio dezinfekcija po kiekvieno plovimo – dezinfekavimo ciklo. |  |
| 11. | Basonų, šlapimo ir kitų indų ištuštinimas | Būtinas automatinis plaunamų indų ištuštinimas užsidarius mašinos durims |  |
| 12. | Purkštukai kameroje | Ne mažiau kaip 7 stacionarūs ir ne mažiau kaip 1 besisukantis antgalis |  |
| 13. | Mašinos valdymas ir kontrolė | 1. Mikroprocesorinis arba lygiavertis; 2. Būtina klaviatūra ir LCD tipo (arba lygiavertis) ekranas įrenginio valdymui ir kontrolei; 3. Ekrane rodoma veikimo laikas, skirtingos ciklo fazės, klaidų pranešimai, dezinfekcijos temperatūra ir „A0“ reikšmė. |  |
| 14. | Plovimo ir dezinfekcijos programos | 1. Ne mažiau kaip 3 gamintojo instaliuotos programos; 2. Pasirinktos programos paleidimas atliekamas vieno mygtuko paspaudimu. |  |
| 15. | Cheminių priemonių naudojimas | 1. Mašinoje yra galimybė naudoti vartotojo pasirinktas chemines priemones, skirtas automatinėms basonų plovimo mašinoms; 2. Plovimo mašinos apatinėje dalyje integruotas uždaras skyrius su durelėmis, cheminių medžiagų (≥ 5 litrų) konteineriui laikyti; 3. Cheminių priemonių dozavimui integruota pompa ir lygio jutiklis konteineryje. |  |
| 16. | Elektros maitinimas | Iš vienfazio 230V, 50 Hz arba trifazio 400V, 50Hz elektros tinklo |  |
| 17. | Triukšmo lygis | ≤ 60 dB (A) |  |
| 18. | Vandens minkštinimo sistema | Komplekte pateikiamas šalto vandens minkštinimo įrenginys, parinktas pagal mašinos našumą (jei šalto vandens minkštinimo sistema yra numatyta gamintojo). |  |
| 19. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 20. | Mašinos atitikimas Medicinos prietaisų reglamentui (MDR (ES) 2017/745 ir EN ISO 15883 standarto (arba lygiaverčių) reikalavimams | Būtinas mašinos atitikimas Medicinos prietaisų reglamentui MDR (ES) 2017/745 ir EN ISO 15883 standarto (arba lygiaverčių) reikalavimams. |  |
| 21. | Garantinis terminas | ≥ 36 mėnesiai. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. |  |
| 22. | Įrangos pristatymas ir sumontavimas/instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į sumontavimo / instaliavimo vietą, sumontavimas / instaliavimas, po sumontavimo / instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 23. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |
| 24. | Eksploatacinės medžiagos instaliuotos plovimo dezinfekavimo mašinos išbandymui | Kartu su įranga pateikiamas startinis komplektas cheminių medžiagų, naudojamų plovimo – dezinfekavimo procese. |  |
| 25. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |