TVIRTINU

VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės

sveikatos centro direktorė

Neringa Tarvydienė

2026 –  01 -

Pirkimo „Slaugos medicinos įranga“

VI Pirkimo dalis

Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas. Techninė specifikacija

Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas (3 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujama parametro reikšmės | Siūlomi techniniai parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Neinvazinei dirbtinei plaučių ventiliacijai |  |
| 2. | Slėgio ir srauto jutikliai | Slėgio ir srauto jutikliai, tinkami neinvazinei ventiliacijai, užtikrinantys saugų darbą deklaruojamuose režimuose |  |
| 4. | Matmenys su drėkintuvu | matmenys, tinkami naudoti prie paciento lovos ir transportuojant |  |
| 5. | Svoris su drėkintuvu | ≤ 5kg. |  |
| 6. | Apsauga nuo netyčinio elektros laido ištraukimo | Numatyta apsauga (pvz., kabelio fiksatorius ar lygiavertė priemonė). |  |
| 7. | Ventiliacijos režimai | Ne mažiau: - CPAP; - BiLevel S; - BiLevel ST (ar lygiavertis S/T režimas); - T režimas (time-controlled BiLevel, T); - Slėgiu valdomas asistuojamas / kontroliuojamas režimas (PAC, PC, aPCV ar lygiavertis); - Slėgiu valdomi asistuojami ir kontroliuojami režimai, įskaitant tūrio užtikrintą slėgio palaikymą (volume-assured pressure support) |  |
| 8. | Slėgio ribos | - slėgio diapazonas ne siauresnis kaip 4–25 ± 2 cm H₂O - CPAP režimas: slėgio diapazonas 4–20 ± 2 cm H₂O. |  |
| 9. | įkvėpimo laikas | ne siauresniame nei 0,5–3,0 s diapazone. |  |
| 10. | Kvėpavimo dažnis | ne siauresniame diapozone nei 5–40 k/min |  |
| 11. | Srauto didėjimas | Ne mažiau 3 skirtingi nustatymai apimantys intervalą ne mažesniame diapozone nei 100–600 ms |  |
| 12. | Ciklas | ne mažiau kaip 5 lygiai ir/arba procentinis reguliavimas (pvz., 5–95 % nuo maksimumo 5 % žingsniu arba lygiavertė funkcija). |  |
| 13. | Apsauginės funkcijos | Ne mažiau: - Užmigimo (ramp) funkcija, leidžianti palaipsniui didinti slėgį iki terapinio; - Pradinio slėgio nustatymas; - Automatinis arba rankiniu būdu reguliuojamas drėgmės lygis; - Automatinis aparato įsijungimas / išsijungimas (Auto On/Off); - Didelio oro nuotėkio aliarmas; - Terapijos stabdymo patvirtinimo funkcija ir (arba) lygiavertė apsauginė funkcija, mažinanti netyčinio terapijos nutraukimo riziką; - Papildomo deguonies tiekimo galimybė CPAP, S, ST/S-T, T, PC/PAC režimuose per atskirą jungtį, užtikrinanti saugų deguonies maišymą ir tiekimą pacientui pagal gamintojo techninę specifikaciją; - Papildomo deguonies tiekimo galimybė tūrio užtikrinto slėgio palaikymo režimuose (jei taikomi), suderinama su ventiliacijos režimais ir užtikrinanti saugų deguonies tiekimą pagal gamintojo techninę specifikaciją. |  |
| 14. | Duomenų įrašymas | Galimybė įrašyti duomenis ir juos vėliau analizuoti kompiuteryje. |  |
| 15. | Komplektacija | Ne mažiau: 1. Ventiliacijos aparatas; 2. Nešiojamas krepšys; 3. Integruotas arba prijungiamas drėkintuvas su daugkartine vandens talpa; 4. Šoninis dangtis / panelė, leidžianti naudoti aparatą be drėkintuvo; 5. kvėpavimo kontūrai ne mažiau 10vnt.; 6. Oro filtrai – ne mažiau kaip 10 vnt. |  |
| 16. | Maitinimas | - Iš ~220V, 50Hz elektros tinkle; - Būtinas veikimas nuo baterijos. |  |
| 17. | Garantija | Ne trumpesnė kaip 24 mėn. |  |
| 18. | CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 | Būtina |  |
| 19. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą Tilto g.2, Gargždai, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, senos įrangos išmontavimas, naujos įrangos sumontavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą. |  |
| 20. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija anglų kalbomis; 3. Užpildytas prietaiso techninis pasas. |  |

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Bendrieji reikalavimai tiekėjams

Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:

1. Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo  ir lietuvių kalba.

2. Dokumentus, patvirtinančius kad tiekėjas yra medicinos įrangos gamintojas arba kitas asmuo, atitinkantis reikalavimus, nurodytus  Medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 24 punkte.

3. Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, Perkančiosios organizacijos prašymu, tiekėjas turi pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuoto elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73)

* Pažymėtina, kad kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis:

a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą;

b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 str. nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami.

4.  Dėl taikomų minimalių aplinkosauginių reikalavimų:

| Eil. Nr. | Minimalūs aplinkosauginiai reikalavimai | Atitikimas reikalavimams (Taip/Ne) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas turi pateikti garantinį raštą užtikrinantį galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos. |  |
| 2. | Tiekėjas turi pateikti pasirašytą Tiekėjo deklaraciją ar lygiavertį dokumentą, kuriuo įsipareigoja, kad personalo apmokymų metu bus aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.) mažinant poveikį aplinkai visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose, ypatingai susijusiuose su energijos vartojimo efektyvumu, įrangos technine priežiūra. |  |