TVIRTINU

VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės

sveikatos centro direktorė

Neringa Tarvydienė

2026 – 01 -

Pirkimo „Slaugos medicinos įranga“

III Pirkimo dalis

Elektroninės medicininės svarstyklės - vežimėlis. Techninė specifikacija

Elektroninės medicininės svarstyklės – vežimėlis (2 vnt.)

| Eilės Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomi parametrai ir siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis (taikymas) | Sverti pacientams kurie nevaikšto ar vaikšto sunkiai. |  |
|  | Konstrukcija | - Mobili (ne mažiau 4 ratukai); - Ne mažiau kaip du ratukai su stabdžiais; - Rėmas pagamintas iš nerūdijančio metalo (arba lygiavertės medžiagos); - Sėdimoji dalis su nugaros atrama; - Sėdimoji dalis su atlenkiamais (arba nusukamais) pakojais; - Sėdimų svarstyklių sėdynė ir nugaros atrama plastikinė arba aptraukta oda/dirbtine oda arba lygiavertė medžiaga, atspari trinčiai, dezinfekcinėms medžiagoms valymo metu; - Sėdimų svarstyklių rankų atramos pakeliamos arba nusukamos; - Svėrimo plokštės matmenys ne mažesni kaip 50 cm x 38 cm x 41 cm (plotis×gylis×aukštis); - Svėrimo paviršius ne mažesnis kaip 39 cm x 36 cm (plotis x gylis). |  |
|  | Duomenų atvaizdavimas | Ne mažiau: - Svarstyklės elektroninės, su ekranu matavimo duomenų atvaizdavimui; - Svorį indikuojantis įtaisas pritvirtintas užnugaryje; - LCD ekrano dydis, užtikrinantis aiškų svorio rodmenų nuskaitymą ne mažesniu kaip 1 m atstumu. |  |
|  | Svarstyklėse įdiegtos funkcijos | Ne mažiau: - Nulinės vertės nustatymas (automatinis arba mygtuko paspaudimu); - Papildomo svorio atmetimas (TARE arba lygiavertė); - Svėrimo rezultatų rodymas pacientui nulipus nuo svarstyklių (HOLD arba lygiavertė); - Kūno masės indekso skaičiavimo funkcija (BMI arba lygiavertė); - Automatinis išsijungimas. |  |
|  | Svarstyklių maitinimo šaltinis | Pasirinktinai nuo vidinių maitinimo elementų arba iš elektros tinklo (komplekte su svarstyklėmis turi būti pateiktas vienas komplektas maitinimo elementų ir adapteris maitinimui iš elektros tinklo). |  |
|  | Matavimo vienetai | Ne mažiau Kg. ir g. |  |
|  | Svarstyklių tikslumo klasė | Ne blogesnė kaip III tikslumo klasės (vidutinio tikslumo) pagal EP 2014/31/ES |  |
|  | Maksimalus sveriamas svoris | Ne mažiau 250 kg. |  |
|  | Suteikiama garantija | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai |  |
|  | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą, adresu Tilto g.2, Gargždai, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, montavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą. |  |
|  | CE ženklinimas | 1. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/7451. 2. Neautomatinių svarstyklių (NAWI) direktyvos 2009/23/EB (arba 2014/31/ES) reikalavimams. |  |
|  | Būtina svarstyklių pirminė metrologinė patikra (tuo pasirūpina Tiekėjas prieš perduodant prekę Pirkėjui) | Būtina pateikti žymėjimo M ženklu liudijančio dokumento kopiją. MP tipo patvirtinimui ir atitikties įvertinimui pateikiami techniniai dokumentai, patvirtinimo sertifikatai, išduoti įgaliotos metrologijos institucijos ir turi būti originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą. |  |
|  | Kartu su įranga pateikiama (jos perdavimo metu) dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija anglų kalbomis; 3. Užpildytas prietaiso techninis pasas. |  |

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Bendrieji reikalavimai tiekėjams

Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:

1. Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo  ir lietuvių kalba.

2. Dokumentus, patvirtinančius kad tiekėjas yra medicinos įrangos gamintojas arba kitas asmuo, atitinkantis reikalavimus, nurodytus  Medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 24 punkte.

3. Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, Perkančiosios organizacijos prašymu, tiekėjas turi pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuoto elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73)

* Pažymėtina, kad kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis:

a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą;

b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 str. nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami.

4.  Dėl taikomų minimalių aplinkosauginių reikalavimų:

| Eil. Nr. | Minimalūs aplinkosauginiai reikalavimai | Atitikimas reikalavimams (Taip/Ne) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas turi pateikti garantinį raštą užtikrinantį galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos. |  |
| 2. | Tiekėjas turi pateikti pasirašytą Tiekėjo deklaraciją ar lygiavertį dokumentą, kuriuo įsipareigoja, kad personalo apmokymų metu bus aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.) mažinant poveikį aplinkai visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose, ypatingai susijusiuose su energijos vartojimo efektyvumu, įrangos technine priežiūra. |  |