TVIRTINU

VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės

sveikatos centro direktorė

Neringa Tarvydienė

2026 - 01 -

Pirkimo „Slaugos medicinos įranga“

I Pirkimo dalis

Enterinio maitinimo pompa. Techninė specifikacija

Enterinio maitinimo pompa (3vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujama parametro reikšmės | Siūlomi techniniai parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti |  |
| 2. | Enterinio maitinimo pompos paskirtis (taikymas) | Programuojama pompa enterinio maitinimo tirpalams infuzuoti |  |
| 3. Reguliuojami infuzijos parametrai: |  |  |  |
| 3.1. | Infuzijos greitis (reguliuojamas ne siauresnėse ribose už nurodytas) | 1 – 400 ml/h (≤ 1 ml/h žingsniu, mažuose srautuose smulkesniu žingsniu) |  |
| 3.2. | Infuzijos tūris (reguliuojamas ne siauresnėse ribose už nurodytas) | 1 – 4000 ml (≤ 1 ml žingsniu) |  |
| 3.3. | Smūginės dozės („bolius“) greitis (reguliuojamas ne siauresnėse ribose už nurodytas) | 1 – 400 ml/h (≤ 1 ml/h žingsniu) |  |
| 3.4. | Smūginės dozės („bolius“) tūris (reguliuojamas ne siauresnėse ribose už nurodytas) | 1 – 500 ml (≤ 1 ml žingsniu) |  |
| 4. | Infuzijos greičio paklaida | Ne didesnė kaip ± 10% |  |
| 5. | Pompos darbo režimai | 1. Pastovaus maitinimo režimas; 2. Kintamo maitinimo režimas (porcijomis pasirinktais laiko intervalais); 3. Automatinio sistemos užpildymo režimas. |  |
| 6. | Displėjuje atvaizduojama informacija | Ne mažiau: 1. Infuzijos greitis; 2. Infuzijos trukmė; 3. Bendras tūris; 4. Boliuso greitis; 5. Boliuso tūris; 6. Aliarminės situacijos; 7. Aliarmo priežastys. |  |
| 7. | Vizualinis bei akustinis aliarmas su automatine stop funkcija | Būtina. Kontroliuojami parametrai (ne mažiau): 1. Spaudimas infuzinėje sistemoje (okliuzija); 2. Oras infuzinėje sistemoje; 3. Infuzijos tūris suleistas; 4. Baterija išsikrovė; 5. Techninis signalas. |  |
| 8. | Duomenų užrakinimas | Būtina |  |
| 9. | Paskutinės programos ir duomenų išsaugojimas | Būtina |  |
| 10. | Pompos naudojami elektros maitinimo šaltiniai | 1. 230 V, 50 Hz elektros tinklas; 2. Vidinis akumuliatorius. |  |
| 11. | Pompos darbo laikas, maitinant iš pilnai įkrauto akumuliatoriaus | ≥ 8 h |  |
| 12. | Kartu su pompa pateikiamas standartinis tvirtinimas prie infuzijos stovo | Būtina |  |
| 13. | Klasifikacija | 1. Atspari defibriliacijai; 2. Ne prastesnė nei II apsaugos klasė pagal IEC 60 601-1 arba lygiavertė; 3. Apsauga nuo skysčių patekimo į pompos vidų IP22 arba aukštesnė. |  |
| 14. | CE ženklinimas | CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 |  |
| 15. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 24 mėn. |  |
| 16. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą Tilto g.2, Gargždai, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, senos įrangos išmontavimas, naujos įrangos sumontavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą. |  |
| 17. | Kartu su įranga pateikiama (jos perdavimo metu) dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija anglų kalbomis; 3. Užpildytas prietaiso techninis pasas. |  |
| 18. | Sistemos enterinei mitybai (ne mažiau 30 vnt.) | Techniškai suderinama su aprašyta enterinio maitinimo pompa. |  |

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Bendrieji reikalavimai tiekėjams

Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:

1. Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo  ir lietuvių kalba.

2. Dokumentus, patvirtinančius kad tiekėjas yra medicinos įrangos gamintojas arba kitas asmuo, atitinkantis reikalavimus, nurodytus  Medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 24 punkte.

3. Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, Perkančiosios organizacijos prašymu, tiekėjas turi pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuoto elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73)

* Pažymėtina, kad kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis:

a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą;

b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 str. nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami.

4.  Dėl taikomų minimalių aplinkosauginių reikalavimų:

| Eil. Nr. | Minimalūs aplinkosauginiai reikalavimai | Atitikimas reikalavimams (Taip/Ne) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas turi pateikti garantinį raštą užtikrinantį galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos. |  |
| 2. | Tiekėjas turi pateikti pasirašytą Tiekėjo deklaraciją ar lygiavertį dokumentą, kuriuo įsipareigoja, kad personalo apmokymų metu bus aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.) mažinant poveikį aplinkai visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose, ypatingai susijusiuose su energijos vartojimo efektyvumu, įrangos technine priežiūra. |  |