TVIRTINU

VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės

sveikatos centro direktorė

Neringa Tarvydienė

2026 – 01 -

Pirkimo“ Slaugos medicinos įranga“

IV Pirkimo dalis

Funkcinės lovos. Techninė specifikacija

Funkcinės lovos (15 vnt.)

| Eilės Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomi parametrai ir siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pagrindinės savybės ir techninės charakteristikos | - Valdoma elektra; - Ne mažiau 4 dalių ( galvos, nugaros, sėdmenų, šlaunų, blauzdų. |  |
|  | Čiužinio platforma | 1. Platformos sekcijos pagamintos iš lengvai valomų plastikinių arba metalinių plokščių arba juostų (neleidžiama siūlyti konstrukcijų iš metalinės vielos arba strypų), atsparios drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui; 2. Paviršius atsparus dezinfekcinėms medžiagoms; 3. Galimybė platformos sekcijas išimti valymui ir dezinfekcijai. Būtini jų fiksavimo mechanizmai, apsaugantys nuo atsitiktinio iškritimo. |  |
|  | Čiužinio platformos aukščio reguliavimas | - Valdoma elektra; - Aukščio reguliavimo ribos, matuojant nuo grindų iki čiužinio platformos (be čiužinio): žemiausia riba ne daugiau 45 cm, aukščiausia riba ne mažiau 70 cm. |  |
| 5. | Galvos-nugaros sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas | - Valdomas elektra pulto pagalba nemažiau kaip 70° kampu; - Turi būti galimybė, nuleisti šią atramą dingus elektrai ar esant variklio gedimui. |  |
| 6. | Šlaunų sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas | 1. Valdomas elektra; 2. Šlaunų pakėlimas ne mažiau 30º kampu. |  |
| 7. | Blauzdų sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas | 1. Valdoma elektra arba mechaniškai; 2. Kelių atramą fiksuoti keliose padėtyse ne mažiau 20° kampu. |  |
| 8. | Sekcijų automatinio regreso funkcija | Būtina dviguba autoregresija ne mažiau nei 15 cm (į kojūgalio ir galvūgalio puses). |  |
| 9. | Trendelenburgo/antiTrendelenburgo padėties reguliavimo diapazonas | - Ne mažiau +10°/- 10° kampu. |  |
| 10. | Funkcijų valdymo pultas Nr.1 | - Rankinis, personalui ir/arba pacientui su laidu prijungiamas prie lovos; - Galima pakabinti ant lovos šono; - Su lovos aktyvavimo mygtuku; - Su specialiu lengvai prieinamu kištuku - pultą galima atjungti/prijungti be jokių instrumentų; - Pulto pajungimo jungtis yra abiejose lovos pusėse; - Galima keisti šių lovos sekcijų kampus: Nugaros- aukštyn/žemyn. Šlaunų- aukštyn/žemyn. Autokonturas (vienu metu nugaros ir šlaunų sekcijos). Čiužinio platforma- aukštyn/žemyn. |  |
| 11. | Funkcijų valdymo pultas Nr.2 | 1. Aptarnaujančio personalo pultas kojūgalyje; 2. Su lovos aktyvavimo mygtuku; 3. Automatinės funkcijos (lovos padėtys, nustatomos vieno mygtuko paspaudimu): a. gaivinimo padėtis; b. kardiologinė sėdimoji padėtis; c. skubios pagalbos (Trendelenburgo); d. paciento apžiūros pozicija. 4. Pultas su funkcijų užrakinimo galimybe (užrakina ir pacientui skirtą pultą); 5. Su „STOP“ mygtuku; 6. Su baterijos įkrovimo indikatoriumi; 7. Su mygtukais, kurie paverčia čiužinio platformą į kojūgalio arba galvūgalio pusę. |  |
| 12. | Kojinis valdymo pultas | 1. Sumontuotas ant lovos rėmo iš abiejų pusių; 2. Su apsauga nuo atsitiktinio paspaudimo; 3. Su aktyvavimo funkcija; 4. Ne daugiau trys valdymo mygtukai; 5. Reguliuojamos padėtys: a) Kojinis valdymo mygtukas čiužinio platformos pakėlimui b) Kojinis valdymo mygtukas čiužinio platformos nuleidimui c) Kojinis valdymo mygtukas paciento apžiūros padėčiai (tiesinama čiužinio platforma horizontaliai ir lova iškeliama į aukščiausią padėtį). |  |
| 14. | Šoniniai apsauginiai rėmai | Turi būti vienodos konstrukcijos apsauginiai rėmai sumontuoti abiejuose lovos šonuose, kiekvienas apsauginis rėmas uždaras ne mažiau 80%. |  |
| 16. | Lovos galai | 1. Uždaro arba pusiau uždaro tipo užapvalintais kampais; 2. Su užrakinimo funkcija. Užraktas dviejų padėčių: užrakinta/atrakinta. |  |
| 17. | Lovos apsaugos visuose keturiuose kampuose | Būtinos |  |
| 18. | Saugi lovos apkrova (gamintojo numatyta lovos keliamoji galia) | Ne mažiau 250 kg |  |
| 19. | Lovos važiuoklė | 1. Su ratais, kurių diametras ≥120 mm; 2. Su kojinio valdymo centrine stabdžių sistema; 3. Būtinos ne mažiau kaip 3 valdymo padėtys: a) visi ratai nestabdomi, manevruojami; b) visi ratai stabdomi; c) 2 ratai manevruojami, o kiti 2 fiksuotoje padėtyje (tiesiai). 4. Stabdžių valdymo svirtys sumontuotos abiejų kojūgalių pusėse. |  |
| 20. | Čiužinio platformos matmenys | (ilgis x plotis), neįskaitant čiužinio laikiklių, ne mažesni kaip 200 x 85 cm |  |
| 21. | Čiužinio platformos aukščio reguliavimas | Valdoma elektrine pavara; Aukščio reguliavimo ribos, matuojant nuo grindų iki čiužinio platformos (be čiužinio): žemiausia riba ne daugiau 45 cm, aukščiausia riba ne mažiau 75 cm. |  |
| 22. | Lovos prailginimas | Būtina galimybė prailginti lovą į kojūgalio pusę >25 cm |  |
| 23. | Lovos apšvietimas | Būtinas lovos apšvietimo įjungimo/išjungimo mygtukas | Pasitikslinti su Rimante, nes jei yra lempos virš lovos tai šis parametras ne tikslingas ir ribojantis konkurenciją |
| 24. | Čiužinys | 1.Medicininis čiužinys, atitinkantis CE ženklinimo ir MDR 2017/745 reikalavimus; 2. Skirtas aukštos rizikos pacientų pragulų profilaktikai ir priežiūrai (atitinka ne mažesnį kaip IV rizikos lygį pagal gamintojo dokumentaciją arba lygiavertį įvertinimą); 3. Čiužinio išmatavimai (ilgis x plotis) ne mažiau 198 x 85 ± 2 cm; 4. Čiužinio storis ne mažiau nei 18 cm; 5. Pagamintas iš hiperelastinių, aukšto atsparumo poliuretano putų arba lygiavertės medžiagos, užtikrinančios ilgalaikį formos stabilumą; 6. Daugiasluoksnė struktūra (ne mažiau kaip 3 sluoksniai), užtikrinanti: a) slėgio paskirstymą; b) mikrojudesius; c) paciento komfortą ilgalaikio gulėjimo metu. 7. Konstrukcija turi turėti zonuotą arba diferencijuotą standumą (įskaitant sustiprintus šoninius kraštus), užtikrinant: a) saugų paciento atsisėdimą; b) kritimo rizikos mažinimą. 8. Leidžiamas paciento svoris iki 250 kg. 9. Užvalkalas: a) Nelaidus vandeniui; b) Laidus orui; c) Užvalkalas skalbiamas ne mažiau kaip 95℃.; f) Čiužinio siūlės užlydytos arba lygiavertė technologija; g) Čiužinio medžiaga atspari bakterijoms, grybeliams; h) Turi evakuacijos sistemą. |  |
| 25. | Diržų paciento fiksacijai vietos | Būtina |  |
| 26. | Būtinosios saugos ir esminių eksploatacinių charakteristikų reikalavimai | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti dokumento, patvirtinančio, kad siūlomos lovos yra pagamintos laikantis EN 60601-2-52 standarto reikalavimų, kopiją. Sertifikatas privalo būti išduotas nepriklausančio gamyklai eksperto. |  |
| 27. | Garantija | ≥24 mėn. |  |
| 28. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745; Užpildytas prietaiso techninis pasas. |  |
| 29. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą adresu Tilto g.2, Gargždai, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, montavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą. |  |

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Bendrieji reikalavimai tiekėjams

Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:

1. Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo  ir lietuvių kalba.

2. Dokumentus, patvirtinančius kad tiekėjas yra medicinos įrangos gamintojas arba kitas asmuo, atitinkantis reikalavimus, nurodytus  Medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 24 punkte.

3. Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, Perkančiosios organizacijos prašymu, tiekėjas turi pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuoto elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73)

* Pažymėtina, kad kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis:

a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą;

b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 str. nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami.

4.  Dėl taikomų minimalių aplinkosauginių reikalavimų:

| Eil. Nr. | Minimalūs aplinkosauginiai reikalavimai | Atitikimas reikalavimams (Taip/Ne) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas turi pateikti garantinį raštą užtikrinantį galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos. |  |
| 2. | Tiekėjas turi pateikti pasirašytą Tiekėjo deklaraciją ar lygiavertį dokumentą, kuriuo įsipareigoja, kad personalo apmokymų metu bus aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.) mažinant poveikį aplinkai visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose, ypatingai susijusiuose su energijos vartojimo efektyvumu, įrangos technine priežiūra. |  |