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Endoskopinių linijinių lanksčių mechaninių siuvimo aparatų 
su peiliu ir papildomų kasečių ir vienkartinių endoskopinių mechaninių siuvimo 
aparatų techninė specifikacija


1 pirkimo dalis.  Endoskopinis linijinis lankstus mechaninis siuvimo aparatas su peiliu ir papildomos kasetės
	Eilės Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1.
	Endoskopinis linijinis lankstus mechaninis siuvimo aparatas su peiliu 

(orientacinis kiekis 3 vnt)
	1. Aparato darbinės dalies ilgis 340± 20  mm;
1. Rankenos atžvilgiu darbinė aparato dalis rotuojama 360°, artikuliuojama 45° į abi puses (po tris padėtis: 15°, 30° ir 45° į kairę/dešinę nuo centrinės ašies);
1. Aparatas sukabina audinius 6 kabučių eilėmis ir tuo pačiu pjauna audinius tarp trečios ir ketvirtos kabučių eilių;
1. Suspaudimo laipsnis ypatingai aukštas ir yra vienodas visame žiočių ilgyje;
1. Formuojamos siūlės ilgis 60 ± 1 mm;
1. Pjovimo peilis yra įmontuotas instrumento darbinėje dalyje arba kasetėje, yra indikatorius, rodantis peilio padėtį, ir galimybė avariniam peilio grąžinimui;
1. Automatinis saugumo mechanizmas neleidžia iššauti panaudotos kasetės;
1. Peilis nupjauna visą atstumą trimis-penkiais rankenos nuspaudimais, o peilis grąžinamas į pradinę padėtį papildomu rankenos paspaudimu arba svirties atitraukimu;
1. Leidžiamas daugkartinis aparato uždarymas ir atidarymas prieš iššaunant;
1. Su tuo pačiu aparatu leidžiama panaudoti iki 12 kasečių;
1. Aparatas tinka imtinai iki 12 mm skersmens troakarams;
1. Aparatas užtaisytas pateiktus reikalavimus atitinkančia pasirinkto tipo kasete su kabutėmis.
	

	2.
	Papildomos kasetės lanksčiam endoskopiniam mechaniniam siuvimo aparatui su peiliu  

(orientacinis kiekis 12 vnt)
	1.	Siūlės ilgis 60 ± 1 mm, pjūvio ilgis 57 ± 1 mm;
2.	Šešios kabučių eilės.
3.	Kabutės pagamintos iš titano lydinio (arba lygiavertės medžiagos).
4.	Uždarytų kabučių aukštis 
    1,5 ±0,05 mm. (būtinas kasetės spalvinis žymėjimas pagal kabučių aukštį);
5.	Peilis integruotas prietaise arba kasetėje.
6.	Kasetės paviršiuje yra atraumatiniai iškilimai, kurie neleidžia išslysti audiniui šūvio metu.
7.  Sterili (yra pažymėjimas ant pakuotės);
8. Papildomos kasetės tinka 1 punkte nurodytam  endoskopiniam linijiniam lanksčiam mechaniniam siuvimo aparatui.
	

	3.
	Papildomos kasetės lanksčiam endoskopiniam mechaniniam siuvimo aparatui su peiliu  

(orientacinis kiekis 24 vnt)
	1.	Siūlės ilgis 60 ± 1 mm, pjūvio ilgis 57 ± 1 mm;
2.	Šešios kabučių eilės.
3.	Kabutės pagamintos iš titano lydinio (arba lygiavertės medžiagos).
4.	Uždarytų kabučių aukštis 2,0±0,05 mm. (būtinas kasetės spalvinis žymėjimas pagal kabučių aukštį);
5.	Peilis integruotas prietaise arba kasetėje.
6.	Kasetės paviršiuje yra atraumatiniai iškilimai, kurie neleidžia išslysti audiniui šūvio metu.
7.  Sterili (yra pažymėjimas ant pakuotės);
8. Papildomos kasetės tinka 1 punkte nurodytam  endoskopiniam linijiniam lanksčiam mechaniniam siuvimo aparatui.

	

	4.
	Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija
	Naudotojo instrukcija lietuvių ir anglų  kalba.
	

	5.
	Žymėjimas CE ženklu
	Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją).
	



Pastabos, papildomi reikalavimai:
1. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, išbandymui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.
1. Sterilūs siuvimo aparatai turi būti atitinkamai įpakuoti, sterilumo garantija ≥ 1 metai nuo prekių pristatymo (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas).
1. Tiekėjas savo lėšomis praveda medicinos personalo apmokymą – supažindina su pateiktų siuvimo aparatų naudojimo ypatumais (pateikti atitinkamą pasiūlymą teikiančios įmonės patvirtinimą).


2 pirkimo dalis.  Endoskopinis linijinis lankstus mechaninis siuvimo aparatas su peiliu ir papildomos kasetės
	Eilės Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1.
	Endoskopinis linijinis lankstus mechaninis siuvimo aparatas su peiliu 

(orientacinis kiekis 3 vnt)
	1. Aparato darbinės dalies ilgis 340 ± 20 mm;
1. Rankenos atžvilgiu darbinė aparato dalis rotuojama 360°, artikuliuojama 45° į abi puses  (po tris padėtis: 15°, 30° ir 45° į kairę/dešinę nuo centrinės ašies);
1. Aparatas sukabina audinius 6 kabučių eilėmis ir tuo pačiu pjauna audinius tarp trečios ir ketvirtos kabučių eilių.
1. Suspaudimo laipsnis ypatingai aukštas ir yra vienodas visame žiočių ilgyje.
1. Formuojamos siūlės ilgis  45 ± 1 mm;
1. Pjovimo peilis yra įmontuotas instrumento darbinėje dalyje arba kasetėje, yra indikatorius, rodantis peilio padėtį, ir galimybė avariniam peilio grąžinimui;
1. Automatinis saugumo mechanizmas neleidžia iššauti panaudotos kasetės.
1. Peilis nupjauna visą atstumą trimis-penkiais rankenos nuspaudimais, o peilis grąžinamas į pradinę padėtį papildomu rankenos paspaudimu arba svirties atitraukimu.
1. Leidžiamas daugkartinis aparato uždarymas ir atidarymas prieš iššaunant.
1. Su tuo pačiu aparatu leidžiama panaudoti iki 12 kasečių.
1. Aparatas tinka imtinai iki 12 mm skersmens troakarams.
1. Aparatas užtaisytas pateiktus reikalavimus atitinkančia pasirinkto tipo kasete su kabutėmis
	

	2.
	Papildomos kasetės lanksčiam endoskopiniam mechaniniam siuvimo aparatui su peiliu  

(orientacinis kiekis 36 vnt)
	1. Siūlės ilgis 45 ± 1 mm, pjūvio ilgis 42 ± 1 mm;
1. Šešios kabučių eilės.
1. Kabutės pagamintos iš titano lydinio (arba lygiavertės medžiagos).
1. Uždarytų kabučių aukštis 1,5±0,05mm. (būtinas kasetės spalvinis žymėjimas pagal kabučių aukštį);
1. Peilis integruotas prietaise arba kasetėje.
1. Kasetės paviršiuje yra atraumatiniai iškilimai, kurie neleidžia išslysti audiniui šūvio metu.
1. Sterili (yra pažymėjimas ant pakuotės);
8. Papildomos kasetės tinka siūlomam 1  punkte nurodytam endoskopiniam linijiniam lanksčiam mechaniniam siuvimo aparatui.
	

	3.
	Papildomos kasetės lanksčiam endoskopiniam mechaniniam siuvimo aparatui su peiliu  

(orientacinis kiekis 12 vnt)
	1. Siūlės ilgis 45 ± 1 mm, pjūvio ilgis 
42 ± 1 mm;
1. Šešios kabučių eilės.
1. Kabutės pagamintos iš titano lydinio (arba lygiavertės medžiagos).
1. Uždarytų kabučių aukštis 2,0±0,05mm. (būtinas kasetės spalvinis žymėjimas pagal kabučių aukštį);
1. Peilis integruotas prietaise arba kasetėje.
1. Kasetės paviršiuje yra atraumatiniai iškilimai, kurie neleidžia išslysti audiniui šūvio metu.
1. Sterili (yra pažymėjimas ant pakuotės);
8. Papildomos kasetės tinka siūlomam 1 punkte nurodytam   endoskopiniam linijiniam lanksčiam mechaniniam siuvimo aparatui.
	

	4.
	Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija
	Naudotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalba.
	

	5.
	Žymėjimas CE ženklu
	Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją).
	




Pastabos, papildomi reikalavimai:
1. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, išbandymui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.
2. Sterilūs siuvimo aparatai turi būti atitinkamai įpakuoti, sterilumo garantija ≥ 1 metai nuo prekių pristatymo (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas).
3. Tiekėjas savo lėšomis praveda medicinos personalo apmokymą – supažindina su pateiktų siuvimo aparatų naudojimo ypatumais (pateikti atitinkamą pasiūlymą teikiančios įmonės patvirtinimą).




3 pirkimo dalis. Vienkartinis endoskopinis mechaninis siuvimo aparatas
	Eilės Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1.
	Endoskopinis mechaninis siuvimo aparatas

(orientacinis kiekis 100 vnt)
	1. Siūlomas vienkartinis endoskopinis  mechaninis siuvimo aparatas techniškai suderinami su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamomis firmos ,,Medtronic-Covidien” endoskopinėmis siuvimo kasetėmis (būtinas atitinkamas  gamintojo ,,Medtronic Covidien” patvirtinimas)
2. Vienkartinis. 
3. Aparatas gali būti užtaisytas/“iššautas“  ne mažiau kaip 25 kartus. 
4. Aparato darbinės dalies ilgis 
pasirinktinai 5-6 cm, 15-16 cm, 25-26 cm. 
5. Siuvimo aparatas pasuka kasetę iki 45° į abi puses. 
6. Darbinė dalis sukasi apie savo ašį 360°. 
7. Kasetė uždaroma/atidaroma viena ranka, kilpinę rankeną spaudžiant/pastumiant nuo savęs, galimas kasetės daugkartinis 
  atidarymas/uždarymas prieš šovimą. 
8. Su tuo pačiu aparatu galima panaudoti įvairaus ilgio/kabučių aukščio pasisukančias kasetes, kuriose integruotas vienkartinis peilis. 
( Gamintojo ,,Medtronic Covidien” kodas  EGIAUSTND arba lygiavertis)
	

	2.
	Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija
	Naudotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalba.
	

	3.
	Žymėjimas CE ženklu
	Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją).
	





Pastabos, papildomi reikalavimai:
1. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, išbandymui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.
2. Sterilūs siuvimo aparatai turi būti atitinkamai įpakuoti, sterilumo garantija ≥ 1 metai nuo prekių pristatymo (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas).
3. Tiekėjas savo lėšomis praveda medicinos personalo apmokymą – supažindina su pateiktų siuvimo aparatų naudojimo ypatumais (pateikti atitinkamą pasiūlymą teikiančios įmonės patvirtinimą).
4. Lentelėje pateiktas firmos  kataloginis numeris/kodas jokios komercinės reikšmės neturi, o tik nurodo perkamo gaminio technines charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį. Gali būti siūloma konkrečiu katalogo numeriu įvardinta prekė arba jai lygiavertis, ne blogesnių techninių charakteristikų gaminys, atitinkantis pateiktus reikalavimus.
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