TSD-1234, VPP-6441, VPP-5053, VPP-4592

Endoskopinių linijinių lanksčių mechaninių siuvimo aparatų

su peiliu ir papildomų kasečių ir vienkartinių endoskopinių mechaninių siuvimo

aparatų techninė specifikacija

1 pirkimo dalis.  Endoskopinis linijinis lankstus mechaninis siuvimo aparatas su peiliu ir papildomos kasetės

| Eilės Nr. | # Parametrai (specifikacija) | # Reikalaujamos parametrų reikšmės | # Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Endoskopinis linijinis lankstus mechaninis siuvimo aparatas su peiliu (orientacinis kiekis 3 vnt) | - Aparato darbinės dalies ilgis 340± 20 mm; - Rankenos atžvilgiu darbinė aparato dalis rotuojama 360°, artikuliuojama 45° į abi puses (po tris padėtis: 15°, 30° ir 45° į kairę/dešinę nuo centrinės ašies); - Aparatas sukabina audinius 6 kabučių eilėmis ir tuo pačiu pjauna audinius tarp trečios ir ketvirtos kabučių eilių; - Suspaudimo laipsnis ypatingai aukštas ir yra vienodas visame žiočių ilgyje; - Formuojamos siūlės ilgis 60 ± 1 mm; - Pjovimo peilis yra įmontuotas instrumento darbinėje dalyje arba kasetėje, yra indikatorius, rodantis peilio padėtį, ir galimybė avariniam peilio grąžinimui; - Automatinis saugumo mechanizmas neleidžia iššauti panaudotos kasetės; - Peilis nupjauna visą atstumą trimis-penkiais rankenos nuspaudimais, o peilis grąžinamas į pradinę padėtį papildomu rankenos paspaudimu arba svirties atitraukimu; - Leidžiamas daugkartinis aparato uždarymas ir atidarymas prieš iššaunant; - Su tuo pačiu aparatu leidžiama panaudoti iki 12 kasečių; - Aparatas tinka imtinai iki 12 mm skersmens troakarams; - Aparatas užtaisytas pateiktus reikalavimus atitinkančia pasirinkto tipo kasete su kabutėmis. |  |
| 2. | Papildomos kasetės lanksčiam endoskopiniam mechaniniam siuvimo aparatui su peiliu (orientacinis kiekis 12 vnt) | 1. Siūlės ilgis 60 ± 1 mm, pjūvio ilgis 57 ± 1 mm; 2. Šešios kabučių eilės. 3. Kabutės pagamintos iš titano lydinio (arba lygiavertės medžiagos). 4. Uždarytų kabučių aukštis 1,5 ±0,05 mm. (būtinas kasetės spalvinis žymėjimas pagal kabučių aukštį); 5. Peilis integruotas prietaise arba kasetėje. 6. Kasetės paviršiuje yra atraumatiniai iškilimai, kurie neleidžia išslysti audiniui šūvio metu. 7. Sterili (yra pažymėjimas ant pakuotės); 8. Papildomos kasetės tinka 1 punkte nurodytam endoskopiniam linijiniam lanksčiam mechaniniam siuvimo aparatui. |  |
| 3. | Papildomos kasetės lanksčiam endoskopiniam mechaniniam siuvimo aparatui su peiliu (orientacinis kiekis 24 vnt) | 1. Siūlės ilgis 60 ± 1 mm, pjūvio ilgis 57 ± 1 mm; 2. Šešios kabučių eilės. 3. Kabutės pagamintos iš titano lydinio (arba lygiavertės medžiagos). 4. Uždarytų kabučių aukštis 2,0±0,05 mm. (būtinas kasetės spalvinis žymėjimas pagal kabučių aukštį); 5. Peilis integruotas prietaise arba kasetėje. 6. Kasetės paviršiuje yra atraumatiniai iškilimai, kurie neleidžia išslysti audiniui šūvio metu. 7. Sterili (yra pažymėjimas ant pakuotės); 8. Papildomos kasetės tinka 1 punkte nurodytam endoskopiniam linijiniam lanksčiam mechaniniam siuvimo aparatui. |  |
| 4. | Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija | Naudotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalba. |  |
| 5. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją). |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, išbandymui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

- Sterilūs siuvimo aparatai turi būti atitinkamai įpakuoti, sterilumo garantija ≥ 1 metai nuo prekių pristatymo (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas).

- Tiekėjas savo lėšomis praveda medicinos personalo apmokymą – supažindina su pateiktų siuvimo aparatų naudojimo ypatumais (pateikti atitinkamą pasiūlymą teikiančios įmonės patvirtinimą).

2 pirkimo dalis.  Endoskopinis linijinis lankstus mechaninis siuvimo aparatas su peiliu ir papildomos kasetės

| Eilės Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Endoskopinis linijinis lankstus mechaninis siuvimo aparatas su peiliu (orientacinis kiekis 3 vnt) | - Aparato darbinės dalies ilgis 340 ± 20 mm; - Rankenos atžvilgiu darbinė aparato dalis rotuojama 360°, artikuliuojama 45° į abi puses (po tris padėtis: 15°, 30° ir 45° į kairę/dešinę nuo centrinės ašies); - Aparatas sukabina audinius 6 kabučių eilėmis ir tuo pačiu pjauna audinius tarp trečios ir ketvirtos kabučių eilių. - Suspaudimo laipsnis ypatingai aukštas ir yra vienodas visame žiočių ilgyje. - Formuojamos siūlės ilgis 45 ± 1 mm; - Pjovimo peilis yra įmontuotas instrumento darbinėje dalyje arba kasetėje, yra indikatorius, rodantis peilio padėtį, ir galimybė avariniam peilio grąžinimui; - Automatinis saugumo mechanizmas neleidžia iššauti panaudotos kasetės. - Peilis nupjauna visą atstumą trimis-penkiais rankenos nuspaudimais, o peilis grąžinamas į pradinę padėtį papildomu rankenos paspaudimu arba svirties atitraukimu. - Leidžiamas daugkartinis aparato uždarymas ir atidarymas prieš iššaunant. - Su tuo pačiu aparatu leidžiama panaudoti iki 12 kasečių. - Aparatas tinka imtinai iki 12 mm skersmens troakarams. - Aparatas užtaisytas pateiktus reikalavimus atitinkančia pasirinkto tipo kasete su kabutėmis |  |
| 2. | Papildomos kasetės lanksčiam endoskopiniam mechaniniam siuvimo aparatui su peiliu (orientacinis kiekis 36 vnt) | - Siūlės ilgis 45 ± 1 mm, pjūvio ilgis 42 ± 1 mm; - Šešios kabučių eilės. - Kabutės pagamintos iš titano lydinio (arba lygiavertės medžiagos). - Uždarytų kabučių aukštis 1,5±0,05mm. (būtinas kasetės spalvinis žymėjimas pagal kabučių aukštį); - Peilis integruotas prietaise arba kasetėje. - Kasetės paviršiuje yra atraumatiniai iškilimai, kurie neleidžia išslysti audiniui šūvio metu. - Sterili (yra pažymėjimas ant pakuotės); 8. Papildomos kasetės tinka siūlomam 1 punkte nurodytam endoskopiniam linijiniam lanksčiam mechaniniam siuvimo aparatui. |  |
| 3. | Papildomos kasetės lanksčiam endoskopiniam mechaniniam siuvimo aparatui su peiliu (orientacinis kiekis 12 vnt) | - Siūlės ilgis 45 ± 1 mm, pjūvio ilgis 42 ± 1 mm; - Šešios kabučių eilės. - Kabutės pagamintos iš titano lydinio (arba lygiavertės medžiagos). - Uždarytų kabučių aukštis 2,0±0,05mm. (būtinas kasetės spalvinis žymėjimas pagal kabučių aukštį); - Peilis integruotas prietaise arba kasetėje. - Kasetės paviršiuje yra atraumatiniai iškilimai, kurie neleidžia išslysti audiniui šūvio metu. - Sterili (yra pažymėjimas ant pakuotės); 8. Papildomos kasetės tinka siūlomam 1 punkte nurodytam endoskopiniam linijiniam lanksčiam mechaniniam siuvimo aparatui. |  |
| 4. | Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija | Naudotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalba. |  |
| 5. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją). |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, išbandymui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

- Sterilūs siuvimo aparatai turi būti atitinkamai įpakuoti, sterilumo garantija ≥ 1 metai nuo prekių pristatymo (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas).

- Tiekėjas savo lėšomis praveda medicinos personalo apmokymą – supažindina su pateiktų siuvimo aparatų naudojimo ypatumais (pateikti atitinkamą pasiūlymą teikiančios įmonės patvirtinimą).

3 pirkimo dalis. Vienkartinis endoskopinis mechaninis siuvimo aparatas

| Eilės Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Endoskopinis mechaninis siuvimo aparatas (orientacinis kiekis 100 vnt) | 1. Siūlomas vienkartinis endoskopinis mechaninis siuvimo aparatas techniškai suderinami su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamomis firmos ,,Medtronic-Covidien” endoskopinėmis siuvimo kasetėmis (būtinas atitinkamas gamintojo ,,Medtronic Covidien” patvirtinimas) 2. Vienkartinis. 3. Aparatas gali būti užtaisytas/“iššautas“ ne mažiau kaip 25 kartus. 4. Aparato darbinės dalies ilgis pasirinktinai 5-6 cm, 15-16 cm, 25-26 cm. 5. Siuvimo aparatas pasuka kasetę iki 45° į abi puses. 6. Darbinė dalis sukasi apie savo ašį 360°. 7. Kasetė uždaroma/atidaroma viena ranka, kilpinę rankeną spaudžiant/pastumiant nuo savęs, galimas kasetės daugkartinis atidarymas/uždarymas prieš šovimą. 8. Su tuo pačiu aparatu galima panaudoti įvairaus ilgio/kabučių aukščio pasisukančias kasetes, kuriose integruotas vienkartinis peilis. ( Gamintojo ,,Medtronic Covidien” kodas EGIAUSTND arba lygiavertis) |  |
| 2. | Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija | Naudotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalba. |  |
| 3. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją). |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, išbandymui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

- Sterilūs siuvimo aparatai turi būti atitinkamai įpakuoti, sterilumo garantija ≥ 1 metai nuo prekių pristatymo (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas).

- Tiekėjas savo lėšomis praveda medicinos personalo apmokymą – supažindina su pateiktų siuvimo aparatų naudojimo ypatumais (pateikti atitinkamą pasiūlymą teikiančios įmonės patvirtinimą).

- Lentelėje pateiktas firmos  kataloginis numeris/kodas jokios komercinės reikšmės neturi, o tik nurodo perkamo gaminio technines charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį. Gali būti siūloma konkrečiu katalogo numeriu įvardinta prekė arba jai lygiavertis, ne blogesnių techninių charakteristikų gaminys, atitinkantis pateiktus reikalavimus.