## Sheet1
Dalies numeris | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Mato vnt. kaina Eur be PVM | Siūlomos prekės pavadinimas, Ref kodas | Pastabos, dėl techninės specifikacijos
1 | Liumbalinio drenavimo sistema
1 | Liumbalinio drenavimo sistema | vnt. | 10
1 | Rentgeno kontrastinis liumbalinis kateteris OD 1,5 – 1,6 mm, su ilgio žymomis, ilgis ne trumpesnis kaip 80 cm; Tuohy tipo 14G adata su Huber tipo galu; Luer Lock tipo jungtis su integruotu kamšteliu; kateterio fiksavimo elementas; pakabinamas drenavimo maišas ne mažesnis nei 600 ml, graduotas; prailginimo linija, ne trumpesnė nei 165 cm, su trišakiu kraneliu.
2 | Išorinio drenavimo sistema su ventrikuliniu kateteriu
2 | Išorinio drenavimo sistema su ventrikuliniu kateteriu | vnt. | 30
2 | Smegenų skysčio išorinio drenažo sistema. Su laikikliu tvirtinti prie stovo bei virvele papildomam tvirtinimui; Lašų kamera ne mažiau 100 ml talpos, su antirefliuksiniu vožtuvu ir su anga orui, turinčia hidrofobinį filtrą; nuimamas maišelis 700 ± 50 ml talpos, sugraduotas kas 50 ml; su slėgio skale, sugraduota centimetrais vandens ir milimetrais gyvsidabrio stulpelio. Skalės diapazonas ne mažiau 30 cm vandens stulpelio, įskaitant neigiamas reikšmes; sistemos paciento dalis ne mažiau 160 cm ilgio; turi Y tipo konektorių su išėjimu smegenų skysčiui paimti ar vaistams suleisti; turi ne mažiau tris, daugiakrypčius kranelius; turi lizdą kalibravimo prietaisui; ventrikulinis kateteris. Kateteris vientisu uždaru galu, ne mažiau 27 cm ilgio. Su stiletu, lenktu trokaru, luer tipo konektoriumi.
3 | Vertebroplastikos atlikimo priemonės
3.1 | Vertebroplastinio cemento ir jo įvedimo priemonių rinkinys | vnt. | 95
3.1 | Sterilus, vienkartinio naudojimo; Rinkinį sudaro: vertebropastinis cementas, uždara maišymo sistema, cemento injektorius – švirkštas, aspiracinė kaniulė, jungiamasis vamzdelis, adapteris, vertebroplastinė adata; aukšto klampumo vertebroplastinis cementas, tinkamas suleisti specialiu injektoriumi. Cemento darbo laikas 8 - 9 min., pilnas cemento sustingimo laikas ne mažiau 10 min. ir ne daugiau 15 min. esant temperatūrai +22 ± 1 laipsnis. Cementas gaunamas sumaišius 25 ± 2 gramo sterilių miltelių su 10 ± 1 ml sterilaus skysčio. Cemento sudėtyje turi būti rentgeno kontrastinės medžiagos ne mažiau nei 45%; uždara mechaninė cemento maišymo sistema, kurioje cementas pilnai išmaišomas sukamaisiais judesiais iki vientisos masės, paruoštos injekavimui. Cementas iš maišymo sistemos saugiai aspiruojamas į cemento injektorių. Cemento injektorius patogus naudoti, su varžto tipo stūmokliu, užtikrinančiu reikiamą slėgį bei kontroliuojamą cemento suleidimą, permatomas, su cemento suleidimui skirtu permatomu prailginimo vamzdeliu, kuris patikimai tvirtinasi prie vertebroplastikos adatos; adatų dydžiai, įgalinantys atlikti vertebroplastiką visose stuburo dalyse 11G, 13G ir 15G; adatos rankenėlė turi būti pagaminta iš specialios plastmasės arba metalinė, patogi įvedimui, sukiojimui, ištraukimui. Ilgis 12 - 15 cm; adatos su stiletu ir nuožulniai nupjautu galiuku, lengvam injekcijos krypties pasirinkimui.
3.2 | Vertebroplastikos adata | vnt. | 80
3.2 | Dydžiai: nuo 12 ±1G iki 15 ±1G (ne mažiau 3 dydžių), leidžiantys atlikti vertebroplastiką visose stuburo dalyse įvairiomis metodikomis; adatos rankenėlė metalinė arba plastikinė, atspari plaktuko smūgiams, patogi įvedimui, sukiojimui, ištraukimui, ilgis nuo 13cm ± 1cm iki 15cm ± 1cm, (ne mažiau 2 ilgių).
3.3 | Maišymo sistema | vnt. | 5
3.3 | Uždara mechaninė cemento maišymo sistema, kurioje cementas pilnai išmaišomas sukamaisiais judesiais iki vientisos masės, paruoštos injekavimui.
3.4 | Cemento injektorius | vnt. | 5
3.4 | Cemento injektorius patogus naudoti, su varžto tipo stūmokliu, užtikrinančiu reikiamą slėgį bei kontroliuojamą cemento suleidimą, permatomas, su cemento suleidimui skirtu permatomu prailginimo vamzdeliu, kuris patikimai tvirtinasi prie vertebroplastikos adatos.
4 | Kranialinių defektų užpildymo medžiaga
4 | Kranialinių defektų užpildymo medžiaga | pakuotė | 15
4 | Pagaminta iš akrilo dervos, skirta kranialiniams defektams ne didesniems nei 40 kv.cm užpildyti. Sudaryta iš sterilių miltelių 20g+/-1g ir sterilaus skysčio 7g+/-1g.Tinka sumaišymui rankiniu būdu, sumaišius darbo laikas 8 - 10 min., optimali stingimo temperatūra 18 – 23 laipsniai.
5 | Besirezorbuojantis kietojo smegenų dangalo pakaitalas
5.1 | 2,4 - 2,6 cm x 2,4 - 2,6 cm | vnt. | 20
5.1 | Skirtas galvos ir nugaros kietojo smegenų dangalo defektams gydyti; pagamintas iš gyvulinės kilmės kolageno; ne didesnė nei I (pirma) geografinė SGE rizikos kategorija; nereikia tvirtinti siūlais; apsaugo nuo likvoro pratekėjimo, audinių suaugimo; anatominiai.
5.2 | 4,9 - 5,1 cm x 4,9 - 5,1 cm | vnt. | 20
5.2 | Skirtas galvos ir nugaros kietojo smegenų dangalo defektams gydyti; pagamintas iš gyvulinės kilmės kolageno; ne didesnė nei I (pirma) geografinė SGE rizikos kategorija; nereikia tvirtinti siūlais; apsaugo nuo likvoro pratekėjimo, audinių suaugimo; anatominiai.
5.3 | 7,4 – 7,6 cm x 7,4 – 7,6 cm | vnt. | 2
5.3 | Skirtas galvos ir nugaros kietojo smegenų dangalo defektams gydyti; pagamintas iš gyvulinės kilmės kolageno; ne didesnė nei I (pirma) geografinė SGE rizikos kategorija; nereikia tvirtinti siūlais; apsaugo nuo likvoro pratekėjimo, audinių suaugimo; anatominiai.
6 | Tarpketerinis stuburą fiksuojantis intarpas. Įvedimo instrumentai teikiami Ligoninei panaudai
6.1 | Nr. 1 (7 - 9 mm) | vnt. | 49
6.1 | Pagamintas iš titano ar lygiaverčio metalo lydinio;tinkantys juosmeninės dalies stuburo stenozių gydymui;įvedimo instrumentai pateikiami Ligoninei panaudai.
6.2 | Nr. 2 (9-11 mm) | vnt. | 52
6.2 | Pagamintas iš titano ar lygiaverčio metalo lydinio;tinkantys juosmeninės dalies stuburo stenozių gydymui;įvedimo instrumentai pateikiami Ligoninei panaudai.
6.3 | Nr. 3 (11-13 mm) | vnt. | 23
6.3 | Pagamintas iš titano ar lygiaverčio metalo lydinio;tinkantys juosmeninės dalies stuburo stenozių gydymui;įvedimo instrumentai pateikiami Ligoninei panaudai.
6.4 | Nr. 4 (13-15 mm) | vnt. | 6
6.4 | Pagamintas iš titano ar lygiaverčio metalo lydinio;tinkantys juosmeninės dalies stuburo stenozių gydymui;įvedimo instrumentai pateikiami Ligoninei panaudai.
6.5 | Nr. 5 (15-17 mm) | vnt. | 2
6.5 | Pagamintas iš titano ar lygiaverčio metalo lydinio;tinkantys juosmeninės dalies stuburo stenozių gydymui;įvedimo instrumentai pateikiami Ligoninei panaudai.
7 | Hemostatinės servetėlės
7.1 | Oksiduota regeneruota celiuliozė, standartinė
7.1.1 | 1,25 x 5 cm | vnt. | 90
7.1.1 | Efektyviai vietiškai stabdo kraujavimą ir pasižymi baktericidiniu poveikiu; prilimpa prie audinių, nemigruoja; laikoma 15˚ - 30˚ C temperatūroje; rezorbuojasi per 7 – 14 dienų; galimi dydžio nuokrypiai ± 0,1 cm x ± 0,5 cm.
7.1.2 | 5 x 7,5 cm | vnt. | 160
7.1.2 | Efektyviai vietiškai stabdo kraujavimą ir pasižymi baktericidiniu poveikiu; prilimpa prie audinių, nemigruoja; laikoma 15˚ - 30˚ C temperatūroje; rezorbuojasi per 7 – 14 dienų; galimi dydžio nuokrypiai ± 0,1 cm x ± 0,5 cm.
7.1.3 | 5 x 35 cm | vnt. | 24
7.1.3 | Efektyviai vietiškai stabdo kraujavimą ir pasižymi baktericidiniu poveikiu; prilimpa prie audinių, nemigruoja; laikoma 15˚ - 30˚ C temperatūroje; rezorbuojasi per 7 – 14 dienų; galimi dydžio nuokrypiai ± 0,1 cm x ± 0,5 cm.
7.1.4 | 10 x 20 cm | vnt. | 280
7.1.4 | Efektyviai vietiškai stabdo kraujavimą ir pasižymi baktericidiniu poveikiu; prilimpa prie audinių, nemigruoja; laikoma 15˚ - 30˚ C temperatūroje; rezorbuojasi per 7 – 14 dienų; galimi dydžio nuokrypiai ± 0,1 cm x ± 0,5 cm.
7.2 | Oksiduota regeneruota celiuliozė, 7 sluoksnių
7.2.1 | 2,5 x 5 cm | vnt. | 550
7.2.1 | Efektyviai vietiškai stabdo kraujavimą ir pasižymi baktericidiniu poveikiu; prilimpa prie audinių, nemigruoja; laikoma 15˚ - 30˚ C temperatūroje; rezorbuojasi per 7 – 14 dienų; galimi dydžio nuokrypiai ± 0,1 cm x ± 0,5 cm.
7.2.2 | 5 x 10,2 cm | vnt. | 30
7.2.2 | Efektyviai vietiškai stabdo kraujavimą ir pasižymi baktericidiniu poveikiu; prilimpa prie audinių, nemigruoja; laikoma 15˚ - 30˚ C temperatūroje; rezorbuojasi per 7 – 14 dienų; galimi dydžio nuokrypiai ± 0,1 cm x ± 0,5 cm.
8 | Neurochirurginė vata su rentgeno kontrastiniu siūlu
8.1 | 0,65 ± 0,05 x 0,65 ± 0,05 cm | vnt. | 100
Sterili, supakuota po 10 vnt. į permatomą maišelį; pagaminta iš suspaustos regeneruotos celiuliozės gijų arba fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos; turi rentgeno kontrastines žymes bei rentgeno kontrastinį spalvotą siūlą, kuris tvirtinasi tik vienoje vatos pusėje; sugeria skysčio ne mažiau nei 5 kartus savo svorio, išlaiko formą; nepalieka pluošto pėdsakų.
8.2 | 1,25 ± 0,05 x 1,25 ± 0,05 cm | vnt. | 100
Sterili, supakuota po 10 vnt. į permatomą maišelį; pagaminta iš suspaustos regeneruotos celiuliozės gijų arba fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos; turi rentgeno kontrastines žymes bei rentgeno kontrastinį spalvotą siūlą, kuris tvirtinasi tik vienoje vatos pusėje; sugeria skysčio ne mažiau nei 5 kartus savo svorio, išlaiko formą; nepalieka pluošto pėdsakų.
8.3 | 2,52 ± 0,02 x 7,55 ± 0,07 cm | vnt. | 100
Sterili, supakuota po 10 vnt. į permatomą maišelį; pagaminta iš suspaustos regeneruotos celiuliozės gijų arba fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos; turi rentgeno kontrastines žymes bei rentgeno kontrastinį spalvotą siūlą, kuris tvirtinasi tik vienoje vatos pusėje; sugeria skysčio ne mažiau nei 5 kartus savo svorio, išlaiko formą; nepalieka pluošto pėdsakų.
9 | Liumboperitoniniai drenažai
9 | Liumboperitoniniai drenažai | vnt. | 2
9 | Sterilūs; silikoniniai su rezervuarais; su jungtimi –konektoriumi; pravedėjas; adatos.
10 | Vienkartinės priemonės aparatui Bien Air OsseoDuo
10.1 | Grąžtas Ø 5 ± 0,1 mm x 70 mm | vnt | 20
Sterilus, vienkartinio naudojimo, individualiai supakuotas; pagamintas iš nerūdijančio plieno, bumbuliuko tipo galu; ilgio paklaida 5 mm; tinkantis dirbti su Ligoninėje turimu Bien Air OsseoDuo aparatu.
10.2 | Grąžtas Ø 5 ± 0,1 mm x 95 mm | vnt | 20
Sterilus, vienkartinio naudojimo, individualiai supakuotas; pagamintas iš nerūdijančio plieno, bumbuliuko tipo galu; ilgio paklaida 5 mm; tinkantis dirbti su Ligoninėje turimu Bien Air OsseoDuo aparatu.
10.3 | Grąžtas Ø 14/11 ± 0,1 mm, skirtas 3mm ir storesniam audiniui/kaului | vnt | 7
Sterilus, vienkartinio naudojimo, individualiai supakuotas; pagamintas iš nerūdijančio plieno, skirtas 3mm ir storesniam audiniui/kaului; tinkantis dirbti su Ligoninėje turimu Bien Air OsseoDuo aparatu.
10.4 | Peiliukas | vnt | 12
Sterilus, individualiai supakuotas, tiesus, darbinis ilgis 15 mm; tinkantis dirbti su Ligoninėje turimu Bien Air OsseoDuo aparatu.