Specialiųjų pirkimo sąlygų priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas / VU.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – žmogaus fiziologijos mokymo sistema (skirta fiziologinių signalų registravimui, analizei ir mokymui laboratorijose) (toliau – prekės).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai ir (ar) kiekiui.

  - Prekių pristatymo vieta  - Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas, Žaliųjų Ežerų g. 2, LT-08406, Vilnius.

  - Prekių kiekiai ir (ar) apimtys:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis) |  |
| 1. | Žmogaus fiziologijos mokymo sistema | 1 kompl. | ☐ | ☒ | 2 mėn. |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis ir (ar) apimtis yra tikslus(-i) ir vykdant Sutartį nesikeis.

2.6. Užsakymų teikimo tvarka:

2.6.1. užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Prekės turi būti pristatomos ne vėliau kaip per 1 lentelėje nustatytą terminą.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

  - Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras** | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją ir modelį Būtina pateikti nuorodą į gamintojo interneto puslapį arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas |  |  |
|  | Bendrieji reikalavimai fiziologinių signalų registravimo sistemoms |  |  |  |
|  | Sistemos turi palaikyti žmogaus fiziologijos laboratorinius tyrimus: | 2.1. širdies ir kraujagyslių fiziologiją |  |  |
|  |  | 2.2. kvėpavimo sistemos fiziologiją |  |  |
|  |  | # 2.3. raumenų elektrofiziologiją (EMG) |  |  |
|  |  | 2.4.autonominės nervų sistemos rodiklius (GSR) |  |  |
|  |  | 2.5. fizinio krūvio fiziologiją |  |  |
|  |  | 2.6. pagrindinę signalų analizę (filtravimas, signalų amplitudės analizė, laiko domeno analizė, FFT) |  |  |
|  | Signalų registracija | Turi būti galimybė registruoti realius fiziologinius signalus nuo žmogaus kūno |  |  |
|  | Apsauga | Turi būti medicininė galvaninė izoliacija tarp žmogaus ir kompiuterio |  |  |
|  | Operacinė sistema | Visos sistemos turi būti pilnai suderinamos su Windows 10 ir (ar) 11 ir (ar) macOS |  |  |
|  | Duomenų rinkimo įrenginys (taikoma visoms sistemoms) |  |  |  |
|  | Kanalai | Ne mažiau nei 4 analoginiai diferencialiniai kanalai (V+ vs V-) |  |  |
|  | Keitiklis | Ne mažiau kaip 24 bitų analoginis-skaitmeninis keitiklis (ADC) |  |  |
|  | Dažnis | ≥100 kHz bendras imties dažnis (visiems kanalams bendrai) |  |  |
|  | Įėjimo diapozonas | Įėjimo diapazonai: ±10 V, ±5 V, ±2 V, ±1 V |  |  |
|  | Įėjimo impodansas | Įėjimo impedansas ≥1 MΩ |  |  |
|  | USB sąsaja | Turi būti USB sąsaja |  |  |
|  | Maitinimas | Maitinimas per USB (be išorinio maitinimo bloko) |  |  |
|  | Peržiūra | Realiojo laiko peržiūra |  |  |
|  | Filtrai | Programiškai valdomi filtrai (LPF, HPF, notch) |  |  |
|  | Kalibracija | Automatinė jutiklių kalibracija |  |  |
|  | Izoliacija | Turi būti pilnai galvaniškai izoliuotas nuo kompiuterio |  |  |
|  | Sistemos programinė įranga |  |  |  |
|  | Operacinės sistemos | Palaikomos OS: Windows, macOS |  |  |
|  | Šifravimas | Turi būti galimybė realizuoti ne prastesnį kaip AES 256bit šifravimo funkcionalumą |  |  |
|  | Funkcionalumas | Visos funkcijos turi veikti be papildomų licencijų |  |  |
|  | Reikalaujami įrankiai: | 23.1. ≥11 mokomųjų laboratorinių darbų |  |  |
|  |  | 23.2. ≥14 eksperimentų protokolų |  |  |
|  |  | 23.3. HRV, RR intervalų, EMG, FFT analizė |  |  |
|  |  | 23.4. kvėpavimo analizė |  |  |
|  |  | 23.5. savarankiškų eksperimentų kūrimo įrankiai |  |  |
|  | Eksportavimas | CSV, TXT, MATLAB, PDF |  |  |
|  | Fiziologinių signalų registravimo sistema |  |  |  |
|  | Kiekis | 5 vnt. |  |  |
|  | Širdies ir kraujagyslių Sistema | 27.1. ECG rinkinys (3 laidų) – 1 vnt. |  |  |
|  |  | 27.2. Vienkartiniai elektrodai – ≥100 vnt. |  |  |
|  |  | 27.3. Elektroninis stetoskopas – 1 vnt. |  |  |
|  |  | 27.4. Kraujospūdžio transduktorius su manžete – 1 vnt. |  |  |
|  |  | 27.5. Pulso transduktorius – 1 vnt. |  |  |
|  | Kvėpavimo Sistema | 28.1. Oro srauto transduktorius – 1 vnt. |  |  |
|  |  | 28.2. Vienkartiniai filtrai – ≥10 vnt. |  |  |
|  |  | 28.3. Nosies spaustukas – 1 vnt. |  |  |
|  | Raumenų fiziologija | 29.1. EMG laidai ir elektrodai – rinkinys |  |  |
|  |  | 29.2. Odos paruošimo priemonės |  |  |
|  |  | 29.3. Rankos dinamometras – 1 vnt. |  |  |
|  | Autonominė nervų sistema | GSR/EDA jutiklis (galvaninės odos reakcijos / elektroderminės veiklos jutiklis) – 1 vnt. |  |  |
|  |  | Visi būtini eksploataciniai priedai (odos paruošimo abrazyvinis padelis, gelis, servetėlės, filtrai ir panašaus tipo), reikalingi pilnam sistemos veikimui ir pradinių laboratorinių darbų atlikimui. |  |  |
|  | Išplėstinė fiziologinių signalų registravimo sistema (ši sistema turi atitikti visus reikalavimus, nurodytus 29 – 33 p., o taip pat papildomus reikalavimus nurodytus 35 – 38 p.). |  |  |  |
|  | Kiekis | 1 vnt. |  |  |
|  | Papildomi jutikliai / moduliai | 34.1. Pirometrijos įranga, leidžianti matuoti oro srautą ir kvėpavimo tūrį, su reikalingais kalibravimo priedais (pvz., kalibravimo švirkštu) ir papildomais srauto matavimo adapteriais ar galvutėmis. |  |  |
|  |  | 34.2. Papildomos oro srauto ir (arba) slėgio matavimo galvutės, skirtos skirtingoms kvėpavimo sąlygoms ar apkrovoms matuoti. |  |  |
|  |  | 34.3. Papildomi EMG elektrodai ir diferenciniai EMG zondai, skirti raumenų aktyvumo registravimui iš kelių raumenų grupių. |  |  |
|  |  | 34.4. Kraujo tėkmės ar plethysmografijos jutiklis, skirtas periferinės kraujotakos pokyčiams registruoti. |  |  |
|  |  | 34.5. Kūno ir aplinkos temperatūros jutikliai, skirti temperatūros matavimui ir jos pokyčių registravimui eksperimento metu. |  |  |
|  |  | 34.6. Papildomi priedai raumenų ir nervų fiziologijos tyrimams, įskaitant, bet neapsiribojant laidais, adapteriais, tvirtinimo priemonėmis, reikalingais platesniam eksperimentų spektrui atlikti |  |  |
|  |  | 34.7. Papildomi signalų analizės moduliai, suteikiantys galimybę atlikti detalesnę duomenų analizę (pvz., EMG spektro analizę, kvėpavimo tūrio analizę ar kitus didesnės raiškos analizės metodus). |  |  |
|  | Programinės įrangos modulių papildymai | 35.1. ≥20 laboratorinių darbų |  |  |
|  |  | 35.2. Programinė įranga turi turėti papildomas duomenų analizės funkcijas, įskaitant, bet neapsiribojant EMG dažnio spektro analize, kvėpavimo tūrio ir srauto analize, HRV (širdies ritmo variabilumo) analize laiko ir dažnio domenuose, bei turėti galimybę atlikti FFT pagrįstą signalų spektrinę analizę. |  |  |
|  | Fizinis komplektas | 36.1. Du papildomi specializuoti laidai / adapteriai |  |  |
|  |  | 36.2. Kalibravimo priedų rinkinys, skirtas papildomų jutiklių ar modulių (pvz., srauto, slėgio, plethysmografijos) tikslinimui. |  |  |
|  | Laboratorinių darbų rinkinys (taikoma visoms sistemoms) |  |  |  |
|  | Laboratorinį rinkinį turi sudaryti: | 38.1. ECG analizė |  |  |
|  |  | 38.2. EMG ir nuovargis |  |  |
|  |  | 38.3. Kraujo spaudimo auskultacinis matavimas |  |  |
|  |  | # 38.4. Autonominiai refleksai |  |  |
|  |  | # 38.5. Pulso analizė |  |  |
|  |  | # 38.6. Krūvio fiziologija |  |  |
|  |  | # 38.7. FFT, filtravimas |  |  |
|  |  | # 38.8. Individualūs studentų projektai |  |  |
|  | Saugos reikalavimai |  |  |  |
|  | Standartas | # Turi būt standartai IEC 60601-1 ir turi būti IEC 60601-1-2 |  |  |
|  | Paviršiai | # Hipoalerginiai odos kontaktiniai paviršiai |  |  |
|  | Izoliacinė | # Turi būti galvaninė izoliacija |  |  |
|  | Kiti reikalavimai |  |  |  |
|  | Visi sistemų komponentai* | # Nauji ir nenaudoti |  |  |
|  | Garantija* | # Garantija ≥24 mėn |  |  |
|  | Programinės įrangos atnaujinimai* | # Nemokami garantiniu laikotarpiu |  |  |
|  | Lydinti sistemų dokumentacija* | # LT arba EN |  |  |
|  | Sistemų komponentų suderinamumas* | # Visi komponentai tarpusavyje turi būti suderinami be papildomų adapterių ar keitiklių |  |  |

**Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos prekės techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz., gamintojo prekės aprašymas arba internetinė nuoroda į gamintojo psl., arba kiti lygiaverčiai dokumentai).

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, II skyriaus 4.4.4.1 ir 4.4.4.4 papunkčius.

3 lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 4.1.1. | Tiekėjas privalo prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 9:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 9:30 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas priimdamas prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. | Dokumentų pateikti kartu su pasiūlymu nereikalaujama. |
| 4.1.2. | Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. | Žmogaus fiziologijos mokymo sistemos dalys gali būti lengvai pakeičiamos arba remontuojamos. Dokumentų pateikti kartu su pasiūlymu nereikalaujama. |

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t. y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

- neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

- panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

- numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

- nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.