Slaugių iškvietimo sistema bei įrengimo paslaugos

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas – Perkama Slaugių iškvietimo sistema, suderinama su ligoninėje naudojamu Palatinės signalizacijos valdymo serveriu Ascom teleCARE IP System Elise3 Standard v.7.5.3, bei jos įrengimo paslaugos.

Bendrieji reikalavimai

- Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir/ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

- Pirkimo objektui apibūdinti nurodyti konkretūs techniniai parametrai, technologijos, procesai, gamintojai ar prekės ženklai, standartai, tipai yra tik informacinio pobūdžio. Tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius produktus, tačiau siūlomų analogiškų arba lygiaverčių produktų parametrai negali būti prastesni nei reikalaujami. Siūlomų „lygiaverčių“ prekių lygiavertiškumą turi įrodyti tiekėjas.

- Tiekėjas turi būti oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šia įranga (jei pats siūlomų prekių negamina). Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad yra siūlomos įrangos gamintojo oficialus atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos ir diegimo šia įranga.

- Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 60 darbo dienų nuo Perkančiosios organizacijos užsakymo pateikimo.

- Pardavėjas turi užtikrinti, kad Įrangos gamintojas nėra paskelbęs apie siūlomos Įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz. „End of life time“ ar „Discontinued“).

- Perkama Įranga privalo būti nauja ir nenaudota, pateikiama originalioje gamintojo pakuotėje, gamykliškai atnaujinti komponentai („Refurbished“) neleistini.

- Visa perkama įranga turi būti tarpusavyje suderinama bei komplektuojama su visai montavimo ir tvirtinimo elementais.

- Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto orientacinio prekių kiekio, prekės bus užsakomos ir apmokamos pagal faktinį poreikį. Orientaciniai prekių kiekiai nelaikomi maksimaliais kiekiais. Perkančioji organizacija gali išpirkti mažesnį kiekį nei orientacinis. Užsakymai tiekėjui bus siunčiami elektroniniu paštu.

Pirkimo objektui taikomi aplinkos apsaugos kriterijai

Aplinkosauginiai reikalavimai nustatyti, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) 4.4.4.1 punktu (prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų):

- Pardavėjas įsipareigoja sutarties vykdymo metu laikytis aplinkos apsaugos reikalavimų: mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, dokumentacija Pirkėjui turi būti pateikiami elektroniniu formatu ir pasirašomi elektroniniu būdu (priėmimo perdavimo aktai, sąskaitos faktūros ir kt.).

- Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 9 iki 15 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 9 iki 14 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais.

Techniniai reikalavimai

- Reikalavimai palatos IP valdikliui su būklės indikatoriumi

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai ir funkcionalumas | Atitikimas reikalavimams (kartu su pasiūlymu pateikiami ir dokumentai įrodantys pateiktų reikalavimų atitikimą) |
| --- | --- | --- |
|  | Nurodyti gamintoją, modelį. |  |
|  | Pageidautina spalva: balta. |  |
|  | Paskirtis: skirtas signalizuoti šviesine ir garsine indikacija apie palatoje nuspaustus iškvietimo mygtukus, taip pat iškvietimo pultų ir palatos būklės indikatorių apjungimui, informacijos siuntimui TCP/IP sąsaja. Vidinis procesorius turi sekti įrenginio būklę, vizualiai pranešti apie gedimą. |  |
|  | Ne mažiau kaip 1 vnt. LED šviesdiodžiai būklės indikacijai. |  |
|  | Indikacinių iškvietimo lempų tipas LED. |  |
|  | Indikacinio iškvietimo LED tipo lempų kiekis ne mažiau kaip 3 vnt., skirtingų spalvų (raudona, žalia, geltona). Galimybė prijungti 1 vnt. papildomą indikacinę lempą. |  |
|  | Galimybė apjungti ir valdyti ne mažiau kaip 4 palatas atskirai (įskaitant būklės indikatorius ir iškvietimo pultus), t. y. valdiklis turi būti su ne mažiau kaip su 4-iomis ryšio magistralėmis (angl. BUS) įrenginių prijungimui. |  |
|  | Turi būti palaikomas standartas: IEEE 802.3af arba lygiavertis |  |
|  | Integruotas vidinis garsinis signalizatorius, ne mažiau kaip 65dB/2m. |  |
|  | Jungtys ne mažiau kaip: - 1xRJ45, 100 Base-T. - 2xMicro-USB. - 4x8-pole connector for room buses. |  |
|  | Išplėtimo moduliai, ne mažiau kaip: - 1xNIVP4 tipo balso komunikacijai atlikti. - 1xNIRX tipo belaidžio siųstuvo-imtuvo pajungimui. |  |
|  | Korpusas ir užrašai turi būti ne blogesnės nei IP40 klasės. |  |
|  | Turi būti galimybė tiekti maitinimą per 24V DC-in jungtį ir PoE. Maitinimo šaltinio pateikti nereikia. |  |
|  | Veikimo temperatūra nuo 10° iki 40°C. |  |
|  | Turi būti suderinamas su perkančiosios organizacijos naudojamu centralizuotu valdymo serveriu Elise3 Standard v7.5.3. |  |
|  | Turi atitikti standartus CE, EMC 2014/30/EU arba lygiaverčius. |  |
|  | Turi būti numatyti ir pateikti visi reikalingi montavimo, tvirtinimo bei prijungimo elementai. |  |
|  | Tiekiamai įrangai turi būti suteikta ne trumpesnė nei 24 mėn. gamintojo garantija, skaičiuojant nuo įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantinio laikotarpio metu Tiekėjas privalo iš Perkančiosios organizacijos buveinės paimti sugedusį įrenginį, atlikti jo remontą ir grąžinti į Perkančiosios organizacijos buveinę savo lėšomis. |  |

- Reikalavimai palatos būklės indikatoriui

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai ir funkcionalumas | Atitikimas reikalavimams (kartu su pasiūlymu pateikiami ir dokumentai įrodantys pateiktų reikalavimų atitikimą) |
| --- | --- | --- |
|  | Nurodyti gamintoją, modelį. |  |
|  | Pageidautina spalva: balta. |  |
|  | Paskirtis: skirtas signalizuoti šviesine ir garsine indikacija apie palatoje nuspaustus iškvietimo mygtukus, taip pat iškvietimo pultų apjungimui. |  |
|  | Ne mažiau kaip 1 vnt. LED šviesdiodžiai būklės indikacijai. |  |
|  | Indikacinių iškvietimo lempų tipas LED. |  |
|  | Indikacinio iškvietimo LED tipo lempų kiekis ne mažiau kaip 3 vnt., skirtingų spalvų (raudona, žalia, geltona). Galimybė prijungti 1 vnt. papildomą indikacinę lempą. |  |
|  | Integruotas vidinis garsinis signalizatorius, ne mažiau kaip 65dB/2m. |  |
|  | Korpusas ir užrašai turi būti ne blogesnės nei IP40 klasės. |  |
|  | Maitinimas ne mažiau kaip 5.5 V DC nuo Palatos IP valdiklio su būklės indikatoriumi. |  |
|  | Veikimo temperatūra turi būti nuo 10° ik 40°C. |  |
|  | Turi būti numatyti ir pateikti visi reikalingi montavimo, tvirtinimo bei prijungimo elementai. |  |
|  | Turi būti suderinamas su perkančiosios organizacijos naudojamu centralizuotu valdymo serveriu Elise3 Standard v7.5.3. |  |
|  | Turi atitikti standartus CE, EMC 2014/30/EU arba lygiaverčius. |  |
|  | Tiekiamai įrangai turi būti suteikta ne trumpesnė nei 24 mėn. gamintojo garantija, skaičiuojant nuo įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantinio laikotarpio metu Tiekėjas privalo iš Perkančiosios organizacijos buveinės paimti sugedusį įrenginį, atlikti jo remontą ir grąžinti į Perkančiosios organizacijos buveinę savo lėšomis. |  |

- Reikalavimai LCD monitoriui

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai ir funkcionalumas | Atitikimas reikalavimams (kartu su pasiūlymu pateikiami ir dokumentai įrodantys pateiktų reikalavimų atitikimą) |
| --- | --- | --- |
|  | Nurodyti gamintoją, modelį. |  |
|  | Paskirtis: skirtas signalizuoti šviesine ir garsine indikacija apie palatoje nuspaustus iškvietimo mygtukus bei atvaizduoti iškvietimo patalpų ir lovos numerį. |  |
|  | Maitinimas ne mažiau kaip 5.5 V DC nuo palatos IP valdiklio su būklės indikatoriumi. |  |
|  | Korpusas ir užrašai turi būti ne blogesnės nei IP40 klasės. |  |
|  | Ne mažiau kaip 3 vnt. funkcinių mygtukų. |  |
|  | Integruotas vidinis garsinis signalizatorius, ne mažiau kaip 65dB/2m. |  |
|  | Ekranas ne prastesnis kaip 128 x 64 taškų. |  |
|  | Maitinimas nuo Palatos IP valdiklio su būklės indikatoriumi. |  |
|  | Turi būti numatyti ir pateikti visi reikalingi montavimo, tvirtinimo bei pajungimo elementai. |  |
|  | Suderinamas su NIRC4 ir NICL4 tipo įrenginiais. |  |
|  | Turi būti suderinamas su perkančiosios organizacijos naudojamu centralizuotu valdymo serveriu Elise3 Standard v7.5.3. |  |
|  | Tiekiamai įrangai turi būti suteikta ne trumpesnė nei 24 mėn. gamintojo garantija, skaičiuojant nuo įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantinio laikotarpio metu Tiekėjas privalo iš Perkančiosios organizacijos buveinės paimti sugedusį įrenginį, atlikti jo remontą ir grąžinti į Perkančiosios organizacijos buveinę savo lėšomis. |  |

- Reikalavimai iškvietimo moduliui

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai ir funkcionalumas | Atitikimas reikalavimams (kartu su pasiūlymu pateikiami ir dokumentai įrodantys pateiktų reikalavimų atitikimą) |
| --- | --- | --- |
|  | Nurodyti gamintoją, modelį. |  |
|  | Paskirtis: skirtas medicinos personalo iškvietimui. Montavimas prie lovos, jungiamas prie Palatos IP valdiklio su būklės indikatoriumi per magistralinę sąsają (angl. BUS). |  |
|  | Turi būti pilnai suderinamas su Palatos IP valdikliu su būklės indikatoriumi. |  |
|  | Maitinimas nuo Palatos IP valdiklio su būklės indikatoriumi. |  |
|  | Ne mažiau kaip 2 vnt. jungčių RJ45 connector for room buses. |  |
|  | Ne mažiau kaip 1 vnt. jungtis prailginimo laido prijungimui. |  |
|  | Ne mažiau kaip 3 vnt. skirtingų spalvų funkciniai mygtukai su LED. |  |
|  | Galimybė prijungti balsinio pasikalbėjimo modulį. |  |
|  | Turi būti suderinamas su perkančiosios organizacijos naudojamu centralizuotu valdymo serveriu Elise3 Standard v7.5.3. |  |
|  | Vidinis procesorius turi sekti įrenginio būklę, vizualiai pranešti apie gedimą. |  |
|  | Turi būti numatyti ir pateikti visi reikalingi montavimo, tvirtinimo bei prijungimo elementai. |  |
|  | Turi atitikti standartus CE, RoHS 2011/65/EU arba lygiaverčius. |  |
|  | Korpusas ir užrašai turi būti ne blogesnės nei IP40 klasės. |  |
|  | Tiekiamai įrangai turi būti suteikta ne trumpesnė nei 24 mėn. gamintojo garantija, skaičiuojant nuo įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantinio laikotarpio metu Tiekėjas privalo iš Perkančiosios organizacijos buveinės paimti sugedusį įrenginį, atlikti jo remontą ir grąžinti į Perkančiosios organizacijos buveinę savo lėšomis. |  |

- Reikalavimai WC iškvietimo/atšaukimo moduliui

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai ir funkcionalumas | Atitikimas reikalavimams (kartu su pasiūlymu pateikiami ir dokumentai įrodantys pateiktų reikalavimų atitikimą) |
| --- | --- | --- |
|  | Nurodyti gamintoją, modelį. |  |
|  | Paskirtis: skirtas medicinos personalo iškvietimui. Montuojamas prie sienos, jungiamas prie Palatos IP valdiklio su būklės indikatoriumi per magistralinę sąsają (angl. BUS). |  |
|  | Turi būti pilnai suderinamas su Palatos IP valdikliu su būklės indikatoriumi. |  |
|  | Maitinimas nuo Palatos IP valdiklio su būklės indikatoriumi. |  |
|  | Turi būti ne trumpesnė nei 2 m ilgio iškvietimo virvelė su ne mažiau kaip 2 burbulais. |  |
|  | Ne mažiau kaip 1 vnt. LED tipo šviesos indikatorius. |  |
|  | Turi būti suderinamas su perkančiosios organizacijos naudojamu centralizuotu valdymo serveriu Elise3 Standard v7.5.3. |  |
|  | Turi būti numatyti ir pateikti visi reikalingi montavimo, tvirtinimo bei prijungimo elementai. |  |
|  | Korpusas ir užrašai turi būti ne blogesnės nei IP44 klasės. |  |
|  | Tiekiamai įrangai turi būti suteikta ne trumpesnė nei 24 mėn. gamintojo garantija, skaičiuojant nuo įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantinio laikotarpio metu Tiekėjas privalo iš Perkančiosios organizacijos buveinės paimti sugedusį įrenginį, atlikti jo remontą ir grąžinti į Perkančiosios organizacijos buveinę savo lėšomis. |  |

- Reikalavimai iškvietimo modulio prailginimo mygtukui

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai ir funkcionalumas | Atitikimas reikalavimams (kartu su pasiūlymu pateikiami ir dokumentai įrodantys pateiktų reikalavimų atitikimą |
| --- | --- | --- |
|  | Nurodyti gamintoją, modelį. |  |
|  | Paskirtis: Skirtas medicinos personalo iškvietimui. Jungiamas prie Iškvietimo modulio. |  |
|  | Veikimo temperatūra turi būti nuo 0° ik 40°C. |  |
|  | Ilgis ne mažiau kaip 2,5 m. |  |
|  | Mygtukas turi turėti šviesos indikaciją. |  |
|  | Turi būti suderinamas su perkančiosios organizacijos naudojamu centralizuotu valdymo serveriu Elise3 Standard v7.5.3. Turi būti suderinamas su Iškvietimo moduliu. |  |
|  | Korpusas ir užrašai turi būti atsparūs naudojamoms valymo priemonėms, IP67. |  |
|  | Tiekiamai įrangai turi būti suteikta ne trumpesnė nei 24 mėn. gamintojo garantija , skaičiuojant nuo įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantinio laikotarpio metu Tiekėjas privalo iš Perkančiosios organizacijos buveinės paimti sugedusį įrenginį, atlikti jo remontą ir grąžinti į Perkančiosios organizacijos buveinę savo lėšomis. |  |

- Aparatinė įranga

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai ir funkcionalumas | Atitikimas reikalavimams (kartu su pasiūlymu pateikiami ir dokumentai įrodantys pateiktų reikalavimų atitikimą |
| --- | --- | --- |
|  | Nurodyti gamintoją, modelį. |  |
|  | Paskirtis: Valdyti slaugių iškvietimo sistemos periferinius įrenginius. (kurie aprašyti 1-6 punktuose). |  |
|  | Turi palaikyti ne mažiau kaip 199 Palatos IP valdiklių. |  |
|  | Licencijos: turi būti įtrauktos visos licencijos tinkamam Slaugių iškvietimo sistemos valdymui ir konfigūravimui. |  |
|  | Turi būti grafinė vartotojo sąsaja (GUI) |  |
|  | Turi būti saugoma kiekvieno Palatos IP valdiklio konfigūracija |  |
|  | Turi būti numatyti ir pateikti visi reikalingi montavimo, tvirtinimo bei prijungimo elementai. |  |
|  | Tiekiamai įrangai turi būti suteikta ne trumpesnė nei 24 mėn. gamintojo garantija , skaičiuojant nuo įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantinio laikotarpio metu Tiekėjas privalo iš Perkančiosios organizacijos buveinės paimti sugedusį įrenginį, atlikti jo remontą ir grąžinti į Perkančiosios organizacijos buveinę savo lėšomis. |  |

- Reikalavimai įrengimo paslaugoms

Įrengimo paslaugos – prijungimas prie esamos PO Slaugių iškvietimo sistemos Ascom teleCARE IP System Elise3 Standard v.7.5.3. Turi būti aprašytos naujai įrengiamos patalpos: korpusas, patalpos numeris/vieta, iškvietimo/numetimo mygtukai, LCD ekranai, pranešimų siuntimas tarp sistemos komponentų. Konfigūravimo ir paleidimo paslauga turi būti atlikti pagal pateiktą PO scenarijų (veikimo scenarijus bus pateiktas darbų atlikimo metu.). Konfigūravimo ir paleidimo metu numatomas  ne mažiau kaip 50 vnt. galinių iškvietimo  modulio taškų prijungimas prie sistemos.

Orientaciniai kiekiai ir pasiūlymo pateikimo lentelė

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Gamintojas, modelis. | Mato vnt. | Vieneto įkainis, Eur be PVM | Preliminarus kiekis | Suma, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Palatos IP valdiklis su būklės indikatoriumi |  | vnt. |  | 22 |  |
|  | Palatos būklės indikatorius |  | vnt. |  | 30 |  |
|  | LCD monitorius |  | vnt. |  | 3 |  |
|  | Iškvietimo modulis |  | vnt. |  | 99 |  |
|  | WC iškvietimo/ atšaukimo modulis |  | vnt. |  | 23 |  |
|  | Iškvietimo modulio prailginimo mygtukas |  | vnt. |  | 98 |  |
|  | Aparatinė įranga |  | vnt. |  | 1 |  |
|  | Įrengimo paslauga |  | kompl. |  | 1 |  |
| Viso, Eur be PVM: |  |  |  |  |  |  |
| 21% PVM: |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso, Eur su PVM: |  |  |  |  |  |  |