## Sheet1
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Optinis koherentinis tomografas
Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis
1. dalis | Optinis koherentinis tomografas
1.1. objektas | Optinis koherentinis tomografas | vnt. | 1
1.1.1. parametras | Prietaiso paskirtis: prietaisas skirtas akių dugno ištyrimui šiais metodais: 1. optinės koherentinės tomografijos (OKT); 2. OKT-angiografijos (nenaudojant kontrasto); 3. spalvotos akių dugno fotografijos
1.1.2. parametras | Prietaiso technologinis išpildymas ir komplektacija: sudarytas iš diagnostinio OKT įrenginio su integruota skaitmenine foto kamera ir atskiro atitinkamos specifikacijos kompiuterio, monitoriaus, bei reguliuojamo aukščio elektrinio staliuko.
1.1.3. parametras | OKT skenavimo greitis ne mažiau 50000 A skenų per sekundę
1.1.4. parametras | OKT skenavimo plotis (horizontaliai) tinklainėje ne mažiau 12 mm
1.1.5. parametras | OKT skenavimo aukštis (vertikaliai) tinklainėje ne mažiau 9 mm
1.1.6. parametras | OKT skenavimo išilginė/ašinė rezoliucija ne daugiau 7 µm; OKT skenavimo šoninė rezoliucija ne daugiau 20 µm
1.1.7. parametras | OKT skenavimo šablonai 3D tūrinis skenavimas; linijinis skenavimas (linijos, persikryžiuojančių linijų, radialinis);
1.1.8. parametras | Minimalus vyzdžio diametras OKT tyrimui ne daugiau 2,5 mm
1.1.9. parametras | Minimalus vyzdžio diametras akies dugno fotografijos tyrimui ne daugiau 3,3 mm
1.1.10. parametras | Akies dugno fotografijų tipai: Spalvota ir/arba beraudė (Red-free), arba jiems lygiaverčiai akies dugno atvaizdavimo tipai.
1.1.11. parametras | Spalvoto akies dugno fotografavimo kampas Ne mažiau 45°
1.1.12. parametras | Paciento žvilgsnio vidinės fiksacijos taškų skaičius akies dugno periferijos fotografavimui ne mažiau 7 taškai arba tolygus fiksacijos taško keitimas
1.1.13. parametras | OKT ir spalvotos fotografijos tyrimų atlikimas su automatiniu fokusavimu ir automatiniu atlikimu arba pilnai automatinis (vieno mygtuko paspaudimu)
1.1.14. parametras | Galimybė tyrimą atlikti pusiau automatiniu ir rankiniu režimu
1.1.15. parametras | Makulos analizės galimybės: tinklainės storio nustatymas, palyginimas su normatyvine duomenų baze
1.1.16. parametras | Glaukomos analizės galimybės:1. Tinklainės nervinių skaidulų sluoksnio (angliškai: RNFL) storio apie optinį diską nustatymas, palyginimas su normatyvine duomenų baze; 2. Ganglinių ląstelių sluoksnio storio makuloje nustatymas, palyginimas su normatyvine duomenų baze. 3. Pokyčių tendencijų nustatymas (remiantis ≥4 tyrimais).
1.1.17. parametras | Priekinio akies segmento tyrimo modulis
1.1.18. parametras | OKT angiografijos tyrimas, leidžiantis vizualizuoti tinklainės kraujagysles, nenaudojant kontrasto
1.1.19. parametras | Programinė įranga pacientų duomenų ir tyrimų rezultatų išsaugojimui, suderinama su DICOM .
1.1.20. parametras | Kompiuteris, tinkamas OCT ir spalvotų vaizdų apdorojimui ir kaupimui. Kompiuteris ir monitorius (HD raiškos) gali būti ir integruoti vienas su kitu; klaviatūra ir pelė (optinė) – atskirai.
1.1.21. parametras | Staliukas OKT prietaisui, kompiuteriui ir monitoriui pastatyti:pilną prietaiso funkcionalumą užtikrinantis, elektros pavara reguliuojamo aukščio staliukas.
1.1.22. parametras | Maitinimas Iš ~220-240V, 50Hz elektros tinklo
1.1.23. parametras | Garantija ≥12 mėn.
1.1.24. parametras | Prietaiso atitiktis 93/42/EEC direktyvai/ ar lygiavertei