## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMŲ FORMA"
Kam: | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Data:
Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi nariai
Įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių adresai
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, fakso nr, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja 90 kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
Pirkimo dalys, kurioms teikiamas pasiūlymas:
| 1 pirkimo objekto dalis. Tikro laiko PGR prietaisas | Ne
| 2 pirkimo objekto dalis. Mikroplokštelių plovimo prietaisas | Ne
| 3 pirkimo objekto dalis. Pipetavimo sistema | Ne
| 4 pirkimo objekto dalis. Maža stalinė centrifūga | Ne
| 5 pirkimo objekto dalis. Purtyklė | Ne
| 6 pirkimo objekto dalis. Šildymo vonelė | Ne
| 7 pirkimo objekto dalis. Ph-metras | Ne
| 8 pirkimo objekto dalis. Daugiakanalių pipečių rinkinys | Ne
| 9 pirkimo objekto dalis. Vienakanalių pipečių rinkinys | Ne
| 10 pirkimo objekto dalis. Pipetavimo sistema | Ne
| 11 pirkimo objekto dalis. Termomikseris | Ne
| 12 pirkimo objekto dalis. Mikroskopas | Ne
| 13 pirkimo objekto dalis. Spektrofotometras | Ne
| 14 pirkimo objekto dalis. Laboratorinės svarstyklės | Ne
| 15 pirkimo objekto dalis. Analitinės svarstyklės | Ne
| 16 pirkimo objekto dalis. Šviesos šaltinių ir filtrų kubų komplektas | Ne

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas ketina remtis pirkimo vykdymo tikslais:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (būtina nurodyti visus su pasiūlymu pateikiamus dokumentus):
Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1 | Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų prikimų dokumentas (-ai)
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
5 | Įgaliojimas teikti ir pasirašyti pasiūlymą
6 | Gamintojo įgaliojimas
7 | BPS priedai AK
8 | ...
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Jei pasiūlyme nurodyta konfidenciali informacija. Atsižvelgiant į tai, jog nurodėme, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme yra ir į Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas 58 straipsnio 3 dalyje (Suinteresuoti dalyviai nuo perkančiosios organizacijos pranešimo apie sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą pateikimo dalyviams dienos iki atidėjimo termino pabaigos gali prašyti perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą. Perkančioji organizacija laimėjusį pasiūlymą suinteresuotiems dalyviams gali pateikti teikdama šio straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją (Perkančioji organizacija kandidatams ir dalyviams ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma pirkimo sutartis, pateikia šio straipsnio 2 dalyje nurodytos atitinkamos informacijos, kuri dar nebuvo pateikta pirkimo procedūros metu, santrauką (dalyviui, kurio pasiūlymas nebuvo atmestas: laimėjusio pasiūlymo charakteristikas ir santykinius pranašumus, įskaitant kainą, dėl kurių šis pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu), nurodo nustatytą pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą ir tikslų atidėjimo terminą.)) ir 20 straipsnio 3 dalyje (Jeigu perkančiajai organizacijai kyla abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, ji privalo prašyti tiekėjo įrodyti, kodėl nurodyta informacija yra konfidenciali. Jeigu tiekėjas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, nepateikia tokių įrodymų arba pateikia netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia informacija nėra konfidenciali.) bei Viešųjų pirkimų tarnybos pateiktą išaiškinimą (Tiekėjo pavadinimas, kainos, įkainiai, siūlomų prekių gamintojai bei modeliai, prekių aprašymai (techninės specifikacijos) - nėra konfidenciali informacija. Kas dar negali būti konfidencialu, sužinosite perskaitę naują Viešųjų pirkimų tarnybos parengtą informacinį leidinį „Konfidencialumas viešuosiuose pirkimuose“ https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/konfidencialumas-viesuosiuose-pirkimuose), kartu su pasiūlymu pateikiame konfidencialios informacijos pagrindimą.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Tiekėjo arba įgalioto asmens vardas ir pavardė

## Specialieji reikalavimai
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:
1. | Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
3. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją.
3.1. Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu). 3.2. Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas pateiks prašomų instrumentų pavyzdžius. Taikoma tik 1 p.d. 3.3. Instrumentai turi būti iki galo apdirbti (be aštrių ar vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių). Taikoma tik 1 p.d. 3.4. Instrumentų paviršiai turi būti neblizgūs (matiniai), bet neturi būti dengti matine plėvele, ar kitu dangalu, kuris gali nusilupti. Taikoma tik 1 p.d. 3.5. Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ir UDI ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu. Taikoma tik 1 p.d. 3.6. Instrumentai turi būti skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui. Taikoma tik 1 p.d.
4. | Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis.
5. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
6. | Garantinis laikotarpis
1. Ne mažiau 36 mėn.
2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba.
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
4. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas. Visos nurodomos priemonės privalo būti registruotos Lietuvoje.
5. CE sertifikato arba EB deklaracijos kopija. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
6. Gamintojo įgaliojimas atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba rašytinis susitarimas su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą.
8. | Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą). Taikoma visoms pirkimo dalims:
1. Mokymai ≥ 1 biobanko darbuotojams. Trukmė ≥ 1 akademinė valanda.
2. Mokymai ≥ 1 medicinos technikos darbuotojams. Trukmė ≥ 1 akademinė valanda.
9. | Prekių maitinimo šaltinis turi atitikti Lietuvoje naudojamus elektros tinklo standartus.

## TS1
1 pirkimo objekto dalis. Tikro laiko PGR prietaisas
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Paskirtis | Tikro laiko (Real-Time) PGR aparatas, skirtas kiekybiniam nukleorūgščių įvertinimui PGR amplifikacijos metodu
3 | Bendros charakteristikos
3.1 | Bloko formatas | Pritaikytas ne mažiau 96-šulinėlių 0,1 ml PCR plokštelei (low profile) arba 96 x 0,1 ml mėgintuvėlių juostelėms
3.2 | Mėginio tūrio intervalas | Ne siauresnis kaip 10-30 µl
3.3 | Maksimalus temperatūros kitimo greitis | Ne mažesnis kaip 5 °C/s
3.4 | Vidutinis temperatūros kitimo greitis | Ne mažesnis kaip 3 °C/s
3.5 | Kaitinimo/vėsinimo konstrukcija | Peltier tipo arba lygiavertė
3.6 | Kaitinamas blogo dangtelis | Būtina
3.7 | Vidinė analizatoriaus atmintis eksperimentų išsaugojimui arba galimybė išsaugoti matavimo rezultatus kompiuteryje arba USB laikmenoje | Būtina
3.8 | Jungimas su valdymo kompiuteriu per įmontuotas atitinkamas jungtis | Būtina
3.9 | Konstrukcijos tipas | Stalinio tipo
3.10 | Svoris (be kompiuterio) ne didesnis kaip 30 kg | Ne daugiau kaip 30 kg
3.11 | Su lietumui jautriu ekranu | Būtina
3.12 | Autonominio analizatoriaus valdymo ir veikimo galimybė (be išorinio kompiuterio) | Būtina
4 | Temperatūros nustatymai termociklerio bloke
4.1 | Temperatūros nustatymo intervalas | Ne siauresnis kaip 30-99 °C
4.2 | Nustatytos temperatūros tikslumas | Ne prastesnis kaip +/-0,3 °C
4.3 | Temperatūros vienodumas | Ne prastesnis kaip +/- 0,4 °C
4.4 | Temperatūros gradiento ar atskirų temperatūros zonų nustatymo galimybė | Būtina
5 | Optinės detekcijos sistemos charakteristikos
5.1 | Sužadinimas | LED tipo arba lygiaverčiais šviesos šaltiniu(-iais)
5.2 | Fluorescencijos detekcijos kanalai | Nemažiau kaip 5 (ne mažiau kaip 5 spalvos)
5.3 | Sužadinimo intervalas | Ne siauresnis kaip 455-680 nm
5.4 | Emisijos intervalas | Ne siauresnis kaip 520-725 nm
5.5 | Ne mažiau kaip 5 taikinių Multiplex tipo analizė | Būtina
5.6 | Sistemos jautrumas pakankamas 1 taikinio kopijos detekcijai reakcijos šulinėlyje | Būtina
5.7 | Ne siauresnis kaip 10 eilių dinaminis intervalas | Būtina
6 | Valdymas ir informaciniai pranešimai
6.1 | Operacinė aplinka* | Windows arba lygiavertė
6.2 | Duomenų eksportas RDML formatu | Būtina
6.3 | Specializuotos programinės įrangos, skirtos įrenginio valdymui, duomenų analizės tipai | 1. PGR kiekybinis tyrimas su standartine kreive
2. Lydymosi kreivės analizė
3. Genų raiškos analizė dCq ir ddCq su galimybe apjungti duomenis iš atskirų eksperimentų failų
4. Alelių identifikavimo tyrimas
5. Galutinio taško analizė
6. Grafinis duomenų vaizdavimas
7. Statistinė duomenų analizė
7 | Duomenų eksportas ir analizė* | USB jungtimi arba debesijos platformoje, arba tinklo diske
8 | Komplektacija* | 1. Analizatorius (1 vnt.)
2. Papildomas specializuotos programinės įrangos komplektas tikro laiko Real-time PGR duomenų analizei su licencija (arba nemokamai) instaliuoti į darbuotojų biuro kompiuterius (1 vnt.)
3. Nešiojamo tipo kompiuteris, atitinkantis minimalius analizatoriaus gamintojo reikalavimus. Kompiuteris komplektuojamas kartu su: Microsoft Windows arba lygiaverte operacine sistema, klaviatūra, pele, Microsoft Office Home & Business arba lygiaverte sistema (1 kompl.)
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
* Šiems punktams taikomi SPS 7.1;11.1 punktų reikalvimai
|  | Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/del-nacionalinio-saugumo-reikalavimu-taikymo-pirkimuose/ išaiškinimu 1 Pirkimo objekto dalyje nurodytai sudedamajai daliai (SPS 1 priedas „Pasiūlymo forma/techninė specifikacija“ dalyje „Techninė specifikacija“ 6.1; 7; 8.2; 8.3 punktai), BVPŽ kodai 48214000-1 - Tinklo operacinių sistemų programinės įrangos paketai (6.1 p.); 48613000-8 – Elektroninis duomenų valdymas (7 p.); 48218000-9 - Licencijų valdymo programinės įrangos paketai (8.2 p.); 30213000-5 - Įvairūs kompiuteriai (8.3 p.); 12 Pirkimo objekto dalyje nurodytai sudedamajai daliai (SPS 1 priedas „Pasiūlymo forma/techninė specifikacija“ dalyje „Techninė specifikacija“ 2.3; 2.10.5 punktai), BVPŽ kodas 48180000-3 - Medicinos programinės įrangos paketai; 13 Pirkimo objekto dalyje nurodytai sudedamajai daliai (SPS 1 priedas „Pasiūlymo forma/techninė specifikacija“ dalyje „Techninė specifikacija“ 4.2 punktas), BVPŽ kodas 48180000-3 – Medicinos programinės įrangos paketai, nurodytiems Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13 dalyje numatytame sąraše, todėl laikoma, kad prekės ar paslaugos kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai: 1) prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) šio įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose; 2) paslaugų teikimas būtų vykdomas iš šio įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų. | Pateikti Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytos formos atitikties deklaraciją SPS priede Nr. 4 (pateikiama su pasiūlymu) Ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas turės pateikti SPS priede Nr. 5 užpildytą lentelę (kiekvienam pirmame stulpelyje nurodytam punktui) ir vieną ar kelis šiuos dokumentus: -juridinio asmens (tiekėjo) vadovo patvirtintą juridinio asmens steigimo dokumentų kopiją; - juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą (JAR) su istorija; - Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašą (JADIS); - asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tapatybės kortelės ar paso) kopiją; - leidimo verstis atitinkama ūkine veikla patvirtinančio dokumento (pavyzdžiui, verslo liudijimo, individualios veiklos pažymėjimo ir pan.) kopiją; - pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą; - arba atitinkamus valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentus ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus. Dokumentai, kuriuose nenurodytas jų galiojimo terminas, turi būti išduoti ar atspausdinti iš informacinės sistemos ne anksčiau kaip likus 3 mėnesiams iki tos dienos, kurią perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas turi pateikti dokumentus. (Viešųjų pirkimų įstatymo 39 str. 3 d.)

## TS2
2 pirkimo objekto dalis. Mikroplokštelių plovimo prietaisas
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Tinkamas mikroplokštelių formatas | 96 ir 384 šulinėlių mikroplokštelės
3 | Plovimo buferio talpų skaičius | Ne mažiau nei 3 vnt.
4 | Talpų tūriai | 1. Plovimo buferio talpos tūris ne mažesnis nei 2 litrai,
2. Atliekų talpos tūris ne mažesnis nei 2 litrai.
5 | Plovimo tūrių diapazonas | 1. 96 šulinėlių mikroplokštelė: ne siauresnis nei 50-800 μl
2.384 šulinėlių mikroplokštelė: ne siauresnis nei 20-200 μl.
6 | Plovimo antgaliai | Plovimo antgalis turi būti pritaikytas ne mažiau nei 8 šulinėlių plovimui vienu metu
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0

## TS3
3 pirkimo objekto dalis. Pipetavimo sistema
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Paskirtis | Rankiniam ir pusiau automatiniam skysčių išpilstymui SBS arba lygiaverčio tipo plokštelėse.
3 | Kanalų skaičius | Ne mažiau kaip 95 kanalai
4 | Tūrio diapazonas | Ne siauresnėse ribose kaip 5 - 100 µL
5 | Pipetavimo režimai | 1. Tiesioginis pipetavimas (angl. Pipette/Manual Pipet)
2. Režimas klampiems skysčiams (angl. Reverse Pipette)
3. Vienu metu atliekami keli dozavimai (angl. Repeat/Multi-Dispense)
4. Pipetavimas ir maišymas (angl. Pipette & Mix/Mixing mode)
5. Skiedimas ir maišymas (angl. Dilute & Mix/Sample Dilute)
6. Skiedimas keliuose šulinėlius (angl. Serial Dilution)
6 | Ekranas | Splavotas ekranas prietaiso valdymui
7 | Plokštelių formatai | Įrenginys pritaikytas darbui su 96 ir 384 šulinėlių plokštelėmis
8 | Darbinė kambario temperatūra | Ne daugiau kaip 30°C
9 | Įrenginio svori | Ne daugiau kaip 10 kg.
10 | Automatinis antgalių atpažinimas | Būtina
11 | Komplektacija | 1. Pipetavimo sistema (1 vnt.)
2. Dviejų pozicijų stalelis (1 vnt.)
3. Antgaliai pritaikyti siūlomos sistemos tūriui (ne mažiau kaip 1900 vnt.)
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
Grįžti į Pasiūlymas

## TS4
4 pirkimo objekto dalis. Maža stalinė centrifūga
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Paskirtis | Eppendorf ar lygiaverčio tipo, 1,5 mL tūrio mėgintuvėlių vorteksavimui ir centrifugavimui
3 | Automatinis sustojimas atidarius dangtelį | Būtina
4 | Darbo rėžimai | 1. Nuolatinis
2. Impulsinis
5 | Komplektacija | 1. Mikrocentrifūga (1 vnt.)
2. Priedas centrifūguoti (rotorius) ne mažiau 12 vnt. 1,5 mL, Eppendorf ar lygiaverčio tipo mėgintuvėlių centrifūgavimui (1 vnt.)
3. Priedas centrifūguoti (rotorius) ne mažiau 16 vnt. 0,2 mL, Eppendorf ar lygiaverčio tipo mėgintuvėlių centrifūgavimui (1 vnt.)
4. Maitinimo blokas (1 vnt.)
|  | Kiekis | 9
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0

## TS5
5 pirkimo objekto dalis. Purtyklė
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Paskirtis | Purtyklė (vorteksas) skysčių maišymui mėgintuvėliuose
3 | Maksimalus sukimosi dažnis | Ne mažiau kaip 2800 rpm
4 | Greičio reguliavimas | Su greičio reguliavimo rankenėle arba lygiaverčiu būdu
5 | Mėgintuvėlių tipas | Suderinamas su 1,5 ml Eppendorf tipo ir 50 ml (28 mm diametro) centrifuginiais mėgintuvėliais
6 | Maišymo paviršiaus platforma | Pagaminta iš gumos, silikono ar lygiavertės medžiagos
|  | Kiekis | 2
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0

## TS6
6 pirkimo objekto dalis. Šildymo vonelė
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Paskirtis | Laboratorinė vandens vonelė skysčių (tirpalų, ląstelių terpės) pašildymui
3 | Tūris | ≥ 5l
4 | Vidinės kameros medžiaga | Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos
5 | Ekranas, skirtas temperatūros rodymui | Būtina
6 | Maksimali temperatūra | Ne mažiau kaip 95 °C
7 | Temperatūros stabilumas | Ne didesnis nei ± 0.1°C
8 | Laikmatis | Būtina
9 | Temperatūros valdiklis | Būtina
10 | Dangtis | Komplektuojama kartu su permatomo plastiko arba nepermatomos lygiavertės medžiagos dangčiu
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0

## TS7
7 pirkimo objekto dalis. Ph-metras
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Paskirtis | Įrenginys skirtas matuoti matuoti vandenilio jonų koncentraciją (pH)
3 | pH matavimo ribos | Ne siauresniame diapazone kaip -2.00 - +20.00
4 | Mažiausias pH reikšmės pokytis | Ne daugiau kaip 0.01
5 | Temperatūros matavimo ribos | Ne siauresniame diapazone kaip -5 °C - +100 °C
6 | Kalibracijos rėžimai | 1. Automatinė kalibracija
2. Rankinė kalibracija
7 | Kalibracijos taškai | Galimybė atlikti kalibraciją ne mažiau kaip keturiuose taškuose
8 | Ekrane pateikiami duomenys | 1. Matuojamo tirpalo pH
2. Temperatūra
3. Matavimo stabilumas
9 | Elektrodas | 1. Mikroelektrodo dizaino
2. Dvigubos jungties
3. Stiklinis korpusas
4. Kombinuotas
5. Pakartotinai užpildomas
6. Su integruotu temperatūros jutikliu
10 | Komplektuojami priedai | 1. Stovas/elektrodo laikiklis (1 vnt.)
2. Buferinis tirpalas elektrodų laikymui (1 vnt.)
3. Užpildymo tirpalas elektrodui (1 vnt.)
4. Buferiniai tirpalai instrumento kalibracijai (1 kompl.)
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0

## TS8
8 pirkimo objekto dalis. Daugiakanalių pipečių rinkinys
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Suderinamumas | Visos pipetės turi būti technologiškai suderinamos su VUL SK naudojamais pipečių antgaliais Rainin LTS
3 | Daugiakanalė pipetė nr. 1 (1 vnt.) | 1. Mechaninė
2. Ne mažiau kaip 12 kanalų
3. Tūrio reguliavimo diapazonas ribose 0.5 µL – 10 µL ± 0.5 µL
4. Tūrio reguliavimo žingsnis ne didesnis nei 0.05 µL
5. Tikslumo nuokrypis ne daugiau kaip 2% ties mažiausia matavimo riba
6. Atsikartojamumo nuokrypis ne daugiau nei 2,5% ties mažiausia matavimo riba
4 | Daugiakanalė pipetė nr. 2 (1 vnt.) | 1. Mechaninė
2. Ne mažiau kaip 12 kanalų
3. Tūrio reguliavimo diapazonas ribose 20 µL – 200 µL ± 5 µL
4. Tūrio reguliavimo žingsnis ne didesnis nei 0.2 µL
5. Tikslumo nuokrypis ne daugiau kaip 2% ties mažiausia matavimo riba
6. Atsikartojamumo nuokrypis ne daugiau nei 2,5% ties mažiausia matavimo riba
5 | Daugiakanalė pipetė nr. 3 (1 vnt.) | 1. Mechaninė
2. Ne mažiau kaip 12 kanalų
3. Tūrio reguliavimo diapazonas ribose 20 µL – 300 µL ± 5 µL
4. Tūrio reguliavimo žingsnis ne didesnis nei 0.5 µL
5. Tikslumo nuokrypis ne daugiau kaip 2% ties mažiausia matavimo riba
6. Atsikartojamumo nuokrypis ne daugiau nei 2,5% ties mažiausia matavimo riba
6 | Komplektacija | 1. Daugiakanalė pipetė nr. 1 (1 vnt.)
2. Daugiakanalė pipetė nr. 2 (1 vnt.)
3. Daugiakanalė pipetė nr. 3 (1 vnt.)
4. Karuselinis stovas, pritaikytas laikyti ne mažiau kaip 4 vnt. pipečių (10 vnt.)
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | Kompl.
Komplekto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0

## TS9
9 pirkimo objekto dalis. Vienakanalių pipečių rinkinys
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Suderinamumas | Visos pipetės turi būti technologiškai suderinamos su VUL SK naudojamais pipečių antgaliais Rainin LTS
3 | Vienakanalė pipetė nr. 1 (1 vnt.) | 1. Elektroninė
2. 1 kanalo
3. Tūrio reguliavimo diapazonas ribose 100 µL – 1000 µL ± 10 µL
4. Tūrio reguliavimo žingsnis ne didesnis nei 1 µL
5. Tikslumo nuokrypis ne daugiau kaip 1,5% ties mažiausia matavimo riba
6. Atsikartojamumo nuokrypis ne daugiau nei 3,5% ties mažiausia matavimo riba
4 | Vienakanalė pipetė nr. 2 (1 vnt.) | 1. Elektroninė
2. 1 kanalo
3. Tūrio reguliavimo diapazonas ribose 20 µL – 300 µL ± 10 µL
4. Tūrio reguliavimo žingsnis ne didesnis nei 0.5 µL
5. Tikslumo nuokrypis ne daugiau kaip 1,5% ties mažiausia matavimo riba
6. Atsikartojamumo nuokrypis ne daugiau nei 3,5% ties mažiausia matavimo riba
5 | Vienakanalė pipetė nr. 3 (1 vnt.) | 1. Elektroninė
2. 1 kanalo
3. Tūrio reguliavimo diapazonas ribose 10 µL – 100 µL ± 10 µL
4. Tūrio reguliavimo žingsnis ne didesnis nei 0.3 µL
5. Tikslumo nuokrypis ne daugiau kaip 1,5% ties mažiausia matavimo riba
6. Atsikartojamumo nuokrypis ne daugiau nei 3,5% ties mažiausia matavimo riba
6 | Vienakanalė pipetė nr. 4 (1 vnt.) | 1. Elektroninė
2. 1 kanalo
3. Tūrio reguliavimo diapazonas ribose 0.5 µL – 10 µL ± 10 µL
4. Tūrio reguliavimo žingsnis ne didesnis nei 0.03 µL
5. Tikslumo nuokrypis ne daugiau kaip 1,5% ties mažiausia matavimo riba
6. Atsikartojamumo nuokrypis ne daugiau nei 3,5% ties mažiausia matavimo riba
7 | Komplektacija | 1. Vienakanalė pipetė nr. 1 (1 vnt.)
2. Vienakanalė pipetė nr. 2 (1 vnt.)
3. Vienakanalė pipetė nr. 3 (1 vnt.)
4. Vienakanalė pipetė nr. 4 (1 vnt.)
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | Kompl.
Komplekto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0

## TS10
10 pirkimo objekto dalis. Pipetavimo sistema
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Sistemą sudarančios dalys | 1. Vienakanalė, mechaninė pipetė nr. 1
2. Vienakanalė, mechaninė pipetė nr. 2
3. Vienakanalė, mechaninė pipetė nr. 3
4. Vienakanalė, mechaninė pipetė nr.4
4. Antgalių dėžutės
5. Stovas pipetėms
3 | Suderinamumas | Visos pipetės turi būti technologiškai suderinamos su VUL SK naudojamais pipečių antgaliais Rainin LTS
4 | Techniniai reikalavimai vienakanalei pipetei nr. 1 | 1. Mechaninė
2. 1 kanalo
3. Tūrio reguliavimo diapazonas ribose 2 µL – 20 µL ± 0.5 µL
4. Tūrio reguliavimo žingsnis ne didesnis nei 0.05 µL
5. Tikslumo nuokrypis ne daugiau kaip 2,0% ties mažiausia matavimo riba
6. Atsikartojamumo nuokrypis ne daugiau nei 7,5% ties mažiausia matavimo riba
5 | Techniniai reikalavimai vienakanalei pipetei nr. 2 | 1. Mechaninė
2. 1 kanalo
3. Tūrio reguliavimo diapazonas ribose 20 µL – 200 µL ± 5 µL
4. Tūrio reguliavimo žingsnis ne didesnis nei 0.5 µL
5. Tikslumo nuokrypis ne daugiau kaip 1,0% ties mažiausia matavimo riba
6. Atsikartojamumo nuokrypis ne daugiau nei 2,5% ties mažiausia matavimo riba
6 | Techniniai reikalavimai vienakanalei pipetei nr. 3 | 1. Mechaninė
2. 1 kanalo
3. Tūrio reguliavimo diapazonas ribose 100 µL – 1000 µL ± 10 µL
4. Tūrio reguliavimo žingsnis ne didesnis nei 5 µL
5. Tikslumo nuokrypis ne daugiau kaip 0,6% ties mažiausia matavimo riba
6. Atsikartojamumo nuokrypis ne daugiau nei 3% ties mažiausia matavimo riba
7 | Techniniai reikalavimai vienakanalei pipetei nr. 4 | 1. Mechaninė
2. 1 kanalo
3. Tūrio reguliavimo diapazonas ribose 0.1 µL – 2 µL ± 0.1 µL
4. Tūrio reguliavimo žingsnis ne didesnis nei 0.005 µL
5. Tikslumo nuokrypis ne daugiau kaip 6% ties mažiausia matavimo riba
6. Atsikartojamumo nuokrypis ne daugiau nei 12% ties mažiausia matavimo riba
8 | Komplektacija | 1. Vienakanalė, mechaninė pipetė nr. 1 (20 vnt.)
2. Vienakanalė, mechaninė pipetė nr. 2 (20 vnt.)
3. Vienakanalė, mechaninė pipetė nr. 3 (20 vnt.)
4. Vienakanalė, mechaninė pipetė nr. 4 (10 vnt.)
5. Antgalių dėžutės (20 vnt.)
6. Magnetinis laikiklis pipetėms (60 vnt.)
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | Kompl.
Komplekto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0

## TS11
11 pirkimo objekto dalis. Termomikseris
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Temperatūros nustatymo diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo +5 °C iki +100 °C
3 | Temperatūros palaikymo diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo 15 °C žemiau aplinkos temperatūros iki +100 °C
4 | Maišymo greičio diapazonas | Ne siauresniame diapazone kaip 300-1500 rpm
5 | Temperatūros tikslumas prie +37°C | Ne didesnis įvertis nei +/- 0,5 °C
6 | Programuojamas laikmatis | Programuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo 1 min iki 8 val.
7 | Laikmatis su garsiniu įspėjimo signalu | Būtina
8 | Ekranas | LCD arba lygiaverčio tipo ekranas
9 | Komplektacija | 1. Termomikseris (1 vnt.)
2. Modulinis blokelis su 24 vietų x 1,5 ml mėgintuvėliams (1 vnt.)
3. Modulinis blokelis su 8 vietų x 15 ml mėgintuvėliams (1 vnt.)
4. Modulinis blokelis su 4 vietų x 50 ml mėgintuvėliams (1 vnt.)
|  | Kiekis | 4
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0

## TS12
12 pirkimo objekto dalis. Mikroskopas
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Sistemą sudaro | 1. Mikroskopas
2. Skaitmeninė kamera su ekranu
3. Vaizdų apdorojimo programinė įranga
1 | Mikroskopo techniniai parametrai
1.1. | Optinė sistema | Begalybės ar analogiškos klasės optinė sistema
1.2. | Fokusavimo sraigtai | Grubaus ir smulkaus fokusavimo sraigtai
1.3. | Tubusas | 1. Trinokuliarinis tubusas, okuliarų pasvirimo kampas intervale nuo 25 iki 35 laipsnių.
2. Minimalus reguliuojamas tarpvyzdinis atstumas - ne daugiau 55 mm.
3. Maksimalus reguliuojamas tarpvyzdinis atstumas - ne mažiau 70 mm.
4. Vaizdo kelio parinkimas – ne mažiau 2 padėtys (pvz. 100:0, 50:50)
1.4. | Okuliarai | 1. Ne mažiau nei 2 vnt
2. Ne prasčiau nei 10x didinimas
3. Regos laukas ne mažiau nei 20 mm
4. Dioptrijų korekcija abiems okuliarams
1.5. | Revolveris | Ne mažiau nei 5-iems objektyvams
1.6. | Objektyvai
1.6.1. | Objektyvas 4x | 1. Ne žemesnės klasės nei Plan Fluor
2. Skiriamoji geba N.A. ne mažiau 0,12
3. Darbinis atstumas ne mažiau nei 14 mm
1.6.2. | Objektyvas 10x | 1. Ne žemesnės klasės nei Plan Fluor
2. Skirtas darbui su dengiamuoju stikleliu
3. Skiriamoji geba N.A. ne mažiau 0,28
4. Darbinis atstumas ne mažiau nei 10 mm
1.6.3 | Objektyvas 40x | 1. Ne žemesnės klasės nei Plan Fluor
2. Skiriamoji geba N.A. ne mažiau 0,70
3. Darbinis atstumas ne mažiau nei 0,32 mm
4. Su spyruokline apsauga nuo mechaninio objektyvo pažeidimo
1.6.4. | Objektyvas 100x | 1. Ne žemesnės klasės nei Plan Fluor
2. Skiriamoji geba N.A. ne mažiau 1,2
3. Darbinis atstumas ne mažiau nei 0,11 mm
4. Skirtas darbui su imersine alyva
5. Su spyruokline apsauga nuo mechaninio objektyvo pažeidimo
1.7. | Pozicionavimo stalas | Mechaninis X-Y slankiojantis stalelis
1.8. | Laikiklis | Tinkantis ne mažiau nei dviems objektiniams stikleliams
1.9. | Kondensorius | 1. Reguliuojamo aukščio Abbe kondensorius
2. N.A. ne mažiau nei 1,20
3. Su vieta tamsaus ir fazių kontrasto stikleliams
1.10. | Fluorescencinis filtrų priedas | Na mažiau kaip 4 vietų besisukantis filtrų priedas
1.11. | Fluorescenciniai filtrai | 1. Mėlynas
2. Žalias
1.12. | LED apšvietimas iš apačios | Ne silpnesnis nei 3W
2 | Skaitmeninė kamera su ekranu (turi būti suderinama su mikroskopu ir programine įranga)
2.1. | Paskirtis | Mikroskopijos mėginių vaizdų registravimui
2.2. | Skyra | Ne mažiau nei 7 MP
2.3. | Dinaminis diapazonas* | Ne mažiau nei 55 db
2.4. | Pikselio dydis | Ne didesnis nei 1,6µm x 1,6µm
2.5. | Raiška | Ne prastesnė nei 3840x2160 pikselių
2.6. | Ekrano dydis | Ne mažesnis nei 12 colių
2.7. | Minimalus šviesos išlaikymas | Ne daugiau nei 0,06 ms
2.8. | Maksimalus šviesos išlaikymas | Ne mažiau ne 800 ms
2.9. | Galimybė pajungti prie kompiuterio | Būtina
2.10. | Priedai* | 1. USB ir HDMI kabeliai
2. Kalibravimo plokštelė
3. Pelė
4. SD atminties kortelė, ne mažiau nei 16 GB
5. Programinė įranga
3 | Vaizdų apdorojimo programinė įranga (turi būti suderinama su kamera ir monitoriumi)
3.1. | Paskirtis | Skaitmeninės kameros valdymui, vaizdų saugojimui, registravimui, matavimams, vaizdų gerinimo funkcijoms.
3.2. | Funkcionalumas | 1. Filmavimas
2. Galimybė matuoti atstumą vaizduose
3. Mastelio žyma
4. Automatinis ląstelių skaičiavimas išorine gamintojo programa.
3.3. | Veikimas | Programa turi veikti su Win 10 arba naujesnėmis Windows operacinėmis sistemomis.
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
* Šiems punktams taikomi SPS 7.1;11.1 punktų reikalvimai
| Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/del-nacionalinio-saugumo-reikalavimu-taikymo-pirkimuose/ išaiškinimu 1 Pirkimo objekto dalyje nurodytai sudedamajai daliai (SPS 1 priedas „Pasiūlymo forma/techninė specifikacija“ dalyje „Techninė specifikacija“ 6.1; 7; 8.2; 8.3 punktai), BVPŽ kodai 48214000-1 - Tinklo operacinių sistemų programinės įrangos paketai (6.1 p.); 48613000-8 – Elektroninis duomenų valdymas (7 p.); 48218000-9 - Licencijų valdymo programinės įrangos paketai (8.2 p.); 30213000-5 - Įvairūs kompiuteriai (8.3 p.); 12 Pirkimo objekto dalyje nurodytai sudedamajai daliai (SPS 1 priedas „Pasiūlymo forma/techninė specifikacija“ dalyje „Techninė specifikacija“ 2.3; 2.10.5 punktai), BVPŽ kodas 48180000-3 - Medicinos programinės įrangos paketai; 13 Pirkimo objekto dalyje nurodytai sudedamajai daliai (SPS 1 priedas „Pasiūlymo forma/techninė specifikacija“ dalyje „Techninė specifikacija“ 4.2 punktas), BVPŽ kodas 48180000-3 – Medicinos programinės įrangos paketai, , nurodytiems Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13 dalyje numatytame sąraše, todėl laikoma, kad prekės ar paslaugos kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai: 1) prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) šio įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose; 2) paslaugų teikimas būtų vykdomas iš šio įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų. | Pateikti Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytos formos atitikties deklaraciją SPS priede Nr. 4 (pateikiama su pasiūlymu) Ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas turės pateikti SPS priede Nr. 5 užpildytą lentelę (kiekvienam pirmame stulpelyje nurodytam punktui) ir vieną ar kelis šiuos dokumentus: -juridinio asmens (tiekėjo) vadovo patvirtintą juridinio asmens steigimo dokumentų kopiją; - juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą (JAR) su istorija; - Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašą (JADIS); - asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tapatybės kortelės ar paso) kopiją; - leidimo verstis atitinkama ūkine veikla patvirtinančio dokumento (pavyzdžiui, verslo liudijimo, individualios veiklos pažymėjimo ir pan.) kopiją; - pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą; - arba atitinkamus valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentus ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus. Dokumentai, kuriuose nenurodytas jų galiojimo terminas, turi būti išduoti ar atspausdinti iš informacinės sistemos ne anksčiau kaip likus 3 mėnesiams iki tos dienos, kurią perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas turi pateikti dokumentus. (Viešųjų pirkimų įstatymo 39 str. 3 d.)

## TS13
13 pirkimo objekto dalis. Spektrofotometras
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Paskirtis
3 | Matavimo principai | Mėginio koncentracija matuojama kiuvetėje
Mėginio koncentracija matuojama detekcijos stalelio
4 | Sistemą sudaro* | 1. Spektrofotometras
2. Programinė įranga duomenų apdorojimui*
3. USB laikmena arba jungtis su kompiuteriu
6 | Techniniai reikalavimai spektrofotometrui
6.1 | Minimalus mėginio tūris | Ne daugiau kaip 1 µl.
6.2 | Šviesos šaltinis | Ksenoninis arba lygiaverčio tipo apšvietimas
6.3 | Linijinis CCD detektorius | 1. Būtina
2. Bangos ilgio diapazonas ne siauresnis nei kad 200 - 900 nm
6.4 | Ekranas | 1. Spalvotas
2. Liečiamas
6.5 | Sugerties matavimo diapazonas | Fotometrinis diapazonas ne siauresnis kaip 0,02–330 A
6.7 | DNR (dsDNA) aptikimo riba | 1. Mažiausia aptinkama koncentracija turi būti ne didesnė kaip 2 ng/µL
2. Maksimali aptinkama koncentracija turi būti ne mažesnė kaip 16 500 ng/µL
6.8 | Baltymų (A280) matavimo diapazonas | Matavimo diapazonas ne siauresnis nei kad 0,05 mg/mL - 200 mg/mL
6.9 | Matavimo laikas | ≤ 10 s.
6.10 | Matavimo režimai | 1. UV–Vis spektrofotometrija
2. Mikrotūrio analizė
3. DNR / RNR koncentracija
4. Baltymų koncentracija
5. OD600 matavimas (bakterijų tankio matavimas)
6. Spektrinis skenavimas
6.11 | Duomenų saugojimas | Galimybė duomenis saugoti USB laikmenoje arba perkelti į kompiuterį
7 | Komplektacija | 1. Spektrofotometras (1 vnt.)
2. Programinė įranga ir USB laikmena (1 vnt.)
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
* Šiems punktams taikomi SPS 7.1;11.1 punktų reikalvimai
| Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/del-nacionalinio-saugumo-reikalavimu-taikymo-pirkimuose/ išaiškinimu 1 Pirkimo objekto dalyje nurodytai sudedamajai daliai (SPS 1 priedas „Pasiūlymo forma/techninė specifikacija“ dalyje „Techninė specifikacija“ 6.1; 7; 8.2; 8.3 punktai), BVPŽ kodai 48214000-1 - Tinklo operacinių sistemų programinės įrangos paketai (6.1 p.); 48613000-8 – Elektroninis duomenų valdymas (7 p.); 48218000-9 - Licencijų valdymo programinės įrangos paketai (8.2 p.); 30213000-5 - Įvairūs kompiuteriai (8.3 p.); 12 Pirkimo objekto dalyje nurodytai sudedamajai daliai (SPS 1 priedas „Pasiūlymo forma/techninė specifikacija“ dalyje „Techninė specifikacija“ 2.3; 2.10.5 punktai), BVPŽ kodas 48180000-3 - Medicinos programinės įrangos paketai; 13 Pirkimo objekto dalyje nurodytai sudedamajai daliai (SPS 1 priedas „Pasiūlymo forma/techninė specifikacija“ dalyje „Techninė specifikacija“ 4.2 punktas), BVPŽ kodas 48180000-3 – Medicinos programinės įrangos paketai, , nurodytiems Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13 dalyje numatytame sąraše, todėl laikoma, kad prekės ar paslaugos kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai: 1) prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) šio įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose; 2) paslaugų teikimas būtų vykdomas iš šio įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų. | Pateikti Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytos formos atitikties deklaraciją SPS priede Nr. 4 (pateikiama su pasiūlymu) Ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas turės pateikti SPS priede Nr. 5 užpildytą lentelę (kiekvienam pirmame stulpelyje nurodytam punktui) ir vieną ar kelis šiuos dokumentus: -juridinio asmens (tiekėjo) vadovo patvirtintą juridinio asmens steigimo dokumentų kopiją; - juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą (JAR) su istorija; - Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašą (JADIS); - asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tapatybės kortelės ar paso) kopiją; - leidimo verstis atitinkama ūkine veikla patvirtinančio dokumento (pavyzdžiui, verslo liudijimo, individualios veiklos pažymėjimo ir pan.) kopiją; - pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą; - arba atitinkamus valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentus ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus. Dokumentai, kuriuose nenurodytas jų galiojimo terminas, turi būti išduoti ar atspausdinti iš informacinės sistemos ne anksčiau kaip likus 3 mėnesiams iki tos dienos, kurią perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas turi pateikti dokumentus. (Viešųjų pirkimų įstatymo 39 str. 3 d.)

## TS14
14 pirkimo objekto dalis. Laboratorinės svarstyklės
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Maksimali apkrova | ≥ 4000 g
3 | Matavimo padalos vertė | 0,01 g
4 | Matavimo lėkštutės dydis | ≥ 300 cm2
5 | Stabilizavimo laikas | Ne daugiau kaip 3 s.
6 | Lineariškumas | ≤ 0.02 g
7 | Taravimo režimas | Būtinas
8 | Skaitmeninis ekranas svėrimo rezultatų rodymui | Būtina
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0

## TS15
15 pirkimo objekto dalis. Analitinės svarstyklės
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Konstrukcija | Su permatomo plastiko/stiklo ar lygiavertės medžiagos apsaugine kamera
3 | Maksimali apkrova | Ne mažiau kaip 100 gramų
4 | Matavimo lėkštutės dydis | ≥ 25 cm2
5 | Matavimo padalos vertė | ≤ 0.1 mg
6 | Stabilizavimo laikas | Ne daugiau kaip 3 s.
7 | Lineariškumas | ≤ 0.2 mg
8 | Taravimo režimas | Būtinas
9 | Skaitmeninis ekranas svėrimo rezultatų rodymui | Būtina
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0

## TS16
16 pirkimo objekto dalis. Šviesos šaltinių ir filtrų kubų komplektas
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Suderinamumas | Komplektas turi būti technologiškai suderinamas su VUL SK naudojamu Cytation 7 fluorescentiniu plokštelių skaitytuvu.
3 | RFP baltymo filtrų kubas | 1. Centrinis sužadinimo bangos ilgis 531±5 nm
2. Šviesos pralaidumas (spektro plotis) sužadinimo bangai 40±5 nm
3. Centrinis emisijos bangos ilgis 593±5 nm
4. Šviesos pralaidumas (spektro plotis) emisijos bangai 40±5 nm
4 | CY5 dažo filtrų kubas | 1. Centrinis sužadinimo bangos ilgis 628±5 nm
2. Šviesos pralaidumas (spektro plotis) sužadinimo bangai 40±5 nm
3. Centrinis emisijos bangos ilgis 685±5 nm
4. Šviesos pralaidumas (spektro plotis) emisijos bangai 40±5 nm
5 | Šviesos šaltinis RFP baltymo filtrų kubui | 1. Suderinamas su komplekte pateiktu RFP baltymo filtrų kubu
2. LED šviesos tipo
6 | Šviesos šaltinis CY5 dažo filtrų kubui | 1. Suderinamas su komplekte pateiktu CY5 dažo filtrų kubu
2. LED šviesos tipo
7 | Komplektacija | 1. RFP baltymo filtrų kubas
2. CY5 dažo filtrų kubas
3. Šviesos šaltinis RFP baltymo filtrų kubui
4. Šviesos šaltinis CY5 dažo filtrų kubui
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | Kompl.
Komplekto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne