Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas „Techninė specifikacija“

VšĮ „Lazdijų rajono savivaldybės sveikatos centras“

II lygio paslaugoms teikti medicininės įrangos techninė specifikacija

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su prekės aprašymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentuose techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (.pdf formatu). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir (ar) konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

3. Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.*

4.Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis.*

5. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į Perkančiosios organizacijos sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas. Antroje pirkimo dalyje į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota ir patalpų pritaikymas siūlomai įrangai.*

6. Garantinis laikotarpis:

6.1. Ne mažiau nei 24 mėn.

6.2. Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai:

6.2.1. Atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir/arba medžiagas);

6.2.2. Atlieka garantijos sąlygas atitinkančių gedimų šalinimą;

6.2.3. Atlieka metrologinę patikrą (jeigu siūlomai įrangai privaloma);

6.2.4. Informuoja pirkėją apie prevencinius veiksmus (jei tokių būtina imtis);

6.2.5. Teikia pirkėjui išsamias konsultacijas ir paaiškinimus;

6.2.6. Gedimo atveju atvyksta remontuoti ne vėliau kaip per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas nuo pranešimo apie prekės gedimą gavimo; įrangos nurodytos 1-oje pirkimo dalyje gedimo atveju, kol bus remontuojama įranga, tiekėjas turi pateikti pakaitinę įrangą;

6.2.7. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl pirkėjo kaltės.*

7. Kartu su įranga (pristatant) pateikiama dokumentacija:

7.1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba*;

7.2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba*.

*Sutarties vykdymo sąlyga, pateikiama tiekėjų informavimo tikslu.

1 pirkimo dalis

Artroskopinė vaizdo įranga (1 kompl.)

SVARBU:

*  Nepateikus reikalaujamų parametrų reikšmes patvirtinančių dokumentų, pasiūlymas bus atmetamas.

** Tiekėjas turi nurodyti konkrečius  parametrus (technines charakteristikas), jų abstrakčiai nenurodant „atitinka“, „ne mažiau kaip“ ar pan.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama charakteristika |  | Tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes, o kur techninių reikšmių įrašyti negalima – nurodo / aprašo reikalavimo atitikimą (parašymas „atitinka“ nebus laikomas tinkamu) | Pridedamo dokumento pavadinimas (būtina nurodyti tikslius dokumento psl. nr.) arba gamintojo internetinio puslapio nuorodas į parametro reikšmės atitikimą |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis |  |  |  |  |
| 1. | Artroskopinės vaizdo įrangos komplektacija: |  |  |  |  |
| 1.1. | Vaizdo kamera su optikos prijungimo adapteriu (kiekis 1 vnt.) | 1. Ultra aukštos raiškos (4K UHD); 2. Raiška ≥ (3840 x 2160) taškų; 3. Progresyvus skenavimas: ne mažiau 10 bitų technologija; 4. Skaitmeninis priartinimas: ≥ 1,5 karto; 5. Optinis priartinimas: ≥ 2 karto; 6. ≥ 2 programuojami valdymo mygtukai; 7. Ant kameros galvutės turi būti fokusavimo žiedas; 8. Kameros korpusas pagamintas iš titano arba lygiavertės medžiagos. |  |  |  |
| 1.2. | Vaizdo kameros valdymo įrenginys su šviesos šaltiniu ir archyvavimu (kiekis 1 vnt.) | 1. Valdymo įrenginys suderinamas su ultra aukštos raiškos (4K UHD) vaizdo kameromis; 2. Planšetė įrenginio/ sistemos valdymui su šiomis funkcijomis: 2.1. Ekrano įstrižainė ≥ 10"; 2.2. Raiška ≥ (1920 x 1080) taškų; 2.3. Rankinis paciento duomenų įvedimas (vardas, pavardė ir kt., ID, gimimo data, gydytojo duomenys, operacijos tipas); 2.4. Vaizdo duomenų anotavimas po operacijos (komentarų ar grafinių objektų pridėjimas) arba integruotas lietimui jautrus valdymo ekranas; 3. Vaizdų įrašymas/perdavimas/integracija: 3.1. Vidinis kaupiklis ≥ 128 GB arba išorinis USB kaupiklis; 3.2. DICOM standartas pacientų duomenų bei vaizdų (nuotraukų) perdavimui į PACS serverį; 3.3. Vaizdo nuotraukų raiška ne mažesnė kaip 1920 x 1080 taškų; 3.4. USB jungtis duomenims perkelti; 4. Bevielis interneto ryšys. |  |  |  |
| 1.3. | Šviesos šaltinis (integruotas į bendrą valdymo sistemą) (kiekis 1 vnt.) | 1. LED tipo (arba lygiavertis) šviesos šaltinis; 2. Šviesos srautas ≥ 1800 lm; 3. Lempos darbo laikas ≥ 30 000 valandų; 4. Automatinis ir rankinis šviesos srauto reguliavimas; 5. Suderinamas su ACMI, Storz, Wolf, Olympus šviesolaidžiais. |  |  |  |
| 1.4. | Plokščiaekranis monitorius (kiekis 1 vnt.) | 1. Ultra aukštos raiškos (4K UHD); 2. Raiška ≥ (3840 x 2160) taškų; 3. Ekrano įstrižainė ≥ 31"; 4. Ryškumas ≥ 700 cd/m2; 5. Vaizdo formatas 16:9; 6. Vaizdas vaizde (PIP) funkcija; 7. Medicininės paskirties. |  |  |  |
| 1.5. | Šeiverio konsolė (kiekis 1 vnt.) | 1. Artroskopinių šeiverių ir multifunkcinių rankenų sistemoms; 2. Sistemos valdymas: 2.1. lietimui jautriu ekranu ir mygtukų pagalba; 2.2. kojiniu jungikliu; 2.3. darbinio instrumento rankena; 3. ≥ 2 jungtys rankenoms prijungti; 4. Greičiai: 4.1. rotacijos į priekį/atgal: ≥ 8 000 aps./min.; 4.2. osciliacijos: ≥ 3000 ciklų/min.; 5. Automatinis prijungtų instrumentų atpažinimas; 6. Sąsaja su atroskopine pompa (automatinis pompos sistemos aktyvinimas įjungus šeiverį arba šeiverio konsolė ir artroskopinė pompa yra vienas įrenginys). |  |  |  |
| 1.6. | Šeiverio pedalas bei pompos pedalas (kiekis 1 vnt.) | Šeiverio ir artroskopinės pompos valdymui |  |  |  |
| 1.7. | Šeiverio rankena (kiekis 3 vnt.) | 1. Su siurbimo kanalu ir svirtele kontrolei; 2. Rankenos valdymas: 2.1. lietimui jautriu ekranu arba mygtukų pagalba; 2.2. pedalu; 3. Autoklavuojama. |  |  |  |
| 1.8. | Artroskopinis elektrokaustikos generatorius (kiekis 1 vnt.) | 1. Veikia bipolinės elektrochirurgijos žemos temperatūros plazmos principu elektrolito terpėje, atlieka audinių abliaciją (išgarinimą) ir bipolinę koaguliaciją; 2. Ekranas, rodantis abliacijos ir koaguliacijos parametrus; 3. Grįžtamasis elektrodo polius įtaisytas, jo nereikia orientuoti, kad darbo metu jis liestųsi su audiniais; 4. Automatinis prijungtų instrumentų atpažinimas. |  |  |  |
| 1.9. | Dvigubos eigos artroskopinė pompa (kiekis 1 vnt.) | 1. Skirta vandens padavimui į sąnarį; 2. Su parametrų reikšmių atvaizdavimu; 3. Skirta šioms operacijoms: 3.1. klubo sąnario; 3.2. kelio sąnario; 3.3. peties sąnario; 3.4. mažųjų sąnarių. 4. Savitestavimo sistema kiekvieną kartą įjungus; 5. Kojinis jungiklis valdymui, integruotas į šeiverio pedalą. |  |  |  |
| 1.9.1. | Artroskopinės pompos irigacinės sistemos | 1. Artroskopinės pompos irigacinės sistemos tinkamos su techninės specifikacijos 9 punkte aprašyta artroskopinės pompos įranga; Paciento jungtis - 5 vnt; Ištraukimo kasetė - 5 vnt.; Jungtis - 5 vnt.; Šeiverio antgaliai - 5 vnt.; Grindų ištraukimo kasetė - 5 vnt. |  |  |  |
| 1.10. | Artroskopinė optika (kiekis 3 vnt.) | 1. Perduodanti 4K UHD vaizdą; 2. Vaizdo kryptis 30 ± 1; 3. Diametras 4 mm ± 0,2 mm; 4. Ilgis 152 mm ± 0,5 mm; 5. Autoklavuojama. |  |  |  |
| 1.11. | Artroskopo įmova (kiekis 3 vnt.) | Dviejų vožtuvų, rotuojanti artroskopo įmova su buku troakaru, tinkanti greito jungimo 4 mm ± 0,2 mm diametro siūlomai optikai (10 poz.) |  |  |  |
| 1.12. | Šviesolaidis (kiekis 3 vnt.) | 1. Šviesolaidžio diametras 4,5 mm ± 0,5 mm; 2. Šviesolaidžio ilgis 2,7 m ± 0,1 m; 3. Su jungtimi, tinkančia siūlomai įrangai. |  |  |  |
| 1.13. | Artroskopijos instrumentų rinkinio laikymo ir sterilizavimo dėžė (kiekis 5 vnt.) | 1. Metalinė dėžė vienos operacijos rinkiniui laikyti bei sterilizuoti; 2. Su dangčiu; 3. Su optikai, movai, obturatoriui ir šviesolaidžiui skirtais laikikliais. |  |  |  |
| 1.14. | Vežimėlis įrangai (kiekis 1 vnt.) | 1. ≥ 4 ratukai, iš kurių ne mažiau kaip 2 su stabdžiais; 2. Su ≥ 5 lentynomis; 3. Su stalčiumi; 4. Su videokameros laikikliu; 5. Su alkūniniu laikikliu plokščiaekraniui mediciniam monitoriui; 6. Su alkūniniu laikikliu valdymo planšetei; 7. Uždaras kanalas elektros maitinimo lizdams bei izoliuotiems įrangos laidams paslėpti; 8. Centrinis elektros jungiklis; 9. ≥ 2 pedalų laikikliai. |  |  |  |

2 pirkimo dalis

Deguonies generatorius (1 vnt.)

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Planuojama įsigyti sistema, sudaryta iš deguonies generatoriaus komplekto (kompresorius, deguonies generatorius, slėginės talpos, oro sausintuvai, valdymo blokai), taip pat deguonies rezervinės rampos bei vamzdyno iki II-ojo TB diagnostikos ir gydymo skyriaus, kur įrengta deguonies tiekimo sistema.

Visi Sistemos komponentai montuojami įstaigos pastato rūsio patalpose, rezervinė rampa – prie rūsio sienos.

Sistemos pristatymo, įrengimo ir paleidimo terminas – 12 (dvylika) mėnesių nuo sutarties pasirašymo.

Jei montavimo metu atliekami suvirinimo darbai, jie turi būti atliekami suvirintojo, atestuoto pagal EN ISO 9606-1 arba lygiavertį standartą.

Visi Sistemos komponentai ir montavimo metu naudojamos medžiagos, turintys sąlytį su deguonimi, turi būti tinkamo medžiagiškumo, neužterštos alyvomis ir riebalais. Dirbant su deguonies tiekimo sistemomis turi būti laikomasi švaros, ypatingai turi būti užtikrinta, kad nebūtų absoliučiai jokių riebalų.

Reikalingą interneto kabelį nuo serverinės, esančios III aukšte, iki patalpos, kurioje numatomas įrengti deguonies generatorius (apie 150 m kabelio), nutiesia tiekėjas, o komutacinėje spintoje pajungia užsakovas.

Elektros kabelį iki elektros skydinės, nutiesia tiekėjas, o skydinėje pajungia užsakovas.

Baigus Sistemos instaliavimą tiekėjas privalo savo sąskaita išvalyti patalpas ir išvežti statybines atliekas. Visos vamzdynų jungtys turi būti sulituotos arba suvirintos (išskyrus sriegiu jungiamus, tokių komponentų, kaip uždarymo vožtuvai, slėgio jutikliai). Litavimui naudoti tik švarias technologijas. Taikomi litavimo ar suvirinimo metodai turi užtikrinti, kad jungtys išlaikys savo mechanines savybes iki 450 °C. Defektines vietas lituotu sujungimu leidžiama pataisyti, bet ne daugiau dviejų kartų.

Visa įranga, vamzdžiai, visos jungtys ir armatūra turi būti sertifikuoti.

Po sumontavimo turi atlikti vamzdyno prapūtimą inertinėmis dujomis, atlikti hidraulinį bandymą.

SVARBU:

*  Nepateikus reikalaujamų parametrų reikšmes patvirtinančių dokumentų, pasiūlymas bus atmetamas.

** Tiekėjas turi nurodyti konkrečius  parametrus (technines charakteristikas), jų abstrakčiai nenurodant „atitinka“, „ne mažiau kaip“ ar pan.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama charakteristika | Tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes, o kur techninių reikšmių įrašyti negalima – nurodo / aprašo reikalavimo atitikimą (parašymas „atitinka“ nebus laikomas tinkamu) | Pridedamo dokumento pavadinimas (būtina nurodyti tikslius dokumento psl. nr.) arba gamintojo internetinio puslapio nuorodas į parametro reikšmės atitikimą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis |  |  |  |
| 1. | Deguonies generatorius: |  |  |  |
| 1.1. | Deguonies generatorius | ne mažiau kaip po 16 m3/h |  |  |
| 1.2. | Deguonies koncentracija | 93% ± 3% |  |  |
| 1.3. | Tiekiamo deguonies slėgis | 6 bar ±10% |  |  |
| 1.4. | Deguonies rezervuaras: | talpa ne mažiau 2x900 l |  |  |
|  |  | neprastesnė nei cinkuoto metalo |  |  |
|  |  | slėgis - ne mažiau 10 bar |  |  |
|  |  | turi atitikti 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/68/ES |  |  |
| 1.5. | Deguonies generatorius turi atitikti LST EN ISO 7396-1 ir Europos farmakopėjos Deguonis 93% skirsnį arba lygiaverčius standartus. | Būtina |  |  |
| 2. | Deguonies generatoriaus telemetrija: |  |  |  |
| 2.1. | Deguonies grynumo matavimo ribos | 0-96% +4 % |  |  |
| 2.2. | Deguonies koncentracijos matavimo skalė | min. 0.1% |  |  |
| 2.3. | Ekranas | LCD jautrus lietimui |  |  |
| 2.4. | Automatinis pasileidimas elektrai dingus ar klaidoms išnykus | Būtina |  |  |
| 2.5. | Automatinis grynumo atstatymas | Būtina |  |  |
| 2.6. | Deguonies srauto parodymas | Būtina |  |  |
| 2.7. | Deguonies rasos taško matavimas | Būtina |  |  |
| 2.8. | Darbo ir serviso laikmatis | Būtina |  |  |
| 2.9. | Rodomi parametrai: | Deguonies talpos slėgis |  |  |
|  |  | Išeinantis deguonies slėgis į vamzdyną |  |  |
|  |  | Pagamintas deguonies tūris |  |  |
|  |  | Oro slėgis iš kompresoriaus |  |  |
|  |  | Oro slėgis rezervuare |  |  |
|  |  | Aplinkos temperatūra |  |  |
|  |  | Įrangos įjungimo laikas |  |  |
|  |  | Įrangos veikimo |  |  |
| 2.10. | Meniu ir parametrai rodomi lietuvių kalba* | Būtina |  |  |
| 2.11. | Įvykių sąrašas: | Aliarmo parametrai |  |  |
|  |  | Laikas |  |  |
| 2.12. | Prieiga prie deguonies generatoriaus | Įrenginys turi turėti prieigą per interneto naršyklę (WEB sąsaja), leidžiančią nuotoliniu būdu stebėti įrenginio veikimo parametrus, keisti nustatymus pagal naudotojo teises, peržiūrėti įvykių žurnalą bei gauti pranešimus apie veikimo sutrikimus. |  |  |
| 2.13. | Aliarmų signalai išorinei BMS sistemos pajungimui | „Modbus“ arba M-bus“ arba lygiavertis |  |  |
| 2.14. | Eterneto jungtis | RJ45 jungtis, nuolatinis generatoriaus stebėjimas |  |  |
| 2.15. | Aliarmų siuntimas | El. paštu; SMS |  |  |
| 2.16. | Deguonies generatoriaus monitorinimas telefone ir kompiuteryje | Programa turi būti prieinama oficialiose mobiliųjų programėlių platformose, suderinamose su įrenginio operacine sistema, ir teikiama nemokamai. |  |  |
| 3. | Oro kompresorius: |  |  |  |
| 3.1. | Našumas min. | 210 m3/h |  |  |
| 3.2. | Galingumas max. | 22 kW |  |  |
| 3.3. | Slėgis min | 11 bar. |  |  |
| 3.4. | Garso lygis max. | 66dB; (A) |  |  |
| 3.5. | Cikloninis separatorius su elektroniniu kondensato nuleidikliu | Būtina |  |  |
| 3.6. | Suspausto oro rezervuaras: | talpa ne mažiau 2x900 l |  |  |
|  |  | neprastesnė nei cinkuoto metalo |  |  |
|  |  | slėgis - ne mažiau 10 bar |  |  |
|  |  | turi atitikti 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/68/ES. |  |  |
| 3.7. | Oro kompresoriaus sistema turi atitikti ISO 8573-1 standartą | Būtina |  |  |
| 4. | Oro sausintuvas: |  |  |  |
| 4.1. | Rasos taškas | ne daugiau +3 0C. |  |  |
| 4.2. | Našumas | ne mažiau 240m3/h |  |  |
| 5. | Deguonies rezervinė rampa, su telemetrija | Deguonies 2x6 automatinė rampa |  |  |
| 5.1. | Tiekimo srautas | ne mažiau 22 m3/h, |  |  |
| 5.2. | Slėgis | ne mažiau 10 bar |  |  |
| 5.3. | Visa pajungimo armatūra sumontuota specialioje spintoje su 8 deguonies balionais po 50 l.; | Būtina |  |  |
| 5.4. | Komplektacija: | redukcinis įrenginys sumontuotas dėžėje |  |  |
|  |  | ne mažiau nei dviejų kolektorių, su automatiniu perjungimu nukritus slėgiui |  |  |
|  |  | du įėjimai 0 - 200 bar. slėgiui |  |  |
|  |  | dviejų lygių slėgio reguliavimo pakopos |  |  |
|  |  | aukšto slėgio reduktoriai šildomi elektra arba deguonies šildytuvai |  |  |
|  |  | slėgio kontrolė ir pavojaus signalas (garsinis ir (ar) vaizdinis, indikuojantis sutrikimus sistemoje, pvz. nukritusį žemą slėgį) |  |  |
|  |  | darbinės balionų grupės šviesinė indikacija |  |  |
|  |  | našumas ne mažiau 1500 l/min |  |  |
| 5.5. | Rampos telemetrija: | Nuolatinis deguonies balionų rampos slėgių stebėjimas. |  |  |
|  |  | Eterneto jungtis (RJ45); |  |  |
|  |  | Rampos monitorinimas telefono programėlėje (parsisiuntimas iš AppStore arba Google Play); |  |  |
|  |  | Aliarmų siuntimas el. paštu arba SMS |  |  |
| 6. | Deguonies šaltinių automatinė perjungimo sistema su telemetrija: |  |  |  |
| 6.1. | Sistemoje sumontuotos: | deguonies generatorių jungtis, |  |  |
|  |  | deguonies rezervinė rampos jungtis |  |  |
|  |  | rezervinė jungtis |  |  |
| 6.2. | Medicininių dujų slėgio stebėjimas | Būtina |  |  |
| 6.3. | Srauto daviklis | Tikslumas <=+/- 1.5% FS |  |  |
| 6.4. | Kiekvieno įėjimo slėgių stebėjimas realiu laiku | Būtina |  |  |
| 6.5. | Eterneto jungtis | su WEB vartotojo sąsaja |  |  |
| 6.6. | Aliarmų siuntimas | El. paštu; SMS |  |  |
| 6.7. | Monitorinimas telefone ir kompiuteryje | programa įrašoma GooglePlay arba AppStore (nemokama). |  |  |
| 6.8. | Elektroninis normaliai atidarytų solenoidinių vožtuvų valdymas | Būtina |  |  |
| 6.9. | Reguliuojami įėjimo/išėjimo slėgiai, prioritetas | Būtina |  |  |
| 6.10. | Vizualinis, grafinis aliarmas | Būtina |  |  |
| 6.11. | Ekranas | LCD |  |  |
| 7. | Deguonies vamzdynas: |  |  |  |
| 7.1. | 28 diametro varinio vamzdžio magistralės (apie 90 metrų) įrengimas pagal reikalavimus, sujungiant deguonies tiekimo sistemą su esamu įstaigos vamzdynu. | Būtina |  |  |
| 7.2. | Varinis vamzdis, skirtas medicininėms dujoms su fasoninėmis ir tvirtinimo detalėmis | Būtina |  |  |
| 7.3. | Vamzdynas turi turėti EN 13348 žymėjimą | Būtina |  |  |
| 8. | Deguonies generatoriaus patalpos: |  |  |  |
| 8.1. | Patalpos įrengiamos pagal techninius įrangos įrengimo reikalavimus. Patalpų paruošimas apima visus būtinus darbus ir sąlygas, reikalingus įrangos saugiam ir tinkamam eksploatavimui, neapsiribojant oro cirkuliacija, elektros tiekimu, kompresoriaus karšto oro reguliuojamo išmetimo į lauką ir kitomis techninėmis sąlygomis.** | Būtina |  |  |

*Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo 4 straipsniu, Lietuvos Respublikoje viešajame gyvenime vartojama valstybinė kalba – lietuvių kalba. Sveikatos priežiūros įstaigose naudojamos medicinos prietaisų vartotojo sąsajos (meniu, parametrai, įspėjimai, klaidų pranešimai) privalo būti suprantamos visiems įrenginį naudojantiems darbuotojams, siekiant užtikrinti:

1.	Pacientų saugą – medicinos prietaisų valdymo klaidos dėl nesuprantamos kalbos gali sukelti diagnostikos ar gydymo klaidas, o tai gali turėti neigiamų pasekmių paciento sveikatai ar gyvybei.

2.	Darbo efektyvumą – prietaisų valdymas lietuvių kalba leidžia greitai ir tiksliai pasirinkti reikiamus parametrus, sumažina klaidų tikimybę.

3.	Teisės aktų laikymąsi – remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 59 straipsniu ir Medicinos prietaisų reglamentu (ES) 2017/745, medicinos prietaisų naudojimo instrukcijos ir saugos informacija turi būti pateikiama valstybine kalba.

4.	Darbuotojų kvalifikacijos reikalavimus – medicinos personalas nėra įpareigotas mokėti užsienio kalbų tokiu lygiu, kad galėtų tiksliai suprasti visus techninius prietaiso nustatymus.

Todėl reikalavimas, kad meniu ir parametrai būtų pateikiami lietuvių kalba, yra būtinas, proporcingas ir tiesiogiai susijęs su pirkimo objektu bei jo tinkamu naudojimu.

**Potencialus tiekėjas dėl planuojamų darbų vykdymo, esant pageidavimui, gali atvykti į objektą apžiūrėti ir įvertinti situaciją vietoje. Objekto apžiūros sąlygos aprašytos specialiųjų sąlygų 3 skyriuje „Susitikimas su tiekėjais ir objekto apžiūra“ (*taikoma tik 2 pirkimo daliai).

3 pirkimo dalis

Operacinė lempa (1 vnt.)

SVARBU:

*  Nepateikus reikalaujamų parametrų reikšmes patvirtinančių dokumentų, pasiūlymas bus atmetamas.

** Tiekėjas turi nurodyti konkrečius  parametrus (technines charakteristikas), jų abstrakčiai nenurodant „atitinka“, „ne mažiau kaip“ ar pan.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama charakteristika |  | Tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes, o kur techninių reikšmių įrašyti negalima – nurodo / aprašo reikalavimo atitikimą (parašymas „atitinka“ nebus laikomas tinkamu) | Pridedamo dokumento pavadinimas (būtina nurodyti tikslius dokumento psl. nr.) arba gamintojo internetinio puslapio nuorodas į parametro reikšmės atitikimą |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis |  |  |  |  |
| 1. | Šviestuvo kupolo konstrukcija |  | 1. Daugiareflektorinė sistema su šviesos diodais, sumontuotais vientisame „kupole“; 2. Apvalus, vientisas šviesą spinduliuojantis „kupolo“ paviršius be atskirų segmentų, lengvam valymui (netinka pagal vieną ašį ištęstų formų (ovalo, dviejų į priešingas puses nukreitpų žiedlapių, sukirstytų atskirais segmentais ir pan.) kupolai) 3. Individualių lešių su reflektoriais sistema kiekvienam LED diodui arba reflektoriniai moduliai su integruotais LED diodais (ne daugiau 3 LED viename reflektoriniame modulyje) |  |  |
| 2. | Šviestuvo galva be judančių dalių |  | Būtina |  |  |
| 3. | Šviestuvo generuojamas maksimalus šviesos intensyvumas: a) pagrindinio modulio b) satelitinio modulio |  | a) ≥ 160 klx; b) ≥ 120 klx. |  |  |
| 4. | Spalvinė temperatūra (kiekvieno modulio) |  | 5000 ± 500 K |  |  |
| 5. | Vienalytės šviesos stulpo aukštis (L1+L2, 60%) (kiekvieno modulio) |  | ≥ 600 mm |  |  |
| 6. | Raudonos spalvos skiriamosios gebos koeficientas (R9) (kiekvieno modulio) |  | Ne mažiau 93 |  |  |
| 7. | Reguliuojamas apšvietimo intensyvumas (kiekvieno modulio) |  | Ne didesnis kaip 40 klx |  |  |
| 8. | Endo apšvietimas (kiekvieno modulio) |  | Būtina |  |  |
| 9. | Šviestuvo apšvietimo lauko diametras (kiekvieno modulio) |  | Reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo 15 cm, maksimalus – ne mažesnis kaip 30 cm.“ |  |  |
| 10. | LED diodo tarnavimo laikas |  | ≥ 50.000 val. |  |  |
| 11. | Operacinių lempų tvirtinimai |  | 1. Šviestuvo moduliai alkūninėmis konstrukcijomis jungiasi prie centrinės vertikalios kolonos, kuri montuojama prie lubų 2. Operacinė lempa turi būti su jų tvirtinimui prie lubų optimaliai (pagal lubų tipą ir patalpos bendrą aukštį) parinktais konstrukciniais elementais 3. Pirmos, su centrine vertikalia kolona sujungtos šviestuvo alkūnės, turi rotuoti aplink centrinės kolonos ašį 360° 4. Šviestuvo kupolą laikančių bendras alkūnių ilgis: ne mažiau 1600 mm ir 1720 mm |  |  |
| 12. | Lempos apšvietimo intensyvumo, įjungimo/išjungimo ir endo apšvietimo reguliavimo klavišai sumontuoti lempos konstrukcijoje |  | Būtina |  |  |
| 13. | Iš abiejų lempos kupolo pusių sumontuotos ištęstos rankenos nesteriliam lempos pozicijos keitimui arba analogiškas sprendimas, kaip silikoninė juosta aplink kupolą |  | Būtina |  |  |
| 14. | Lempos kupolo centre sumontuota rankena su keičiamomis plastikinėmis apsaugomis steriliam lempos pozicijos keitimui |  | Būtina |  |  |
| 15. | Abiejų šviestuvų kupolų diametras |  | ≤ 750 mm |  |  |
| 16. | Įjungtų šviestuvų į aplinką skleidžiama didžiausia temperatūra |  | Temperatūros pakilimas chirurgo galvos lygyje prie įjungtų šviestuvų - ≤ 1°C |  |  |
| 17. | Komplektacijoje |  | Steriliziuojamos lempos valdymo rankenėlės - po ≥ 2 vnt. kiekvienam kupolui |  |  |