TSD-39, VPP-7952

Įrangos pacientų bei skysčių šildymui ir šaldytuvų vakcinoms techninė specifikacija

1 pirkimo dalis. Įrenginys paciento šildymui, kiekis 8 vnt.

| Eil. Nr. | Pavadinimas (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Konvekcinis paciento šildymas, per specialų apklotą/paklotą pučiant šiltą orą |  |
| 2. | Reikalavimai įrenginio konstrukcijai | - Sumontuotas ant specialaus mobilaus vežimėlio (stovo) su lentynėle arba krepšiu, skirtu įrenginio priedams (apklotams) sudėti; - Lengvai nuimamas nuo vežimėlio, pernešamas rankenos pagalba (įrenginio svoris ≤ 8,0 kg); - Pritaikytas tvirtinimui prie vertikalaus vamzdžio arba lygiavertės konstrukcijos. |  |
| 3. | Įrenginio valdymo ir kontrolės blokas | - Su savikontrolės sistema, nuolat testuojančia įrenginį dėl galimų gedimų jam veikiant; - Su tiekiamo oro temperatūros indikatoriumi; - Su garsine ir vaizdine pavojaus sistema, suveikiančia įrenginio normalaus darbo sutrikimo atveju; - Su automatine prietaiso išsijungimo sistema, pučiamo oro temperatūrai viršijus 53 ºC ± 3 ºC; - Su ne mažiau kaip 2 temperatūriniais davikliais pučiamam orui kontroliuoti ir reguliuoti. |  |
| 4. | Temperatūriniai darbo režimai | - Pučiamas aplinkos temperatūros oras (nešildytas); - Pučiamas iki pasirinktos temperatūros pašildytas oras. |  |
| 5. | Temperatūros reguliavimo ribos | Ne siauresnėse ribose kaip 32–43 °C |  |
| 6. | Palaikomos temperatūros tikslumas | Ne daugiau kaip ± 3 °C |  |
| 7. | Šildymo įrenginio našumas | ≥ 1000 l/min. |  |
| 8. | Didelio efektyvumo oro filtravimo sistema | - HEPA (ar lygiavertis) filtras; - Filtro porų skersmuo ≤ 0,3 µm; - Filtro tarnavimo laikas ≥ 500 val. |  |
| 9. | Komplektacija | - Visos įrenginio eksploatavimui reikalingos sudėtinės dalys, įskaitant šilto oro žarną (≥ 180 cm) jungiančią šildymo įrenginį su apklotu/paklotu; - Prie kiekvieno šildytuvo turi būti pridėta ≥ 10 vnt. specialių apklotų/paklotų, to paties gamintojo kaip ir šildytuvas, skirtų viso kūno šildymui; - Mobilus vežimėlis arba stovas ant kurio montuojamas įrenginys. |  |
| 10. | Triukšmingumas | Ne daugiau kaip 55 dB (A) |  |
| 11. | Elektros maitinimas | Iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo |  |
| 12. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 13. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
| 14. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 15. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |
| 16. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

- Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas).

2 pirkimo dalis. Skysčių šildytuvas, kiekis 5 vnt.

| Eil. Nr. | Pavadinimas (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Infuzinių skysčių šildymui ir temperatūros palaikymui |  |
| 2. | Konstrukcija | - Kompaktiškas, stacionarus, pastatomas ant stalo; - Vienos kameros, be papildomų lentynų ar stalčių; - Dangtis permatomas, su savaime užsidarančiu mechanizmu. |  |
| 3. | Išoriniai prietaiso matmenys (plotis×gylis×aukštis) | Ne didesni kaip 370×650×450 mm |  |
| 4. | Naudingas kameros tūris | 30–35 litrai |  |
| 5. | Temperatūros reguliavimo ribos | Ne siauresnės negu nuo 25 °C iki 70 °C |  |
| 6. | Temperatūros keitimo žingsnis | ≤ 1°C |  |
| 7. | Darbinės aplinkos sąlygos | - Temperatūra ne siauresniame kaip 15–25 °C diapazone; - Drėgmė ne siauresniame kaip 30–70% diapazone. |  |
| 8. | UV dezinfekcijos sistema | Kameroje integruota UV dezinfekcijos sistema, veikianti virusus ir bakterijas |  |
| 9. | Valdymo pultas | - Integruotas šildytuvo korpuso priekyje; - Lietimui jautrus. |  |
| 10. | Ekranas | - Integruotas šildytuvo korpuso priekyje; - Atvaizduojantis reikiamos nustatytos temperatūros reikšmę, einamuoju momentu esamą temperatūros reikšmę, veikimo funkciją ir aliarmus. |  |
| 11. | Apsauga nuo perkaitimo | Elektroninė perkaitinimo sistemos kontrolė |  |
| 12. | Darbo ciklas | Nepertraukiamas |  |
| 13. | Vizualiniai ir garsiniai aliarmai | - Neuždaryto dangčio aliarmas; - Temperatūros svyravimai kameroje. |  |
| 14. | Prietaiso kaitinimo galia | ≥ 400 W |  |
| 15. | Bendras prietaiso svoris | ≤ 25 kg |  |
| 16. | Maitinimas | Iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo |  |
| 17. | Garantinis terminas | ≥ 36 mėnesiai |  |
| 18. | Prietaiso atitikimas medicinos prietaisų direktyvą | Būtinas prietaiso atitikimas medicinos prietaisų direktyvai 2017/745 arba lygiavertis (kartu su pasiūlymu būtina pateikti atitikties sertifikato kopiją). |  |
| 19. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
| 20. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 21. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

- Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas).

3 pirkimo dalis. Spinta skysčių šildymui, kiekis 5 vnt.

| Eil. Nr. | Pavadinimas (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Infuzinių skysčių šildymui ir temperatūros palaikymui |  |
| 2. | Konstrukcija | - Mobili; - Vienos (1) kameros; - Su ≥ 4 antistatiniais ratukais, iš kurių ≥ 2 su stabdžiais; - Su 3–5 ištraukiamomis lentynomis/stalčiais; - Lentynos/stalčiai reguliuojamo aukščio arba atstumas (aukštis) tarp jų ≥ 15 cm; - Lentynos/stalčiaus išlaikomas svoris ≥ 20 kg; - Spinta su permatomomis, dvigubo arba trigubo stiklo durimis; - Spintos korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno (ar lygiavertės medžiagos); - Yra spintos vidaus apšvietimas. |  |
| 3. | Išoriniai prietaiso matmenys (plotis×gylis×aukštis) | Ne didesni kaip 740×790×1770 mm |  |
| 4. | Naudingas kameros tūris | 150–300 litrų |  |
| 5. | Temperatūros reguliavimo ribos | Ne siauresnės negu nuo 37 °C iki 50 °C |  |
| 6. | Temperatūros keitimo žingsnis | ≤ 1 °C |  |
| 7. | Nustatytos temperatūros palaikymo paklaida | ≤ 2 °C |  |
| 8. | Darbinės aplinkos sąlygos | - Temperatūra ne siauresniame kaip 15–25 °C diapazone; - Drėgmė ne siauresniame kaip 30–70% diapazone. |  |
| 9. | Valdymo pultas | - Integruotas šildytuvo korpuso priekyje; - Lietimui jautrus arba su lietimui jautriais mygtukais. |  |
| 10. | Ekranas | - Integruotas šildytuvo korpuso priekyje; - Atvaizduojantis reikiamos nustatytos temperatūros reikšmę, einamuoju momentu esamą temperatūros reikšmę, veikimo funkciją ir aliarmus. |  |
| 11. | Apsauga nuo perkaitimo | Elektroninė perkaitinimo sistemos kontrolė |  |
| 12. | Darbo ciklas | Nepertraukiamas |  |
| 13. | Vizualiniai ir garsiniai aliarmai | - Neuždarytų durų aliarmas; - Temperatūros svyravimai kameroje. |  |
| 14. | Prietaiso kaitinimo galia | ≥ 400 W |  |
| 15. | Maitinimas | Iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo |  |
| 16. | Garantinis terminas | ≥ 36 mėnesiai |  |
| 17. | Prietaiso atitikimas medicinos prietaisų direktyvą | Būtinas prietaiso atitikimas medicinos prietaisų direktyvai 2017/745 arba lygiavertis (kartu su pasiūlymu būtina pateikti atitikties sertifikato kopiją). |  |
| 18. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
| 19. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 20. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

- Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas).

4 pirkimo dalis. Šaldytuvas vakcinoms (vienų durų), kiekis 1 vnt.

| Eil. Nr. | Pavadinimas (specifikacija) | ### Reikalaujamos parametrų reikšmės | ### Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tipas | ### Atitinka DIN 13277 arba DIN 58345 (arba lygiavertį standartą). Tinka naudoti medicinos įstaigoje |  |
| 2. | Konstrukcija | ### Vertikalaus tipo; ### Vienų (1) durų; ### Su ≥ 6 reguliuojamo aukščio lentynomis; ### Su ratukais, kur ≥ 2 ratukai su stabdžiais. |  |
| 3. | Reikalavimai kamerai | - Pagaminta iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos); - Naudingas kameros tūris (angl. net) ne mažiau kaip 295 litrų. |  |
| 4. | Išoriniai matmenys | - Plotis ne daugiau kaip 80 cm; - Gylis ne daugiau kaip 90 cm; - Aukštis ne daugiau kaip 210 cm (įskaitant ratukus); |  |
| 5. | Temperatūros diapazonas | Reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo +2 °C iki +8 °C |  |
| 6. | Aliarmai | - Pakitus nustatytai temperatūrai; - Pravirų durų; - Elektros maitinimo sutrikimai; - Daviklio gedimo. |  |
| 7. | Tolygios temperatūros palaikymas kameros viduje | Integruota ventiliacine sistema/ventiliatoriais |  |
| 8. | Valdymas | - Elektroninis/mikroprocesorinis, kelių vartotojų; - Šaldytuvo išorėje. |  |
| 9. | Korpusas | Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba plieno dengto korozijai atsparia medžiaga, arba lygiavertės medžiagos |  |
| 10. | Durys | - Vienos stiklinės durys; - Savaime užsidarančios arba savaime užsidarančios, kai durys atidaromos ne plačiau kaip 90 laipsnių kampu. |  |
| 11. | Užraktas | Yra integruotas apsauginis durų užraktas |  |
| 12. | Apšvietimas | Integruotas apšvietimas atidarant dureles |  |
| 13. | Temperatūros stebėjimas | Įranga leidžianti įrašyti ir stebėti temperatūros pokyčius šaldytuvo kameroje |  |
| 14. | Vidinis akumuliatorius | Yra vidinis akumuliatorius, užtikrinantis šaldytuvo ekrano veikimą po elektros dingimo (nutrūkus elektros tiekimui) ne mažiau nei 24 val. |  |
| 15. | Apsauga nuo užšalimo | Yra automatinio atitirpinimo (angl. defrost) funkcija |  |
| 16. | Kondensato išgarinimas | Yra automatinis kondensato išgarinimas |  |
| 17. | Duomenų kaupimas | Šaldytuve integruota duomenų kaupimo sistema, leidžianti įrašytus duomenis perkelti naudojant USB (arba lygiavertę) laikmeną arba kartu su šaldytuvu komplektuojama išorinė duomenų kaupimo/archyvavimo sistema |  |
| 18. | Valymas ir dezinfekavimas | Šaldytuvo vidus valomas ir dezinfekuojamas |  |
| 19. | Maitinimas | Iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo |  |
| 20. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 21. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
| 22. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 23. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių įvadinis apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 24. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių ir/arba anglų kalba. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

- Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas).

5 pirkimo dalis. Šaldytuvas vakcinoms (dvejų durų), kiekis 1 vnt.

| Eil. Nr. | Pavadinimas (specifikacija) | ### Reikalaujamos parametrų reikšmės | ### Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tipas | ### Atitinka DIN 13277 arba DIN 58345 (arba lygiavertį standartą). Tinka naudoti medicinos įstaigoje |  |
| 2. | Konstrukcija | ### Vertikalaus tipo; ### Dvejų (2) durų; ### Su ≥ 6 reguliuojamo aukščio lentynomis; ### Su ratukais, kur ≥ 2 ratukai su stabdžiais. |  |
| 3. | Reikalavimai kamerai | - Pagaminta iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos); - Naudingas kameros tūris (angl. net) ne mažiau kaip 1200 litrų. |  |
| 4. | Išoriniai matmenys | - Plotis ne daugiau kaip 150 cm; - Gylis 85 cm ± 5 cm; - Aukštis ne daugiau kaip 210 cm (įskaitant ratukus); |  |
| 5. | Temperatūros diapazonas | Reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo +2 °C iki +8 °C |  |
| 6. | Aliarmai | - Pakitus nustatytai temperatūrai; - Pravirų durų; - Elektros maitinimo sutrikimai; - Daviklio gedimo. |  |
| 7. | Tolygios temperatūros palaikymas kameros viduje | Integruota ventiliacine sistema/ventiliatoriais |  |
| 8. | Valdymas | - Elektroninis/mikroprocesorinis, kelių vartotojų; - Šaldytuvo išorėje. |  |
| 9. | Korpusas | Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba plieno dengto korozijai atsparia medžiaga, arba lygiavertės medžiagos |  |
| 10. | Durys | - Dvejos stiklinės durys; - Savaime užsidarančios arba savaime užsidarančios, kai durys atidaromos ne plačiau kaip 90 laipsnių kampu. |  |
| 11. | Užraktas | Yra integruotas apsauginis durų užraktas |  |
| 12. | Apšvietimas | Integruotas apšvietimas atidarant dureles |  |
| 13. | Temperatūros stebėjimas | Įranga leidžianti įrašyti ir stebėti temperatūros pokyčius šaldytuvo kameroje |  |
| 14. | Vidinis akumuliatorius | Yra vidinis akumuliatorius, užtikrinantis šaldytuvo ekrano veikimą po elektros dingimo (nutrūkus elektros tiekimui) ne mažiau nei 24 val. |  |
| 15. | Apsauga nuo užšalimo | Yra automatinio atitirpinimo (angl. defrost) funkcija |  |
| 16. | Kondensato išgarinimas | Yra automatinis kondensato išgarinimas |  |
| 17. | Duomenų kaupimas | Šaldytuve integruota duomenų kaupimo sistema, leidžianti įrašytus duomenis perkelti naudojant USB (arba lygiavertę) laikmeną arba kartu su šaldytuvu komplektuojama išorinė duomenų kaupimo/archyvavimo sistema |  |
| 18. | Valymas ir dezinfekavimas | Šaldytuvo vidus valomas ir dezinfekuojamas |  |
| 19. | Maitinimas | Iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo |  |
| 20. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 21. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
| 22. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 23. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių įvadinis apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 24. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių ir/arba anglų kalba. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

- Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas).