TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Otorinolaringologo darbo vietos įranga – 1 komplektas

.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai, jų reikšmė | Pastabos ir pasiūlymai dėl techninės specifikacijos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Įranga vienai LOR gydytojo darbo vietai įrengti Prekės gamintojas Prekės modelis | visos pagrindinio modulio dalys turi sudaryti vieną bendrą sistemą ausų, nosies ir gerklės gydytojo darbo vietai. |  |
| 2. |
| 2.1 | Siurbimo sistema: |  |  |
| 2.1.1. | Vakuuminė siurbimo sistema | - oro srauto pratekėjimas ne mažiau kaip 55 l/min; - vakuumas ne mažiau - 80 kPa; - siurbimo pratekėjimo reguliavimas; - automatinis įsijungimas; - siurblys įmontuotas į darbo vietą; - vakuumo reguliavimas; - atsiurbimo žarna; - atsiurbimo antgalių adapteris; - talpos tūris ne mažesnis kaip 1 litras; - talpa su integruotu antibakteriniu filtru (komplekte nemažiau nei 30 vnt.); - sistemos praplovimas (higienos modulis); - būtina talpos apsaugos nuo perpildymo funkcija; - išskyrų talpa, pajungta prie kanalizacijos sistemos; - praplovimo sistema (higienos modulis) pajungta prie vandentiekio sistemos. |  |
| 2.2. | Suspausto oro sistema |  |  |
| 2.2.1. | Oro kompresorius | - sukeliantis slėgį ne mažiau 2 Bar; - oro srauto pratekėjimas ne mažiau 10 l/min; - oro slėgio reguliavimo galimybė; - nosies prapūtimo sistema su antgaliais Politzer ar lygiaverčio tipo (vienas vaikiško dydžio, kitas universalaus dydžio). |  |
| 2.2.2. | Medikamentų buteliukai | - ne mažiau 3 stiklo buteliukai medikamentams purkšti |  |
| 2.3. | Ausies plovimo sistema |  |  |
| 2.3.1. | Vandens sistema | - palaikoma vandens temperatūra ne mažiau nei 36ºC - vandens pratekėjimas reguliuojamas ribose, ne siauresnėse kaip nuo 50 ml/min iki 500 ml/min; - plovimo sistema pajungta prie vandentiekio; sistemos, nepertraukiamas vandens padavimas; - kartu pateikiama su plovimo rankena, keičiamu antgaliu, aptaškymo apsauga; - specialus dubenėlis vandeniui iš ausies surinkti, turintis atskirą pajungimą prie kanalizacijos sistemos; |  |
| 2.4. | Darbo vietos apšvietimas |  |  |
| 2.4.1. | LED belaidis galvinis šviestuvas apžiūrai | - šviesos ryškumas ne mažiau 50 kLux; - įkraunamas akumuliatorius su krovikliu; - darbo laikas pilnai įkrautu akumuliatoriumi, ne mažiau 3 val.; - akumuliatoriaus tvirtinimas prie galvinio šviestuvo galinės dalies; - reguliuojama fokusavimo optika; - kabliukas galvos lempai virš darbo vietos. |  |
| 2.4.2. | Otoskopas | - nešiojamas - rankena su AA tipo baterijomis - LED |  |
| 2.5. | Pagrindinio modulio komplektacija |  |  |
| 2.5.1. | Pagrindinį modulį sudaro | - siurblys įmontuotas į darbo vietą; - suspausto oro sistema; - ausies plovimo sistema; - galvinio šviestuvo laikiklis; - momentinė veidrodėlių pašildymo sistema; - ne mažiau kaip 2 kietų endoskopų ir 1 lankstaus endoskopo laikikliai; - ne mažiau kaip 2 naudotų kietų endoskopų ir 1 lankstaus endoskopo dezinfekavimo laikikliai; |  |
| 3. | Video endoskopinė sistema |  |  |
| 3.1. | Video endoskopinė sistema su lietimui jautriu ekranu | - Kameros rezoliucija ne mažesnė kaip FullHD. - vidinė atmintis ne mažiau 512 GB; - belaidė klaviatūra su pelyte; - lietimui jautrus ekranas; - ekrano dydis ne mažesnis kaip 20 colių; - ryškumas ne mažesnis kaip 250 cd/m²; - kontrastas ne mažesnis kaip 650:1; - matymo kampas ne mažesnis kaip 170º horizontaliai ir vertikaliai; - LED šviesos šaltinis tiesioginiam prijungimui prie endoskopų ir laringoskopų tinkamas stroboskopijai; - mobilus stovas ant ratukų. |  |
| 3.2. | Lankstus endoskopas | - distalinio galo skersmuo: 3,2 ± 0,3 mm; - darbinis ilgis: 310mm ± 30mm; - matymo laukas: 80° ± 10°; - užlenkimo kampas ne mažiau: 160°; - matymo gylis nuo 3 iki 50 mm; - dezinfekuojamas |  |
| 3.3. | Standus endoskopas | - darbinis ilgis: 170 mm ± 20 mm; - matymo kampas: 0° ± 5°; - storis: 2.8 mm ± 0,2 mm; - dezinfekuojamas |  |
| 4. | Instrumentų spintelė | - plieninis korpusas; - ne mažiau kaip 2 ratukai; - viršutinė instrumentų zona uždaroma - atidaroma apsauginiu dangčiu; - panaudotų instrumentų laikymo stalčius su išimama plastiko talpa; - stalčius – šiukšliadėžė atidaromas koja (per paspaudimo plokštelę); - nerūdijančio plieno padėkliukai, tinkantys siūlomai spintelei, 4 vnt.; - gerklų veidrodėlis su rankenėle įvairių skersmenų, 10 vnt.; |  |
| 5. | Paciento kėdė | - elektrinis kėdės aukščio reguliavimas; - kėdės aukščio reguliavimo (vertikalaus judesio) eiga ne mažiau 150 mm; - atlenkiamas nugaros atlošas; - galimybė pasukti kėdę apie vertikalią ašį ne mažiau 180°; - kėdės sėdimosios dalies plotis (neįskaitant porankių) ne mažiau 530 mm; - atrama galvai; - kojų atrama - rankų atramos - galvos atramos padėtis reguliuojasi; - atlošo pasvirimo kampo reguliavimo eiga ne mažiau 65°; - kėdės sėdimoji dalis, atlošas ir galvos atrama turi būti paminkštinti ir padengti dirbtine oda; |  |
| 6. | Gydytojo kėdė | - apvali sėdynė; - plieninis pagrindas; - aukščio reguliavimas dujiniu spyruokliniu mechanizmu, valdomu nerūdijančio plieno kojiniu jungikliu; - 5 ratukai; - aukštis reguliuojamas ne blogiau 48 cm – 58 cm - daugiafunkcis porankis / atlošas, kuris suteikia dvigubą naudojimo galimybę: gali būti fiksuojamas viduryje arba šone, užtikrinant ergonomišką atramą operatoriaus nugarai arba rankai. |  |
| 7. | Bendrieji reikalavimai |  |  |
| 7.1. | Garantija | - ne mažiau 24 mėnesių |  |