TSD-40, VPP-7132

Tiesiosios žarnos operacijų laparoskopinių rinkinių techninė specifikacija 
(orientacinis kiekis 300 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tiesiosios žarnos operacijų laparoskopinį rinkinį sudaro: |  |  |
| 1.1. | Endoskopinis cirkuliarus siuvimo – pjovimo instrumentas (1 vnt.) | - Sterilus, vienkartinis instrumentas, skirtas vienu metu nupjauti ir susiūti dvi žarnos dalis (jungties galas į galą arba galas į šoną suformavimui); - Anatomiškai išlenkta darbinė dalis, ilgis ≥ 24 cm; - Darbinis antgalis pasirinktinai 29 mm (± 1 mm) arba 31 mm (± 1 mm) skersmens (tiekiami ta pačia kaina); - Instrumentas motorizuotas, valdomas viena ranka su vienkartine arba daugkartine baterija komplekte; - Prietaisas turi peilį, pagamintą iš AISI305 klasės nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; - Instrumentas komplektuojamas su plastikine (arba lygiavertės medžiagos) adata – troakaru; - Instrumentas užtaisytas 2 eilėmis titano lydinio (arba lygiavertės medžiagos) kabučių, viso 26 ir 30 kabučių atitinkamai pagal darbinio antgalio diametrą; - Uždarytos kabutės aukštis reguliuojamas pagal audinių storį ne siauresnėse ribose kaip nuo 1,5 mm iki 2,2 mm, atviros kabutės aukštis ≥ 5,2 mm; - Instrumentas suformuoja 3D (prasikeičiančias) formos kabutes; - Yra saugiklis, apsaugantis nuo instrumento atsitiktinio panaudojimo (suveikimo), panaudojus instrumentą užsidega specialus indikatorius; - Instrumento darbinis antgalis – nuimamos konstrukcijos, pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; - Yra išpjova, skirta instrumento priekalo išpjaunamoms žarnos dalims patalpinti. |  |
| 1.2. | Endoskopinis lankstus linijinis siuvimo – pjovimo instrumentas (1 vnt.) | - Instrumento darbinės dalies ilgis 340 mm (± 10 mm); - Rankenos atžvilgiu darbinė instrumento dalis rotuojama 360°, artikuliuojama ne mažiau kaip trijose pozicijose iki 45° į abi puses (į kairę ir dešinę nuo centrinės ašies); - Instrumentas sukabina audinius kabutėmis ir tuo pačiu pjauna audinius tarp kabučių eilių; - Suspaudimo laipsnis ypatingai aukštas visame žiočių ilgyje; - Pjovimo peilis yra įmontuotas instrumento darbinėje dalyje, yra indikatorius, rodantis peilio padėtį, ir galimybė avariniam peilio grąžinimui; - Formuojamos siūlės ilgis – 45 mm (± 1 mm); - Automatinis saugumo mechanizmas neleidžia iššauti panaudotos kasetės; - Leidžiamas daugkartinis instrumento uždarymas ir atidarymas prieš iššaunant; - Instrumentas tinka 5 pozicijoje nurodytam troakarui; - Su tuo pačiu instrumentu leidžiama panaudoti imtinai iki 12 kasečių. |  |
| 1.3. | Kasetė su kabutėmis endoskopiniam siuvimo – pjovimo instrumentui (1 vnt.) | - Siūlės ilgis 45 mm, pjūvio ilgis 42 mm (± 1 mm), 6 kabučių eilės; - Kabutės pagamintos iš titano lydinio (arba lygiavertės medžiagos); - Uždarytų kabučių aukštis 1 mm (± 0,1 mm) (būtinas kasetės spalvinis žymėjimas pagal kabučių aukštį); - Kasetės paviršiuje atraumatiniai iškilimai, kurie neleidžia išslysti audiniui šūvio metu. |  |
| 1.4. | Kasetė su kabutėmis endoskopiniam siuvimo – pjovimo instrumentui (2 vnt.) | - Siūlės ilgis 45 mm, pjūvio ilgis 42 mm (± 1 mm), 6 kabučių eilės; - Kabutės pagamintos iš titano lydinio (arba lygiavertės medžiagos); - Uždarytų kabučių aukštis 1,5 mm (± 0,1 mm) (būtinas kasetės spalvinis žymėjimas pagal kabučių aukštį); - Kasetės paviršiuje atraumatiniai iškilimai, kurie neleidžia išslysti audiniui šūvio metu. |  |
| 1.5. | Troakaras (1 vnt.) | - Troakaras 12 mm skersmens, 100 mm (± 5 mm) ilgio; - Pagamintas iš skaidraus, permatomo plastiko arba lygiavertės medžiagos; - Su stabilumą užtikrinančiu sriegiu (arba žiedais) išorėje; - Galvutė kūgio formos, išardoma, su silikonu (arba lygiaverte medžiaga) impregnuotu vožtuvu, praleidžiančiu ne siauresnėse skersmens ribose kaip nuo 5 mm iki 12 mm instrumentus; - Pravediklis atraumatinis, smeigas skaidrus, su plastikiniais (arba lygiavertės medžiagos) sparneliais audinių atskyrimui bei anga vaizdo kamerai, suteikiančia galimybę įvesti troakarą į pilvo ertmę su vizualine kontrole (audinių sluoksniai matomi vaizdo kameros pagalba). |  |
| 1.6. | Troakaro kaniulė (2 vnt.) | - Troakaro kaniulė 12 mm skersmens, 100 mm (± 5 mm) ilgio; - Pagaminta iš skaidraus, permatomo plastiko arba lygiavertės medžiagos; - Su stabilumą užtikrinančiu sriegiu (arba žiedais) išorėje; - Galvutė kūgio formos, išardoma, su vožtuvu, praleidžiančiu ne siauresnėse skersmens ribose kaip nuo 5 mm iki 12 mm instrumentus. |  |
| 1.7. | Ultragarsinės koaguliuojančios žnyplės (1 vnt.) | - Ultragarsinės koaguliuojančios žnyplės tinka imtinai iki 7 mm kraujagyslių koaguliacijai; - Darbinis ilgis 36 cm (± 1 cm), skersmuo 5 mm (± 0,1 mm); - Lenkta darbinė dalis; - Pistoleto formos arba lygiavertė rankena su dvejopo galingumo aktyvacija – minimalaus ir maksimalaus; - Ultragarsinės koaguliuojančios žnyplės turi būti techniškai suderinamos su Kauno klinikų turimais firmos „Ethicon Endo-Surgery“ ultragarsiniais generatoriais „GEN 11“. |  |
| 2. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 3. | Personalo apmokymas | Tiekėjas savo lėšomis praveda operacinės medicinos personalo apmokymą – supažindina su pateiktų priemonių naudojimo ypatumais (pateikti atitinkamą pasiūlymą teikiančios įmonės patvirtinimą) |  |
| 4. | Prekių pristatymas | Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos |  |
| 5. | Kartu su prekėmis pateikiami dokumentai | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Perkami tarpusavyje techniškai derinami instrumentų rinkiniai laparoskopinėms tiesiosios žarnos operacijoms, todėl šis pirkimas į atskiras pirkimo dalis neskaidomas.

- Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas).

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

- Turi būti siūlomi tik originalūs, gamintojo kataloge nurodyti gaminiai, pasiūlyme nurodant jų kodus.

- Instrumentų rinkiniai tiekiami vienoje pakuotėje, ant kurios turi būti pateiktas pakuotėje esančių instrumentų sąrašas.