Pirkimo sąlygų

1.2. priedas „Techninė specifikacija (II pirkimo dalis)“

OPERACINIO STALO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

II PIRKIMO DALIS. OPERACINIS STALAS, 1 VNT.

1. Pirkimo objektas – operacinis stalas, 1 vnt. (toliau – Prekės).

2. Prekė turi būti nauja, nenaudota.

3. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją originalo ir lietuvių kalba. Siūlomai įrangai Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą arba gali būti pateikiami anglų kalba, tačiau, paprašius perkančiajai organizacijai, turės būti pateiktas vertimas iš anglų kalbos į lietuvių kalbą per 3 darbo dienas. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita nei reikalaujama kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujama Prekių charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo** (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., Prekių    gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomų Prekių atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

**Jeigu teikiami gamintojo įgalioto atstovo dokumentai, kartu turi būti pateikiami įgaliojimą atstovauti gamintojui patvirtinantys dokumentai, iš kurių turinio turi būti galima nustatyti, kad įgaliotam atstovui yra suteikta teisė atlikti veiksmus, dėl kurių yra teikiami jo patikslinimai, paaiškinimai ir (ar) dokumentai), pvz., gamintojo suteikta teisė aiškinti atitinkamų Prekių technines ir eksploatacines savybes (techninius parametrus) tuo atveju, jei jis teikia jų patikslinimą, paaiškinimą.

5. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir / ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

6.  Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas nurodytu adresu, pervežimas į įrangos stovėjimo vietą, surinkimas, po surinkimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), įrangos funkcionalumo testavimas ir personalo apmokymas.

7. Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai atlieka Prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir (ar) medžiagas), garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą. Garantinio gedimo atveju, atvykti remontuoti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo pranešimo (žodžiu arba el. paštu) apie Prekės gedimą gavimo pranešimo. Visą garantijos laikotarpį pirkėjui teikia išsamias konsultacijas ir paaiškinimus. Jeigu gedimo šalinimą užtrunka ilgiau nei 10 d. d. tuomet Tiekėjas turi pristatyti pakaitinį operacinį stalą kol bus pašalinti nustatyti gedimai.

8. Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas Prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

9. Įrangos pristatymas adresu Aido g. 18, Šiauliai, pervežimas į įrangos stovėjimo vietą, surinkimas ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

10. Tiekėjas turi apmokyti darbuotojus dirbti su operaciniu stalu.

11. Kartu su įranga pateikiama dokumentacija: naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.

| Eil. Nr. | Parametras (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stalo konstrukcija | 1. Stalas mobilus, su ratukais; 2. Stalas stabilizuojamas iš stalo pagrindo nuleidžiamomis specialiomis atramomis arba stabdžiu blokuojant ratukus. |
| 2. | Stalo aukščio, pasvirimo kampų ir pozicijų reguliavimas | Elektromechaninis (arba lygiavertis) |
| 3. | Saugi leistina stalo darbinė apkrova | Ne mažiau kaip 280 kg |
| 4. | Stalo kolonos keliamoji galia | Ne mažiau kaip 460 kg |
| 5. | Reikalavimai stalviršiui: |  |
| 5.1. | Sudarytas iš ne mažiau kaip 4 sekcijų | Galvos atrama; Nugaros atrama; Sėdmenų atrama; Dviejų dalių kojų atrama. |
| 5.2. | Kojų atramos | 1. Dviejų dalių kojų atramos sekcija nuimama; 2. Nuėmimo/uždėjimo metu kojų sekcijos fiksuojamos be sraigtų, užveržimo rankenų ar lygiaverčių tvirtinimo elementų. |
| 5.3. | Atrama nugarai | Su susiaurėjimu ties pečių sritimi, tinkama akių, bei LOR operacijoms |
| 5.4. | Galvos atrama | Plokščia galvos atrama, bendrajai chirurgijai, nuimama, 1 vnt. |
| 5.5. | Laidumas rentgeno spinduliams | Stalviršis pralaidus rentgeno spinduliams |
| 5.6. | Priedų tvirtinimo bėgeliai | Prie šoninių stalviršio sekcijų kraštų sumontuotas bėgelis papildomiems prietaisams tvirtinti |
| 5.7. | Gabaritiniai matmenys | Stalo viršaus plotis (be šoninių bėgelių): ≥ 54 cm. |
| 6. | Reikalavimai čiužiniui: | Čiužinio storis ≥ 80 mm; Pralaidus rentgeno spinduliams; Fiksuotas prie stalviršio; Su antipraguliniu efektu. |
| 7. | Stalviršio padėties reguliavimas: |  |
| 7.1. | Motorizuotas Trendelenburgo/anti Trendelenburgo padėties nustatymas | ≥ ±30° |
| 7.2. | Motorizuoto lateralinio pasvirimo reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo -20° iki +20° |
| 7.3. | Motorizuoto stalviršio aukščio reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 550 mm iki 1040 mm |
| 7.4. | Motorizuoto nugarinės sekcijos kampo reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo -40° iki +70° |
| 7.5. | Dvigubos kojinės sekcijos reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo -90° iki + 20° |
| 7.6. | Nulinė „0“ padėtis | Nulinės „0“ padėties nustatymo funkcija |
| 8. | Operacinio stalo valdymas | Elektrinis, atliekamas specialios valdymo konsolės arba valdymo pulto pagalba. |
| 9. | Prie operacinio stalo komplektuojami priedai su konstrukciniais elementais tvirtinimui prie operacinio stalo: |  |
| 9.1. | Stalo valdymo pultelis – 1 vnt. | Laidinis |
| 9.2. | Atrama rankai | 1 vnt. |
| 10. | Maitinimo šaltinis | 1. 230 V, 50Hz elektros tinklas; 2. Įkraunamas akumuliatorius. |
| 11. | Valymas ir dezinfekcija | Paviršiai atsparūs valymo ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui |
| 12. | Garantinis terminas | Ne mažiau kaip 12 mėnesių |