Pirkimo sąlygų

1.3. priedas „Techninė specifikacija (III pirkimo dalis)“

| SMŪGIO BANGOS APARATO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA III PIRKIMO DALIS. SMŪGIO BANGOS APARATAS, 1 VNT. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Pirkimo objektas – smūgio bangos aparatas (toliau – Prekės). 2. Prekė turi būti nauja, nenaudota. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais). 3. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją originalo ir lietuvių kalba. Siūlomai įrangai Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą arba gali būti pateikiami anglų kalba, tačiau, paprašius perkančiajai organizacijai, turės būti pateiktas vertimas iš anglų kalbos į lietuvių kalbą per 3 darbo dienas. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita nei reikalaujama kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujama Prekių charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo** (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., Prekių gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomų Prekių atitiktimi nustatytiems reikalavimams. **Jeigu teikiami gamintojo įgalioto atstovo dokumentai, kartu turi būti pateikiami įgaliojimą atstovauti gamintojui patvirtinantys dokumentai, iš kurių turinio turi būti galima nustatyti, kad įgaliotam atstovui yra suteikta teisė atlikti veiksmus, dėl kurių yra teikiami jo patikslinimai, paaiškinimai ir (ar) dokumentai), pvz., gamintojo suteikta teisė aiškinti atitinkamų Prekių technines ir eksploatacines savybes (techninius parametrus) tuo atveju, jei jis teikia jų patikslinimą, paaiškinimą. 5. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir / ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 6. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas nurodytu adresu, pervežimas į įrangos stovėjimo vietą, surinkimas, instaliavimas, po surinkimo ir instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), įrangos funkcionalumo testavimas ir personalo apmokymas. 7. Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir (ar) medžiagas), garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą. Garantinio gedimo atveju, atvykti remontuoti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo pranešimo (žodžiu arba el. paštu) apie prekės gedimą gavimo pranešimo. Visą garantijos laikotarpį pirkėjui teikia išsamias konsultacijas ir paaiškinimus. Jeigu gedimo šalinimą užtrunka ilgiau nei 10 (dešimt) d. d. tuomet Tiekėjas turi pristatyti pakaitinį aparatą kol bus pašalinti nustatyti gedimai. 8. Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas Prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija. 9. Įrangos pristatymas adresu Aido g. 18, Šiauliai, pervežimas į įrangos stovėjimo vietą, surinkimas, instaliavimas ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 10. Tiekėjas turi apmokyti darbuotojus dirbti su šoko bangos terapijos aparatu. 11. Kartu su įranga pateikiama dokumentacija: naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |  |
| Eil. Nr. | Parametras | Parametro reikšmė |
| 1. | Paskirtis | Raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų gydymui |
| 2. | Technologija | Suspaustu oru arba elektromagnetiniu generatoriumi valdomas balistinis smūginės bangos generatorius |
| 3. | Perduodamos energijos reguliavimas | Ne siauresnėse kaip 60-185 mJ ribose arba 1,5-6 barų ribose |
| 4. | Rankena su keičiamais antgaliais | Komplekte ne mažiau kaip šių dydžių +/-1 mm. : 9mm; 15mm; 15 mm su apsauga; raktas antgalių keitimui |
| 5. | Reguliuojamas darbinis dažnis | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 1 iki 22Hz |
| 6. | Ekranas | Lietimui jautrus ≥ 7 colių |
| 7. | Prietaiso valdymas | Naudojant multifunkcinę renkenėlę ir lietimui jautrų ekraną |
| 8. | Gamintojo nustatyti terapiniai protokolai | Ne mažiau kaip 20 protokolų |
| 9. | Programavimas | Aparatas privalo turėti galimybę kurti programas ir jas išsaugoti |
| 10. | Galimybė pradėti terapiją ne mažiau kaip 3 būdais: | a) Pasirenkant iš anksto užprogramuotą gydymo protokolą; |
|  |  | b) Sukuriant ar pasirenkant jau sukurtą savo gydymo programą; |
|  |  | c) Rankinis režimas. |
| 11. | Pasirinkimai rankiniame rėžime: | Ne mažiau kaip: |
|  |  | 1. Fazių skaičius; |
|  |  | 2. Energija mJ arba barais; |
|  |  | 3. Dažnis Hz; |
|  |  | 4. Darbo rėžimas; |
| 12. | IP apsaugos klasifikacija | Ne prastesnė už IP20 |
| 13. | Maitinimas | Elektros tinklas100-240V, 50-60Hz |
| 14. | CE atitikties deklaracija pagal 93/42/EEB medicinos pietaisų direktyvą | Būtina. Originalo kalba ir vertimu lietuvių kalba. |
| 15. | Komplektacija: | 1. Prietaisas su maitinimo kabeliu – 1 vnt. |
|  |  | 2. Smūginė bangos terapijos aplikatorius (rankena) – 1 vnt. |
|  |  | 3. Aplikatoriaus galvutės apsaugos – 5 vnt. |
|  |  | 4. Keičiamos galvutės multifunkcinės 9 mm; 15 mm; 15 mm su apsauga |
|  |  | 5. Vežimėlis su: 5.1. Ne mažiau 4 ratukais, ne mažiau 2 su stabdžiais, 5.2. Ne mažiau 4 stalčiais |
|  |  | 6. Aplikatoriaus laikiklis; |
|  |  | 7. Raktas antgalių keitimui |
| 16. | Garantinis terminas | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai. |