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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA
1.1. Pirkėjas / Perkančioji organizacija – VšĮ Vilniaus universitetas
1.2. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį. 
1.3. Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.
2. PIRKIMO OBJEKTAS
2.1. Pirkimo objektas – chlorofilo fluorometras ir centrifuga (toliau – prekės).
2.2. Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai.
2.2. Prekių pristatymo vieta – Saulėtekio al. 7, Vilnius, LT-10257.
2.3.  Prekių kiekiai: 
1 lentelė. 
	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Prekių kiekis ir mato vnt. 
	Užsakymų teikimas
	Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo 

	
	
	
	Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.)
	Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis)
	

	1.
	Chlorofilo fluorometras
	1 vnt.
	☐
	☒
	3 mėn.

	2.
	Centrifuga
	1 vnt.
	☐
	☒
	3 mėn. 



2.4. Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis yra tikslus ir vykdant Sutartį nesikeis.
2.5. Užsakymų teikimo tvarka:
2.5.1.  užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Prekės turi būti pristatomos nedelsiant po Sutarties įsigaliojimo dienos per 1 lentelėje nustatytą terminą.

3. REIKALAVIMAI PREKĖMS
3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.[footnoteRef:1] [1: Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):
•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;
•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;
•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;
•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.
Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami. ] 


2 lentelė.
	Eil.
Nr.
	Parametras
	Reikalaujama reikšmė**
	Reikalaujamos reikšmės atitikimas
(pildo tiekėjas)

	Chlorofilo fluorometras

	1.
	Gamintojas, modelis
	Nurodyti gamintoją ir modelį
Būtina pateikti nuorodą į gamintojo interneto puslapį arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas
	

	2.
	Įrenginio tipas
	Skirtas chlorofilo fluorescencijai matuoti 
	

	3.
	Komplektuojamos dalys

	3.1. Valdymo blokas;
3.2. Mėlynas matavimo diodas  su baltu aktininiu ir sotinančiosios šviesos diodu;
3.3. FMS/SFO šviesolaidinis kabelis;
3.4. PAR temperatūros lapų laikiklis;
3.5. 10 vnt. tamsai adaptuotų lapų laikiklių;
3.6. Šviesolaidinio kabelio laikiklis ir spaustukas;
3.7. Maitinimo šaltinis;
3.8. USB jungiamasis kabelis;
3.9. Antgalis, stiprinantis šviesos intensyvumą.
	

	4.
	Matuojamo šviesos  šaltinio savybės
	4.1. Matavimo impulso plotis 400 ns ±5 %;
4.2. Matavimo impulso intensyvumas ne mažiau kaip 0.1 µmol m-2 s-1, reguliuojamas  su ne platesniu nei  0.001 µmol m-2 s-1 žingsniu;
4.3. Spalva - mėlyna 455 nm (FWHM 27 nm) ±5 %.
	

	5.

	Aktininės ir sotinančiųjų impulsų šviesos šaltiniai 
	5.1. Max  sotinančiųjų  impulsų plotis >20,000 µmol m-2 s-1, reguliuojamas su ne platesniu nei  1 µmol m-2 s-1 žingsniu;
5.2. Aktininės šviesos  intensyvumas ne mažiau kaip 3,000 µmol m-2 s-1, reguliuojamas  su ne platesniu nei  1 µmol m-2 s-1 žingsniu;
5.3. Spalva - mėlyna 455 nm (FWHM 27 nm) ±5 %.
	

	6.
	Tolimosios raudonos šviesos šaltinis 
	6.1. 730 nm (FWHM 20 nm )±5 %;
6.2. Intensyvumas ne mažesnis  20 µmol m-2 s-1
	

	7.
	Detektorius 
	PIN fotodiodas, greitas smailių impulsų sekimas
	

	8.
	Šviesolaidinis kabelis
	Ne trumpesnis nei 1 m, su diametru  mėginio gale – ne platesniu kaip 7 mm
	

	9.
	Antgalis
	Stiprinantis šviesos intensyvumą ne mažiau nei 3 kartus
	

	Cent	Centrifuga

	10.
	Gamintojas, modelis
	Nurodyti gamintoją ir modelį
Būtina pateikti nuorodą į gamintojo interneto puslapį arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas
	

	11.
	Paskirtis
	Stalinė šaldanti mikrocentrifuga su rotoriumi 1,5/2 ml mėgintuvėliams.
	

	12.
	Maksimali centrifugavimo jėga
	12.1. Centrifugos: ≥ 17000 x g;
12.2. Siūlomo rotoriaus: ≥ 17000 x g.
	

	13.
	Maksimalus greitis
	13.1. Centrifugos: ≥ 14000 aps./min.;
13.2. Siūlomo rotoriaus: ≥ 14000 aps./min.
	

	14.
	Minimalus greitis 
	≤ 200 aps./min
	

	15.
	Centrifugos sūkių keitimo žingsnis
	≤ 20 aps./min
	

	16.
	Laikmatis
	16.1. galimybė nustatyti centrifugavimo laiką ne siauresnėse ribose nei nuo 10 s iki 90 val;
16.2. privalomas nepertraukiamas ir trumpojo ciklo centrifugavimo rėžimai.
	

	17.
	Palaikoma temperatūra
	Palaikomos temperatūros intervalas ne siauresnis nei nuo -20°C iki +40°C.
	

	18.
	Centrifugavimo programų atmintis
	Turi būti galimybė išsaugoti ne mažiau nei 99 centrifugavimo programas.
	

	19.
	Valdymas
	Skaitmeninis valdymo pultas su LCD ekranu
	

	20.
	Apsauga
	20.1. Privaloma mechaninė arba elektroninė dangčio apsauga centrifugavimo metu;
20.2. Privaloma automatinė centrifugos stabdymo funkcija disbalanso atveju.
	

	21.
	Triukšmingumas
	≤ 60 dB
	

	22.
	Elektros energijos sąnaudos
	≤ 330 W
	

	23.
	Maitinimas
	230 V +/- 10 %, 50 Hz.
	

	24.
	Atitiktys
	Privalo turėti CE ir atitiktis ES saugos standartams.
	2.

	25.
	Komplektacija
	Centrifuga komplektuojama su rotoriumi 1,5/2 ml mėgintuvėlių centrifugavimui
	

	26.
	Reikalavimai rotoriui
	26.1. Privalo talpinti ne mažiau nei 18 vnt. 1,5/2 ml mėgintuvėlių;
26.2. Rotorius privalo turėti dangtelį.
	

	27.
	Garantija
	Ne mažiau nei 12 mėn.
	


*** (Jei taikoma) Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz. gamintojo prekės aprašymas arba internetinė nuoroda į gamintojo psl.).

4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI
4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, II skyriaus 4.4.4.1 papunktį. 
3 lentelė.
	Eil. Nr.
	Reikalavimas
	Atitiktį įrodantys dokumentai

	4.1.1.
	Tiekėjas privalo prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 9:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 9:30 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas priimdamas prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų.
	Dokumentų pateikti kartu su pasiūlymu nereikalaujama. 
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