TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

Paraiška atlikti viešąjį pirkimą: 2025-09-24, Nr. VPP-6491.

Posėdžio protokolas 2025-09-29 Nr. 36. Viešojo pirkimo komisija Nr. 5.

- Abscesų drenažo kateterių rinkiniai 14 Fr:

- sterilūs (pažymėta simboliu);

- vienkartiniai (simbolis ant pakuotės);

- kateteris pagamintas iš minkšto rentgenokontrastinio poliuretano (TPU) arba lygiavertės medžiagos;

- dengtas hidrofiline danga;

- su metaliniu ar lygiaverčiu stiletu kateterio ištiesimui ir įvedimui;

- kateterio ilgis 30 ± 1 cm;

- kateterio galas smailėjantis, kūgio formos, „Pigtail“ tipo arba lygiavertis (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus);

- lanksčiajame gale turi 6 ± 2 šonines skyles drenavimui;

- pradinės punkcijos adata 20 ± 1 cm ilgio, dviejų dalių, išorinis skersmuo 18G (1,29 mm), adatos galiukas aštrus, kūgio formos;

- punkcinė adata su įstrižai nupjautu echo pozityviu galiuku, 20 ± 1 cm ilgio, dviejų dalių, pagaminta iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos, išorinis skersmuo 18G (1,29 mm);

- viela pravedėjas dengta teflonu (PTFE) ar lygiaverte medžiaga (pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus) 0,035 ± 0,0001 colių skersmens, 90 ± 5 cm ilgio, viename gale lenkta 3 mm spinduliu, „J“ formos;

- kanalo plėtėjų (dilatatorių) rinkinys:

- vienkartiniai;

- sterilūs;

- vientisi, 22 ± 2 cm ilgio;

- išorinis skersmuo 6, 8, 10, 12, 14 Fr;

- skysčio surinkimo maišas su išleidimo mechanizmu;

- luer-lock - piltuvėlio jungtis tarp kateterio ir maišo;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 150 rink.

- Adata „Drugelio” tipo arba lygiavertė 22 G:

- sterili (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinė (pažymėta simboliu);

- hipoderminė (pateikti atitikties pažymėjimą ISO 7864 arba lygiavertį);

- spalva koduotas antgalis, atitinkantis atskirus dydžius (pateikti atitikties pažymėjimą ISO 6009 arba lygiavertį);

- konusinis atitikimas su 6% (Luer ar lygiaverčiu) nuolydžiu (pateikti atitikties pažymėjimą ISO 594-1 arba lygiavertį);

- silikonizuotas adatos galiukas;

- jungiamasis vamzdelis 10-30 cm ilgio, be DEHP;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

| Pirkimo dalies Nr. | Dydis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 2. | 22G-adata 0,7 x 20±1mm | 21 000 |

- Adatos spinalinei anestezijai 26G (quincke tipo arba lygiavertės) 86-90 mm:

- sterilios (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinės (pažymėta simboliu);

- metalinės ar lygiavertės, įkištos į apsauginę plastiko arba lygiavertės medžiagos movą;

- skaidria, elipsės ar prizmės formos jungtimi su smaigalio nuopjovos žymekliu ar lygiavertį;

- likvoro indikatoriumi, gerai matomu bent dviejuose jungties plokštumose;

- įstrižai nupjautu galu („Quincke” tipo arba lygiaverčiu);

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- įpakuota po 1 vnt.

| ## Poz. Nr. | ## Dydis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 3. | 26G („Quincke” tipo arba lygiavertės) 86-90 mm | 600 |

- Apklotas su plyšiu klubo sąnario operacijoms:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- pagamintas iš neaustinės medžiagos, gerai apsaugantis pacientą, t.y. :

- gerai apsaugantis pacientą, t.y.: viršutinis sluoksnis – gerai sugeriantis skysčius, vidurinis – visiškai nepralaidus, apatinis – apsauginis arba keli gerai sugeriantys skysčius sluoksniai, vienas – visiškai nepralaidus, apsauginis;

- apklotas 220 ± 10cm x 260 ± 10cm dydžio su pailga iškirpte 20 ± 2cm x 93-102 cm, lipniais kraštais, tvirtai prisiklijuojantis, nelimpantis prie pirštinių

- įpakuota gamykliniame steriliame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema t.y. ne mažiau 2 lipdukų su pakuotės, sterilumo ir gamybos duomenimis;

- atitinka standarto LST EN 13795-1.2.3. reikalavimus.

- skysčių absorbcija kritinėje zonoje ne mažiau 600% arba lygiavertė (pateikti tai patvirtinančius dokumentus)   , kadangi apklotas skirtas sudėtingai, ilgai ir „šlapiai“ operacijai.

Orientacinis poreikis: 6 500 vnt.

- Bronchoblokatorius:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- apirogeniškas,

- ilgis nuo 50 iki 80 cm, su atstumo žymėjimu;

- storis 5-9 Fr;

- su nukreipimo galimybe įvesti blokatorių į skiltinį arba segmentinį bronchą (mechaniškai arba fibrobronchoskopo pagalba).

Adapteris bronchoblokatoriaus įvedimui:

- apirogeniškas;

- sterilus;

- vienkartinis;

- su galimybe vienu metu prijungti kvėpavimo kontūrą (atlikti DVP), įvesti bronchoblokatorių bei bronchoskopą;

Švirkštas:

- apirogeniškas;

- sterilus;

- vienkartinis.

Orientacinis poreikis: 15 vnt.

- Bužas apsunkintai intubacijai:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- pravedėjas lenktu galu;

- distalinis galas atraumatinis;

- skirtas sudėtingai intubacijai atlikti;

- tinka standartiniams endotrachėjiniams vamzdeliams;

- supakuoti po 1 vnt.;

- dydis 15 Fr:

- diametras 5,0 mm;

- ilgis 700 mm ± 50 mm.

Orientacinis poreikis: 100 vnt.

- EEG elektrodinė pasta:

- lipni;

- įpakavimas: 100-150 g.

Orientacinis poreikis:90 000 g

- Elektrodai laikinai stimuliacijai dvigubi:

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- pakuotėje dvigubas elektrodas su adatomis, 2 vientisos jungtys bei spaustukas elektrodo sugofravimui;

- laidai ne mažiau 200 cm, izoliuoti, vientisi, lengvai atskiriami galuose, pagaminti iš nerūdijančio minkšto plieno ar lygiavertės medžiagos;

- jungtys vientisos, paruoštos saugiam ir greitam prijungimui;

- 3 adatos:

  - 2 apvalios ½ lenktumo 26 ± 0,5 mm ilgio;

  - 1 tiesi pjaunanti 60 ± 0,5 mm ilgio.
Orientacinis poreikis:  2 500 vnt.

- Endotrachėjiniai vamzdeliai pediatriniai CH 4,5 (be manžetės):

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- įpakuoti po 1 vnt.;

- be movos;

- pagaminti iš PVC ar lygiavertės medžiagos (be DEHP);

- rentgenokontrastiniai;

- sugraduoti ne daugiau nei kas 1 cm;

- distalinis galas atraumatinis;

- termolabilūs;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 300 vnt.

10.-11. Indeliai biopsijai:

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- plastikiniai ar lygiavertės medžiagos (pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus);

- sandariu dangteliu, apvertus indą, dangtelis neatsidaro ir neprabėga viduje esantis

turinys;

| Poz. Nr. | Indo talpa (ml) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 10. | 100 – 120 | 40 000 |
| 11. | 30 – 40 | 20 000 |

12. Indeliai šlapimui nesterilūs 30-50 ml:

- kliniškai švarūs;

- sandariu užsukamu dangteliu;

- 30-50 ml talpos;

- indelio skersmuo ne mažiau 5 cm.

Orientacinis poreikis: 35 000 vnt.

    - Indikatorius pH 4-9 žingsnių vaisiaus vandenų šarminei reakcijai nustatyti:

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- kliniškai švarus;

- popierinis arba lygiavertis;

- plotis: 1 ± 0,5 cm.;

- kalibruota spalvų paletė 4,0 – 9,0;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- pakuotėje iki 100 vnt.

Orientacinis poreikis: 3 000 vnt.

    - Kateteriai atsiurbimo su piršto kontrolės anga CH12, CH14, CH16, CH18:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- pagaminti iš PVC ar lygiavertės medžiagos;

- skaidrūs, be rūko paviršiaus;

- lankstūs, bet nepersilenkiantys;

- kateterio gale, šonuose ne mažiau 2 angelės;

- sujungimo antgalis su anga piršto kontrolei;

- kateterio galas turi būti užapvalintas, atraumatinis;

- dydis: CH12, CH14, CH16, CH18;

- sugraduota kas 1 cm;

- įpakuoti po 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 340 000 vnt.

    - Kaukės tyrimams Nr. 1; Nr. 2; Nr. 3; Nr. 4:

- su laikikliais;

- vienkartinės (pažymėta simboliu);

- skirtos bronchoskopinio vamzdelio įvedimui pro nosį ar burną, tuo metu, kai yra teikiamos skausmą mažinančios dujos;

- jungties dydis: 22 F (Nr. 2; 3; 4 kaukės dydžiui);

- jungties dydis: 15 F (Nr. 1 kaukės dydžiui);

- su Hook‘o ar lygiaverčiais žiedais.

Orientacinis poreikis: 50 vnt.

    - Kiuvetės 12-15x17-20 cm:

- neaštriomis briaunomis;

- keturkampės;

- pagamintos iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės arba padengtos emaliu arba lygiaverčiu;

- atsparios dezinfekcinėms medžiagoms;

- atsparios sterilizacijai garais;

- dydis 12-15 cm x 17 ± 20 cm

Orientacinis poreikis: 150 vnt.

    - Kombinuotas kvėpavimo filtras kūdikiams ir naujagimiams:

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- be latekso (simbolis ant pakuotės arba pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus);

- pagamintas iš plastiko ar lygiavertės medžiagos;

- antibakterinės savybės – sulaiko hepatito virusą, TBC lazdelę ir kt. bakterijas (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- efektyvumas ne mažesnis nei 99,99 proc. (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- apsaugo nuo vandens ir šilumos netekimo iš kvėpavimo takų;

- išlieka efektyvus nepertraukiamai naudojant ne mažiau 24 val.;

- tūris ne daugiau 11 ml (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- drėgmės grąžinimas (KT 25 ml) 27 ± 1 mg H2O/l (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- pasipriešinimas esant 11 l/min dujotakai ne daugiau 1.0 cm H2O (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- svoris ne daugiau 12 g (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- konektoriai 15M-15F;

- minimalus kvėpuojamasis tūris >35 ml (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- filtras turi turėti Luer-Lock arba lygiavertę angą kapnografijos prietaiso prijungimui, uždengtą sandariu dangteliu, kurį atidengus jis lieka kabėti šalia jungties;

- įpakuota po 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 250 vnt.

    - Kontūrai vienkartiniai DPV aparatams Newport HT 50:

- vienkartiniai (simbolis ant pakuotės);

- kliniškai švarūs;

- vieno vamzdžio kontūras su apsauginiu dangteliu paciento pusėje;

- vamzdelis lygiasienis;

- kontūro ilgis 175-180 cm, o diametras 22 mm;

- paciento pusėje yra iškvėpimo vožtuvas;

- prie iškvėpimo vožtuvo apatinės dalies yra prijungta:

- iškvėpimo vožtuvo valdymo vamzdelis,  kurio ilgis 180 cm, o diametras kintamas (dėl sandaresnio ir patogesnio pajungimo);

- slėgio žarnelė, kurios ilgis 180 cm, o vidinis diametras 3,6 mm;

- kontūro jungtys kūginės: paciento pusėje 22M/15F, aparato - 22F;

- komplekte pageidautina alkūnė (pajungimui paciento pusėje) – 15M-22M/15F;

- supakuoti po 1vnt;

- kontūro sistema turi tikti DPV aparatams Newport HT – 50;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis:150 vnt.

    - Koronarinio siurblio antgalis:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- kietas;

- kampinis (30 laipsnių);

- su sustorėjusiu galu („Bulb“ tipo ar lygiaverčiu);

- su angomis šonuose;

- be vakuumo kontrolės angos rankenoje;

- išorinė siurblio jungtis 1/4";

- vidinis įsiurbimo angos diametras turi būti 4,0 ± 0,2 mm;

- Įsiurbtas turinys visame siurblio ilgyje turi būti matomas (visas siurblys turi būti pagamintas iš skaidraus plastiko ar kitos lygiavertės medžiagos).

- įpakuoti po 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 2 000 vnt.

    - Maitinimo zondai CH 4:

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- dydis CH 4;

- permatomi, lankstūs, sugraduoti kas 1 cm;

- pagaminti iš PVC ar lygiavertės medžiagos;

- rentgenokontrastiniai;

- užapvalintu uždaru galu, 2 – 4 angelės galo šonuose;

- su kamšteliu konektoriui;

- konektorius sandariai tvirtinasi prie vienkartinio švirkšto;

- ilgis 30 – 50 cm.;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- įpakuoti po 1 vnt.;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 300 vnt.

    - Nosies spaustukai su kempinėle:

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- pagaminti iš plastiko arba lygiavertė medžiagos;

- nosies spaustukai su kempinėle (nosies suspaudimo vietoje);

- spaustukas turi gerai apimti nosį ir užtikrinti sandarų nosies landų užspaudimą, tačiau neturi įsirėžti į odą ir minkštuosius audinius, neturi palikti ryškių spaudimo žymių ar sukelti ryškaus diskomforto.

Orientacinis poreikis: 300 vnt.

    - Padėklai vaistams:

- pagamintas iš plastiko ar lygiavertės medžiagos;

- padėklas 3 dalių;

- pagrindas 45±1 x 34±1 cm pločio, ne mažiau 17 vietų dėklų-stalčiukų ir ne mažiau 17 vietų taurelėms;

- traukiamas dėklas-stalčiukas su dangteliu ne mažiau 4 dalių medikamentų grupavimui su intarpu duomenų užrašymui;

- taurelės vaistams, atitinkančios vietų dydį;

- padėklo pagrindas pilnai užpildytas traukiamais dėklais-stalčiukais su dangteliais ir vaistų taurelėmis;

- atsparūs dezinfekcinėms medžiagoms.

Orientacinis poreikis: 130 vnt.

    - Pincetai 15-20 cm ilgio:

- anatominiai pincetai, pagaminti iš medicininio plieno ar lygiavertės medžiagos (pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus);

- tiesūs;

- smailėjančiais užapvalintais galais;

- dantytas (gofruotas) išorinis paviršius pinceto suėmimo vietoje;

- dantytas (gofruotas) vidinis paviršius pinceto galuose;

- atsparūs dezinfekcinėms medžiagoms, garų sterilizacijai;

- ilgis: 15-20 cm.

Orientacinis poreikis: 300 vnt.

24, Popierius elektrokardiografui ELI-350:

- popierius skirtas elektrokardiogramoms;

- tinkantis elektrokardiografui ELI-350;

- dydis A 4 formato;

- sulankstomas Z forma;

- korėta (milimetrinė) dalis ne siauresnė nei 16,5 cm.

Orientacinis poreikis: 50 vnt.

- Popierius terminis ultragarso aparatams 110 mm x 20-21 m Sony UPP 110S:

- standartinis ruloninis termopopierius, originalioje pakuotėje, tinkantis skaitmeniniams ultragarso aparatų printeriams: Sony UP – D8xx ir Sony UP – 8xx;

- baltas, be grafinio tinklelio;

- rulono plotis 110 mm, ilgis 20-21 m.

Orientacinis poreikis: 850 vnt.

- Prailginimo linijos gleivių atsiurbėjui (nuo aparato iki atsiurbimo kateterio):

- sterilios (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinės (pažymėta simboliu);

- lanksčios;

- permatomos;

- atsiurbimo vamzdelio jungties ilgis 150 – 300 cm, diametras 0,8 – 2 cm  su dviem sujungėjais;

- sandariai užsimaunantys. minkšti antgaliai;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- įpakuotos po 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 84 000 vnt.

- Rinkinys arterijos kateterizacijai Seldingerio būdu 20G:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- individualiame įpakavime;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- kateteris pagamintas iš poliuretano ar FEP arba lygiaverčių medžiagų;

- nepirogeniškas, netoksiškas;

- skirtas arterijos kateterizacijai Seldingerio būdu;

- kateterio dydis 20G × 80 ± 5mm;

- punkcinė adata 0.80 x 50 mm su integruota styga, esančia skaidrioje movoje arba lygiavertę funkciją užtikrinantis sprendimas;

- su integruotu atbulinės kraujo tėkmės vožtuvu ar lygiaverčiu;

- su Luer Lock ar lygiaverte jungtimi;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 2 000 vnt.

- Rinkinys perkutaninei nefrostomijai (ne balioninis) CH 14:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- poliuretaninis ar lygiavertės medžiagos (pateikti patvirtinančius dokumentus);

- rinkinį sudaro:

  - kateteris pigtail ar lygiaverčio tipo su piltuvėlio formos universalia jungtimi (pateikti patvirtinančius dokumentus);

  - 2-3 dalių punkcinė adata (ilgis 22±2 cm);

- standi styga vedlys ≥80 cm, padengta 1,5 mm teflonu ar lygiaverte medžiaga (pateikti patvirtinančius dokumentus);

- 1-3 rentgenokontrastiniai dilatatoriai;

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 350 vnt.

- Šepetėliai ginekologiniai (onkocitologiniai) spiralės formos:

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- individualiame įpakavime;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- „spiralės“ formos;

- įpakuoti po 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 4 500 vnt.

- Šepetėliai ginekologiniai (onkocitologiniai) šluotelės tipo:

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- „šluotelės“ formos;

- įpakuoti po 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 1 100 vnt.

- Vata spec. neurochirurginė, su rentgeno kontrastiniu siūlu (sterili):

- sterili (simbolis ant pakuotės);

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- pagaminta iš kotonoido (medvilninio pluošto) ar lygiavertės medžiagos (pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus);

- sudrėkusi biologiniais skysčiais neturi susilankstyti ar sudaryti raukšles;

- turinti rentgeno kontrastinį spalvotą siūlą;

- įpakuota po 10 vnt. į permatomą maišelį.

| Poz. Nr. | Dydis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 31. | 1,3 ± 0,1 x 1,3 ± 0,1 cm | 3 000 |

32. Vielytės vedlinės 9 - 10 cm ilgio:

- sterilios (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinės (pažymėta simboliu) nukreipiančios adatos su vedlinėmis vielytėmis sistema;

- universalios, tinkančios krūties bei kitų nečiuopiamų darinių audiniuose priešoperaciniam pažymėjimui su besifiksuojančia audiniuose vielyte;

- dydis: skersmuo 19 – 20 G, ilgis 9 – 10 cm;

- vedlinės vielytės gale minkštuose audiniuose ne mažiau kaip du tvirtai fiksuojantys aštrūs kabliukai;

- supakuota po 1 vnt.;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 1 000 vnt.

- Virkštelės spaustukai:

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- tvirtas fiksacinis užspaudas;

- visos briaunos užapvalintos;

- įpakuoti po 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 10 000 vnt.

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

____________________________