1 priedas

MEDICINOS PRIEMONĖS OPERACINEI

Techninės specifikacijos projektas

| Pirkimo objekto dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Maksimalus kiekis 36 mėn. | Planuojama pirkimo vertė Eur be PVM | Reikalaujami techniniai parametrai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Medicininė kaukė | pak. | 20000 | 62000,00 | - Pagamintos iš nealergizuojančio, bekvapio ir nedirginančio švelnaus polipropileno audinio. - Trijų sluoksnių, neaustinių medžiagų tankis: - pirmas sluoksnis ne mažiau 17 g/m2, - antras sluoksnis ne mažiau 25 g/m2, - trečias sluoksnis ne mažiau 17 g/m2. - Sudėtyje nėra stiklo pluošto, latekso ir kitų alergizuojančių medžiagų. - Bakterijų filtracijos ir slėgio pasipriešinimo savybės turi būti pagrįstos laboratoriniais tyrimais ( pateikti tai įrodantį dokumentą). - Bakterijų filtracija BFE ne mažiau 98%, apsaugo operacinį lauką nuo užteršimo bakterijomis, odos pleiskanomis, plaukų bei ligų plintančiu oro lašeliniu būdu. - Kvėpavimo slėgio skirtumas ne mažiau kaip 40 Pa/cm2 (nesunkina kvėpavimo po kauke). - Universalaus dydžio: neišskleistos kaukės plotis 9,5 cm±0,3 cm; ilgis 17,5 cm±0,3 cm. - Elastinių elementų (juostelių) ilgis 17 cm±1 cm, plotis 1,5 cm±0,3 cm; - Tvirtinamos ant veido plokščių elastingų juostelių pagalba, kurios nespaudžia ausų ir kaukė sandariai priglunda prie veido. - Turi turėti lanksčią sritį nosies vietai suformuoti. - Pakuotė 50 vnt., kartoninėje dėžutėje. - Turi atitikti normą EN 14683, tipas II, turi turėti CE ženklinimą; |
| 2. | Kėdės porankių uždangalų rinkinys | vnt. | 700 | 2000,00 | - Rinkinį sudaro 2 vnt. kėdės porankių dangalai su lipniomis juostelėmis tvirtinimui. - Dangalo dydis 75x35 cm ±2 cm. - Pagamintas iš poliesterio ir viskozės. - Sudėtyje nėra latekso. - Rinkinys supakuotas viename steriliame gamykliniame popieriaus ir plastiko įpakavime, su sterilumo kontrolės sistema (ne mažiau 2 lipdukai su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis). - Pakuotė trijų lygių, atitinka Medicinos Prietaisų Direktyvos 93/42/EEB ir standarto EN-13795 reikalavimus. EN ISO 13485 standartų reikalavimus. |
| 3. | Šepetėlis rankų plovimui | vnt. | 600 | 6000,00 | - Chirurginis šveitimo šepetėlis. - Su kempine ir nagų valikliu. - Su 4% chlorheksidino digliukonatu ir plovikliu. - Skirtas antiseptiniam rankų plovimui. - Neveikia odos pH. - Kempinėlės išmatavimai 80x50x37 mm ±2,5 mm. - Atitinka ES Nr. 528/2012, ISO 9001, EN 13624, EN 13727. |
| 4. | Kalogeninė membrana | vnt. | 100 | 90000,00 | - Sterili. - Vienkartinė. - Supakuota po 1 vnt. su specialiu šablonu membranos pritaikymui pagal defekto dydį. - Besirezorbuojanti I/III tipo kolageno membrana, pritaikyta padengti kremzlės defektams. - Dvisluoksnė: - viršutinis sluoksnis lygus, stiprus ir nepralaidus ląstelėms; - apatinis sluoksnis šiurkštus, akytas, pritaikytas kamieninių mezenchiminių ląstelių integracijai. - Biologiškai suderinama su žmogaus audiniais. - Komplekte su fibrininiais klijais. |
| 5. | Vienkartiniai elektrodai įstaigoje turimam elektriniam generatoriui „Quantum 2 “ |  |  | 25000,00 |  |
| 5.1. | Vienkartinis elektrodas peties, klubo, kelio artroskopijoms, prailgintas | vnt. | 10 |  | - Ilgas 18±1 cm. - Lankstus kobliacijos ir koaguliacijos elektrodas su integruotu kanalu siurbimui, integruotu kabeliu. - Darbinė dalis lenkta 900. - Darbinės dalies diametras 3,75 ±0,05 mm. - Grįžtamasis elektrodo polius integruotas ant elektrodo ašies, jo nereikia orientuoti kad jis liestųsi su audiniais; nereikia pacientą įžeminančio elektrodo. - Elektrodas turi vidinį klasifikacijos kodą, kuris leidžia generatoriui automatiškai parinkti optimalius rėžimo galios nustatymus. |
| 5.2. | Vienkartinis elektrodas smulkių sąnarių artroskopijoms | vnt. | 30 |  | - Ilgis 8±0,5 cm. - Lankstus kobliacijos ir koaguliacijos elektrodas su integruotu kanalu siurbimui, integruotu kabeliu. - Galimybė pasirinkti iš: 3.1. darbinė dalis lenkta 300, darbinės dalies diametras 2,3 mm; 3.2. darbinė dalis lenkta 350, darbinės dalies diametras 1,4 mm. 4. Grįžtamasis elektrodo polius integruotas ant elektrodo ašies, jo nereikia orientuoti kad jis liestųsi su audiniais. 5. Nereikia pacientą įžeminančio elektrodo. 6. Elektrodas turi vidinį klasifikacijos kodą, kuris leidžia generatoriui automatiškai parinkti optimalius rėžimo galios nustatymus. |
| 5.3. | Vienkartinis elektrodas peties, kelio artroskopijoms | vnt. | 50 |  | - Ilgas 14±1cm. - Lankstus kobliacijos ir koaguliacijos elektrodas su integruotu kanalu siurbimui, integruotu kabeliu. - Darbinė dalis lenkta 900. - Darbinės dalies diametras 3,75 ±0,05 mm. - Grįžtamasis elektrodo polius integruotas ant elektrodo ašies, jo nereikia orientuoti kad jis liestųsi su audiniais. - Nereikia pacientą įžeminančio elektrodo. - Elektrodas turi vidinį klasifikacijos kodą, kuris leidžia generatoriui automatiškai parinkti optimalius rėžimo galios nustatymus. |
| 6. | Bipoliniai elektrodai | vnt. | 50 | 15000,00 | - Skirti kelio ir peties artoskopinėms operacijoms. - Vienkartinio naudojimo. - Turi veikti bipolinės elektrochirurgijos principu elektrolito terpėje, atlikti audinių abliaciją. - Grįžtamasis elektrodo polius turi būti įtaisytas ant elektrodo ašies, jo nereikia orientuoti, kad darbo metu jis liestųsi su audiniais. - Nereikia pacientą įžeminančio elektrodo. - Keturių darbo rėžimų: vaporizacija, koaguliacija, vaporizacija su hemostaze, koaguliacija su temperatūros kontrole. - Ektrodų pasirinkimas iš: 7.1.bipoloniai 4 mm elektrodai trijų tipų, su atsiurbimo funkcija; 7.2. terminiai elektrodai (temperatūros matavimas ir kontrolė židinyje); 7.3. monopoliniai arba bipoliniai, skersmuo nuo 2,5 iki 3,7, ne mažiau 5 tipų; 2 iš jų lankstūs; terminiai elektrodai (temperatūros matavimas ir kontrolė židinyje), skersmuo 3,5, ne mažiau 5 tipų, 2 iš jų lankstūs; 7.4. elektrodai smulkiems sąnariams, monopoliniai arba bipoliniai, darbinė dalis nuo 2,3 mm, ne mažiau 5 tipų. 8. Kiekvienas elektrodas turi turėti vidinį klasifikacijos kodą, kuris leidžia generatoriui automatiškai parinkti optimalius rėžimo galios nustatymus. 9. Elektrodai turi turėti automatinę galios reguliavimo funkciją saugumui užtikrinti. |
| 7. | Chirurginė kepurė-šalmas | vnt. | 1000 | 1000,00 | - Vienkartinio naudojimo. - Nesterili. - Priglundanti prie galvos. - Su prakaito sugėrimo juosta, surišama kaklo nugarinėje dalyje. - Skirta skirtingų formų, dydžių galvai ir skirtingam plaukų ilgiui. - Vieno dydžio. - Spalva žalia. - Kepurė pagaminta iš neaustinės viskozės medžiagos. - Prakaito juosta ir raiščiai pagaminti neaustinės viskozės medžiagos ir poliesterio. - Kepurės kaktos dalis iš neelastingos medžiagos. - Dirbant neskatina prakaitavimo, nedirgina veido ir kaklo odos, nesukelia alerginių reakcijų. - Sudėtyje nėra latekso, ftalatų. - Kepurės audinys darbo metu neišsitampo, neišyra tiek kepurę užsidedant, tiek ją nusiimant. - Kepurės aukštis ties kakta 4,2 cm ±0,1cm, viršugalvio ilgis 24 cm ±0,5cm, viršugalvio plotis 17 cm ±0,5cm, kepurės aukštis nugaros srityje 28 cm ±0,5cm. |
| 8. | Tamponas sunkiam priekiniam ir užpakaliniam kraujavimui iš nosies stabdyti | vnt. | 1000 | 30000,00 | - Karboksimetilceliuliozės medžiaga dengia visą tampono paviršių. - Minkštas ir plonas tampono balionas. - Ilgis 75±2 mm. - Pakuotė popieriaus-plastiko, „Blister“ tipo |
| 9. | Peties sąnario nestabilumo fiksacijos inkariniai siūlai | vnt. | 600 | 78000,00 | - Sterilioje pakuotėje su vienkartinio naudojimo įvedimo ir implanto nustūmimo/fiksavimo instrumentu. - Inkarinis siūlas, veikiantis išsiplečiančio mazgo principu. - Inkaro išmatavimai: Ø 1,7mm siūlinis implantas su vienu 2# UHMWPE (ultra high molecular weight polyethylene) polietileno siūlu ir Ø 1,8-1,9 mm siūlinis implantas su dviem 1# UHMWPE (ultra high molecular weight polyethylene) polietileno siūlais (turi būti pasirinkimas abiejų dydžių. |
| 10. | Peties sąnario raumenų prisiuvimo inkariniai siūlai | vnt. | 600 | 72000,00 | - Vienoje sterilioje pakuotėje. - Cheminė sudėtis – medicininis titano lydinys implantacijai. - Įsriegiamas. - Vienkartinio naudojimo įvedimo instrumentas. - Išmatavimai: išorinis diametras 2,8 mm su vienu 2# siūlu; 3,5mm, 5,0 mm ir 6,5 mm ±0,1mm su dviem 2#, skirtingų spalvų siūlais, (turi būti pasirinkimas visų dydžių) - Siūlo sudėtis: pintas UHMW (ultra high molecular weight) polietilenas. - Dvigubas sriegis – du skirtingo diametro sriegiai. - Sraigto proksimalinė dalis – heksagonalinė arba cilindro formos |
| 11. | Peties sąnario raumenų prisiuvimo inkariniai siūlai PASTA pažeidimams | vnt. | 600 | 72000,00 | - Vienoje sterilioje pakuotėje su trimis 2#, skirtingų spalvų, pintais (UHMW PE) polietileno siūlais. - Cheminė sudėtis – medicininis titano lydinys implantacijai. - Savisriegis. - Vienkartinio naudojimo įvedimo instrumentas. - Siūlo tvirtinimas inkaro šerdyje. - Išmatavimai – išorinis diametras 5,0 ; 5,5 ir 6,5 mm, ne mažiau 2 dydžių, ilgis 16-20 mm. - Prailgintu troakaro tipo distaliniu galu. |
| 12. | YANKUER atsiurbimo rinkinys | vnt. | 2000 | 8000,00 | - Vienkartinis. - Sterilus. - Hipoalerginis. - Be latekso. - Sujungimo vamzdelis su tvirtai įlydytu Yankuer atsiurbimo antgaliu arba su tvirtai tvirtinamu Yankuer atsiurbimo antgaliu. - Sujungimo vamzdelis ne trumpesnis kaip 3 m ilgio. - Atsiurbimo antgalis 10 mm diametro. - Sujungimo vamzdeliui taikomas padidinto elastingumo reikalavimas (naudojant neišlaikytų supakuoto vamzdelio formos). - Pakuotė popieriaus plastiko, lengvai atplėšiama per lydymo siūlę, kad išliktų saugus ir sterilus turinys |
| 13. | Kateteris histerosonografijai ir histerosalpingografijai | vnt. | 120 | 6000,00 | - 5 F dydžio. - Kateterį sudaro balioninis kateteris be latekso. - Ne mažiau 3 ml švirkštas. - Kateteris turi luer jungtį ir sagtį. - Švirkštas su kraneliu. - Kateteris su švirkštu jungiasi per trapecinę jungtį. - Kateteris su integruotu stiletu sunkiam pravedimui. - Sterilus. - Vienkartinis. |
| 14. | Artroskopiniai implantai |  |  | 48000,00 |  |
| 14.1. | Inkarinis implantas | vnt. | 150 |  | - Skirtas UCL, CMC, SL operacijoms atlikti. - Implanto išmatavimai: 3,5mm x 8,5 mm. - Su šakutės formos kiauryme, kurios plotis 1-2 mm. - Implantas turi turėti užrakinimo kaule savybę. - Pagamintas iš PEEK medžiagos arba lygiavertės medžiagos. - Sterilioje pakuotėje. |
| 14.2. | Vienkartinis instrumentų rinkinys | vnt. | 10 |  | - Instrumentai skirti SL operacijoms atlikti. - Rinkinį sudaro: - nukreipėjas 1 vnt.; - Kiršnerio vielos su lazerine atžyma (1.35 mm) – 3 vnt.; - kanuliuoti grąžteliai (3.0 ir 3.5 mm) – 2 vnt. |
| 14.3 | Inkarinių implantų ir instrumentų sistema | vnt. | 5 |  | - Skirtas UCL, CMC, SL operacijoms atlikti. - Implantai pagamintį iš PEEK medžiagos. - Įsriegiami. - Su šakutės formos kiauryme, kurios plotis 1-2 mm. - Implantų išmatavimai: 3,5mm x 8, 5 mm. - Komplektą sudaro: - vienkartiniai instrumentai implantų įvedimui - kanuliuoti grąžteliai (3.0 ir 3.5 mm) – 2vnt. ; - nukreipėjas – 1 vnt. ; - kiršnerio vielos su lazerine atžyma (1.35 mm) – 3 vnt. ; - 2/0 siūlai su adatomis – 2 vnt.; - inkariniai implantai (3,5mm x 8, 5 mm) - 2 vnt. ; - sausgyslės storio matuoklis – 1 vnt. ; - siūlinė juosta 1.3 mm – 1 vnt. - Sterilioje pakuotėje. |
| 15. | Artroskopinių vamzdelių rinkinys | vnt. | 2000 | 63000,00 | 1. Tinkantis turimai ConMed Linvatec 10 k tipo pompai 2. Sterilus. 3. Vienkartinis. 4. Lengvai uždedami ant artroskopo siurblio. 5. Kasetinio tipo. 6. Rinkinyje 2 vamzdeliai: origacinis ir atsiurbimo. 7. Prie vamzdelių turi būti Luer tipo jungtis artroskopinių instrumentų pajungimui. 8. Vamzdeliai komplektuojami su spaustukais. |
| 16. | Skalpo fiksavimo sistema |  |  | 7100,00 |  |
| 16.1. | Skalpo fiksavimo pistoletas | vnt. | 4 |  | - Daugkartinio naudojimo. - Sterilizuojamas. - Lengvas, pagamintas iš polimero arba lygiavertės medžiagos, - Viršutinėje dalyje tvirtinasi apkaba su skalpo laikikliais- fiksatoriais, kurie išstumiami iš apkabos ir fiksuoja skalpą pistoleto pagalba |
| 16.2. | Kasetė-apkaba | kasečių | 1000 |  | 1. Darbinė dalis su bangelėmis. 2. Pagaminti iš plastiko. 3. Sterili. 4. Tvirtinasi prie skalpų pistoleto, 5. Apkaboje ne mažiau 10 vnt.. 6. Pritaikyti automatiniam naudojimui su pistoletu. |
| 17. | Neurochirurginės vatelės |  |  | 10000,00 |  |
| 17.1. | Neurochirurginės vatelės | vnt. | 10000 |  | 1. Sterilios. 2. Pagamintos iš viskozės ir sintetinių priedų. 3. Išmatavimai 10x10 mm. ±0,1 mm. 4. Absorbcijos pajėgumas iki 8- 10 kartų didesnis nei jų svoris. 5. Pakuotė popieriaus plastiko. |
| 17.2. | Neurochirurginės vatelės | vnt. | 10000 |  | 1. Sterilios. 2. Pagamintos iš viskozės ir sintetinių priedų 3. Išmatavimai 12,5x25,0mm. ±0,1 mm. 4. Absorbcijos pajėgumas iki 8- 10 kartų didesnis nei jų svoris 5. Pakuotė popieriaus plastiko. |
| 18. | Audinių klijai matrica | vnt. | 30 | 2400,00 | 1. Defektams padengti. 2. Dydis 3,0±1 mm x 2,2±1mm cm. 3. Sterilūs. 4. Supakuota po 1 vnt. 5. Veiklioji medžiaga Fibrinogenum su trombinu. |
| 19. | Menisko susiuvimo sistema | vnt. | 1500 | 195000,00 | - Sterili. - Vienkartinė. - Susideda iš dviejų „T“ inkarų su #2 storio UHMW pinto polietileno pluošto siūlo ir vienkartinio cilindro formos įvedimo instrumento. - „T“ inkarų cheminė sudėtis – polimeras „peek optima“ ir PLLA. - Dviguba „U“ formos fiksacija. - Turi iš anksto paruoštą slystantį mazgą. - Nepalieka implanto sąnarinėje dalyje. - Pravedimo adata tiesi, lenkta ir reversinė. |
| 20. | Punkcinės cystestomijos rinkinys | vnt. | 500 | 10000,00 | - Kateteris 100% silikoninis su integruotu balionėliu. - Tiesus. - Kateteris su žymėmis, užtikrinančiomis saugų kateterio įvedimą. - Dydis 14 Fr. - Ilgis 42cm ±2 cm. - Kaniulė pagaminta iš plieno, plėšiama. - Kaniulės ilgis 12 ±1cm. - Diametras atitinkantis foley kateterio diametrą. - Rinkinį sudaro: kateteris, kaniulė (trokaras). - Sterilus, vienkartinis. - Pakuotė popieriaus plastiko, lengvai atplėšiama per lydymo siūlę, kad išliktų saugus turinys. |
| 21. | Universalus rinkinys | vnt. | 3000 | 27000,00 | - Medžiaga pagaminta iš ne mažiau kaip dviejų sluoksnių: viršutiniai sluoksniai gerai sugeriančios neaustinės medžiagos, apatinis - iš polietileno, nepralaidus. - Rinkinio sudėtis: 2.1. maišas Mayo staliukui 80cm x 148cm ± 5 cm- 1vnt.; 2.2. apklotai lipniais kraštais 95x 80cm ± 5 cm - 2vnt.; 2.3. apklotas lipniu kraštu 175-200 x 175-200cm - 1vnt.; 2.4. apklotas lipniu kraštu 155 x 245cm ± 5 cm- 1vnt.; 2.5. apklotas instrumentiniam staliukui - 155 x 195cm ± 5 cm - 1vnt.; 2.6. lipni juosta - 10x 50cm ± 2 cm - 1vnt. 3. Supakuotas steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema. 4. Lipnūs apkloto kraštai gerai limpa prie odos, o sulipę lipnūs kraštai tarpusavyje lengvai atsiklijuoja, nepažeisdami apkloto. 5. Sterilus. 6. Vienkartinis. |
| 22. | Laparoskopinės kabutės ir klipsatoriai panaudai |  |  | 11000,00 |  |
| 22.1. | Titaninės hemostatinės kabutės | kasečių | 1200 |  | - Galimybė pasirinkti ne mažiau kaip iš 4 skirtingų dydžių: mažos, vidutinės, vidutinės/didelės, didelės. - Sterilios. - Vienkartinės. - Atraumatinės. - Trikampė kabutės skerspjūvio forma, užtikrinanti patikimą prisitaikymą prie instrumento darbinio paviršiaus. - Deimanto formos grioveliai vidiniame kabutės paviršiuje. - Supakuotos po 6 -8 vnt. kasetėje. - Pateikti 3 vnt. laparaskopinių klipsatorių panaudos būdu. |
| 22.2. | Titaninės hemostatinės kabutės | kasečių | 150 |  | - Sterilios. - Vienkartinės. - Vidutinio-didelio (M-L) dydžio. - Atidarytos kabutės išmatavimai (plotis x ilgis): (7,8 x 9,4)±0,5 mm. - Dvigubo užspaudimo su dviem lygiagrečiai einančiomis klipso kojelėmis ir tarpu tarp jų, distaliniame klipso gale klipsą užrakinantis dantukas, vidiniai paviršiai su rombo formos nelygumais. - Supakuotos po 6-8 vnt. kasetėje. - Pateikti 1 vnt. laparaskopinį klipsatorių panaudos būdu. |
| 23. | Reguliuojama moterų šlapimo nelaikymo sistema |  |  | 48000,00 |  |
| 23.1. | Reguliuojamas moterų šlapimo nelaikymo raištis | vnt. | 120 |  | - Sterilus. - Vienkartinis. - Pagamintas iš monofilamentinio polipropileno. - Tinka naudoti TVA ir TOA procedūroms. - Visas ilgis 450 ± 10mm. - Plotis 12±1 mm. - Raištis įvilktas į polietileno movą, kuri galuose baigiasi siūlu su kilpa. - Raištis turi vidurio linijos žymeklį. - Raištyje integruoti įtempimo siūlai: abiejose raiščio pusėse po 3 patempimui į viršų ir 2 patempimui į apačią. - Prie siūlų tempimui į apačią pritvirtintos adatos. - Galimybė reguliuoti įtempimą iki 5 dienų po operacijos. - Supakuotas po 1 vnt |
| 23.2. | Transobturatoriniai įvedėjai (2 vnt. komplekte) | kompl. | 2 |  | - Daugkartinio naudojimo. - Pagaminti iš nerūdijančio plieno. - Išlenkti spiralės forma. - Kairės ir dešinės pusės. - Tinkami implantacijai transobturatoriniu būdu iš vidaus į išorę. - Instrumentų ilgiai: 225±10mm, 244±10 mm. - Instrumentų diametrai: 3±0,5mm, 4±0,5 mm. - Nesterilūs. - Autoklavuojami garų sterilizatoriuje. - Pritaikytas dirbti kartu su 23.1. pozicijoje siūlomu raiščiu. |
| 24. | Raiščių fiksavimo sistema endosaga | vnt. | 250 | 25000,00 | - Sterili - Cheminė sudėtis – mrdicininis titano lydinys implantacijai - Endosagos sistema turi būti su iš anksto paruošta kilpa, savaime sutrumpėjančia, fiksuojančia, su 2 skirtingų spalvų įvertais siūlais implanto pravedimui ir pozicionavimui - Kilpa turi išlaikyti ne mažesnę kaip 1490 N apkrovą - Turi užtikrinti stabilią fiksaciją 4,5-10 mm kiaurymėje be jokių papildomų jungčių/implantų |
| 25. | Kepurė su juosta nuo prakaito | vnt. | 7000 | 3500,00 | - Neaustinės medžiagos. - Be latekso. - Patikimai turi dengti plaukuotą galvos dalį. - Turi neaustinės medžiagos tampriai priglundančią juostą prakaitui sugerti aplink visą galvą. - Viršugalvio medžiaga gerai praleidžia orą. - Juostos plotis ne mažiau 5 cm, tankis ne mažiau 52 g/m2. - Ilgai dirbant neskatina prakaitavimo. - Be formaldehido. - Be latekso. - Nedirgina kaklo ir kaktos odos. - Nesukelia alerginių reakcijų. - Gaminio kraštai apsiūti gumele. - Patogu užsidėti ir nusiimti. - Nuo kaktos link viršugalvio ir per jį eina siūlė. - Kepurės audinys darbo metu neišsitampo, neišyra, o gumelė neplyšta. |
| 26. | Vidinis nosies splintas su vamzdeliu | vnt. | 1000 | 9000,00 | - Storis ≤ 0.3 mm - Dydis 26x 42 mm (±2mm). - Medžiaga silikonas. - Su vamzdeliu orui. - Sterilus. - Vienkartinis. - Pakuotėje 2 vnt. |