TSD-44, VPP-8557

Cistofibroskopų su priedais techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cistofibroskopas (kiekis 3 vnt.) | - Lankstus; - Galiuko užlenkimas į viršų/į apačią: (210°/120°) ± 10°; - Su darbiniu kanalu, kurio dydis 7,2 Fr ± 1 Fr (2,4 mm ± 0,33 mm); - Įvedimo kanalo išorinis skersmuo 5,5 mm ± 0,2 mm; - Matymo lauko kampas 120° ± 10°; - Matymo gylis ne siauresniame intervale kaip 3–50 mm. (kodas N3821730 arba lygiavertis) |  |
| 2. | Šviesolaidis (kiekis 3 vnt.) | - Fibrooptinis šviesolaidis; - Skersmuo 2,8 mm ± 0,2 mm; - Ilgis 300 cm ± 50 cm. (kodas WA03300A arba lygiavertis) |  |
| 3. | Priedas prie cistofibroskopo (kiekis 3 vnt.) | Cistoskopo adapteris su trimis kraneliais. (kodas A02908A arba lygiavertis) |  |
| 4. | Vonelė instrumentams (kiekis 3 vnt.) | - Skirta lanksčių instrumentų sterilizacijai bei laikymui; - Plastikinė; - Perforuota; - Su permatomu perforuotu dangčiu; - Išoriniai matmenys (plotis×aukštis×gylis): (530×80×255) mm ± 5 mm. (kodas WA05991A arba lygiavertis) |  |
| 5. | Suderinamumas | Cistofibroskopai su priedais turi būti techniškai suderinami su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama gamintojo „Olympus“ darbo vieta (video sistema citoskopijoms) „Visera ELITE II OTV-S200“ (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti gamintojo „Olympus“ patvirtinimą dėl suderinamumo) |  |
| 6. | Garantinis laikotarpis | ≥ 36 mėnesiai |  |
| 7. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 8. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 9. | Prekių pristatymas | Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos |  |
| 10. | Kartu su cistofibroskopu pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Lentelėje nurodytas gamintojo pavadinimas ir kataloginiai numeriai (kodai) jokios komercinės reikšmės neturi, tik nurodo perkamų prekių technines charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį. Gali būti siūlomos nurodyto gamintojo konkrečiais katalogo numeriais įvardintos prekės arba joms lygiaverčiai, atitinkantys lentelėje pateiktus reikalavimus, kitų firmų gaminiai.

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

- Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas).