TSD-19, VPP-6124
Paciento monitoravimo sistemos techninė specifikacija (kiekis 1 kompl.)
	Eil. 
Nr.
	Parametrai
(specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmė
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1.
	Paciento monitoravimo sistema
	

	1.1.
	Paciento gyvybinių funkcijų stebėjimo sistema 
	
	

	1.1.1.
	Medicininės paskirties terminalas arba paciento gyvybinių funkcijų monitorius
	21 vnt.
	

	1.1.1.1.
	Paskirtis
	Realiuoju laiku stebėti paciento gyvybinių funkcijų parametrus ir kreives, valdyti prijungtus paciento gyvybinių funkcijų monitorius, jungtis prie ligoninės kompiuterinio tinklo ir užtikrinti prieigą prie tinklo naršyklėse veikiančių klinikinių sistemų (LIS, EHR). 
	

	1.1.1.2.
	Terminalo ekranas
	1. Spalvotas;
2. TFT tipo arba lygiavertis;
3. Ekrano įstrižainė ≥ 54 cm;
4. Dengtas stiklu, atspariu dezinfekcinėms medžiagoms;
5. Ekrano rezoliucija ne mažesnė 1920×1080 taškų.
	

	1.1.1.3.
	Sąsajos parametrų valdymui
	1. Per jutiklinį ekraną („touchscreen“) ir/arba nustatymų valdymo ratuką;
2. Prijungiamą kompiuterinę klaviatūrą ir pelę.
	

	1.1.1.4.
	Konstrukcinės savybės
	1. Aušinimui nenaudojami ventiliatoriai;
2. Integruotas procesorius ir operatyvinė atmintis;
3. Integruota įspėjamųjų aliarmų juosta (terminalo ar monitoriaus korpuso skydelyje).“
	

	1.1.1.5.
	Vienu metu ekrane atvaizduojamų kreivių skaičius
	Ne mažiau kaip 12
	

	1.1.1.6.
	Integruotos jungtys
	1. ≥ 5 USB jungtys;
2. ≥ 2 kompiuterinio tinklo jungtys;
3. ≥ 1 jungtis papildomam ekrano prijungimui.
	

	1.1.1.7.
	Komplektuojamos  specializuotos programos
	1. Skirtukų funkcija, leidžianti susikurti ir išsaugoti skirtukus (tabs), per kuriuos užtikrinama greita prieiga prie HTML5 pagrindu veikiančių ligoninės tinklo aplikacijų, PACS, EMR sistemų;
2. Pulsinio spaudimo bei širdies išstumiamo kraujo tūrio variacijos kvėpavimo ciklo metu analizės programa, skirta skysčių atsako vertinimui (SPV/PPV).
	

	1.1.1.8.
	Vaizdų konfigūravimas ir darbo eigos optimizavimas
	Galimybė rinktis iš ne mažiau 5, iš anksto sukonfigūruotų vaizdų ekrane išdėstymo variantų, bei galimybė vartotojui susikurti individualizuotus vaizdo ekrane išdėstymus pagal konkrečius klinikinius poreikius ir išsaugoti jų prietaiso atmintyje ne mažiau kaip 5.
	

	1.1.1.9.
	Parametrų atmintis
	1. Atminties trukmė ≥ 96 val.grafinės ir skaitmeninės informacijos; 
2. Grafinių ir skaitmeninių trendų peržiūra monitoriaus ekrane;
3. ≥ 100 įvykių išsaugojimas atmintyje su 
≥ 15 sek. kreivių vaizdu;
4. Rankinis įvykio išsaugojimas atmintyje;
5. Automatinis įvykio fiksavimas aliarmo metu.
	

	1.1.1.10.
	Maitinimo šaltiniai
	1. Iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo;
2. Integruotas akumuliatorius arba išorinis maitinimo šaltinis, darbo laikas iš jo ≥ 30 min.
	

	1.1.2.
	Transportinis paciento gyvybinių funkcijų monitorius
	21 vnt.
	

	1.1.2.1.
	Konstrukcija 
	1. Mobilus;
2. Tvirtinamas prie įkrovimo stotelės;
3. Monitoriaus valdymas per jutiklinį ekraną („touchscreen“) ir greitos prieigos klavišus arba piktogramas;
4. Monitoriuje realizuota aliarmų sistema su vizualiniais ir garsiniais aliarmų pranešimais.
	

	1.1.2.2.
	Funkcionalumas
	1. Monitorius gali būti prijungiamas prie bet kurios šios sistemos įkrovimo stotelės; 
2. Sistemos architektūra turi užtikrinti, kad prijungus transportinį monitorių prie įkrovimo stotelės, jis būtų automatiškai atpažįstamas ir jam pritaikoma atmintyje saugoma numatytoji profilio konfigūracija (saugoma sistemos komponentuose, pvz., medicininės paskirties terminale, paciento gyvybinių funkcijų monitoriuje arba transportinio monitoriaus įkrovimo stotelėje).
	

	1.1.2.3.
	Reikalavimai transportinio monitoriaus ekranui
	1. Spalvotas;
2. Įstrižainė ≥ 13 cm;
3. Vienu metu ekrane atvaizduojamų kreivių skaičius ne mažiau kaip 3;
4. Apvertus monitorių 180 laipsnių, vaizdas ekrane turi apsiversti atininkamai 180 laipsnių.
	

	1.1.2.4.
	Reikalavimai transportinio monitoriaus akumuliatoriui
	1. Pakrovimo laikas, iki ne mažiau kaip 70% maksimalios akumuliatoriaus talpos, ne daugiau kaip 240 min.;
2. Veikimo laikas nuo pilnai pakrauto akumuliatoriaus ne mažiau kaip 180 min.
	

	1.1.2.5.
	Transprotinio monitoriaus parametrų atmintis
	Atminties trukmė ≥ 48 val.
	

	1.1.3.
	Monitoruojami parametrai:


	1. EKG multiderivacinis kanalas
2. ST segmento analizė
3. Kvėpavimas
4. Neinvazinis kraujospūdis
5. SpO2
6. Temperatūra – 2 kanalai
7. Tiesioginis spaudimo matavimas, ne mažiau kaip 2 kanalai
8. Kapnometrija
	

	1.1.4.
	Reikalavimai EKG multiderivaciniam kanalui
	1. EKG derivacijos: I, II, III, aVL, aVF, aVR, V;
2. ŠSD matavimo ribos ne siauresnės kaip 20-300 k/min;
3. ST segmento matavimas;
4. Aritmijų detekcija ir aliarmai.
	

	1.1.5.
	Reikalavimai neinvazinio kraujospūdžio kanalui
	1. Kraujospūdžio matavimo ribos ne siauresnės kaip 15-250 mmHg;
2. Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo metodas: osciliometrinis arba lygiavertis;
3. Darbo režimai: rankinis, periodinis, STAT;
4. Nustatomi intervalai tarp matavimų ne siauresniame kaip 1-240 min. diapazone.
	

	1.1.6.
	Reikalavimai SpO2 matavimo kanalui
	1. SpO2 matavimo ribos ne siauresnės kaip 30-100%;
2. Matavimo paklaida ≤ ± 3% (diapazone nuo 70% iki 100%);
3. Monitorius gali registruoti ir matuoti kraujo įsotinimą deguonimi (SpO2) renkantis naudoti „Nellcor arba Masimo daviklius, nekeičiant paties monitoriaus.
	

	1.1.7.
	Reikalavimai temperatūros matavimo kanalui 
	1. Temperatūros matavimo ribos ne siauresnės kaip 15-45ºC;
2. Matavimo paklaida ≤ 0,1ºC, neįskaitant jutiklio paklaidos.
	

	1.1.8.
	Reikalavimai invazinio kraujospūdžio matavimo kanalui
	1. Invazinio kraujospūdžio matavimo ribos ne siauresnės kaip nuo - 40 mmHg iki +360 mmHg;
2. Matavimo paklaida ±1,5 mmHg arba ± 3 % priklausomai kuri didesnė.
	

	1.1.9.
	Reikalavimai kapnometrijos matavimo moduliui 
	1. Matavimo metodika: pagrindinės tėkmės (main stream).
2. Matuojami parametrai: etCO2 koncentracija ir kvėpavimo dažnis;
3. CO2 matavimo diapazonas ne siauresnis kaip 5 - 90 mmHg.
	

	1.1.10.
	Reikalavimai širdies funkcijos matavimo moduliui
	1. Matavimai: širdies minutinis tūris, temepratūra ir tiesioginis arterinis kraujo spaudimas;
2. Širdies minutinio tūrio matavimo metodika: invazinė (termodiliucijos metodu) arba lygiavertė;
3. Širdies minutinio tūrio matavimo diapazonas ne siauresnis kaip 0,5 - 20 L/min.
4. Matavimo paklaida ne daugiau kaip ± 5% arba 0,1 L/min, priklausomai kuri didesnė;
5. Tiesioginio arterinio kraujospūdžio matavimo kanalai – ne mažiau 4.
	

	1.1.11.
	Reikalavimai širdies hemodinamikos matavimo moduliui
	1. Matavimai: pulso kontūro širdies minutinis tūris (PCCO), širdies funkcijos indeksas (CFI), bendras diastolinis tūris (GEDV), sisteminis kraujagyslių pasirpeišinimas (p-SVR);
2. Matavimo metodika: mažiau invazyvinė technologija naudojant kiekybinius parametrus, kurie išmatuojami intervališkai panaudojant transpulmoninės termodiliucijos metodą ir nuolatinę arterinio pulso kontūro analizę.
	

	1.2.
	Centrinė monitoravimo stotis
	1 kompl.
	

	1.2.1.
	Maksimalus prijungiamų paciento monitorių kiekis
	≥ 21 
	

	1.2.2.
	Parametrų atvaizdavimas ekrane
	Vieno monitoriaus ekrane, vienu metu, galima stebėti ne mažiau kaip 16-os pacientų hemodinaminius parametrus ir kreives
	

	1.2.3.
	EKG matavimo kreivių atvaizdavimo trukmė 
	≥ 15 sek.
	

	1.2.4.
	Tendencijų duomenų pateikimas ekrane
	Skaitine arba grafine (kreivių) išraiška
	

	1.2.5.
	Perspėjimo signalai centriniame pulte turi dubliuoti paciento monitorių perspėjimo signalus
	Garsiniai ir vizualūs perspėjimo signalai
	

	1.2.6.
	Galimybė peržiūrėti paciento hemodinamikos parametrus 
	Ne mažiau kaip iki 72 val. 
	

	1.2.7.
	Ventiliacijos duomenys paciento kvėpavimo būklei ir terapijos poveikiui įvertinti
	Skyriuje naudojamų paciento dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatų parametrai matomi centrinės stoties ekrane ir/arba paciento monitoriuje 
	

	1.2.8.
	Duomenų spausdinimas
	Galimybė spausdinti stebėjimo rezultatų trendus, kreives, įvykius ir kt.
	

	1.2.9.
	Centrinės stoties kompiuteris ir periferinė įranga:
	
	

	1.2.9.1.
	Kompiuteris
	1. Kompiuteris turi būti siūlomos įrangos gamintojo (centrinės monitoravimo stoties programa instaliuota gamykloje) ir atitikti programinės įrangos keliamus reikalavimus; 
2. Pagrindinė atmintis ne mažiau kaip 8 GB;
3. Vidinis kietasis diskas ne mažiau kaip 256 GB SSD arba lygiaverčio tipo.
	

	1.2.9.2.
	Su centrine stotimi komplektuojami ekranai
	1. ≥ 2 vnt.;
2. ≥ 43" (≥ 109 cm) įstrižainės;
3. Skiriamoji geba ne mažiau kaip 1920×1080 taškų.
	

	1.2.9.3.
	Kompiuterio komplektacija:
	1. Lazerinis spausdintuvas – 1 vnt.
2. Klaviatūra – 1 vnt.
3. Kompiuterinė pelė – 1 vnt.
4. Garsiakalbio kolonėlės – 1 kompl.
	

	1.3.
	Komplektuojami monitoravimo moduliai ir komponentai
	1. Medicininis terminalas arba paciento gyvybinių funkcijų monitorius – 21 vnt.;
2. Transportinis paciento gyvybinių funkcijų monitorius - 21 vnt.;
2. Širdies funkcijos matavimų analizės modulis su galimybe prijungti 4-ias invazinio kraujospūdžio matavimo linijas, matuoti širdies minutinį tūrį ir temperatūrą – 6 vnt.;
2.1. Jungiamasis kabelis širdies minutinio tūrio monitoravimo linijoms prijungti – 6 vnt.;
2.2. Kabelis tiesioginio arterinio kraujospūdžio matavimo linijų prijungimui – 24 vnt.;
3. Širdies hemodinamikos matavimo modulis – 2 vnt.;
4. Kompiuterinė klaviatūra atspari valymui ir kompiuterinė pelė – 21 kompl.
	

	1.4.
	Komplektuojami multiparametrų modulio priedai:
	1. EKG elektrodų prijungimo kabelis 5-ių elektrodų – 21 vnt.;
2. EKG kabelio prailginimo laidas ne trumpesnis kaip 2 m – 21 vnt.;
3. SpO2 matavimo daviklis, skirtas suaugusiems – 21 vnt., daugkartinio naudojimo SpO2 matavimo daviklis, dedamas ant piršto, pateikiamas komplekte su jungiamuoju kabeliu;
4. SpO2 matavimo daviklio kabelio prailginimo laidas – 21 vnt.;
5. Manžetės neinvazinio kraujospūdžio matavimui, skirtos suaugusiems, komplekte trijų skirtingų dydžių – 21 kompl.;
6. Žarnelė manžetės prijungimui prie monitoriaus – 21 kompl.;
7. Odos temperatūros matavimo daviklis – 21 vnt.;
8. Kabelis tiesioginio arterinio kraujospūdžio matavimo linijų prijungimui prie monitoriaus – 42 vnt., daugkartinio naudojimo;
9. Kapnometrijos matavimo jutiklis, daugkartinio naudojimo (reikalaujamas pateikti tik tuo atveju, jeigu prie siūlomų paciento gyvybinių funkcijų monitorių negali būti prijungti skyriuje naudojami kapnometrijos matavimo jutikliai, naudojami su Draeger dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatais) – 6 kompl.;
10. Transportinio paciento gyvybinių funkcijų monitoriaus tvirtinimo stotelė skirta monitoriaus akumuliatoriaus įkrovimui ir duomenų perdavimui į medicininį terminalą – 21 vnt.;
11. Paciento monitoriaus transportavimo stotelė, monitoriaus tvirtinimui prie paciento transortavimo vežimėlio pervežimo metu – 21 vnt. 
	

	1.5.
	Programinė įranga 
	Skirta duomenų mainams tarp paciento monitorinės sistemos ir ligoninės informacinių sistemų.
	

	1.5.1.
	Paskirtis 
	1. Paciento gyvybinių funkcijų parametrų  perdavimui iš medicininių prietaisų (siūlomų paciento monitorių) į ligoninės informacines sistemas (LIS/EMR) naudojant standartizuotus HL7 ir/arba ASTM protokolus;
2. Nuotolinei prieigai prie monitoruojamų pacientų klinikinių parametrų iš ligoninės tinkle esančių ir tinklo aplikacijas palaikančių įrenginių. 
	

	1.5.2.
	Nuotolinės prieigos metu stebimi parametrai
	Paciento monitorių kreivės, matuojami parametrai, trendai, ventiliacijos kreivės ir parametrai
	

	1.5.3.
	Papildomos programinės įrangos galimybės
	Pacientų demografinių duomenų perkėlimas iš ligoninės informacinės sistemos į siūlomus monitorius
	

	1.6.
	Lovų konsolės
	16 vnt.
	

	1.6.1.
	Konsolės tvirtinimas
	Prie lubų (konsolės tvirtinimo komponentų išmatavimai derinami pagal patalpos aukštį – 2,54 m). Konsolė tiekiama su visais jos tvirtinimui reikalingais konstrukciniais elementais.
	

	1.6.2.
	Konsolės konstrukcijos tipas
	Prie lubų tvirtinamas konsolės stovas prie kurio pritvirtinta vertikali įrangos montavimo kolona
	

	1.6.3.
	Minimalus konsolės išlaikomas svoris 
	≥ 180 kg 
	

	1.6.4.
	Reikalavimai vertikaliai kolonai
	1. Konsolės kolonos matmenys (A×P×G): (1500×300×250 mm) ± 50 mm;
2. Kolonos apsisukimas aplink savo ašį 
≥ 330°;
3. Kolonoje sumontuoti medicininių dujų, elektros ir kompiuterinio tinklo įvadai;
4. Medicininių dujų, elektros ir kompiuterinio tinklo įvadai gali būti montuojami visose konsolės kolonos plokštumose.
	

	1.6.5.
	Konsolėje sumontuotos medicininių dujų tiekimo jungtys (lizdai)
	1. Visos pneumatinės jungtys, sumontuotos konsolės kolonoje, turi atitikti mechaninį jungčių kodavimą pagal DIN 13260-2 standartą ir spalvinį jungčių kodavimą pagal ISO 32 standartus;
2. Vakuumo jungtis ≥ 2 vnt.;
3. Suspausto oro jungtis ≥ 1 vnt.;
4. Deguonies tiekimo (5 bar) jungtis ≥ 3 vnt.;
5. Komplekte su konsole pateikiamas visus joje įmontuotų dujų tiekimo lizdų tipus bei kiekius atitinkančių atsakomųjų jungčių (kištukų) rinkinys (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas).
	

	1.6.6.
	Vienfazės elektros rozetės su dangteliais
	1. Dvi rozečių grupės, koduotos skirtingų spalvų korpusais, po vieną kiekvienos grupės rozečių su įtampos indikatoriumi;
2. ≥ 10 vnt. elektros rozečių su potencialų išlyginimo jungtimis (230 V).
	

	1.6.7.
	Kompiuterinio tinklo jungtys 
	≥ 4 vnt. (RJ 45, CAT6)
	

	1.6.8.
	Komplektuojama lentyna
	1 vnt.
1.Galimybė keisti lentynos tvirtinimo vietą ne mažiau kaip 1000 mm ribose;
2. Lentynų dviejuose šonuose įrengtos tvirtinimo juostos (medicininiai bėgeliai) medicinos įrangai fiksuoti;
3. Vienos lentynos išlaikomas svoris ≥ 50 kg;
4. Lentynos paviršiaus matmenys (P×G): (550×450 mm) ± 50 mm;
5. Po lentyna įrengtas stalčius, kurio aukštis: ≥ 150 mm.
	

	1.6.9.
	Prie konsolės kolonos tvirtinama ir kartu pristatoma alkūnių sistema su stovu infuzijoms
	1 vnt.
1. Dviejų alkūnių sistema, kurios bendras ilgis ≥ 800 mm, su laikikliu infuzinių skysčių stovui;
2. Alkūnių sistemos išlaikomas svoris ≥ 20 kg;
3. Teleskopinis infuzinių skysčių stovas su ≥ 4 kabliais infuzijų maišeliams – 1 vnt.;
4. Fiksuotos stovo dalies ilgis ≥ 1000 mm, teleskopinės dalies ilgis ≥ 500 mm.;
5. Galimybė prie stovo pritvirtinti ne mažiau kaip 8 -ias infuzines pompas.
	

	1.6.10.
	Prie konsolės kolonos tvirtinamos ir kartu pristatomos alkūnių sistemos su VESA (arba lygiaverčio) tipo tvirtinimo plokštelėmis
	3 vnt. 
1.Vienos alkūnės sistema, kurios ilgis ≥ 200 mm, pasukama horizontalioje ašyje, su stabdžiais, leidžiančiais fiksuoti alkūnę norimoje padėtyje; 
1.1. Alkūnėje sumontuota VESA (arba lygiaverčio) tipo plokštelė ekranui tvirtinti; 
1.2. Alkūnės išlaikomas svoris ≥ 20 kg;
2. Vienos alkūnės sistema, kurios ilgis ≥ 300 mm, pasukama horizontalioje ašyje, su stabdžiais, leidžiančiais fiksuoti alkūnę norimoje padėtyje;
2.1. Prie alkūnės pritvirtinta lentyna kompiuterinei klaviatūrai ir pelei padėti; 
2.2. Lentynos priekinėje dalyje yra rankena, skirta lentynos sukinėjimui horizontalioje ašyje;
2.3. Alkūnėje sumontuota VESA (arba lygiaverčio) tipo plokštelė ekranui tvirtinti;
2.4. Alkūnės išlaikomas svoris ≥ 25 kg;
3. Dviejų alkūnių sistema, kurios ilgis 
≥ 500 mm, pasukama horizontalioje ašyje, su stabdžiais, leidžiančiais fiksuoti alkūnę norimoje padėtyje;
3.1. Prie alkūnės pritvirtintas vertikalus vamzdis, priedams tvirtinti;
3.2. Alkūnėje sumontuota VESA (arba lygiaverčio) tipo plokštelė arba kitas konstrukcinis elementas, priklausomai koks reikalingas siūlomo paciento monitoriaus tvirtinimui (p. 1.1.1.);
3.3. Alkūnės išlaikomas svoris ≥ 20 kg;
4. Visų alkūnių apatinėse dalyse įrengti dangteliai laidams ir kabeliams uždengti. 
	

	1.6.11.
	Komplektuojami priedai
	1. Standartinis medicininis bėgelis, ≥ 150 mm ilgio, pritvirtintas galinėje kolonos plokštumoje – 1 vnt.;
2. Speciali plokštelė su tvirtinimais, skirta skyriuje naudojamiems dirbtinės plaučių ventiliacijos (DPV) aparatams pritvirtinti prie konsolės kolonos arba lentyna DPV aparatui padėti;
2.1. Jei komplektuojama lentyna, jos paviršiaus matmenys (P×G): (400×340 mm) ± 30 mm.
	

	1.6.12.
	Konsolės kolonos padengimas
	Anoduotas aliuminis arba valymui ir dezinfekcinėms medžiagoms atsparus dažytas paviršius
	

	1.6.13.
	Konsolių atitikimas ISO 11197:2019 (arba lygiaverčiui) standartui
	Būtina (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma  pateikti atitikimą liudijančio dokumento kopiją)
	

	1.6.14.
	Konsolių atitikimas IEC 60601‑1:2005 +A1:2012 +A2:2020 (arba lygiaverčiui) standartui
	Būtina (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma  pateikti atitikimą liudijančio dokumento kopiją)
	

	1.7.
	Bendri visos sistemos reikalavimai:
	
	

	1.7.1.
	Žymėjimas CE ženklu
	Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją)
	

	1.7.2.
	Garantijos sąlygos
	1. Paciento monitoravimo sistemai (įskaitant monitorius, centrinę monitoravimo stotį, programinę įrangą ir konsoles) suteikiama ≥ 36 mėnesių garantija.
2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Specialisto atvykimo gedimų šalinimui laikas – ne vėliau kaip per 24 val. nuo iškvietimo gavimo.
	

	1.7.3.
	Įrangos pristatymas ir  instaliavimas
	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo (įskaitant sumontavimą, pajungimą bei testavimą), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
	

	1.7.4.
	Medicininio personalo apmokymas
	Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.
	

	1.7.5.
	Techninio personalo apmokymas
	LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių įvadinis apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.
	

	1.7.6.
	Kartu su įranga pateikiama  dokumentacija





	1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba;
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: 
a) struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas;
b) instaliavimo instrukcijos;
c) funkcionalumo patikrinimo instrukcijos;
d) aptarnavimo instrukcijos;
e) gedimų nustatymo instrukcijos;
f) išardymo-surinkimo instrukcijos;
g) atsarginių dalių katalogas;
h) periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos;
i) derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo);
j) programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo).
	

	1.7.7.
	Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis
	Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). 
Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu.
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