Konkretaus pirkimo, atliekamo dinaminės pirkimų sistemos pagrindu, priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

    - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.

    - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

    - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

    - Projektas - Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti projekto „Misijomis grįstų mokslo ir inovacijų programų įgyvendinimas“ Nr. 02-002-P-0001 paprojektį „Genų technologijų centro (kompetencijų centro) steigimas (TRACEGET)“, numato įsigyti toliau įvardintas prekes.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – aukščiausios klasės hibridinė masių spektrometrijos sistema, skirta ultra-aukšto jautrumo "multi-omikos" analizei (toliau - Masių spektrometrijos sistema) ir susijusios paslaugos (toliau kartu Masių spektrometrijos sistema ir susijusios paslaugos – prekės).                                   Perkančioji organizacija siekia įsigyti pilnai sukomplektuotą, paruoštą darbui (angl. turn-key) Masių spektrometrijos sistemą, skirtą fundamentiniams ir taikomiesiems moksliniams tyrimams. Sistema privalo užtikrinti maksimalų jautrumą, spartą ir analitinį lankstumą, sprendžiant šiuos pagrindinius uždavinius:

- Aukšto jautrumo ir gylio proteomika: sistema turi būti optimizuota darbui su itin mažu pradinės medžiagos kiekiu (angl. low-input). Esminis reikalavimas yra gebėjimas atlikti kiekybinę vienos ląstelės proteomiką (SCP), leidžiančią analizuoti ląstelių populiacijos heterogeniškumą.

- Post-transliacinių modifikacijų (PTM) analizė: sistema turi būti pajėgi detaliai identifikuoti ir kiekybiškai įvertinti plačią PTM įvairovę (ypač fosforilinimą ir glikozilinimą).

- Metabolomika ir Lipidomika: sistema turi užtikrinti platų, didelės raiškos metabolitų ir lipidų profiliavimą.

- Oligonukleotidų ir biofarmacijos analizė: sistema turi turėti dedikuotas darbo eigas, skirtas nepažeistų ir modifikuotų oligonukleotidų (pvz., RNR) bei peptidinių vaistų analizei, sekvenavimui ir charakterizavimui.

- Struktūrinė ir natyvinė MS analizė: sistema turi palaikyti nepažeistų baltymų ("Top-Down") ir baltymas-baltymas sąveikų (kompleksų) tyrimus.

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai ir (ar) kiekiui.

  - Prekių pristatymo vieta: Saulėtekio al. 7, Vilnius.

  - Prekių kiekiai ir (ar) apimtys:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo / saugojimo terminas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis) |  |
| 1. | Masių spektrometrijos sistema ir pristatymas Tiekėjo adresu | Tikslus kiekis - 1 kompl. | ☐ | ☒ | per 3 (tris) mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos |
| 2. | Pristatymas Pirkėjo adresu, instaliavimas (sumontuoti pristatytą techninę įrangą kaip to reikalauja įrangos gamintojas, įdiegti sisteminę programinę įrangą, operacinę sistemą, specializuotą programinę įrangą), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas | Tikslus kiekis - 1 kompl. | ☒ | ☐ | per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo dienos |
| 3. | Saugojimas Tiekėjo patalpose | Maksimalus kiekis - 12 mėn. | ☒ | ☐ | nuo prekių pristatymo Tiekėjo adresu iki jų pristatymo Pirkėjo adresu, tačiau ne ilgiau kaip 12 (dvylika) mėnesių nuo Prekių gavimo Tiekėjo patalpose dienos |

  - Prekių pristatymo ir susijusių paslaugų suteikimo terminai nurodyti 1 lentelėje ir Sutartyje.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

2 lentelė.

| Parametrai** | Reikalaujamo parametro reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo tiekėjas) | Techniniai dokumentai - gamintojo katalogas ar prekės aprašymas, internetinė nuoroda į gamintojo psl., dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., arba ekrano nuotrauka, pažymint vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aukščiausios klasės hibridinė masių spektrometrijos sistema, skirta ultra-aukšto jautrumo "multi-omikos" analizei |  |  |  |
| Nurodyti siūlomos prekės pavadinimą, modelį, gamintoją, kilmės šalį |  |  |  |
| Sistemos architektūra | Hibridinis arba tribridinis aukštos raiškos masių spektrometras, turintis bent du nepriklausomus analizatorius arba lygiagrečius masių nuskaitymo kanalus. Sistema turi būti sukomplektuota su šiomis dvejomis skysčių chromatografijos (LC) sistemomis, pilnai integruotomis su masių spektrometro valdymu ir duomenų rinkimu: 1.a) Nano srauto LC sistema (Proteomikai): - Optimizuota nano srautams, palaikanti srauto greitį diapazone nuo ne daugiau kaip 100 nanolitrų per minutę iki ne mažiau kaip 2000 nanolitrų per minutę. - Maksimalus darbinis slėgis ne mažesnis nei 1000 barų. - Turi turėti automatinį mėginių dozatorių su mėginių šaldymu (nustatoma temperatūra ne aukštesnė nei 8 Celsijaus laipsniai). - Visa sistema turi būti integruota į mobilų laboratorinį vežimėlį (stalą ant ratukų) su stabdžiais. 1.b) Mikro/Analitinio srauto LC sistema (Metabolomikai/Oligonukleotidams): - Platus srautų diapazonas, palaikantis srautus diapazone nuo ne daugiau kaip 1 mikrolitro per minutę iki ne mažiau kaip 2 mililitrų per minutę. - Maksimalus darbinis slėgis ne mažesnis nei 1000 barų. - Turi turėti automatinį mėginių dozatorių su mėginių šaldymu (nustatoma temperatūra ne aukštesnė nei 8 Celsijaus laipsniai). - Turi turėti kolonėlės termostatą (palaikoma temperatūra diapazone nuo ne daugiau kaip 10 Celsijaus laipsnių iki ne mažiau kaip 80 Celsijaus laipsnių). - Visa sistema turi būti integruota į mobilų laboratorinį vežimėlį (stalą ant ratukų) su stabdžiais. |  |  |
| Masės analizatoriaus rezoliucija | Ne mažesnė kaip 50 000 FWHM ties m/z 200 arba aukštesniame m/z. |  |  |
| Masės tikslumas (MS¹) | Ne didesnis kaip 3 ppm be vidinės kalibracijos, ne didesnis kaip 1 ppm su vidine kalibracija (24 valandų stabilumas). |  |  |
| Dinaminis diapazonas | Ne mažesnis kaip 5 000 viename spektre. |  |  |
| Fragmentacijos metodai (MS/MS) | Sistema turi palaikyti bent vieną nepriklausomą fragmentacijos metodą (pvz., CID su HCD, ETD, EID ar lygiaverčius) |  |  |
| MS/MS ciklo sparta | Ne mažesnė kaip 45 hercų bendra duomenų užrašymo sparta (DDA, DIA ar lygiaverčiu režimu). |  |  |
| Masės diapazonas | Ne siauresnis kaip m/z 50 – 3 000. |  |  |
| Darbo režimai | Turi būti palaikomi bent šie: DDA, DIA, PRM, SRM arba ekvivalentiniai. |  |  |
| Jonų mobilumo / filtravimo modulis | Turi turėti jonų mobilumo ir (arba) diferencialinio mobilumo filtravimo technologiją. |  |  |
| Jautrumas (HeLa digest) | Ne mažiau kaip 3 500 baltymų ID iš 25 nanogramų HeLa digest per ne ilgesnį nei 60 minučių gradientą. |  |  |
| Single-cell režimas | Ne mažiau kaip 1 000 baltymų ID iš ne didesnio nei 1 nanogramo įkrovimo. |  |  |
| Programinė įranga | Integruota analizės aplinka, palaikanti duomenų rinkimą ir apdorojimą. Programinės įrangos paketas turi apimti atskirus modulius arba pilnai integruotas darbo eigas šioms analizėms: - Proteomika: DDA, DIA ir PTM (Post-Transliacinių Modifikacijų) paieškos variklius su statistiniu įvertinimu. Turi būti palaikomos specifinės darbo eigos, optimizuotos vienos ląstelės proteomikos (SCP) duomenų analizei. - Metabolomika: Metabolitų atpažinimui, kiekybiniam įvertinimui ir statistinei analizei, su galimybe naudoti ir redaguoti integruotas komercines arba atviro kodo spektrines bibliotekas (pvz., HMDB, Metlin). - Oligonukleotidų analizė: Modulis, skirtas nepažeistų ir modifikuotų oligonukleotidų sekos patvirtinimui ir duomenų analizei. Suderinamumas: Turi palaikyti AI/ML pagrįstas paieškas ir atvirų duomenų formatų (mzML/mzXML) eksportą, užtikrinant suderinamumą su pagrindinėmis trečiųjų šalių analizės platformomis (pvz., MaxQuant, Spectronaut). |  |  |
| Kompiuterinė įranga (Darbo stotys) | Turi būti pateikta visa darbui reikalinga kompiuterinė įranga, pagal įrangos gamintojo rekomendacijas, susidedanti ne mažiau kaip iš: Prietaisų valdymo kompiuterio (ne mažiau 1 vnt.): Dedikuota ir gamintojo sukonfigūruota darbo stotis, skirta masių spektrometro ir abiejų LC sistemų (aprašytų „Sistemos architektūra“) valdymui bei pirminių duomenų rinkimui. Duomenų analizės darbo stoties (ne mažiau 1 vnt.): Atskira, aukšto našumo darbo stotis, skirta visai programinei įrangai (aprašytai “Programinė įranga“) diegti ir intensyviam duomenų apdorojimui (proteomikai, metabolomikai, oligonukleotidams): Monitorių (ne mažiau kaip 2 vnt.) ,patogiam duomenų peržiūrėjimui. Privaloma komplektuoti visas reikalingas jungtis ir priedus būtinus prietaiso valdymui. *Jei pagal gamintojo rekomendacijas komplektuojamai kompiuterinei valdymo įrangai arba atskiroms jos dalims taikomi reikalavimai pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 priedo IV skyriaus „Kompiuteriai ir planšetės“ ir (arba) VI skyriaus „Televizoriai ir monitoriai“ reikalavimus, sutarties vykdymo metu pristačius prekes, pateikiami dokumentai, įrodantys šių reikalavimų atitikimą. Jei reikalavimai netaikomi, Tiekėjas turi pateikti tai pagrindžiančius dokumentus/paaiškinimus. | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalauja |
| Jonų šaltinis | Turi būti pateikti mažiausiai du jonų šaltiniai (arba jonų šaltinių sąsajos), optimizuotus “Sistemos architektūra” nurodytoms LC sistemoms: - Nano srauto šaltinis: Turi turėti dedikuotą nano-elektropurškimo jonizacijos (angl. nano-electrospray) jonų šaltinio sąsają (pvz., "NanoSpray" ar lygiavertę), pilnai suderinamą su punkte „Sistemos architektūra“ nurodyta Nano LC sistema. Analitinio srauto šaltinis: Turi turėti universalų jonų šaltinį, pilnai suderinamą su punkte “Mikro/Analitinio srauto LC sistema (Metabolomikai/Oligonukleotidams)“ nurodyta Mikro/Analitine LC sistema. Šis šaltinis/šaltiniai turi palaikyti mažiausiai H-ESI (šildomo elektropurškimo jonizaciją, angl. heated-electrospray ionization) ir APCI (atmosferos slėgio cheminės jonizacijos) arba lygiaverčius režimus. |  |  |
| Masės stabilumas | Plius minus 3 ppm per 24 valandų nepertraukiamo darbo trukmę. |  |  |
| Azoto dujų generavimo sistema ir kt. dujos | Turi būti pateiktas masių spektrometro darbui reikalingas azoto generatorius, atitinkantis šiuos reikalavimus: - Generatorius turi būti su integruotu oro kompresoriumi (t. y., neturi reikalauti išorinio suspausto oro šaltinio). - Turi užtikrinti nuolatinį azoto srautą, ne mažesnį kaip trisdešimt litrų per minutę. - Turi užtikrinti aukštą azoto grynumą, tinkamą aukštos raiškos masių spektrometrijai (ne mažiau kaip devyniasdešimt devynių su puse procentų grynumas). - Generatorius turi turėti integruotą angliavandenilių ir ftalatų šalinimo sistemą (valytuvą), užtikrinančią ultra aukšto grynumo (UHP) dujų tiekimą tiesiai į masių spektrometrą. Pateikiama kitų dujų, jeigu jos reikalingos masių spektrometro veikimo užtikrinimui, srauto įranga ir dujų balionai. |  |  |
| Vakuuminė sistema | Masių spektrometras turi būti komplektuojamas su išoriniais sauso tipo (angl. dry pump) vakuuminiais siurbliais, nereikalaujančiais alyvos keitimo. |  |  |
| Vietinė maitinimo kokybės apsauga | Turi būti pateiktas maitinimo kondicionierius (angl. Power Conditioner) arba linijinio-interaktyvaus (angl. Line-Interactive) tipo UPS, skirtas masių spektrometro ir jo valdymo kompiuterio apsaugai nuo trumpalaikių įtampos svyravimų, šuolių ir elektros tinklo triukšmo. Įrenginys turi užtikrinti automatinį įtampos reguliavimą (AVR) ir elektros tinklo triukšmo filtravimą. Įrenginio galia turi būti pakankama masių spektrometrui ir jo valdymo kompiuteriui palaikyti, bet ne mažesnė nei šeši kilovoltamperai (6 kVA). |  |  |
| Serviso prieinamumas | Tiekėjas turi užtikrinti sertifikuotų serviso inžinierių paslaugas siūlomos įrangos instaliavimui ir garantiniam aptarnavimui, arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo Sutartį vykdys turėdamas teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti Sutarties vykdymo metu iki instaliavimo pradžios. | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| Gamintojo suteikiama garantija* | Tiekėjas privalo suteikti ne mažiau kaip trijų metų garantiją visam sistemos kompleksui (garantija pradedamas skaičiuoti nuo perdavimo-priėmimo akto, kai Prekės pristatomos Pirkėjui, instaliuojamos ir apmokomas personalas, pasirašymo datos). - Aprėptis: Garantija turi apimti visas pirkimo metu pateiktas dalis, įskaitant masių spektrometrą, abi skysčių chromatografijos sistemas, visą kompiuterinę įrangą ir azoto generavimo sistemą. - Išlaidos: Garantija turi pilnai padengti visas atsargines dalis (išskyrus planines eksploatacines medžiagas, pvz., chromatografines kolonėles, tirpiklių butelius) ir visas su aptarnavimu susijusias išlaidas, įskaitant serviso inžinieriaus darbą ir kelionės išlaidas. - Reagavimo laikas: Garantija turi užtikrinti serviso inžinieriaus atvykimą į įrangos instaliavimo vietą ir trūkumų pašalinimą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo gedimo užregistravimo. - Profilaktinis aptarnavimas (PM): Į garantijos laikotarpį turi būti įtraukti ne mažiau kaip vienas planinis profilaktinis aptarnavimai (PM) per metus visam sistemos kompleksui. - Programinė įranga: Visi programinės įrangos atnaujinimai, pataisymai ir naujos versijos garantiniu laikotarpiu turi būti teikiami nemokamai. Veikimo laikas (Uptime): Tiekėjas turi užtikrinti minimalų sistemos veikimo laiką (angl. uptime), ne mažesnį nei devyniasdešimt penki procentai (95%) per metus, skaičiuojant nuo gedimų, už kuriuos atsakingas tiekėjas. | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| Mokymai* | Tiekėjas privalo apmokyti Perkančiosios organizacijos personalą savarankiškai valdyti visą įsigytą įrangą bei vykdyti visus preambulėje nurodytus pagrindinius uždavinius. Mokymai turi būti įtraukti į pasiūlymo kainą ir susidėti iš mažiausiai dviejų dalių: Baziniai mokymai (vietoje): - Turi būti surengti Perkančiosios organizacijos laboratorijoje iškart po pilno sistemos instaliavimo ir sėkmingo kvalifikavimo. - Mokymai skirti ne mažiau kaip keturiems (4) Perkančiosios organizacijos specialistams. - Mokymai turi apimti pilną aparatinės įrangos valdymą (MS, LC), kalibravimą, kasdienę priežiūrą ir pagrindinę trikčių diagnostiką. - Mokymai turi apimti visų nurodytų programinės įrangos modulių (duomenų rinkimo ir apdorojimo) praktinį naudojimą. Pažangūs aplikacijų mokymai: - Tiekėjas privalo pasiūlyti ne mažiau kaip vieną (1) pažengusiems vartotojams skirtą mokymų kursą (ne trumpesnį nei 3 dienos) ne mažiau kaip trims (3) specialistams. - Šie mokymai, šalių sutarimu, turi būti surengti gamintojo aplikacijų laboratorijoje (Europoje) arba Perkančiosios organizacijos laboratorijoje (vietoje). - Mokymai turi būti giluminiai ir skirti sudėtingoms aplikacijoms, nurodytoms pirkimo tiksluose (ypač vienos ląstelės proteomikai (SCP), PTM analizei ir oligonukleotidų analizei). - Visi mokymai turi būti vedami anglų ir (arba) lietuvių kalba, pateikiant visą mokomąją medžiagą. | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| CE sertifikatas / EB deklaracija* | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatomomis prekėmis privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlytos prekės atitiks reikiamus standartus, bei prekių klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams. | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| Įrangos pristatymas, saugojimas Tiekėjo patalpose, instaliavimas ir garantinis aptarnavimas* | Tiekėjas atsako už įrangos pristatymą, saugojimą Tiekėjo patalpose Sutartyje numatyta tvarka, instaliavimą ir tinkamą parengimą darbui kaip to reikalauja įrangos gamintojas, bei sisteminės, operacinės bei specializuotos programinės įrangos įdiegimą. | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |

** Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz., gamintojo prekės aprašymas, internetinė nuoroda į gamintojo psl. arba kiti lygiaverčiai dokumentai).

Kartu su atitikties lentele, Tiekėjas privalo pateikti pagrindžiančius dokumentus lietuvių ir (arba) anglų kalba:

1.	Įrangos funkcijoms: Gamintojo oficialius techninius aprašus (angl. datasheets), brošiūras, technines specifikacijas ir (ar) kitus lygiaverčius dokumentus, kuriose aiškiai deklaruojamos reikalaujamos savybės (pvz., masės diapazonas, rezoliucija, kompiuterinės įrangos parametrai, LC srautai ir slėgis) jas pabraukiant.

2.	Masių spektrometro jautrumo ir vienos-ląstelės (angl. single-cell) režimo pagrindimui (punktai: “Jautrumas (HeLa digest)“, „Single-cell režimas“) Tiekėjas privalo pateikti oficialias gamintojo aplikacijų ataskaitas (angl. application notes) ir (arba) recenzuotus mokslinius straipsnius, kurie įrodo, kad siūloma sistema (arba lygiavertė tos pačios platformos sistema) pasiekia arba viršija nurodytus našumo rodiklius.

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Aplinkosauginiai kriterijai prekėms nurodyti pirkimo sąlygų priede Nr. 3 „Sutarties projektas“.

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

- neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

- panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

- numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

- nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.