Techninė specifikacija Audiologinė kabina 1 vnt.
	Eil. Nr.
	Techniniai parametrai
	Parametro reikšmė
	Siūlomos prekės parametrai  (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.

	
	Pavadinimas, modelis, gamintojas (nurodyti)
	

	1. 
	Komplektacija
	1. Audiologinė kabina
2. Audiometras
	

	2. 
	Reikalavimai audiologinei kabinai
	
	

	3. 
	Audiologinės kabinos matmenys
	Vidiniai ne mažesni (IxPxA) 110x110x200 cm arba
Išoriniai ne mažesni (IxPxA) 120x120x200 cm
	

	4. 
	Akustinė medžiaga
	Piramidės arba kitokia forma.
	

	5. 
	Stebėjimo langas
	Ne mažesnis 50x70cm, vertikalus arba horizontalus.
	

	6. 
	Durys
	Didelės durys su rampa pritaikytos patekti neįgaliesiems.
	

	7. 
	Ventiliacijos sistema
	Būtina
	

	8. 
	Staliukas išorėje audiometrui
	Būtina
	

	9. 
	Vidinis apšvietimas
	Būtina
	

	10. 
	Reikalavimai audiometrui
	
	

	11. 
	Abipusė komunikacija tarp gydytojo ir paciento.
	Būtina
	

	12. 
	Dažnių diapazonas
	iki 20000 Hz.
	

	13. 
	Atliekami testai
	· Audiometrija 

· Weber 

· ABLB

· SISI

· Bekesy 

· Stenger 

· Hudson WestLake

· Kalbinė audiometrija 
	

	14. 
	Laisvo lauko Toniniai audiometrijos testai
	· orinio laidumo (HL, MCL ir UCL),

· kaulinio laidumo, 
· grynasis toninis, 

· PTA (grynojo tono vidurkis) ir/arba CPT kalkuliacija. 
	

	15. 
	Kalbiniai testai
	· gyvo balso, 

· CD/MP3 arba wave failai, 

· SRT, 

· MCL, 

· UCL,

· žodžių atpažinimo
	

	16. 
	Maskavimas:
	· baltasis triukšmas, 

· kalbinis triukšmas, 

· tikslaus ruožo triukšmas 
	

	17. 
	Žingsnio pasirinkimas
	1 , 2 ir 5 dB
	

	18. 
	Dažnio pasirinkimas
	125 Hz, 250 Hz, 750 Hz, 1500 Hz, 8 kHz.
	

	19. 
	Kitas diapazonas 
	nuo 8000 iki 20000 Hz
	

	20. 
	Suderintas su programinėmis įrangomis
	NOAH arba OtoAccess, arbaXML
	

	21. 
	Paciento/ tyrimų išsaugojimas
	vidinė atmintis išsaugo ne  mažiau 500 pacientų/ 50000 testų.
	

	22. 
	Spausdinimas
	Tiesioginis rezultatų spausdinimas spausdintuvu per USB jungtį arba per kompiuterį su specialia programa, suderinta su Windows operacine sistema, arba integruotas terminis spausdintuvas.
	

	23. 
	Ekranas
	Ne mažesnis kaip 4 colių įstrižainės
	

	24. 
	Audiometras komplektuojamas su ausinėmis kalbinei audiometrijai
	Būtina
	

	25. 
	Maitinimas
	220 V ±10%, 50 Hz.
	

	26. 
	CE žymėjimas 
	Kartu su pasiūlymu pateikiama galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių kopija.
	

	27. 
	Įrangos pristatymas ir instaliavimas
	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
	

	28. 
	Kartu su prietaisu pateikiama dokumentacija
	1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba;

2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
	

	29. 
	Garantija
	Ne mažiau 24 mėn.
	


