Techninė specifikacija LOR darbo vieta 2 kompl.
	Eil. Nr.
	Techniniai parametrai
	Parametro reikšmė
	Siūlomos prekės parametrai  (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.

	
	Pavadinimas, modelis, gamintojas (nurodyti)
	

	1. 
	LOR darbo vieta
	
	

	2. 
	Bendrieji reikalavimai
	1) Darbo vieta mobili, su ratukais;

2) Integruotas rašymo/pasiruošimo stalas/stalviršis (ištraukiamas arba stacionarus);

3) Integruotas ištraukiamas arba koja atidaromas arba paspaudimu atidaromas atliekų konteineris arba atliekų stalčius;

4) Visos pagrindinio modulio dalys integruotos į vieną bendrą sistemą ir sudaro bendrą ausų, nosies ir gerklės gydytojo darbo vietą;

5) Į darbo vietą integruota ≥ 5 moduliai/sistemos, tarp kurių yra:

a) Siurbimo sistema;

b) Praplovimo sistema su skysčio surinkimo indu;

c) Ausų praplovimo sistema;

d) Oro kompresorius;

e) Šviesos šaltinis.

f) Gerklų veidrodėlio šildytuvas
	

	3. 
	Siurbimo sistema
	1) Vakuuminė (arba lygiavertė) sistema;

2) Oro srauto pratekėjimas (našumas) ≥ 50 l/min;

3) Vakuumas ne mažiau -80kPa 

4) Siurbimo indas ne mažiau 1 l; 

5) Vakuumo siurblys neperduoda vibracijų į darbo vietą ir jos modulius;

6) Automatinis įsijungimas paėmus atsiurbimo žarną;

7) Siurblys įmontuotas į darbo vietą;

8) Komplektuojama su vakuumo reguliatoriumi – 1 vnt.
	

	4. 
	Praplovimo sistema su skysčio surinkimo indu
	1) Atsiurbimo žarnos praplovimo sistema;
	

	5. 
	Ausų praplovimo sistema
	1) Palaikoma vandens temperatūra ≥ 36 ºC; 

2) Kartu pateikiama su plovimo rankena, keičiamu antgaliu ir aptaškymo apsauga.
	

	6. 
	Oro kompresorius
	1) Sukeliamas slėgis ≥ 2 bar;

2) Oro srauto pratekėjimas ≥ 10 l/min;

3) Oro slėgis reguliuojamas.
	

	7. 
	Darbo vietos apšvietimas
	
	

	8. 
	Reikalavimai darbo vietos apšvietimui
	1) Šviesos šaltinis LED arba lygiavertis;

2) Vieno arba dviejų kanalų;

3) Automatinis arba rankinis apšvietimo intensyvumo reguliavimas;

4) Šviesos temperatūra ne daugiau 5500 K.
	

	9. 
	Komplektacija
	Šviesolaidis (≥ 1,5 m ilgio) – 1 vnt.
	

	10. 
	Endoskopinė kamera
	
	

	11. 
	Reikalavimai kamerai
	1) Skiriamoji geba ≥ 1920×1080;

2) MOS arba CMOS arba CCD arba lygiavertės technologijos vaizdo jutiklis;
3) Su laidu pajungimui prie procesoriaus;

4) Jungtis: USB arba lygiavertė;

5) Atsparumas drėgmei ne mažesnis IPX7 (arba lygiavertis).
	

	12. 
	Vaizdo procesorius
	
	

	13. 
	Reikalavimai vaizdo procesoriui ir programinei įrangai
	1) Ne prastesnis negu „Full HD“;

2) Automatinis arba rankinis apšvietimo intensyvumo reguliavimas;

3) Valdymas lietimui jautriu ekranu arba kameros galvos mygtukais arba klaviatūros ir pelės pagalba;

4) Galimybė suvesti paciento duomenis;

5) Yra vizualizacijos ir archyvavimo programinė įranga, neriboto galiojimo;

6) Programinė įranga, skirta vaizdo signalams rodyti kompiuteryje, neriboto galiojimo;

7) Nuotraukų saugojimas ir apdorojimas;

8) Vaizdo įrašų saugojimas ir apdorojimas;

9) vidinė atmintis ne mažiau 500 GB.
	

	14. 
	Monitorius
	
	

	15. 
	Reikalavimai monitoriui
	1) Ne prastesnis negu „Full HD“;

2) Skiriamoji geba  ≥ 1920×1080 taškų;

3) Įstrižainė ≥ 21 colių;

4) LED, OLED, QLED tipo arba lygiavertis;
	

	16. 
	Jungtys
	≥ 2 × arba USB, arba DP (DisplayPort) arba HDMI (arba lygiavertė);
	

	17. 
	Instrumentai ir priedai:
	
	

	18. 
	Standus nosinis endoskopas – 1 vnt.
	1) darbinis ilgis 180 mm ± 20mm;

2) matymo kampas: 0° ± 10°;

3) storis – 4 mm ± 0,3mm;

4) autoklavuojamas arba mirkomas.
	

	19. 
	Standus Laringoskopas – 1 vnt.
	1) darbinis ilgis 190 mm ± 20mm;

2) matymo kampas: 70° ± 10°;

3) storis – 10 mm ± 1mm;

4) autoklavuojamas arba mirkomas.
	

	20. 
	Standus otoskopas – 1 vnt.
	1) Storis: 2.6 mm ± 0,2 mm;

2) Darbinis ilgis: 40 mm ± 20mm;

3) Matymo kampas: 0° ± 10°.

4) Autoklavuojamas arba mirkomas.
	

	21. 
	Lankstus video endoskopas
	1) distalinio galo skersmuo: 3,4 ± 0,5 mm;

2) darbinis ilgis: 310mm ± 20mm;

3) užlenkimo kampas: 140° ± 20°;

4) autoklavuojamas arba dezinfekuojamas;

5) į lanktų endoskopą integruota HD vaizdo kamera;

6) į lankstų endoskopą integruotas LED šviesos šaltinis;
	

	22. 
	Galvinis šviestuvas
	
	

	23. 
	Reikalavimai šviestuvui
	1) Šviesos šaltinio tipas – LED;

2) Spalvos temperatūra ne daugiau 5500 K;

3) Šviesos ryškumas ne mažiau 90000 Lux;

4) Šviesos ryškumo reguliavimas ne siauresnėse ribose kaip nuo 10 iki 100%;

5) Reguliuojamas taško dydis prie 420 mm darbinio atstumo ne siauresnėse ribose kaip nuo 30 mm iki 80 mm;

6) LED darbo laikas ne mažiau 50 000 valandų.
	

	24. 
	Reikalavimai laikikliui
	1. Šviesos šaltinio pozicijos ir šviesos krypties reguliavimo bei fiksavimo galimybė (į priekį/atgal ir aukštyn/žemyn);

2. Galvos apimties ir aukščio reguliavimas - būtina;

3. Priekinės, galinės ir viršutinės dalies vidinis paminkštinimas turi būti dengtas lengvai dezinfekuojama medžiaga (natūralia oda, dirbtine oda ar lygiaverte medžiaga).
	

	25. 
	Akumuliatorius
	1) Darbo laikas pilnai įkrautu akumuliatoriumi, pilnu ryškumu ne mažiau 3,5 val.;

2) Greito  įkrovimo laikas ne daugiau 4 val.

3) Akumuliatoriaus tvirtinimas prie galvinio šviestuvo galinės dalies;

4) Galvinio šviestuvo svoris su akumuliatoriumi ne daugiau kaip 500 g
	

	26. 
	Paciento kėdė
	
	

	27. 
	Reikalavimai paciento kėdei
	1) Elektrinis kėdės aukščio reguliavimas;

2) Kėdės aukštis reguliuojamas (vertikalus judesys) ne mažiau kaip 150 mm diapazone;

3) Nugaros atlošas atlenkiamas;

4) Kėdė pasukama aplink vertikaliąją ašį 
≥ 140º;

5) Su reguliuojamos padėties atrama galvai;

6) Su pėdų atrama;

7) Su atlenkiamomis rankų atramomis;

8) Kėdės sėdimosios dalies plotis ≥ 450 mm (neįskaitant porankių);
9) Kėdės sėdimoji dalis, atlošas ir galvos atrama paminkštinti;

10) Spalva pasirenkama iš ≥ 3 spalvų;

11) Didžiausia leistina apkrova (naudotojo svoris): ≥ 160 kg.

12) Kėdės minkštos dalys aptrauktos dirbtine oda arba lygiaverte dezinfekuojama medžiaga.
	

	28. 
	Gydytojo kėdė
	
	

	29. 
	Reikalavimai gydytojo kėdei
	1) Mobili, su ratukais;

2) Paminkštinta;

3) Su atlošu;

4) Aukštis reguliuojamas;

5) Sėdimos dalies skersmuo: ≥ 34 cm;

6) Be porankių (arba su nuimamais porankiais);

7) Spalva pasirenkama iš ≥ 3 spalvų;
8) Didžiausia leistina apkrova (naudotojo svoris): ≥ 120 kg.

9) Kėdės minkštos dalys aptrauktos dirbtine oda arba lygiaverte dezinfekuojama medžiaga.
	

	30. 
	Timpanometras
	Atlikti timpanometrijos ir pasirinktinį IPSI refleksų testavimą.
	

	31. 
	Maitinimas
	220 V ±10%, 50 Hz.
	

	32. 
	CE žymėjimas 
	Kartu su pasiūlymu pateikiama galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių kopija.
	

	33. 
	Įrangos pristatymas ir instaliavimas
	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
	

	34. 
	Kartu su prietaisu pateikiama dokumentacija
	1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba;

2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
	

	35. 
	Garantija
	Ne mažiau 24 mėn.
	


