## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
CHIRURGINIAI INSTRUMENTAI GALVOS SMEGENŲ IR STUBURO OPERACIJOMS
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | SIURBIMO KANIULĖS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
1. | Siurbimo kaniulės
1.1. | Siurbimo kaniulė | 20 | vnt.
1.1.1. | Fergusson tipo arba lygiavertė siurbimo kaniulė (truputį lenkta);
1.1.2. | Lenkta, su piršto kontrole;
1.1.3. | Darbinės dalies Ø1.5 mm ±0,1 mm
1.1.4. | Darbinės dalies ilgis 110±2 mm,
1.1.5. | Bendras instrumento ilgis 185±10 mm,
1.1.6. | Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos.
1.2. | Siurbimo kaniulė | 20 | vnt.
1.2.1. | Fergusson tipo arba lygiavertė siurbimo kaniulė (truputį lenkta);
1.2.2. | Lenkta, su piršto kontrole;
1.2.3. | Darbinės dalies Ø2.5 mm ±0,1 mm
1.2.4. | Darbinės dalies ilgis 110±2 mm,
1.2.5. | Bendras instrumento ilgis 185±10 mm,
1.2.6. | Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos.
1.3. | Siurbimo kaniulė | 20 | vnt.
1.3.1. | Fergusson tipo arba lygiavertė siurbimo kaniulė (truputį lenkta);
1.3.2. | Lenkta, su piršto kontrole;
1.3.3. | Darbinės dalies Ø3.0 mm ±0,1 mm
1.3.4. | Darbinės dalies ilgis 110±2 mm,
1.3.5. | Bendras instrumento ilgis 185±10 mm,
1.3.6. | Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos.
1.4. | Siurbimo kaniulė | 20 | vnt.
1.4.1. | Fergusson tipo arba lygiavertė siurbimo kaniulė (truputį lenkta);
1.4.2. | Lenkta, su piršto kontrole;
1.4.3. | Darbinės dalies Ø3.0 mm ±0,1 mm
1.4.4. | Darbinės dalies ilgis 160±2 mm,
1.4.5. | Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos.
1.5. | Siurbimo kaniulė | 20 | vnt.
1.5.1. | Adson tipo arba lygiavertė siurbimo kaniulė
1.5.2. | Tiesi su nežymiai lenktu galu
1.5.3. | Su piršto kontrole;
1.5.4. | Darbinės dalies Ø 4.5 mm ±0,5 mm
1.5.5. | Darbinės dalies ilgis 200±2 mm,
1.5.6. | Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos.
1.5.7. | Bendriniai reikalavimai:
1.5.8. | Siūlomi instrumentai turi būti daugkartinio naudojimo.
1.5.9. | Tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui.
1.5.10. | Instrumentams suteikiama ne mažiau nei 24 mėnesių garantija
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | ELEKTROCHIRURGINIAI PINCETAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
2. | Elektrochirurginiai pincetai
2.1. | Elektrochirurginis pincetas | 10 | vnt.
2.1.1. | Bajonetinio tipo;
2.1.2. | Bendras instrumento ilgis 200 mm±5 mm
2.1.3. | Nelimpantis prie audinių;
2.1.4. | Izoliuotas antirefleksine danga;
2.1.5. | Skirtas kraujagyslių iki 2 mm hemostazei;
2.1.6. | Pinceto distalinė darbinė dalis tiesi, ilgis 9 ± 0,2 mm;
2.1.7. | Pinceto distalinės darbinės dalies plotis 2 ± 0,1 mm;
2.1.8. | Proksimalinė instrumento dalis su europinio tipo plokščia jungtimi;
2.1.9. | Komplektuojamas su ne trumpesniu kaip 3 m. laidu, pajungimui prie gydymo įstaigoje tinkančio elektrochirurginio generatoriaus.
2.2. | Elektrochirurginis pincetas | 10 | vnt.
2.2.1. | Bajonetinio tipo;
2.2.2. | Bendras instrumento ilgis 200 mm±5 mm
2.2.3. | Nelimpantis prie audinių;
2.2.4. | Izoliuotas antirefleksine danga;
2.2.5. | Skirtas kraujagyslių iki 2 mm hemostazei;
2.2.6. | Pinceto distalinė darbinė dalis tiesi, ilgis 9 ± 0,2 mm;
2.2.7. | Pinceto distalinės darbinės dalies plotis 1 ± 0,1 mm;
2.2.8. | Proksimalinė instrumento dalis su europinio tipo plokščia jungtimi;
2.2.9. | Komplektuojamas su ne trumpesniu kaip 3 m. laidu, pajungimui prie gydymo įstaigoje tinkančio elektrochirurginio generatoriaus.
2.3. | Elektrochirurginis pincetas | 10 | vnt.
2.3.1. | Bajonetinio tipo;
2.3.2. | Bendras instrumento ilgis 200 mm±5 mm
2.3.3. | Nelimpantis prie audinių;
2.3.4. | Izoliuotas antirefleksine danga;
2.3.5. | Skirtas kraujagyslių iki 2 mm hemostazei;
2.3.6. | Pinceto distalinė darbinė dalis tiesi, ilgis 9 ± 0,2 mm;
2.3.7. | Pinceto distalinės darbinės dalies plotis 0,6 ± 0,1 mm;
2.3.8. | Proksimalinė instrumento dalis su europinio tipo plokščia jungtimi;
2.3.9. | Komplektuojamas su ne trumpesniu kaip 3 m. laidu, pajungimui prie gydymo įstaigoje tinkančio elektrochirurginio generatoriaus.
2.3.10. | Bendriniai reikalavimai:
2.3.11. | Siūlomi instrumentai turi būti daugkartinio naudojimo.
2.3.12. | Tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui.
2.3.13. | Instrumentams suteikiama ne mažiau nei 24 mėnesių garantija
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
3. DALIS | RETRAKTORIUS/PLĖTIKLIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
3. | Retraktorius/plėtiklis
3.1. | Juosmeninės mikrodisektomijos retraktorius/plėtiklis | 12 | vnt.
3.1.1. | Caspor tipo arba lygiavertis retraktorius
3.1.2. | Skirtas minkštųjų audinių atitraukimui ir chirurginio lauko palaikymui stuburo operacijų metu
3.1.3. | Vientisas instrumentas su ergonomišku lenktu laikikliu ir integruotomis atitraukiamosiomis plokštelėmis (blades);
3.1.4. | Instrumento atitraukiamų plokštelių ilgis nuo 40 mm iki 85 mm,
3.1.5. | Ne mažiau kaip 9 skirtingi ilgiai intervale pasirinktinai.
3.1.6. | Atitraukiamųjų plokštelių plotis 18 mm ± 2 mm visiems ilgiams
3.1.7. | Paviršius padengtas juoda danga.
3.1.8. | Bendriniai reikalavimai:
3.1.9. | Siūlomi instrumentai turi būti daugkartinio naudojimo.
3.1.10. | Tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui.
3.1.11. | Instrumentams suteikiama ne mažiau nei 24 mėnesių garantija
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
4386 2026-01-19 20:38:57