## Techniniė specifikacija
Melsvai pažymėtas lentelės sritis pildo tiekėjas. |  |  | Pirkimo sąlygų 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA
2026 - -
Pirkimo pavadinimas: Reagentai ir eksploatacinės medžiagos (Nr. )
Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas:
Tiekėjo adresas:
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris:
Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas:
Tiekėjo patvirtinimai:
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
Bendrieji reikalavimai visoms pirkimo dalims:
1 | Laikoma, kad pasiūlymas teikiamas toms pirkimo dalims, kurioms yra nurodyti prekių įkainiai. Pasiūlymas turi būti pateiktas visai pirkimo dalies apimčiai.
2 | Tiekėjas tyrimų atlikimui siūlo Perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančią įrangą (įranga pateikiama panaudos būdu). Tiekėjas turi siūlyti specifikacijoje nurodytų tyrimų atlikimui reikalingus reagentus ir eksploatacines medžiagas (toliau kartu - prekės) kartu su įrangos, reikalingos nurodytų tyrimų atlikimui su tiekėjo siūlomais reagentais ir eksploatacinėmis medžiagomis, panauda.
3 | Būtina nurodyti visą spektrą papildomų priemonių, užtikrinančių kokybišką konkretaus nurodyto tyrimo atlikimą bei tikslius jų komercinius pavadinimus, gamintoją, gamintojo šalies pavadinimą, prekės kodą tiekėjo pildomos lentelės 7-ame stulpelyje, net ir tuo atveju, jei prekė pateikiama nemokamai. Priemonės tyrimų protokolų spausdinimui (jeigu tai nėra nurodyta atskiroje pirkimo dalyje) ar kitos kanceliarinės prekės (pvz. kasetės į spausdintuvus) nėra vertinamos, kaip priemonės būtinos kokybiškam tyrimų atlikimui, jas tiekėjai privalės tiekti nemokamai.
4 | Kiekviena pristatoma reagentų serija turi būti sertifikuota pagal kokybės kontrolės procedūrą. Kiekvienos prekių serijos sertifikatų kopijos turi būti pristatomos kartu su prekių pristatymu.
5 | Prekės bus perkamos pagal Perkančiosios organizacijos poreikį, užsakomos atskiromis dalimis. Perkančioji organizacija įsipareigoja nupirkti ne mažiau 50 procentų viso sutarties vertės.
6 | Jeigu reagentai ir eksploatacinės priemonės pagaminti kito gamintojo negu siūloma įranga, tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu pateikti įrangos gamintojo patvirtinimą, kad siūlomi reagentai yra adaptuoti šiai įrangai ir atitinka visus kalibravimo ir kokybės parametrus.
7 | Į siūlomą tyrimo įkainį turi būti įskaičiuoti visi kokybiškam tyrimų atlikimui ir pagal panaudą suteikiamos įrangos priežiūrai būtini reagentai ir kitos eksploatacinės medžiagos (kalibravimo, kontrolinės medžiagos, tirpalai, valikliai, skiedikliai ir kiti reikmenys). Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiškėjus, kad Tiekėjo numatytas reagentų ir / ar eksploatacinių medžiagų kiekis yra nepakankamas Perkančiosios organizacijos numatytam maksimaliam tyrimų kiekiui, Tiekėjas įsipareigoja pristatyti trūkstamus reagentus ir / ar eksploatacines medžiagas savo sąskaita.
8 | Pasiūlymo formoje būtina nurodyti reikalingus reagentus, kitas priemones ir kontrolines medžiagas (atliekant ne mažiau kaip dviejų lygių kokybės kontrolę) įvertinant nurodytą tyrimų atlikimo skaičių. Vidaus kokybės kontrolė bus atliekama pagal in vitro diagnostikos medicinos prietaiso gamintojo rekomendacijas tiek kartų, kiek reikia, kad būtų užtikrinta pakankama laboratorinių tyrimų kokybė, tačiau ne rečiau kaip vieną kartą per 24 val. (jeigu prie atskiros pirkimo dalies techninių reikalavimų nenurodyta kitaip). Gavus naujos partijos vidaus kokybės kontrolės medžiagą, prieš pradedant ją naudoti, bus nustatomas laboratorijos vidaus kokybės kontrolės medžiagos aritmetinis koncentracijos (aktyvumo, kiekio) vidurkis ir standartinis nuokrypis išskyrus tais atvejais, jei gamintojo pateiktos medžiagų koncentracijos (kiekio, aktyvumo) ribos yra nustatytos pamatiniais metodais arba susietos su pamatinėmis medžiagomis ir tai nurodyta vidaus kokybės kontrolės medžiagų naudojimo instrukcijoje. Kokybės kontrolė taip pat bus atliekama po įrangos gedimo bei atlikus profilaktinę įrangos priežiūrą. Papildomai 2 kartus per metus bus atliekamos išorinės kokybės kontrolės. Kontrolinės medžiagos turi apimti visas kliniškai svarbias matavimo sritis (pamatinių biologinių verčių arba rekomenduojamų ribų intervalą, taip pat kliniškai svarbių patologinių verčių intervalą (-us) visiems matuojamiems parametrams patikrinti. Kokybės kontrolių tyrimai ir kalibracijai (jeigu taikoma) skirti tyrimai nėra įskaičiuoti į bendrą planuojamų tyrimų skaičių.
9 | Reagentai privalo atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų reikalavimus ir ženklinti CE ženklu. Pateikti galiojančio sertifikato kopiją kartu su pasiūlymu. Nepateikus kartu su pasiūlymu galiojančio dokumento kopijos, pasiūlymas bus atmestas.
10 | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų galiojimas jų pateikimo dieną turi būti ne trumpesnis nei 2/3 jų galiojimo laiko.
11 | Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti išsamią, atnaujintą įrangos, reagentų ir eksploatacinių priemonių naudotojo instrukciją pažymint vietas atitinkančias specifikacijoje nurodytus reikalavimus pasiūlymo metu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti siūlomų prekių gamintojo techininė dokumentacija (katalogai ir pan.). Tiekėjui kartu su pasiūlymu nepateikus pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžiančios techninės dokumentacijos, pasiūlymas bus atmestas kaip neatitinkantis prikimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
12 | Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija gali būti pateikiama lietuvių arba anglų kalba. Jei reikalaujami pridėti prie pasiūlymo dokumentai negali būti pateikti lietuvių aba anglų kalba, šie dokumentai turi būti pateikiami originalia kalba, pridedant vertimą į lietuvių arba anglų kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu arba tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens parašu. Perkančioji organizacija pasilieka teisę prašyti tiekėjo pateikti vertimą į lietuvių kalbą i anglų kalbos.
13 | Panaudos davėjas įsipareigoja savo sąskaita atlikti patikimą ir sertifikuotą Įrangos techninę priežiūrą, programinės įrangos atnaujinimą, techninės būklės tikrinimą bei remontą (darbai ir reikalingos detalės, medžiagos ir kt.) atitinkančius visus LR įstatymus visą Sutarties galiojimo terminą; užtikrinti, kad Įrangos techninė priežiūra, techninės būklės tikrinimas ir remontas būtų vykdomi pagal Įrangos gamintojo parengtas technines instrukcijas / rekomendacijas. Gedimo šalinimas turi būti atliktas per 12 val. nuo raštiško / žodinio pateikimo dienos. Tuo atveju, jeigu neįmanoma pašalinti gedimo šiame Sutarties punkte nustatytu terminu, gedimas turi būti pašalintas abiejų Šalių suderintu technologiškai protingu terminu. | Panaudos davėjas įsipareigoja savo sąskaita atlikti patikimą ir sertifikuotą Įrangos techninę priežiūrą, programinės įrangos atnaujinimą, techninės būklės tikrinimą bei remontą (darbai ir reikalingos detalės, medžiagos ir kt.) atitinkančius visus LR įstatymus visą Sutarties galiojimo terminą; užtikrinti, kad Įrangos techninė priežiūra, techninės būklės tikrinimas ir remontas būtų vykdomi pagal Įrangos gamintojo parengtas technines instrukcijas / rekomendacijas. Gedimo šalinimas turi būti atliktas per 12 val. nuo raštiško / žodinio pateikimo dienos. Tuo atveju, jeigu neįmanoma pašalinti gedimo šiame Sutarties punkte nustatytu terminu, gedimas turi būti pašalintas abiejų Šalių suderintu technologiškai protingu terminu. | Panaudos davėjas įsipareigoja savo sąskaita atlikti patikimą ir sertifikuotą Įrangos techninę priežiūrą, programinės įrangos atnaujinimą, techninės būklės tikrinimą bei remontą (darbai ir reikalingos detalės, medžiagos ir kt.) atitinkančius visus LR įstatymus visą Sutarties galiojimo terminą; užtikrinti, kad Įrangos techninė priežiūra, techninės būklės tikrinimas ir remontas būtų vykdomi pagal Įrangos gamintojo parengtas technines instrukcijas / rekomendacijas. Gedimo šalinimas turi būti atliktas per 12 val. nuo raštiško / žodinio pateikimo dienos. Tuo atveju, jeigu neįmanoma pašalinti gedimo šiame Sutarties punkte nustatytu terminu, gedimas turi būti pašalintas abiejų Šalių suderintu technologiškai protingu terminu. | Panaudos davėjas įsipareigoja savo sąskaita atlikti patikimą ir sertifikuotą Įrangos techninę priežiūrą, programinės įrangos atnaujinimą, techninės būklės tikrinimą bei remontą (darbai ir reikalingos detalės, medžiagos ir kt.) atitinkančius visus LR įstatymus visą Sutarties galiojimo terminą; užtikrinti, kad Įrangos techninė priežiūra, techninės būklės tikrinimas ir remontas būtų vykdomi pagal Įrangos gamintojo parengtas technines instrukcijas / rekomendacijas. Gedimo šalinimas turi būti atliktas per 12 val. nuo raštiško / žodinio pateikimo dienos. Tuo atveju, jeigu neįmanoma pašalinti gedimo šiame Sutarties punkte nustatytu terminu, gedimas turi būti pašalintas abiejų Šalių suderintu technologiškai protingu terminu. | Panaudos davėjas įsipareigoja savo sąskaita atlikti patikimą ir sertifikuotą Įrangos techninę priežiūrą, programinės įrangos atnaujinimą, techninės būklės tikrinimą bei remontą (darbai ir reikalingos detalės, medžiagos ir kt.) atitinkančius visus LR įstatymus visą Sutarties galiojimo terminą; užtikrinti, kad Įrangos techninė priežiūra, techninės būklės tikrinimas ir remontas būtų vykdomi pagal Įrangos gamintojo parengtas technines instrukcijas / rekomendacijas. Gedimo šalinimas turi būti atliktas per 12 val. nuo raštiško / žodinio pateikimo dienos. Tuo atveju, jeigu neįmanoma pašalinti gedimo šiame Sutarties punkte nustatytu terminu, gedimas turi būti pašalintas abiejų Šalių suderintu technologiškai protingu terminu. | Panaudos davėjas įsipareigoja savo sąskaita atlikti patikimą ir sertifikuotą Įrangos techninę priežiūrą, programinės įrangos atnaujinimą, techninės būklės tikrinimą bei remontą (darbai ir reikalingos detalės, medžiagos ir kt.) atitinkančius visus LR įstatymus visą Sutarties galiojimo terminą; užtikrinti, kad Įrangos techninė priežiūra, techninės būklės tikrinimas ir remontas būtų vykdomi pagal Įrangos gamintojo parengtas technines instrukcijas / rekomendacijas. Gedimo šalinimas turi būti atliktas per 12 val. nuo raštiško / žodinio pateikimo dienos. Tuo atveju, jeigu neįmanoma pašalinti gedimo šiame Sutarties punkte nustatytu terminu, gedimas turi būti pašalintas abiejų Šalių suderintu technologiškai protingu terminu. | Panaudos davėjas įsipareigoja savo sąskaita atlikti patikimą ir sertifikuotą Įrangos techninę priežiūrą, programinės įrangos atnaujinimą, techninės būklės tikrinimą bei remontą (darbai ir reikalingos detalės, medžiagos ir kt.) atitinkančius visus LR įstatymus visą Sutarties galiojimo terminą; užtikrinti, kad Įrangos techninė priežiūra, techninės būklės tikrinimas ir remontas būtų vykdomi pagal Įrangos gamintojo parengtas technines instrukcijas / rekomendacijas. Gedimo šalinimas turi būti atliktas per 12 val. nuo raštiško / žodinio pateikimo dienos. Tuo atveju, jeigu neįmanoma pašalinti gedimo šiame Sutarties punkte nustatytu terminu, gedimas turi būti pašalintas abiejų Šalių suderintu technologiškai protingu terminu.
14 | Siūloma įranga / programinė įranga turi turėti galimybę keistis duomenimis su įstaigoje naudojama LIS / HIS dvikryptės komunikacijos pagalba. Tiekėjas turi pateikti visą reikalingą informaciją išeities protokolų sukūrimui.
15 | Visą sutarties galiojimo laikotarpį tiekėjas įsipareigoja teikti nemokamą kvalifikuotų specialistų konsultaciją ir techninę pagalbą visais klausimais, susijusiais su teikiamų prekių ir įrangos kokybišku darbu.
16 | Įranga savo sąskaita pristatoma ir instaliuojama ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų po sutarties įsigaliojimo. Siūloma įranga pristatoma kartu su: brūkšninių kodų skaitytuvu (kur taikoma), nepertraukiamo maitinimo šaltiniu, vandens gryninimo sistema/ (-os) (jeigu yra būtinas vandens tiekimas), spausdintuvu ir reikalinga programine įranga. Jeigu įranga valdoma išorinio kompiuterio pagalba, komplektuojama su kompiuteriu.
17 | Panaudos davėjas instaliuoja ir kvalifikuoja (angl. IQ/OQ/PQ) įrangą, jei reikia, atlieka tyrimų verifikavimą, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo įrangos pristatymo dienos. Panaudos davėjas, prieš atliekant įrangos kvalifikavimo darbus, turi pateikti kvalifikavimo atlikimo protokolus. Įrangos kvalifikavimo apimtis turi būti derinama su perkančiąja organizacija.
18 | Panaudos davėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos supažindinti / apmokyti Panaudos gavėją (skyriaus, kuriam perduodama medicininė įranga personalą) su medicininės įrangos naudojimo specifika, apmokyti ir konsultuoti medicininės įrangos naudojimo klausimais visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Mokymai rengiami Panaudos gavėjo patalpose adresu Šiltnamių g. 29, Vilnius. Mokymai turi vykti ne didesnėse kaip 3 asmenų grupėse. Mokymai turi apimti visus įrangos naudojimo etapus (tame tarpe ir periodinę priežiūrą). Panaudos davėjas įsipareigoja konsultuoti Panaudos gavėją medicininės įrangos naudojimo klausimais visą Sutarties galiojimo laikotarpį.
19 | Prekės pristatomos pagal poreikį tiekėjo transportu tiekėjo sąskaita ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo užsakymo datos. Užsakymas pateikiamas elektroniniu paštu.
20 | Prekės ir įranga pristatomi adresu Šiltnamių g. 29, Vilnius, į perkančiosios organizacijos atstovo nurodytą patalpą.
21 | Perkančioji organizacija su tiekėju už pacientams atliktus tyrimus atsiskaitys kartą per mėnesį. Atliktų tyrimų skaičius Tiekėjui bus pateikiamas toks, koks jis yra fiksuotas laboratorijos informacinės sistemos duomenų bazėje. Sąskaita bus apmokama ne vėliau kaip per 30 k. d. dienų nuo sąskaitos faktūros perkančiajai organizacijai pateikimo dienos.
22 | Tiekėjas pirkimo sąlygų priede Nr. 1 „Techninė specifikacija ir pasiūlymo kaina“ turi nurodyti siūlomų reagentų ir eksploatacinių medžiagų pakuočių dydį, kuris bus naudojamas prekių užsakymams planuojamam tyrimų kiekiui atlikti, ir turi būti nurodomas vieno tyrimo atlikimo įkainis (kaina), kuris bus vertinamas konkurso metu.
23 | Tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi įvertinti tai, kad kontrolinės medžiagos, reagentai ir kitos eksploatacinės medžiagos bus naudojamos atsižvelgiant į gamintojo nurodytus galiojimo laikus ir atidarius reagentą / priemonę - stabilumo terminus po atidarymo. Reagentų ir vienkartinių priemonių kiekiai nurodytam tyrimų skaičiui atlikti turi būti apskaičiuoti įvertinant, kad tyrimai bus atliekami 24 valandas per parą 7 dienas per savaitę (jeigu prie atskiros pirkimo dalies nenurodyta kitaip).
24 | Sutarties vykdymo laikotarpiu apie bet kokius produktų pakeitimus, su produktais susijusius galimus nepageidaujamus įvykius keliančius pavojų tyrimų kokybei - pacientų saugumui, laboratorijos personalo saugumui, Tiekėjas turi nedelsiant (bet ne vėliau, kaip per 24 val. nuo pranešimo iš gamintojo gavimo momento) pranešti vartotojui.
25 | Būtina įrangos aptarnavimo galimybė, nepertraukiamai visą parą (24 val., 7 d. savaitėje). Turi būti nuotolinio prisijungimo prie įrangos galimybė techninio aptarnavimo specialistui, leidžianti nuotoliniu būdu perduoti informaciją, atlikti prevencinius ir diagnostinius veiksmus.
I PIRKIMO DALIS. REAGENTAI IR EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS PILNAI AUTOMATIZUOTIEMS ŠLAPIMO TYRIMAMS ATLIKTI SU SIŪLOMA PANAUDAI ŠLAPIMO SISTEMA
| Eil. Nr. | Tyrimų ir reagentų, eksploatacinių medžiagų pavadinimai | Maksimalus tyrimų / priemonių skaičius per 60 mėn. | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų pakuotės dydis | Vieno (1) tyrimo įkainis (kaina), Eur be PVM | Suma, EUR be PVM 20 mėn. | Gamintojas, gamintojo šalies pavadinimas, komercinis reagentų ir eksploatacinių medžiagų pavadinimas ir kodas
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 1. | Automatizuotas juostelinis šlapimo tyrimas | 37000 | - |  |  | -
| 1.n. | __________________________________________Reagentai ir/ar eksploatacinės medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą) |  |  | - | -
| 2. | Šlapimo nuosėdų tyrimas automatizuotu būdu | 24000 | - |  |  | -
| 2.n. | __________________________________________Reagentai ir/ar eksploatacinės medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą) |  |  | - | -
Maksimali IV pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur be PVM:
PVM tarifas (%) |  |  |  | PVM suma, Eur:
Maksimali IV pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur su PVM*
Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su paslaugų teikimu.
*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, teikėjas privalo nurodyti pagrindą dėl PVM netaikymo.
TECHNINIAI REIKALAVIMAI ĮRANGAI
Eil. nr. | Techniniai reikalavimai: |  |  |  | Siūlomos įrangos techniniai parametrai |  | Tiksli nuoroda į siūlomos įrangos dokumentaciją, kurioje tiksliai pažymimas atitikimas keliamam techniniam parametrui
1 | Siūloma įranga turi būti nauja (įrangos pagaminimo metai ne senesni kaip 12 mėn. nuo pirkimo sutarties pasirašymo datos), negalima siūlyti demonstracinės, naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing) įrangos. Pasirašius sutartį, tiekėjas pristatydamas įrangą kartu turės pateikti ir įrodymus, kad įranga yra nauja (tinkamais įrodymais bus laikoma gamintojo informacija apie įrangos pagaminimo datą, serijos numerį ir kt.). |  |  |  | (teikiama informacija, ar siūloma įranga nebuvo demonstracinė, naudota arba naudota ir atnaujinta (remarketing)). |  | -
2 | Tiekėjas panaudos būdu siūlo 1 (vieną) sistemą skirtą pilnai automatizuotam šlapimo (juostelinio ištyrimo) cheminių parametrų ir šlapimo dalęlių skaičiavimo ir vertinimo (mikroskopinių) tyrimų atlikimui.
3 | Siūlomi analizatoriai turi būti tarpusavyje sujungti mechaniškai mėginių transportavimo jungtimi (kai nereikia mėgintuvėlio perkelti rankiniu būdu). Darbui šiais analizatoriais turi būti naudojami vieno tipo mėgintuvėliai.
4 | Siūlomi reagentai ir eksploatacinės medžiagos turi būti tinkami darbui su siūloma įranga.
5 | Automatizuoto šlapimo (juostelinio ištyrimo) matavimo metodas - atspindžio fotometrija, refraktometrija, turbidimetrija arba lygiavertis.
6 | Automatizuoto šlapimo nuosėdų tyrimo matavimo metodas - automatizuota skaitmeninė šlapimo nuosėdų fazių kontrasto mikroskopija ir / arba automatizuota skaitmeninė tėkmės morfologija ir / arba automatizuota fluorescentinė tėkmės citometrija ir / arba pakopinio skenavimo automatizuota skaitmeninė šlapimo dalelių mikroskopija.
7 | Mėginio tipas: natyvinis šlapimo ėminys (ėminys neturi būti tyrimo metu papildomai veikiamas kokių nors veiksnių (centrifugavimas ar kt.)).
8 | Minimalus mėginio tūris ≤ 3 ml.
9 | Bendras automatizuoto šlapimo tyrimų sistemos našumas – ne mažiau kaip 50 pacientų tyrimų (cheminių parametrų + šlapimo nuosėdų) per valandą.
10 | Būtina pastovaus mėginių padavimo galimybė (netrikdant darbo eigos nuolat įdėti ir išimti šlapimo mėgintuvėlius analizatoriaus darbo metu).
11 | Visos analitės, kurių nustatymas atliekamas naudojant juostelę, yra nustatomos vienoje juostelėje, o ne jų deriniuose. | Visos AŠT analitės, kurių nustatymas atliekamas naudojant juostelę, visuose padaliniuose yra nustatomos vienoje juostelėje, o ne jų deriniuose. | Visos AŠT analitės, kurių nustatymas atliekamas naudojant juostelę, visuose padaliniuose yra nustatomos vienoje juostelėje, o ne jų deriniuose. | Visos AŠT analitės, kurių nustatymas atliekamas naudojant juostelę, visuose padaliniuose yra nustatomos vienoje juostelėje, o ne jų deriniuose.
12 | Testo juostelių paėmimo sistema automatinė, testo juostelių kasetė apsaugota nuo aplinkos poveikio, panaudotoms juostelėms atskira talpa. Kiekviena tyrimų juostelių pakuotė turi unikalų ID su stabilumo instrumente laiku, galiojimo data, partijos numeriu.
13 | Analizatoriuose turi būti pateikta informacija apie reagento ir / arba priemonės pavadinimą, reagentų ir / arba priemonių tinkamumo naudoti laiką po atidarymo, partijos Nr., likusio tūrio ir / arba tyrimų kiekį.
14 | Būtina mėginio išmaišymo funkcija integruota analizatoriuje.
15 | Atliekamas ne mažiau 10 fizinių šlapimo komponentų grupių kiekybinis vertinimas.
16 | Privalomi juostelinio šlapimo tyrimo nustatomi parametrai: Spalva, Skaidrumas, Santykinis tankis pH , Leukocitai (ląstelių skaičius 10^6/L ir (+)), Kraujas (ląstelių skaičius 10^6/L ir (+), jei eritrocitai arba g/L ir (+), jei hemoglobinas) , Baltymas (g/L ir (+)), Gliukozė (mmol/L ir (+)) , Nitritai (rasta / nerasta), Ketonai (mmol/L) , Bilirubinas (µmol/L ir (+)), Urobilinogenas (µmol/L ir (+)) , Vitaminas C (umol/L arba g/l)
17 | Būtina galimybė aptikti askorbo rūgšties priemaišą šlapimo mėginyje, arba tyrimas turi būti nejautrus askorbo rūgšties priemaišai arba lygiavertis sprendimas askorbo rūgšties įtakai tyrimo rezultatams išvengti.
18 | Privalomi šlapimo nuosėdų tiriami parametrai (dalelių skaičius tūryje arba dalelės / DPL ir / ar dalelės / MPL): Eritrocitai, Akantocitai , Leukocitai, Leukocitų sankaupos , Plokščiojo epitelio ląstelės, Pereinamojo epitelio ląstelės , Inkstų epitelio ląstelės, Bakterijos, Kristalai, Cilindrai, Grybai, Spermatozoidai, Gleivės
12 | Galimybė šlapimo nuosėdų vertinimą atlikti atskirai be šlapimo automatinio cheminių parametrų ištyrimo.
13 | Šlapimo tyrimų sistema, pagal vartotojo nustatytus kriterijus, atrenka mėginius automatizuotam šlapimo dalelių tyrimui ir iš automatinio cheminių parametrų analizatoriaus perkelia į šlapimo nuosėdų analizatorių automatizuotu būdu, be operatoriaus įsikišimo. Šlapimo tyrimų sistema, apdorojus cheminių parametrų rezultatus ir pasiekus arba viršijant vartotojo nustatytą ribinę reikšmę, atlieka šlapimo nuosėdų tyrimą.
14 | Skaitmeninės mikroskopijos principu veikiančiuose analizatoriuose duomenų apdorojimo programoje pateikiamas atskiras kiekvieno šlapimo komponento kadruotas vaizdas atskiroje gardelėje, peržiūrimas kompiuterio ekrane. Vartotojas turi turėti galimybę perklasifikuoti nediferencijuotas / netinkamai diferencijuotas daleles. Papildomos subkategorijos: kalcio oksalato kristalai, amorfiniai kristalai, triperfosfato kristalai, kalcio fosfato kristalai, šlapimo rūgšties kristalai, kalcio karbonato kristalai, cistino kristalai, tirozino kristalai, leucino kristalai, cholesterolio kristalai, grūdėtas cilindras, vaškinis cilindras, hialininis cilindras, eritrocitų cilindras, leukocitų cilindras, epitelinis cilindras, riebalinis cilindras, trichomonas.
15 | Analizatoriaus programinė įranga turi leisti automatinį rezultatų patvirtinimą pagal iš anksto nustatytas taisykles.
16 | Analizatorius pateikia klaidų įspėjamuosius pranešimus (angl. flags / errors).
17 | Vidaus kokybės kontrolė (ne mažiau 2-jų lygių) atliekama kiekvieną dieną su kiekviena įranga. Integruota kokybės kontrolės valdymo sistema, patikrinanti kiekvieno reagento, kontrolinių medžiagų galiojimo laiką, partijos pagaminimo numerį. Galimybė kokybės kontrolės tyrimo rezultatus archyvuoti įrangoje.
18 | Analizatorių programinė įranga turi užtikrinti galimybę iš statistinių duomenų sudaryti ir grafiškai pateikti kontrolinius brėžinius. Programinėje įrangoje turi būti pateikiami kasdieninės vidaus kokybės kontrolės duomenys, jų aprašomosios statistikos duomenys.
19 | Analizatoriai turi integruotą ir / arba išorinį brūkšninių kodų skaitytuvą pacientų duomenų įvedimui.
20 | Galimybė atspausdinti / išsaugoti pdf failu automatizuoto šlapimo ir šlapimo nuosėdų tyrimų ir kontrolinių tyrimų rezultatus.
21 | Su įranga pateikiamas atlasas su pavaizduotomis ląstelėmis ir kitomis dalelėmis. | [5 empty] | -
SIŪLOMOS PANAUDAI ĮRANGOS DUOMENYS:
Įrangos gamintojo pavadinimas, modelis
Įrangos gamybos metai
| Įrangų skaičus |  | Vienas (1) įrangų sistemos kompletas automatizuotam šlapimo cheminių parametrų ir mikroskopinių tyrimų atlikimui
Įrangos vertė, be PVM
II PIRKIMO DALIS. REAGENTAI IR EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS PUSIAU AUTOMATIZUOTIEMS ŠLAPIMO TYRIMAMS ATLIKTI SU SIŪLOMA PANAUDAI ŠLAPIMO SISTEMA
| Eil. Nr. | Tyrimų ir reagentų, eksploatacinių medžiagų pavadinimai | Maksimalus tyrimų / priemonių skaičius per 60 mėn. | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų pakuotės dydis | Vieno (1) tyrimo įkainis (kaina), Eur be PVM | Suma, EUR be PVM 20 mėn. | Gamintojas, gamintojo šalies pavadinimas, komercinis reagentų ir eksploatacinių medžiagų pavadinimas ir kodas
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 1. | Šlapimo juostelinis tyrimas | 28000 | - |  |  | -
| 1.n. | __________________________________________Reagentai ir/ar eksploatacinės medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą) |  |  | - | -
Maksimali V pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur be PVM:
PVM tarifas (%) |  |  |  | PVM suma, Eur:
Maksimali V pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur su PVM*
Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su paslaugų teikimu.
*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, teikėjas privalo nurodyti pagrindą dėl PVM netaikymo.
TECHNINIAI REIKALAVIMAI ĮRANGAI
Eil. nr. | Techniniai reikalavimai: |  |  |  | Siūlomos įrangos techniniai parametrai |  | Tiksli nuoroda į siūlomos įrangos dokumentaciją, kurioje tiksliai pažymimas atitikimas keliamam techniniam parametrui
1 | Siūloma įranga turi būti nauja (įrangos pagaminimo metai ne senesni kaip 12 mėn. nuo pirkimo sutarties pasirašymo datos), negalima siūlyti demonstracinės, naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing) įrangos. Pasirašius sutartį, tiekėjas pristatydamas įrangą kartu turės pateikti ir įrodymus, kad įranga yra nauja (tinkamais įrodymais bus laikoma gamintojo informacija apie įrangos pagaminimo datą, serijos numerį ir kt.). |  |  |  | (teikiama informacija, ar siūloma įranga nebuvo demonstracinė, naudota arba naudota ir atnaujinta (remarketing)). |  | -
2 | Tiekėjas panaudos būdu siūlo 1 (vieną) sistemą skirtą pusiau automatizuotam šlapimo (juostelinio ištyrimo) cheminių parametrų tyrimų atlikimui.
3 | Siūlomi reagentai ir eksploatacinės medžiagos turi būti tinkami darbui su siūloma įranga.
4 | Automatizuoto šlapimo (juostelinio ištyrimo) matavimo metodas - atspindžio fotometrija, refraktometrija, turbidimetrija arba lygiavertis.
5 | Visos analitės nusatatomos vienoje juostelėje, o ne jų deriniuose.
6 | Į pasiūlymą turi būti įtrauktas įrangai tinkamas terminis popierius, jeigu toks yra būtinas tyrimų rezultatų ar kokybės kontrolės rezultatų spausdinimui. |  |  |  | - |  | -
7 | Vidaus kokybės kontrolė (ne mažiau 2-jų lygių) bus atliekama kiekvieną dieną.
8 | Mėginio tipas: natyvinis šlapimo ėminys (ėminys neturi būti tyrimo metu papildomai veikiamas kokių nors veiksnių (centrifugavimas ar kt.)).
9 | Minimalus mėginio tūris ≤ 3 ml.
10 | Bendras automatizuoto šlapimo tyrimų sistemos našumas – ne mažiau kaip 50 tyrimų per valandą.
11 | Privalomi juostelinio šlapimo tyrimo nustatomi parametrai: Spalva, Skaidrumas, Santykinis tankis, pH, Leukocitai (ląstelių skaičius 10^6/L ir (+)), Kraujas (ląstelių skaičius 10^6/L ir (+), jei eritrocitai arba g/L ir (+), jei hemoglobinas), Baltymas (g/L ir (+)), Gliukozė (mmol/L ir (+)) , Nitritai (rasta / nerasta), Ketonai (mmol/L), Bilirubinas (µmol/L ir (+)), Urobilinogenas (µmol/L ir (+), Vitaminas C (umol/L arba g/l)
12 | Būtina galimybė aptikti askorbo rūgšties priemaišą šlapimo mėginyje, arba tyrimas turi būti nejautrus askorbo rūgšties priemaišai arba lygiavertis sprendimas askorbo rūgšties įtakai tyrimo rezultatams išvengti.
13 | Analizatoriai turi integruotą ir / arba išorinį brūkšninių kodų skaitytuvą pacientų duomenų įvedimui.
14 | Galimybė atspausdinti / išsaugoti pdf failu šlapimo tyrimų ir kontrolinių tyrimų rezultatus.
15 | Analizatorius pateikia klaidų įspėjamuosius pranešimus (angl. flags / errors).
SIŪLOMOS PANAUDAI ĮRANGOS DUOMENYS:
Įrangos gamintojo pavadinimas, modelis
Įrangos gamybos metai
| Įrangų skaičus |  | Viena (1) įranga
Įrangos vertė, be PVM
Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija:
| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1.
2.
3.
Numatomi pasitelkti subtiekėjai (jei numatoma):
| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas |  | Perduodama veikla
1.
2.
3.
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  |  | (Vardas ir pavardė)