## Sheet1
VšĮ VUL Santaros klinikos | [11 empty] | Pirkimo dokumentų SPS priedas Nr.1
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Vienkartinės medicinos pagalbos priemonės pakaitinei inkstų terapijai ir kitos priemonės, Nr.11667
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimus. CE ženklinimas. Pateikti kartu su pasiūlymu tai įrodančius dokumentus. Prekių galiojimo laikas pristatymo metų tūri būti ne trumpesnis kaip 70 procentų nuo pradinio galiojimo laiko. 2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai su pasiūlymu privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą. 3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. 4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 5. Tiekėjas privalo įrodyti, kad siūlomos prekės atitinka šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus - kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti prekių gamintojo techninius dokumentus, įrodančius techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų atitikimą lietuvių kalba (reikalavimai dokumentų vertimui pateikti Bendrųjų pirkimo sąlygų 5.7 p., lietuvių kalba privaloma pateikti tik techninę informaciją, kuri įrodo siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams). Teikiamuose gamintojo techniniuose dokumentuose tiekėjas turi pažymėti informaciją (pabraukti ar spalvotai pažymėti arba rodyklėmis nurodyti ar pan.), kuri įrodo prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams ir prie pažymėtos informacijos turi įrašyti techninės specifikacijos punktų numerius, kuriuose nurodyti reikalavimai. Perkančioji organizacija gali prašyti tiekėjo pateikti prekių gamintojo techninių dokumentų originalus, tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. Pastaba. Jei techniniai duomenys, įrodantys, kad prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, pateikti bendruose gamintojo dokumentuose (kataloguose, brošiūrose ar pan.) ne lietuvių kalba (turėtų būti anglų kalba, nes ji laikoma tarptautine verslo komunikacijos kalba), tokiu atveju, nereikia pateikti viso dokumento vertimo į lietuvių kalbą, būtina pateikti vertimą į lietuvių kalbą tik tų dokumento vietų, kurios būtinos įrodymui, jog prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus. *Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
Planuojama pirkėjo | [10 empty] | Tiekėjo pasiūlymas
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies Nr. jei pirkimas kartojamas | Priemonės pavadinimas | BVPŽ kodas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis 36 mėn. | Vnt. kaina Eur be PVM | PVM tarifas ٪ | Maksimali pirkimo suma Eur be PVM | Maksimali pirkimo suma Eur su PVM | Siūlomas įkainis EUR be PVM, | Suma EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Suma EUR su PVM | Tiekėjo siūlomų prekių charakteristikos, parametrai, jų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės kodas* | Gamintojas | Pastabos
1 |  | Vienkartinės medicinos pagalbos priemonės pakaitinei inkstų terapijai | 33141000-0
1.1 |  | Citratinės antikoaguliacijos magistralių rinkinys |  | Sterilus, apirogeniškas magistralių rinkinys, skirtas nuolatinei pakaitinei inkstų terapijai: hemofiltracijai, hemodializei , hemodiafiltracijai (CVVHDF), ultrafiltracijai (SCUF), plazmos mainams, hemoperfuzijai ir ekstrakorporiniam anglies dioksido šalinimui. Naudojamas su citrato antikoaguliacijos sistema. Rinkinys sukomplektuotas su arterine, venine, ultrafiltracijos ir infuzijos linijomis. Rinkinyje privaloma iš anksto prijungtos citrato ir kalcio magistralės, šildytuvo maišelis, 2 l atliekų surinkimo maišas. Filtro prijungimas per moterišką pasukamą jungtį. | vnt. | 450 | 123 | 5 | 55350 | 58117.5 |  | 0 |  | 0
1.2 |  | Heparininės antikoaguliacijos magistralių rinkinys |  | Sterilus, apirogeniškas magistralių rinkinys, skirtas nuolatinei pakaitinei inkstų terapijai: hemofiltracijai, hemodializei, hemodiafiltracijai, ultrafiltracijai, plazmos mainams, hemoperfuzijai ir ekstrakorporiniam anglies dioksido šalinimui. Naudojamas su heparino antikoaguliacijos sistema. Rinkinys sukomplektuotas su arterine, venine, ultrafiltracijos ir infuzijos linijomis. Rinkinyje privaloma heparino magistralė, šildytuvo maišelis, 2 l atliekų surinkimo maišas. Filtro prijungimas per moterišką pasukamą jungtį. | vnt. | 60 | 123 | 5 | 7380 | 7749 |  | 0 |  | 0
1.3 |  | Hemofiltras 0.3 m² pavišiaus ploto su dializato jungtimis su moterišku „luer lock“ tipo fiksatoriumi |  | Sterilus, apirogeniškas hemofiltras su 0,3 m² ploto didelio pralaidumo „Purema®“ DIAPES tipo tuščiavidurių kapiliarų membrana. Skirtas nuolatinei pakaitinei inkstų terapijai (CRRT) procedūroms – hemofiltracijai, hemodializei, hemodiafiltracijai, ultrafiltracijai, plazmos mainams, hemoperfuzijai ir kitoms ekstrakorporinėms terapijoms. Hemofiltras turi moteriško tipo Luer Lock filtrato ir dializato jungtis bei sukamo užrakto kraujo jungtis. | vnt. | 60 | 127 | 5 | 7620 | 8001 |  | 0 |  | 0
1.4 |  | Hemofiltras 0,7 m² pavišiaus ploto su dializato jungtimis su moterišku „luer lock“ tipo fiksatoriumi |  | Sterilus, apirogeniškas hemofiltras su 0,7 m² ploto didelio pralaidumo „Purema®“ DIAPES tipo tuščiavidurių kapiliarų membrana. Skirtas nuolatinei pakaitinei inkstų terapijai (CRRT) procedūroms – hemofiltracijai, hemodializei, hemodiafiltracijai, ultrafiltracijai, plazmos mainams, hemoperfuzijai ir kitoms ekstrakorporinėms terapijoms. Hemofiltras turi moteriško tipo Luer Lock filtrato ir dializato jungtis bei sukamo užrakto kraujo jungtis. | vnt. | 90 | 137 | 5 | 12330 | 12946.5 |  | 0 |  | 0
1.5 |  | Hemofiltras 0.9 m² pavišiaus ploto su dializato jungtimis su moterišku „luer lock“ tipo fiksatoriumi |  | Sterilus, apirogeniškas hemofiltras su 0,9 m² ploto didelio pralaidumo „Purema®“ DIAPES tipo tuščiavidurių kapiliarų membrana. Skirtas nuolatinei pakaitinei inkstų terapijai (CRRT) procedūroms – hemofiltracijai, hemodializei, hemodiafiltracijai, ultrafiltracijai, plazmos mainams, hemoperfuzijai ir kitoms ekstrakorporinėms terapijoms. Hemofiltras turi moteriško tipo Luer Lock filtrato ir dializato jungtis bei sukamo užrakto kraujo jungtis. | vnt. | 90 | 137 | 5 | 12330 | 12946.5 |  | 0 |  | 0
1.6 |  | Hemofiltras 1,2 m² pavišiaus ploto su dializato jungtimis su moterišku „luer lock“ tipo fiksatoriumi |  | Sterilus, apirogeniškas hemofiltras su1,2 m² ploto didelio pralaidumo „Purema®“ DIAPES tipo tuščiavidurių kapiliarų membrana. Skirtas nuolatinei pakaitinei inkstų terapijai (CRRT) procedūroms – hemofiltracijai, hemodializei, hemodiafiltracijai, ultrafiltracijai, plazmos mainams, hemoperfuzijai ir kitoms ekstrakorporinėms terapijoms. | vnt. | 90 | 137 | 5 | 12330 | 12946.5 |  | 0 |  | 0
1.7 |  | Hemofiltras 1,5 m² pavišiaus ploto su dializato jungtimis su moterišku „luer lock“ tipo fiksatoriumi |  | Sterilus, apirogeniškas hemofiltras su 1,5 m² ploto didelio pralaidumo „Purema®“ DIAPES tipo tuščiavidurių kapiliarų membrana. Skirtas nuolatinei pakaitinei inkstų terapijai (CRRT) procedūroms – hemofiltracijai, hemodializei, hemodiafiltracijai, ultrafiltracijai, plazmos mainams, hemoperfuzijai ir kitoms ekstrakorporinėms terapijoms. Hemofiltras turi moteriško tipo Luer Lock filtrato ir dializato jungtis bei sukamo užrakto kraujo jungtis. | vnt. | 90 | 137 | 5 | 12330 | 12946.5 |  | 0 |  | 0
1.8 |  | Hemofiltras 0,6 m² pavišiaus ploto su dializato jungtimis su Hansen tipo fiksatoriumi |  | Sterilus, apirogeniškas hemofiltras su 0,6 m² ploto didelio pralaidumo „Purema®“ DIAPES tipo tuščiavidurių kapiliarų membrana. Skirtas nuolatinei pakaitinei inkstų terapijai (CRRT) procedūroms – hemofiltracijai, hemodializei, hemodiafiltracijai, ultrafiltracijai, plazmos mainams, hemoperfuzijai ir kitoms ekstrakorporinėms terapijoms. Filtrato ir dializato jungtys – „Hansen“ tipo. | vnt. | 30 | 137 | 5 | 4110 | 4315.5 |  | 0 |  | 0
1.9 |  | Plazmos filtras 0.05 m2 pavišiaus ploto |  | Sterilus, apirogeniškas vienkartinio naudojimo plazmafiltras su „Versatile-PES®“ tipo tuščiavidurių kapiliarų membrana, 0.05 m² filtracijos ploto, skirtas plazmai atskirti. Kraujo jungtys – sukamasis užraktas, filtrato jungtys – moteriško tipo Luer, dializato jungtys – Hansen tipo. Sterilizuotas ETO arba beta spinduliais. | vnt. | 30 | 139 | 5 | 4170 | 4378.5 |  | 0 |  | 0
1.10 |  | Plazmos filtras 0.10 m2 pavišiaus ploto |  | Sterilus, apirogeniškas vienkartinio naudojimo plazmafiltras su „Versatile-PES®“ tipo tuščiavidurių kapiliarų membrana, 0.10 m² filtracijos ploto, skirtas plazmai atskirti. Kraujo jungtys – sukamasis užraktas, filtrato jungtys – moteriško tipo Luer, dializato jungtys – Hansen tipo. Sterilizuotas ETO arba beta spinduliais. | vnt. | 30 | 139 | 5 | 4170 | 4378.5 |  | 0 |  | 0
1.11 |  | Plazmos filtras 0.20 m2 pavišiaus ploto |  | Sterilus, apirogeniškas vienkartinio naudojimo plazmafiltras su „Versatile-PES®“ tipo tuščiavidurių kapiliarų membrana, 0.20 m² filtracijos ploto, skirtas plazmai atskirti ekstrakorporinės terapijos metu. Kraujo jungtys – sukamasis užraktas, filtrato jungtys – moteriško tipo Luer, dializato jungtys – Hansen tipo. Sterilizuotas ETO arba beta spinduliais. Sterilus, apirogeniškas vienkartinio naudojimo plazmafiltras su „Versatile-PES®“ tuščiavidurių kapiliarų membrana, 0.20 m² filtracijos ploto, skirtas plazmos atskyrimui ekstrakorporinės terapijos metu. Kraujo jungtys – sukamasis užraktas, filtrato jungtys – moteriško tipo Luer, dializato jungtys – Hansen tipo. Sterilizuotas ETO arba beta spinduliais. | vnt. | 30 | 147 | 5 | 4410 | 4630.5 |  | 0 |  | 0
1.12 |  | Plazmos filtras 0.40 m2 pavišiaus ploto |  | Sterilus, apirogeniškas vienkartinio naudojimo plazmafiltras su „Versatile-PES®“ tipo tuščiavidurių kapiliarų membrana, 0.40 m² filtracijos ploto, skirtas plazmai atskirti ekstrakorporinės terapijos metu. Kraujo jungtys – sukamasis užraktas, filtrato jungtys – moteriško tipo Luer, dializato jungtys – Hansen tipo. Sterilizuotas ETO arba beta spinduliais. | vnt. | 18 | 147 | 5 | 2646 | 2778.3 |  | 0 |  | 0
1.13 |  | Plazmos filtras 0.60 m2 pavišiaus ploto |  | Sterilus, apirogeniškas vienkartinio naudojimo plazmafiltras su „Versatile-PES®“ tipo tuščiavidurių kapiliarų membrana, 0.60 m² filtracijos ploto, skirtas plazmai atskirti ekstrakorporinės terapijos metu. Kraujo jungtys – sukamasis užraktas, filtrato jungtys – moteriško tipo Luer, dializato jungtys – Hansen tipo. Sterilizuotas ETO arba beta spinduliais. | vnt. | 18 | 147 | 5 | 2646 | 2778.3 |  | 0 |  | 0
1.14 |  | Plazmos filtras 0.70 m2 pavišiaus ploto |  | Sterilus, apirogeniškas vienkartinio naudojimo plazmafiltras su „Versatile-PES®“ tipo tuščiavidurių kapiliarų membrana, 0.70 m² filtracijos ploto, skirtas plazmai atskirti ekstrakorporinės terapijos metu. Kraujo jungtys – sukamasis užraktas, filtrato jungtys – moteriško tipo Luer, dializato jungtys – Hansen tipo. Sterilizuotas ETO arba beta spinduliais. | vnt. | 36 | 147 | 5 | 5292 | 5556.6 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Viso 1 pirkimo dalis |  |  |  |  | 147114 | 154469.7 |  | 0 |  | 0
Dėl 1 pirkimo dalies |  | Aparato pakaitinei inkstu terapijai panauda (laimėtojas 1 pirkimo dalies turi pateikti aparatą panaudai) |  | Terapijos režimai (heparinas + citratas): Suaugusiųjų CVVH, CVVHD, CVVHDF, SCUF, TPE, HP, ECCO2R, ECCO2R + HF Pediatrinis CVVH, CVVHD, CVVHDF, SCUF, TPE, HP, ECCO2R, ECCO2R + HF. Siurblys: Kraujo siurblys - srauto greitis 5–400 ml/min. Filtrato siurblys - srauto greitis 60–10.000 ml/h. Dializato siurblys - srauto greitis 60–10.000 ml/h. Pakaitinio tirpalo siurblys - srauto greitis 60–10.000 ml/h. Švirkšto siurblys - srauto greitis 0,5–15 ml/h. Naudojamas švirkštas: 20, 30 ir 50 ml vienkartinis švirkštas. Citrato siurblys - srauto greitis 1–1000 ml/h. Kiti komponentai: Kraujavimo jutiklio jautrumas t.b. > kraujo kūnelių koncentracija 0,15 %. Įtekėjimo slėgio jutiklio ribos: -500–500 mmHg. Veninio slėgio jutiklio ribos: -500–500 mmHg. Filtrato slėgio jutiklio ribos: -500–500 mmHg. Arterinio slėgio jutiklio ribos: -500–500 mmHg. Dializato šildytuvo ribos: 33–39 °C. Pakaitinio tirpalo šildytuvo ribos: 33–39 °C. Ekrano dydis ne mažiau 10,4 colio ir programinės įrangos atnaujinimas per USB laikmeną arba CF kortelę. Oro jutiklio jautrumas ne daugiau kaip 0,01 ml esant 10 ml/min. Citrato svarstyklės: svoris maks. 2kg. Ultrafiltracijos svarstyklės: svoris maks. 15kg. Pakaitinio tirpalo (dializato) svarstyklės: svoris maks. 15kg. Akumuliatorius veikimo laikas ne mažiau 15 min. ( kraujo atstatymui ). Nominali įtampa 115 ÷ 230 VAC. Aparatas turi būti mobilus, bendras aparato svoris ne didesnis kaip 65 kg. | vnt. | 1
2 |  | Oksigenatorius ECMO vaikams | 33186100-8 | Oksigenatorius A.L.ONE™ tipo ECMO vaikams. Sterilus, apirogeniškas 30 dienų naudojimo ECMO modulis vaikams su PMP membrana ir visiška fosforilcholino (PC) danga, be heparino. Kraujo srautas 0.3–4.0 l/min, paviršius 1.35 m², pirminis tūris 190 ml, šilumokaitis 0.08 m², jungtys 3/8”. | vnt. | 6 | 1580 | 5 | 9480 | 9954
3 |  | Skysčių drenažo maišas | 33141610-9 | Maišai panaudoto skysčio ekstrakorporaliniam gydymui surinkimui | vnt. | 1800 | 7.5 | 5 | 13500 | 14175
[6 empty] | 2929 |  | Viso: | 170094 | 178598.7 | Viso: | 0 |  | 0