Supaprastinto atviro konkurso sąlygų
2  priedas

BAGAŽO SAUGUMO KONTROLĖS  PRIETAISŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR REMONTO  PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. [bookmark: _Hlk205473806]Pirkimo objektas: Bagažo saugumo kontrolės prietaisų techninės priežiūros ir remonto paslaugos (toliau – Paslaugos).

1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1.1. [bookmark: _Hlk211428413][bookmark: _Hlk211427040]Bagažo saugumo kontrolės rentgeno prietaisų techninės priežiūros paslaugos apima:
1.1.1 bagažo saugumo kontrolės rentgeno prietaisų privalomąją techninę apžiūrą ir profilaktiką pagal nurodytą paslaugų teikimo periodiškumą;
1.1.2 bagažo saugumo kontrolės rentgeno prietaisų techninę priežiūrą pagal gamintojų techninės priežiūros reikalavimus šiai įrangai;
1.1.3 defektinio akto surašymą, atlikus patikrą, nurodant rekomendacijas dėl atskirų detalių keitimo, remonto darbų;
1.1.4 Paslaugų pirkėjo darbuotojų konsultavimą bagažo saugumo kontrolės rentgeno prietaisų eksploatavimo ir techninės priežiūros klausimais.
1.2. Įrenginių detalės turi būti įrenginio gamintojo originalios detalės, tinkamos konkrečiam įrenginiui. Neoriginalios ar nepatvirtintos detalės gali būti naudojamos tik Paslaugų pirkėjui patvirtinus, kad siūlomos detalės tinkamos. Keičiamos detalės turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai nurodyta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalies 1 punkte. Paslaugų teikėjas į paslaugų teikimo vietą atvyksta bei paslaugų atlikimui reikalingas medžiagas pristato savo transportu.
1.3. Paslaugų teikėjas atsako už savo darbuotojų saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos taisyklių, aplinkosaugos ir higienos normų reikalavimų laikymąsi, teikiant paslaugas bei likviduojant avarijas perkančiosios organizacijos teritorijoje.
1.4. Paslaugos teikėjas paskiria atsakingą asmenį už paslaugų organizavimą, kokybę bei kontrolę ir savo darbuotojus aprūpina darbo įrankiais ir saugos priemonėmis.
1.5. Techninės priežiūros ir remonto paslaugos bus teikiamos su Paslaugų pirkėjo paskirto atsakingo asmens priežiūra.

2. TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PERIODIŠKUMAS 

	Eil. Nr.
	Paslaugų pavadinimas
	Prietaisų skaičius
	Periodiškumas

	1
	2
	3
	4

	1
	Rentgeno aparato tunelio ir jo vidaus vizualinis patikrinimas ir  valymas
	6
	










1 kartas per metus
(3 kartai per 36 mėnesius)



	2
	Įrangos elektros maitinimo kabelių patikrinimas
	6
	

	3
	Vidinių signalinių kabelių ir sujungimų tarp jų tikrinimas
	6
	

	4
	Elektros maitinimo bloko testavimas, išėjimo įtampų testavimas, jų verčių reguliavimas
	6
	

	5
	Rentgeno aparato aušinimo sistemos veikimo tikrinimas
	6
	

	6
	Rentgeno aparato įspėjamųjų signalų testavimas
	6
	

	7
	Rentgeno aparato avarinio atjungimo mygtukų veikimo patikrinimas
	6
	

	8
	Valdymo klaviatūros mygtukų ir juos įspėjamųjų signalų testavimas
	6
	

	9
	Vaizdo monitoriaus veikimo testavimas ir parametrų koregavimas
	6
	

	10
	Tunelio foto daviklių testavimas, sureguliavimas
	6
	

	11
	Rentgeno generatoriaus sandarumo patikrinimas
	6
	

	12
	Transporterio darbo testavimas, juostos judėjimo patikrinimas ir reguliavimas tiesiogine ir atbuline eiga. 
	6
	

	13
	Rentgeno generatoriaus įjungimo foto daviklių testavimas, sureguliavimas
	6
	

	14
	Rentgeno generatoriaus įtampos bei srovės patikrinimas, generatoriaus valdiklio srovės ir įtampos testavimas, jų verčių pasiskirstymo grafiko analizavimas ir  koregavimas
	6
	

	15
	Rentgeno generatoriaus aukštos ir žemos energijos paskirstymo patikrinimas ir kalimacija (rentgeno spindulio kalibravimas)
	6
	

	16
	Diodų liniuočių  testavimas, derinimas
	6
	

	17
	Diodų liniuočių diodų srovių pasiskirstymo testavimas
	6
	

	18
	Pagrindinių rentgeno aparato vartotojo funkcijų testavimas
	6
	

	19
	Bendras įrenginio funkcionalumo patikrinimas skenuojant lagaminą su testo objektais
	6
	

	20
	Atliekami dozimetriniai matavimai, darbo vietos monitoringas 
	6
	



3. EKSPLOATUOJAMŲ BAGAŽO PATIKROS RENTGENO APARATŲ SĄRAŠAS LIETUVOS KALĖJIMŲ TARNYBOS PADALINIUOSE JŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ KIEKIAI BEI  PRELIMINARIOS REMONTO  PASLAUGŲ VALANDOS
	Eil.
Nr.
	Pavadinimas
	Modelis
	Vieta
	Techninės 
priežiūros paslaugos
(kiekis per 36 mėn.)
	Remonto paslaugų pirmos iškvietimo valandos
(preliminarus kiekis per 36 mėn.)

	Remonto paslaugų valandos
(preliminarus kiekis per 36 mėn.)

	1.

	Bagažo patikros rentgeno aparatas, Rapiscan 620XRh 
(6174318)
	X-ray tube (Q10301)
	Alytaus kalėjimas, Ulonų g. 8A, Alytus, Lietuva, LT-62505
	
3

	
1

	4

	2.
	Bagažo patikros rentgeno aparatas, Rapiscan 620XRh (6174319)
	SA17-39-29 (Q9557)
	Šiaulių kalėjimas, Trakų g. 10, Šiauliai, Lietuva, LT-76286
	3

	1

	4


	3.
	Bagažo patikros rentgeno aparatas, Rapiscan 620XR HP (6180107)
	SA17-51-03 (Q11047)
	Panevėžio kalėjimas, P. Puzino g. 12, Panevėžys, Lietuva, LT-35169
	3

	1

	4


	4.
	Bagažo patikros rentgeno aparatas, Rapiscan 620XH (6174320)
	SA17-39-32 (Q10032)
	Pravieniškių 1-asis kalėjimas, Pravieniškių g. 5, Pravieniškių k., Lietuva, LT-56369
	
3

	1
	
4


	5.
	Bagažo patikros rentgeno aparatas, Rapiscan 620XRh (6180108)
	X-ray tube (Q10974)
	Pravieniškių 2-asis kalėjimas, Pravieniškių g. 57, Pravieniškių k., Kaišiadorių rajono savivaldybė, Lietuva, LT-56371
	3
	1
	4

	6.
	Bagažo patikros rentgeno aparatas, Rapiscan 
620XRW (6125103)
	X-ray tube (TA55130 BG-55)
	Šiaulių kalėjimas, Trakų g. 10, Šiauliai, Lietuva, LT-76286
	3
	1
	
4





_______________________
