## Pasiūlymas ir TS
1.1. REAGENTAI, EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS HEMATOLOGINIŲ BENDRO KRAUJO TYRIMŲ, C REAKTYVAUS BALTYMO IR ERITROCITŲ NUSĖDIMO GREIČIO TYRIMŲ ATLIKIMUI SU ĮRANGA PANAUDAI
Eil. Nr. | Tyrimų pavadinimai / Reagentų / eksploatacinių medžiagų / papildomų priemonių pavadinimai | Maksimalus tyrimų skaičius (kuris apima raportuotus tyrimus, bet neapima kontrolinių tyrimų) per 60 mėnesių Tiekėjai, skaičiuodami siūlomus prekių kiekius, turi įvertinti, kad keliamųjų metų 1 papildoma diena neturi būti įskaičiuojama (t. y., laikoma, kad vienerius metus sudaro 365 dienos) | Reagento / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės apibūdinimas | Siūlomas mato vienetas | Siūlomas kiekis mato vienetais (stulpelyje Nr. 3 nurodytam maksimaliam tyrimų skaičiui) | Siūloma pakuotė (t. y. pakuotės sudėtis) | Siūlomos pakuotės įkainis, Eur be PVM | PVM tarifas (taikomas pakuotei) (%) | PVM dydis (taikomas pakuotei) (Eur) | Siūlomos pakuotės įkainis, Eur su PVM | Bendra pakuočių kaina Eur be PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Reagentai bendro kraujo tyrimo (BKT) su leukocitų diferencijavimu į 5 dalis nustatymui | 69000
2. | Reagentai C reaktyvaus baltymo (CRB) nustatymui* | 27000
3. | Reagentai eritrocitų nusėdimo greičio (ENG) nustatymui* | 10000
4. | Kitos eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės (pildoma tik pagal poreikį)
4.1. | Tiekėjai, pildydami šią lentelę, jeigu yra toks poreikis, gali prie kiekvieno tyrimo išskirti pagrindinius reagentus, skirtus tik konkrečiam tyrimui atlikti, o eksploatacines medžiagas / papildomas priemones, naudojamas tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti, išskirti šioje vietoje, įterpiant papildomas eilutes.
...
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur be PVM: | [10 empty] | /pildo tiekėjas/
Bendras PVM Eur: | [10 empty] | /pildo tiekėjas/
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur su PVM: | [10 empty] | /pildo tiekėjas/
REIKALAVIMAI PREKĖMS / ĮRANGAI / KITI REIKALAVIMAI IR PASTABOS: 1. Tiekėjas 1.1 punkto lentelėje nurodytų tyrimų atlikimui turi pasiūlyti įrangą panaudai, kurios techniniai reikalavimai pateikti 1.2 punkto lentelėje. 2. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti. Pasiūlyme turi būti pateiktos visos tyrimams atlikti būtinos prekės: reagentai, eksploatacinės medžiagos bei papildomos priemonės nurodytam maksimaliam tyrimų kiekiui, kuris apima raportuotus tyrimus, bet neapima kontrolinių ir kalibracinių tyrimų, atlikti per 60 mėnesių. Kontroliniams matavimams turi būti pateiktos kontrolinės medžiagos ne mažiau 2 lygių, normalaus ir patologinio. Tyrimai atliekami kiekvieną dieną. Siūlomų prekių kiekio turi pakakti nurodytam maksimaliam tyrimų kiekiui atlikti per 60 mėnesių, atsižvelgiant į tyrimų skaičių ir reagentų, eksploatacinių medžiagų, papildomų priemonių galiojimo trukmę, atidarius pakuotę. Tiekėjai, skaičiuodami siūlomus prekių kiekius, turi įvertinti, kad keliamųjų metų 1 papildoma diena neturi būti įskaičiuojama (t. y., laikoma, kad vienerius metus sudaro 365 dienos). Perkančiajai organizacijai pasiūlymų vertinimo metu nustačius, kad tiekėjas įvertino ir nurodė ne visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti arba įvertino ir nurodė nepakankamus jų kiekius nurodytam maksimaliam tyrimų kiekiui atlikti, tiekėjo pasiūlymas bus atmetamas.
1.2. REIKALAVIMAI ĮRANGAI PANAUDAI
Eil. Nr. | Pavadinimas / techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai
1. | Automatinis analizatorius tyrimų atlikimui - 1 vnt. panaudai*. Gamintojas, modelis / tipas, pagaminimo metai, kilmės šalis: /pildo tiekėjas/. * Įrangos įsigijamas panaudos pagrindu, bet ne nuosavybės teise, kartu yra ir aplinkosauginis reikalavimas, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.5 punktu, kadangi perkančiajai organizacijai, pasibaigus sutarties galiojimui, grąžinus tiekėjui įrangą, jis kartu su gamintoju galės ją perdirbti ar panaudoti svarbiausias detales, todėl tai prisideda prie tvarios politikos įgyvendinimo.
1.1. | Analizatoriaus paskirtis | Automatinis hematologinių tyrimų analizatorius su galimybe atlikti bendrą kraujo tyrimą su leukocitų diferencijavimu į 5 dalis, C reaktyvaus baltymo* ir eritrocitų nusėdimo greičio* tyrimus iš to paties vieno mėginio. |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/
1.2. | Analizatoriaus charakteristika | Analizatorius su hematologinių automatizuotų bendro kraujo tyrimų su leukocitų diferencijavimu į ne mažiau kaip 5 dalis kartu su C reaktyvaus baltymo* ir ir eritrocitų nusėdimo greičio* nustatymo galimybe. Analizatorius turi būti su automatinio mėginių padavimo, naudojant stovelius vakuminiams mėgintuvėliams, ir rankinio mėginių padavimo iš kapiliarinio ar veninio kraujo mėginių funkcija (uždaro tipo mėginio padavimas). Automatinio mėginių padavimo tyrimo atveju tyrimai atliekami iš mėgintuvėlių su kamšteliais, rankinio padavimo metu tyrimai gali būti atliekami iš mėgintuvėlių su kamšteliais, arba atvirų mėgintuvėlių be kamštelių.
1.3. | Automatinis mėginių padavimas | Vienu metu prietaisas gali talpinti ne mažiau kaip 10 uždarų vakuuminių mėgintuvėlių/mėginių, kuriuos pats automatiškai pasiima ir ištiria be operatoriaus įsikišimo.
1.4. | Reikalavimai koplektacijai | Analizatorius turi būti sukomplektuotas su integruotu barkodų skaitytuvu reagentų ir mėginių barkodų nuskaitymui, visa programine įranga ir nepertraukiamu maitinimo šaltiniu.
1.5. | Mėginių tipai | Veninio kraujo su EDTA antikoaguliantu mėginiai, kapiliarinio kraujo su EDTA antikoaguliantu mėginiai.
1.6. | Reikalavimai C reaktyvaus baltymo tyrimui* | Tyrimo metodas - latekso dalelių imunonefelometrinis tyrimo metodas, imunoturbidimetrinis tyrimo metodas.*
1.7. | Mėginio tūris | BKT ≤ 25 mkl, BKT + CRB ≤ 34 mkl*, BKT + ENG + CRB ≤ 160 mkl*.
1.9. | Nustatomi parametrai (IVD - skirti in vitro diagnostikai) | Kraujas, ne mažiau kaip šie: leukocitai (WBC), eritrocitai (RBC), hemoglobinas (HGB), hematokritas (HCT), vidutinis eritrocitų tūris (MCV), vidutinis hemoglobino kiekis eritrocituose (MCH), vidutinė hemoglobino koncentracija eritrocituose (MCHC), eritrocitų tūrio pasiskirstymas (RDW-CV), eritrocitų dydžio pasiskirstymas (RDW-SD), trombocitai (PLT), vidutinis trombocitų tūris (MPV), neutrofilai (NE) (#, %), limfocitai (LY) (#, %), monocitai (MO) (#, %), eozinofilai (EO) (#, %), bazofilai (BA) (#, %), C reaktyvus baltymas (CRB)*, eritrocitų nusėdimo greitis (ENG)*. Visi šie parametrai turi būti skirti in vitro diagnostikai (IVD), o ne mokslo tikslams (angl. RUO - reaserch use only).
1.10. | Analizatoriaus našumas | Ne mažiau: bendras kraujo tyrimas (BKT) - ne mažiau 60 tyrimų / val., CRB - ne mažiau 30 tyrimų / val.*, BKT + CRB + ENG - ne mažiau 30 tyrimų / val.*
1.11. | Kokybės kontrolės rezultatų valdymas | Turi būti integruota kokybės kontrolės valdymo sistema: kontrolinių medžiagų tyrimo rezultatų pateikimas, peržiūra, analizė, Levey-Jennings grafikai, XB analizė, ataskaitų pateikimas ir analizė pagal nustatomus kriterijus kaip vidurkis, SD, CV.
1.12. | Rezultatų pateikimas | Turi būti rezultatų spausdinimo spausdintuvu ir grafinio rezultatų pateikimo ekrane galimybė.
1.13. | Reikalavimai integracijai į laboratorijos informacinę sistemą | Analizatorius turi turėti technines galimybes būti integruotas tiesiai ar per tarpinę informacinę sistemą į įstaigos informacinę sistemą ESIS. Duomenų apsikeitimas vykdomas, vadovaujantis HL7 arba ASTM standartu.
1.14. | Analizatoriaus būklė | Analizatorius turi būti naujas.
* žymėti tyrimai ir reikalavimai yra neprivalomi. Tai reiškia, jei siūlomu sprendimu negalima atlikti CRB ar ENG ar CRB ir ENG tyrimų, tuomet pasiūlymas neturi atitikti atitinkamų reikalavimų, o reagentai nesiūlomi atitinkamiems tyrimams ir toks pasiūlymas yra laikomas tinkamu.
1.3. TECHNINIAI PARAMETRAI, KURIE BUS VERTINAMI, TAIKANT KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKĮ Pasiūlymų vertinimo tvarkos aprašymas pateiktas konkretaus pirkimo sąlygų 3 priede "Pasiūlymų vertinimas"
Kokybės kriterijus | Techniniai parametrai |  |  | Tiekėjo siūlomi techniniai parametrai (šį stulpelį pildo tiekėjai pagal prie kiekvieno parametro stulpeliuose Nr. 2 ir Nr. 3 pateiktus paaiškinimus) |  |  |  | Vertinimo paaiškinimas
1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4
T1 | Siūlomas analizatorius bendro kraujo tyrimams yra tinkamas CRB (C reaktyvus baltymas) tyrimams atlikti ir kartu su pasiūlymu pateikti reagentai, jei reikalingi, tinkami CRB tyrimui atlikti, o jų kiekis yra pakankamas nurodytam CRB tyrimų kiekiui atlikti per 60 mėnesių laikotarpį – 19 balų. |  |  | /tiekėjas šiame langelyje nurodo siūlomo techninio parametro reikšmę/ |  |  |  | Tiekėjams bus skiriamas kokybės balas pagal konkretaus pirkimo sąlygų 3 priede "Pasiūlymų vertinimas" nustatytą vertinimo tvarką.
T2 | Siūlomas analizatorius bendro kraujo tyrimams yra tinkamas ENG (eritrocitų nusėdimo greitis) tyrimams atlikti ir kartu su pasiūlymu pateikti reagentai, jei reikalingi, tinkami ENG tyrimui atlikti, o jų kiekis yra pakankamas nurodytam ENG tyrimų kiekiui atlikti per 60 mėnesių laikotarpį – 9 balai. |  |  | /tiekėjas šiame langelyje nurodo siūlomo techninio parametro reikšmę/ |  |  |  | Tiekėjams bus skiriamas kokybės balas pagal konkretaus pirkimo sąlygų 3 priede "Pasiūlymų vertinimas" nustatytą vertinimo tvarką.
T3 | Siūlomu analizatoriumi ir reagentais nustatomi nebrandūs granuliocitai IG (arba IMG) (#, %), o jų paskirtis yra in vitro diagnostikai (IVD), o ne mokslo tikslams (angl. RUO - reaserch use only). – 2 balai. |  |  | /tiekėjas šiame langelyje nurodo siūlomo techninio parametro reikšmę/ |  |  |  | Tiekėjams bus skiriamas kokybės balas pagal konkretaus pirkimo sąlygų 3 priede "Pasiūlymų vertinimas" nustatytą vertinimo tvarką.