Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I pirkimo dalis - MOBILIOS ODONTOLOGINĖS SISTEMOS KOMPLEKTAS

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Būtinos charakteristikos ir reikalavimai | Atitikimas reikalaujamiems parametrams (nurodyti tikslius siūlomus parametrus su nuoroda į katalogo/ bukleto/brošiūros/ aprašymo puslapio Nr.*) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Įranga mobili, sudaryta iš transportuojamų dalių (lagaminas, vežimėlis ar kitas analogiškas sprendimas) | Būtina |  |
| 2. | Įranga pritaikyta transportavimui ratukais bei pernešama vieno asmens, turint ne mažiau kaip 2 rankenas ar kitą ergonomišką sprendimą | Būtina |  |
| 3. | Lagamine integruotos visos mobiliai odontologo darbo vietai reikalingos funkcijos – instrumentai (nurodyti 5 punkte), kompresorius, siurblys su skysčių surinkimo konteineriu, kojinis valdymo pedalas, vandens butelis. | Būtina |  |
| 4. | Lagamino svoris | Ne daugiau 12 kg. |  |
| 5. | Gydytojo instrumentai: - 3 funkcijų pūsteris (oras, vanduo, oras + vanduo); - Elektrinis mikrovariklis (su LED arba lygiaverte šviesa, apsisukimai iki ne mažiau kaip 40.000 aps./min.); - Ultragarsinis skaleris (su LED arba lygiaverte šviesa); - Atsiurbimo žarna. | Būtina |  |
| 6. | Butelis švariam vandeniui, talpa ne mažiau kaip 0.75 l. | Būtina |  |
| 7. | Atsiurbėjo našumas ne mažiau kaip 300 l/min. | Būtina |  |
| 8. | Skysčių surinkimo konteineris | Talpa ne mažiau kaip 1 l. |  |
| 9. | Automatinė atsiurbimo apsauga nuo perpildymo | Būtina |  |
| 10. | Kojinis instrumentų valdymo pedalas | Būtina |  |
| 11. | Integruoto kompresoriaus garso lygis | Ne daugiau kaip 50 db. |  |
| 12. | Vežimėlio svoris | Ne daugiau kaip 8 kg. |  |
| 13. | Vežimėlis su ne mažiau kaip 2 ratukais | Būtina |  |
| 14. | Vežimėlio viduje turi būti ne mažiau kaip 4 lentynos priemonėms susidėti | Būtina |  |
| 15. | Komplekte pateikiamas nešiojamas LED arba lygiavertis šviestuvas | Būtina |  |
| 16. | LED arba lygiaverčio šviestuvo šviesos intensyvumas | Ne mažiau 70.000 liuksų matuojant 70 cm atstumu |  |
| 17. | LED arba lygiaverčio šviestuvo sensorinis valdymas | Būtina |  |
| 18. | LED arba lygiaverčio šviestuvo šviesos atkūrimo indeksas | Ne mažiau kaip 95 CRI |  |
| 19. | Kampiniai antgaliai, turi būti pateikiami 3 vienetai | Kampinis antgalis: 1) su vidiniu aušinimu ir vandens – oro mišinio padavimu; 2) perdavimo santykis 1:1; 3) grąžto fiksacija mygtuku; 4) sterilizuojamas; 5) su pašvietimu iš ne mažiau kaip 2 taškų; 6) atskiri purkštukai orui ir vandeniui, kiekvieno ne mažiau kaip po 3 vnt. |  |
| 20. | Greitinantys antgaliai, turi būti pateikiami 3 vienetai | Greitinantis antgalis: 1) su vidiniu aušinimu ir vandens – oro mišinio padavimu; 2) perdavimo santykis 1:5; 3) grąžto fiksacija mygtuku; 4) sterilizuojamas; 5) su pašvietimu iš ne mažiau kaip 2 taškų; 6) atskiri purkštukai orui ir vandeniui, kiekvieno ne mažiau kaip po 3 vnt. |  |
| 21. | CE sertifikatas / deklaracija pateikiama kartu su pasiūlymu | Būtina |  |
| 22. | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. | Būtina |  |

II pirkimo dalis - PLOMBŲ KIETINIMO LEMPA

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Būtinos charakteristikos ir reikalavimai | Atitikimas reikalaujamiems parametrams (nurodyti tikslius siūlomus parametrus su nuoroda į katalogo/ bukleto/brošiūros/ aprašymo puslapio Nr.*) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | LED arba lygiaverčio tipo | Būtina |  |
| 2. | Bangos ilgio diapazonas | 440-480 nm ribose |  |
| 3. | Ličio-jono baterija | Būtina |  |
| 4. | Ne mažiau kaip 2 kietinimo režimai: | - Pilno galingumo - Lėto starto |  |
| 5. | Garsiniai signalai | Pradėjus ir pabaigus švitinimą |  |
| 6. | Kroviklyje integruotas radiometras | Būtina |  |
| 7. | Kroviklyje indikatoriai rodantys baterijos įkrovimo lygį | Būtina |  |
| 8. | Garsinė senkančios baterijos indikacija | Būtina |  |
| 9. | Su senkančia baterija galimybė dar atlikti ne mažiau kaip 5 kietinimo ciklus | Būtina |  |
| 10. | Šviesolaidžio skersmuo | Ne daugiau kaip 8 mm |  |
| 11. | Išsikrovusios baterijos pakrovimo trukmė | Ne daugiau kaip 2 valandos |  |
| 12. | CE sertifikatas / deklaracija pateikiama kartu su pasiūlymu | Būtina |  |
| 13. | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. | Būtina |  |

III pirkimo dalis - MOBILI ODONTOLOGO KĖDĖ

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Būtinos charakteristikos ir reikalavimai | Atitikimas reikalaujamiems parametrams (nurodyti tikslius siūlomus parametrus su nuoroda į katalogo/ bukleto/brošiūros/ aprašymo puslapio Nr.*) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sulankstoma | Būtina |  |
| 2. | Nešiojama ir vežiojama ant ne mažiau kaip 2 ratukų | Būtina |  |
| 3. | Svoris | Ne daugiau kaip 20 kg |  |
| 4. | Maksimalus paciento svoris | Ne mažiau kaip 150 kg |  |
| 5. | Dvigubos artikuliacijos galvos atlošas | Būtina |  |
| 6. | Reguliuojama kojų ir nugaros padėtis | Būtina |  |
| 7. | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. | Būtina |  |

IV pirkimo dalis - GYDYTOJO KĖDUTĖ

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Būtinos charakteristikos ir reikalavimai | Atitikimas reikalaujamiems parametrams (nurodyti tikslius siūlomus parametrus su nuoroda į katalogo/ bukleto/brošiūros/ aprašymo puslapio Nr.*) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nešiojama, krepšys komplekte | Būtina |  |
| 2. | Svoris | Ne daugiau kaip 6 kg |  |
| 3. | Reguliuojamas aukštis ne blogiau kaip 55-65 cm ribose | Būtina |  |
| 4. | Sėdimoji dalis apvali | Būtina |  |
| 5. | Galimybė prikomplektuoti nugaros atlošą | Būtina |  |
| 6. | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. | Būtina |  |

V pirkimo dalis - MOBILAUS DANTŲ RENTGENO APARATAS

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Būtinos charakteristikos ir reikalavimai | Atitikimas reikalaujamiems parametrams (nurodyti tikslius siūlomus parametrus su nuoroda į katalogo/ bukleto/brošiūros/ aprašymo puslapio Nr.*) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mobilus dantų rentgeno aparatas |  |  |
| 1.1 | Nešiojamas (ne stumdomas) | Būtina |  |
| 1.2 | Ant tubuso skaidrus apsauginis stiklas, apsaugai nuo rentgeno spinduliuotės arba lygiavertis sprendimas | Būtina |  |
| 1.3 | Rentgeno vamzdis be alyvos aušinimui | Būtina |  |
| 1.4 | Autonominė, pakraunama baterija | Būtina |  |
| 1.5 | Vamzdžio įtampa | Ne mažiau nei 65 kV |  |
| 1.6 | Vamzdžio srovė | Ne mažiau nei 2.5 mA |  |
| 1.7 | Židinio dėmė | Ne daugiau nei 0,4 mm |  |
| 1.8 | Rentgeno aparato svoris | Ne daugiau nei 3 kg |  |
| 1.9 | Automatinis parametrų nustatymas | Pasirinkus dantų grupę |  |
| 1.10 | Galimybė reguliuoti parametrus rankiniu būdu | Būtina |  |
| 1.11 | Rentgeno spinduliuotės laukas | Ne mažiau nei 60 mm apskritimas |  |
| 1.12 | CE sertifikatas / deklaracija pateikiama kartu su pasiūlymu | Būtina |  |
| 1.13 | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. | Būtina |  |

VI pirkimo dalis - APEKSO LOKATORIUS

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Būtinos charakteristikos ir reikalavimai | Atitikimas reikalaujamiems parametrams (nurodyti tikslius siūlomus parametrus su nuoroda į katalogo/ bukleto/brošiūros/ aprašymo puslapio Nr.*) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nešiojamas su AA arba AAA tipo baterijomis arba įkraunamas ličio jono akumuliatorius | Būtina |  |
| 2. | Tikslūs matavimai drėgname kanale | Būtina |  |
| 3. | LCD arba lygiavertis spalvotas ekranas | Būtina |  |
| 4. | Matmenys | Ne daugiau 12 x 12 x 12 cm |  |
| 5. | Komplektacija ne mažiau kaip: | - Laidas 1 vnt. - Adatėlės laikiklis 3 vnt. - Lūpinis kontaktas 5 vnt. - Pradinis baterijų komplektas; - Testeris. |  |
| 6. | Pasitikrinimo funkcija su testerio pagalba | Būtina |  |
| 7. | Automatinis išsijungimas ne vėliau kaip po 10 minučių nenaudojimo | Būtina |  |
| 8. | CE sertifikatas / deklaracija pateikiama kartu su pasiūlymu | Būtina |  |
| 9. | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. | Būtina |  |

Pastaba*. Siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, tiekėjas privalo pateikti siūlomos prekės gamintojo katalogą/ bukletą/brošiūrą, kuriame būtų nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.