## Sheet1
Dalies numeris | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Mato vnt. kaina Eur be PVM | Siūlomos prekės pavadinimas, Ref kodas | Pastabos, dėl techninės specifikacijos
1 | Svetimkūnių ištraukimo žnyplės iš kvėpavimo takų
1 | Svetimkūnių ištraukimo žnyplės iš kvėpavimo takų | vnt. | 40
1 | Sterilios, vienkartinio naudojimo; Griebiančioji dalis žiurkės dantų tipo, atsidarymo plotis ne mažesnis nei 3,8 mm; Darbinis ilgis ne trumpesnis nei 120 cm; Minimalus darbui tinkamo endoskopinio instrumento kanalo skersmuo 2,0 mm.
2 | "Karštos" biopsinės žnyplės, 2,8 mm kanalui
2 | "Karštos" biopsinės žnyplės, 2,8 mm kanalui | vnt. | 80
2 | Sterilios, vienkartinio naudojimo; Hibridinio tipo – kaip karštos biopsinės žnyplės ir kaip koaguliacijos elektrodas; Žnyplių kaušeliai perforuoti, aligatoriaus tipo kraštais, pasisukantys šoninei biopsijai paimti; Darbinis vamzdelio ilgis 220 - 230 cm; Minimalus darbui tinkamo endoskopinio instrumento kanalo skersmuo 2,8 mm.
3 | Elektrochirurginis peilis kvėpavimo takams, tinkamas darbui su Olympus generatoriumi arba lygiavertis aparatas teikiamas Ligoninei panaudai
3 | Elektrochirurginis peilis kvėpavimo takams | vnt. | 20
3 | Sterilus, vienkartinio naudojimo; Darbinis ilgis 160 – 170 cm; Peilio darbinis ilgis 1,9 - 2,1 mm, burbuliuko formos galiuko storis 0,28 - 0,31 mm, peilį galima nustatyti dvejose padėtyse; Integruota švirkštimo sistema – galima fiziologinį tirpalą įšvirkšti tiesiai per instrumentą; Minimalus darbui tinkamo endoskopinio instrumento kanalo skersmuo 2,8 mm.
4 | Bronchoskopų kanalų valymo šepetėlis
4 | Bronchoskopų kanalų valymo šepetėlis | vnt. | 200
4 | Vienkartinis; Skirtas valyti endoskopinius instrumentus, kurių vidinės dalies plotis 2,0 - 3,2 mm; Darbinis ilgis 94 – 110 cm, atsparus persilenkimui; Dviejų darbinių galų, su šereliais; Individualiai supakuotas.
5 | Biopsinės žnyplės bronchų endoskopijoms
5 | Tinkančios darbui 2 mm skersmens kanale | vnt. | 80
5 | Sterilios, vienkartinio naudojimo; Žnyplių kaušeliai ovalūs lygiais kraštais arba aligatoriaus nasrų tipo, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį; Kaušeliai perforuoti, pasisukantys šoninei biopsijai paimti; Su adata arba be jos; Darbinis vamzdelis dengtas, palengvinantis įvedimą, ilgis 100 – 120 cm; Tinkamos darbui min. 2 mm skersmens endoskopo kanale.
6 | Elektrochirurginis trikampis peilis 2,8 mm kanalui, tinkamas darbui su Olympus generatoriumi arba lygiavertis aparatas teikiamas Ligoninei panaudai
6 | Elektrochirurginis trikampis peilis 2,8 mm kanalui, tinkamas darbui su Olympus generatoriumi arba lygiavertis aparatas teikiamas Ligoninei panaudai | vnt. | 5
6 | Sterilus, vienkartinio naudojimo; Darbinis ilgis 165 ± 1 cm; Peilio darbinis ilgis 4,5 ± 0,1 mm; Peilio tipas – trikampio formos elektrodas; Minimalus darbui tinkamo endoskopinio instrumento kanalo skersmuo 2,8 mm.
7 | Elektrochirurginis kabliuko formos peilis be apiplovimo 2,8 mm kanalui, tinkamas darbui su Olympus generatoriumi arba lygiavertis aparatas teikiamas Ligoninei panaudai
7 | Elektrochirurginis kabliuko formos peilis be apiplovimo 2,8 mm kanalui, tinkamas darbui su Olympus generatoriumi arba lygiavertis aparatas teikiamas Ligoninei panaudai | vnt. | 5
7 | Sterilus, vienkartinio naudojimo; Darbinis ilgis 165 ± 1 cm; Peilio darbinis ilgis 4,5 ± 0,1 mm; Peilis su L formos kabliuku, kabliuko ilgis 1,3 ± 0,01 mm; turi pasukimo ir fiksavimo funkciją; Nėra integruotos švirkštimo sistemos; Minimalus darbui tinkamo endoskopinio instrumento kanalo skersmuo 2,8 mm.
8 | Lankstus endoskopinis trokaras pleuroskopijoms
8 | Lankstus endoskopinis trokaras pleuroskopijoms | vnt. | 10
8 | Sterilus, vienkartinis; Darbinis ilgis 60 ± 1 mm; skersmuo 8 ± 0,1 mm; pravedėjas atrauminis.