## 9378_Anest.RITS
VšĮ VUL Santaros klinikos
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
VMPP Anestezijos ir RITS II dalis
1 .Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimams. CE ženklinimas.
2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
3. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – nuspalvinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.
5. * Prekių kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
Eil. Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Charakteristikos, parametrai | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge* | Siūloma parametro reikšmė (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę) | Vnt. įkainis Eur be PVM | PVM tarifas ٪ | Kaina Eur be PVM | PVM suma, EUR | Kaina Eur su PVM | Planuojama maksimali pirkimo suma Eur su PVM | BVPŽ kodas | Pastabos
1 | Spinalinė adata Nr. 1 | Vienkartinė, sterili, pieštuko formos galu 75-130 mm ilgio, 25G. | Vnt. | 500 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1312.5 | 33141320-9
2 | Spinalinė adata Nr. 2 | Vienkartinė, sterili, pieštuko formos galu 75-130 mm ilgio, 26G. | Vnt. | 500 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1365 | 33141320-9
3 | Spinalinė adata Nr. 3 | Vienkartinė, skaidria iš visų pusių prizmės formos jungtimi su likvoro indikatoriumi, kuris gerai matomas visose plokštumose, pieštuko formos galu 75-130mm ilgio, 27G. | Vnt. | 1000 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3097.5 | 33141320-9
4 | Spinalinė adata Nr. 4 | Vienkartinė, sterili, 18-20 cm ilgio, 22G storio, „Chiba“ arba "Quincke" tipo nuožulnia nuopjova | Vnt. | 300 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 614.25 | 33141320-9
5 | Spinalinė adata Nr. 5 | Vienkartinė, sterili, 9-10 cm, 22G storio, „Chiba“ arba "Quincke" tipo nuožulnia nuopjova | Vnt. | 100 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 73.5 | 33141320-9
6 | Adata nervinių rezginių anestezijai Nr. 1 | Adata 25mm/22G periferinių nervų/nervinių rezginių blokadai. Sterili, vienkartinė. Izoliuota metalinė adata 30 laips. nuopjova, su taškiniu elektrodu, laidu stimuliatoriui prijungti ir prailginimo linija. | Vnt. | 300 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1669.5 | 33141320-9
7 | Adata nervinių rezginių anestezijai Nr. 2 | Adata 50mm/22G periferinių nervų/nervinių rezginių blokadai. Sterili, vienkartinė. Izoliuota metalinė adata ne mažiau 28 laipsnių nuopjova, su taškiniu elektrodu, laidu stimuliatoriui prijungti ir prailginimo linija. | Vnt. | 800 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4956 | 33141320-9
8 | Adata nervinių rezginių anestezijai Nr. 3 | Adata 100mm/21G periferinių nervų/nervinių rezginių blokadai. Sterili, vienkartinė. Izoliuota metalinė adata ne mažiau 28 laipsnių nuopjova, su taškiniu elektrodu, laidu stimuliatoriui prijungti ir prailginimo linija. | Vnt. | 400 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2478 | 33141320-9
9 | Adata nervinių rezginių anestezijai Nr. 4 | Adata 80mm/22G, 30 laips. nuopjova, su nukreipikliu, periferinių nervų/nervinių rezginių blokadai. Sterili, vienkartinė. Izoliuota metalinė adata ne mažiau 22 laipsnių nuopjova, su taškiniu elektrodu, laidu stimuliatoriui prijungti ir prailginimo linija. | Vnt. | 25 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 154.875 | 33141320-9
10 | Spinalinė adata Nr. 6 | Vienkartinė, skaidria iš visų pusių prizmės formos jungtimi su likvoro indikatoriumi, kuris gerai matomas visose plokštumose, aštria nuopjova, 88-90 mm ilgio, 25 G. | Vnt. | 4000 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4830 | 33141320-9
11 | Spinalinė adata Nr. 7 | Vienkartinė, skaidria iš visų pusių prizmės formos jungtimi su likvoro indikatoriumi, kuris gerai matomas visose plokštumose,aštria nuopjova, 88-90 mm ilgio, 26 G. | Vnt. | 1500 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1811.25 | 33141320-9
12 | Spinalinė adata Nr. 8 | Vienkartinė, skaidria iš visų pusių prizmės formos jungtimi su likvoro indikatoriumi, kuris gerai matomas visose plokštumose, aštria nuopjova, 88-90 mm ilgio, 27 G. | Vnt. | 3000 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3622.5 | 33141320-9
13 | Spinalinė adata Nr. 9 | Vienkartinė, skaidria iš visų pusių prizmės formos jungtimi su likvoro indikatoriumi, kuris gerai matomas visose plokštumose, aštria nuopjova, 88-90 mm ilgio, 20 G. | Vnt. | 600 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 724.5 | 33141320-9
14 | Adata nervinių rezginių anestezijai Nr. 1 | Sterili, vienkartinė. 150 mm/ 18-21G. Izoliuota metalinė adata 15° arba 30° nuopjova, su taškiniu elektrodu, laidu stimuliatoriui prijungti ir prailginimo linija. | Vnt. | 30 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 220.5 | 33141320-9
15 | Adata nervinių rezginių anestezijai Nr. 2 | Sterili, echogeniška, stimuliuojanti, 4,9-5,0 cm ilgio, 22G storio, su stimuliatoriaus sujungimo laidu, su ilginimo vamzdeliu vaistų injekcijai. | Vnt. | 1200 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9072 | 33141320-9
16 | Adata nervinių rezginių anestezijai Nr. 3 | Sterili, echogeniška, stimuliuojanti, 9,8-11,0 cm ilgio, 20-22G storio, su stimuliatoriaus jungimo laidu, su ilginimo vamzdeliu vaistų injekcijai. | Vnt. | 150 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1134 | 33141320-9
17 | Radiodažnuminės destrukcijos adata | Vienkartinė, sterili, 14,8-15,2cm ilgio, 20G storio, 10mm aktyvus galas, lenktu galu, aštri. | Vnt. | 50 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 525 | 33141320-9
18 | Įžeminimo elektrodai | Vienkartiniai, RF-DGP-S tipo, skirti naudoti skausmo radiodažnuminės destrukcijos procedūroms, tinkantys “Radionics RFG-3C Plus” aparatui. | Vnt. | 300 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 378 | 33140000-3
19 | Epidurinė adata Nr. 1 | Vienkartinė, sterili, su “Tuohy” tipo nuopjova, 11,4-15,0cm ilgio, 18G storio, su gylio žymėjimu, su mandrenu, tiesiu galu. | Vnt. | 30 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 148.05 | 33141320-9
20 | Epidurinė adata Nr. 2 | Vienkartinė, sterili, su “Tuohy” tipo nuopjova, 9-10cm ilgio, 20G storio, su gylio žymėjimu, su mandrenu, tiesiu galu. | Vnt. | 665 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3149.9999 | 33141320-9
21 | Epidurinė adata Nr. 3 | Vienkartinė, sterili, su „Tuohy“ tipo nuopjova, 9-10 cm ilgio, 18G storio, su gylio žymėjimu, su mandrenu, tiesiu galu | Vnt. | 800 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3780 | 33141320-9
22 | Kiuvetės ACT tyrimui | ACT ( minus ) ir ACT ( plius ) kiuvetės ( užsakomos pagal poreikį ), skirtos kraujo krešėjimo kontrolei operacijų metu, tinkančios nešiojamam aparatui “Hemochron Signature Elite”. | Vnt. | 3000 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12285 | 33140000-3
23 | Pasyvus elektrodas | Pasyvus elektrodas tinkantis darbui su Cryo S Painless aparatu. Didys 10cm x 17 cm; nesterilūs, su putų sluoksniu, su hidrogeliu. | Vnt. | 250 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 33140000-3
24 | Rinkiniai netiesioginės kalorimetrijos vertinimui | 1. Paskirtis: vienkartinių priemonių rinkiniai netiesioginės kalorimetrijos procedūrai atlikti. 2. Vieną priemonių rinkinį turi sudaryti: a) Vienkartinio naudojimo srauto jutiklis – 1 vnt. b) Adapteris FiO2 matavimo linijos prijungimui prie DPV aparato – 1 vnt. c) Mėginių ėmimo linijos – 2 vnt. 3. Suderinamumas: siūlomos vienkartinio naudojimo priemonės turi būti suderinamos su gamintojo Cosmed, QNRG+ modelio monitoriumi. Kartu su pasiūlymu pateikti tai įrodančius dokumentus. | Vnt. | 50 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1239 | 33140000-3
25 | Rinkinys epiduralinei anestezijai | Sterilus, vienkartinis, adata metalinė 18G, su sparneliais ( kurie pritvirtinti prie adatos gamybos metų ), Tuohy tipo. Mažo pasipriešinimo plastikinis, permatomas 8±1 ml švirkštas, paraboline gradacija, antibakterinis filtras 0,2 mk (būtinas ženklinimas ant filtro korpuso), poliamido kateteris, rentgeno kontrastinis su ilgio atžymomis, 95-105 cm ilgio, užapvalintu galu su 3 šoninėm angomis, kateterio nukreipėjas „click“ tipo konektorius, filtro lipdukas. | Rink. | 3000 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17262 | 33140000-3
26 | Sistemos skirtos darbui su volumetrine “Infusomat Space” pompa | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 114759.75 | 33140000-3
26.1 | Sistema infuzinė skirta darbui su "Infusomat Space" volumetrine tūrine pompa | Vienkartinė, sterili, be latekso, ne trumpesnė 250cm., su silikoniniu segmentu, tinkamu įstatyti į pompos ( “BBraun” gamybos infuzinė pompa “Infusomat Space”) peristaltinį segmentą, lašų kamera, srovės reguliatorius, laisvos srovės užraktas, 15 mikronų filtras, su hidrofobiniu ir hidrofiliniu filtrais (airstop ir primestop funkcijos). | Vnt. | 50000 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 33140000-3
26.2 | Skysčių perpylimo sistema citotoksiniams vaistams | Vienkartinė, sterili, skirta citotoksinių vaistų naudojimui. Be polivinilchlorido, intralinijinio filtro porų dydis ne daugiau kaip 0,22µm. Su silikoniniu segmentu, turi tikti darbui su “Infusomat Space” volumetrine pompa, ne trumpesnė kaip 250 cm. | Vnt. | 2100 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 33140000-3
26.3 | Skysčių perpylimo sistema šviesai jautriems vaistams. | Vienkartinė, sterili i/v skysčių perpylimo sistema, tinkama šviesai jautriems vaistams. Tinkama darbui su “Infusomat Space” volumetrine pompa, ne trumpesnė kaip 250 cm. | Vnt. | 2000 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 33140000-3
26.4 | Sistema transfuzinė skirta darbui su "Infusomat Space" volumetrine tūrine pompa | Vienkartinė, sterili, be latekso, ne trumpesnė 250cm., su silikoniniu segmentu, tinkamu įstatyti į pompos ( “BBraun” gamybos infuzinė pompa “Infusomat Space”) peristaltinį segmentą, lašų kamera, srovės reguliatorius, laisvos srovės užraktas, 200 µm dalelių filtras, kurio plotas 11cm² | Vnt. | 10000 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 33140000-3
27 | Tracheostominis vamzdelis su vidinėmis kaniulėmis | Pagamintas iš medicininio poliuretano. Rentgeno kontrastinis ir supakuotas po vieną sterilioje pakuotėje. Be manžetės. Su autonomiškai išlenktu kaklo flangu, kuris juda dvejomis ašimis (vertikaliai ir horizontaliai), kas leidžia pacientui laisviau judėti nesukeliant spaudimo trachėjoje. Rinkinyje turi būti: Išorinis vamzdelis. 2 vidinės kaniulės su 15 mm konketoriais. Perforuotas obturatorius ir platus kaklo raištis. Galimybė rinktis iš dydžių: 7 dydis: vidinis diametras 7,0 mm, išorinis - 12,0 mm, ilgis 80,5 mm, vamzdelis lenktas 95° kampu. 8 dydis: vidinis diametras 8,0 mm, išorinis - 12,7 mm, ilgis 33,0 mm, vamzdelis lenktas 90° kampu. 9 dydis: vidinis diametras 9,0 mm, išorinis - 14,2 mm, ilgis 88,5 mm, vamzdelis lenktas 90° kampu. 10 dydis: vidinis diametras 10,0 mm, išorinis - 15,2 mm, ilgis 89,5 mm, vamzdelis lenktas 90° kampu. Galima 0,1 mm paklaida. Kalbėjimo vožtuvas suderintas su tracheostominiais vamzdeliais, 15 mm jungtis. | Rink. | 100 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7350 | 33140000-3
28 | Armuotas perkutaninis įvedimo įrenginys Nr. 1 | Sterilus rinkinys, skirtas naudoti su 7-7,5Fr kateteriais. 8Fr , apie 10-12cm. ilgio, rentgeno kontrastinis, poliuretaninis, su hemostatiniu vožtuvu, diliatatoriumi ir šoniniu kanalu, naudojamu skysčių infuzijai. Armuotas viela. Rinkinyje turi būti punkcinė adata ir viela su „J“ formos galu. | Vnt. | 20 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 432.6 | 33140000-3
29 | Armuotas perkutaninis įvedimo įrenginys Nr. 2 | Sterilus rinkinys, skirtas naudoti su 4-4,5Fr kateteriais. 5Fr , apie 7-8cm. ilgio, rentgeno kontrastinis, poliuretaninis, su hemostatiniu vožtuvu, diliatatoriumi ir šoniniu kanalu, naudojamu skysčių infuzijai. Armuotas viela. Rinkinyje turi būti punkcinė adata ir viela su „J“ formos galu. | Vnt. | 40 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 873.6 | 33140000-3
30 | Tracheostominio vamzdelio rinkinys | Vienkartinis, sterilus, tracheostomijai po diliatacinės tracheostomijos. Iš silikono arba analogiškos medžiagos. Vamzdelio svoris ne daugiau 15g. Rinkinio sudėtis: tiesus trach. vamzdelis su reguliuojamu fiksatoriumi. Adapteris įkišimui. Minkštas laikiklis. Matmenys: ilgis 79-81mm, išorinis diametras 12,9-13,1mm. | Vnt. | 20 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1722 | 33140000-3
31 | Mapleson C kvėpavimo sistema | Vienkartinė, kliniškai švari. Sistema 1.8m ilgio, 10mm skersmens, yra 2l rezervinis maišas be latekso, APL vožtuvas Mk.II su jungtimi 30M iškvepiamoms dujoms (su sistema vožtuvas sujungtas T tipo jungtimi). Alkūninė jungtis paciento pusėje be Luer angos. Jungtys paciento pusėje 15F/22M ; jungtis aparato pusėje 15M. Paciento pusėje yra apsauginis dangtelis. Turi būti papildomos jungtys: elastinė 15F/6-9mm; 15F-22F. CE ženklinimas. .Supakuota po 1 kompl. | Vnt. | 200 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1995 | 33140000-3
32 | Intubacinis vamzdelis su subglotinio siurbimo galimybe (su papildomu kanalu siurbimui iš subglotinio tarpo) | Pagaminti iš permatomo PVC. Sterilūs. Vienkartinio naudojimo. Be latekso. Su 15mm jungtimi. Su didelio tūrio, žemo slėgio manžete pripučiama skaidria permatoma manžete. Manžetė kūgio formos t.y. tolygaus diametro mažėjimo per visą manžetės ilgį. Manžetės pripūtimo vamzdelis turi manžetės pripūtimo lygio kontrolės balionėlį, manžetės pripūtimo vamzdelio proksimaliniame gale yra vožtuvas Luer ir Luer Lock švirkštams. Vamzdelio nugarinėje sienelės dalyje integruotas papildomas kanalas, kurio pagalba galima atlikti drenažą subglotiniame tarpe. Šlangelė skirta atsiurbimui iš subglotinio tarpo, turi užkimšimo kamštelį laisvojoje dalyje, bei atsiveriančią angą atsiurbimui nugarinėje vamzdelio dalyje virš manžetės. Atraumatinis, užapvalintas vamzdelio galas. Distaliniame gale yra Murphy anga. Vamzdelis su rentgeno kontrastinę liniją išilgai vamzdelio. Vamzdelis graduotas kas 1-2 cm. Vamzdelio lenktumas Magil formos. Specialios dvi žiedinės žymos vamzdelio dalyje virš manžetės vamzdelio lokalizacijos kontrolei. Ant endotrachėjinio vamzdelo nurodytas vamzdelių ilgis, vidinis ir išorinis dydis, pavadinimas. Testuoti pagal kokybės standartą ISO: 5361. Vidinis diametras (mm);Išorinis diametras (mm);Ilgis (mm);Manžetės diametras (mm): 6.0 9.0 ±0,1mm 308 20.6 6.5 9.8 ±0,1mm 317 20.6 7.0 10.4 ±0,1mm 330 25.4 7.5 11.2 ±0,1mm 350 25.4 8.0 11.8 ±0,1mm 360 25.4 8.5 12.6 ±0,1mm 370 28.6 9.0 13.1 ±0,1mm 375 28.6 | Vnt. | 300 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4164.4065 | 33140000-3
33 | Tracheostominis vamzdelis su subglotinio siurbimo galimybe | Pagaminti iš permatomo PVC. Sterilūs. Vienkartinio naudojimo. Vienkanaliai. Be latekso. Su didelio tūrio, žemo slėgio, pripučiama skaidria permatoma manžete. Manžetės pripūtimo vamzdelis turi skaidrų, manžetės pripūtimo lygio kontrolės balionėlį, manžetės pripūtimo vamzdelio proksimaliniame gale yra vožtuvas Luer ir Luer-Lock švirkštams. Vamzdelio sienelėje integruotas siurbimui skirtas kanalas, kurio vienas galas atsiveria virš manžetės, kitas – vamzdelio ekstraoralinėje dalyje ir turi užkimšimo dangtelį. Komplekte yra obturatorius, tvirtinimo juostelė. Vidinis diametras (mm); Išorinis diametras (mm); Ilgis (mm); Manžetės diametras (mm) 6,0 8,3 ±0,1mm 77 23 7,0 9,7 ±0,1mm 80 27 8,0 11,0 ±0,1mm 91 31 9,0 12,3 ±0,1mm 92 34 10,0 13,7 ±0,1mm 100 35 | Vnt. | 300 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7560 | 33140000-3
34 | Spaudimo daviklis | Vienkartinis spaudimo daviklis ir sujungimo žarnelių sistema. Daviklis: Matavimo ribos nuo -50 iki +300 mm Hg. Nominalus natūralus dažnis 40 Hz standartiniam rinkiniui. Jautrumas 5,0μ V/V/mm Hg ± 1%. Nelinijiškumas ir histerezė ± 1.5% arba ± 1 mm Hg, kuris didesnis. Praplovimo tekėjimo greitis 3±1 mL/val, esant iki 300 mmHg suspaustam infuzijos maišui. Patogus, bet kokiu kampu patraukiamas praplovimo atidarymo „snapelis“. Jungtis su sujungimo laidu turi auksu padengtus kontaktus. Vamzdelių sistema: jungtis su infuziniu maišu, su lašėjimo kamera, užspaudimo ratuku ir 145-155cm. ilgio vamzdeliu. Du trijų krypčių kraneliai. Du permatomi vamzdeliai: 115-125cm. ir 29-31cm. ilgio. | Vnt. | 600 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10710 | 33140000-3
35 | Zondas | Vienkartinis, nazogastrinis poliuretaninis ( arba analogiškos medžiagos ) zondas CH15, ne trumpesnis 100cm. | Vnt. | 5000 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 48300 | 33140000-3
36 | Vamzdelis intubacinis | Vienkartinis intubacinis vamzdelis intubacijai pro burną, atliekant LOR operacijas. Su mažo slėgio manžete, anatomiškai išlenkti, termoplastiniai, su šonine „Mupphy“ anga, rentgeno kontrastine juosta, kontrolinės manžetės išpūtimo maišeliu ir vožtuvėliu. Vidinis diametras nuo 4mm iki 9mm, ilgis 130-240mm. | Vnt. | 2000 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 33140000-3
37 | Pediatrinis CVK rinkinys | Vienkartinis, sterilus. Adata 21G x <40mm, skirta stygai įvesti. Styga <0,5mm x 23-25cm., „J“ formos minkštu distaliniu galu, pagaminta iš „Nitinolo“ arba analogiškos medžiagos, atspari persilenkimui, t.b. įdėta į plastiko movą. Skalpelis. Švirkštas 3ml, 3-jų dalių. Kateteris vieno kanalo 22G x 8,0-10,0cm., su 20-25cm. prailginimo linija su spaustuku ir dvigubais sparneliais, skirtais kateterio fiksavimui prie odos. Fiksatorius prie odos t.b. lipnus. EKG kontrolės laidas, tinkantys „Certodyn“ tipo adapteriui. Komplekte t.b. trišakis kranelis. | Vnt. | 150 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2646 | 33140000-3
38 | Epidurinė adata 18G | Vienkartinė, sterili, epidūrinė adata su „Tuohy“ tipo nuopjova, 88-100mm ilgio, 18G storio, be sparneliu, užrakinamu pagrindu, turi tureti gradavimo žymes kas 10mm. Adatos konstrukcija sulieta su plastikinė mova. | Vnt. | 2000 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4830 | 33141328-5
39 | Epidurinė adata 20G | Vienkartinė, sterili, epidūrinė adata su „Tuohy“ tipo nuopjova, 88-100mm ilgio, 20G storio, be sparneliu, užrakinamu pagrindu, turi tureti gradavimo žymes kas 10mm. Adatos konstrukcija sulieta su plastikinė mova. | Vnt. | 2000 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4830 | 33141328-5
40 | Adata spinalinė | Vienkartinė, skaidria iš visų pusių prizmės formos jungtimi su likvoro indikatoriumi, kuris gerai matomas visose plokštumose, aštria nuopjova. Diametrai: 20G; 22G; 25G; 26G ir 27G. Atitinkamo diametro adatos bus užsakomos pagal poreikį. | Vnt. | 12000 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14490 | 33141320-9
41 | Adata spinalinė "Quincke" arba "Chiba" tipo | Vienkartinė, sterili spinalinė adata, "Quincke" arba "Chiba" tipo nuožulnia nuopjova, 18-20cm ilgio, 22G storio. | Vnt. | 300 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 630 | 33141320-9
42 | Prailginimo linija 2-jų atšakų su antiokliuziniais kamštukais | Pagaminta iš poliuretano, sterili, su 2 antiokliuziniais kamštukais (teigiamas boliusas), su spaustukais, jungtys Male Luer-Lock/ Female Luer-lock, diametras 1,5x2,5mm, ilgis 10cm, užpildymas 0,5ml. Garantuojamas antimikrobinis saugumas jungiant iki 220 kartų (ne mažiau 7 dienų). | Vnt. | 4000 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16800 | 33140000-3
43 | Prailginimo linija vienos atšakos su antiokliuziniu kamštuku | Pagaminta iš poliuretano, sterili, su antiokliuziniu kamštuku (teigiamas boliusas), su spaustuku, jungtys Male Luer-Lock/ Female Luer-lock, diametras 1,5x2,5mm; ilgis 10cm; užpildymas 0,5ml. Garantuojamas antimikrobinis saugumas jungiant iki 220 kartų (ne mažiau 7 dienų). | Vnt. | 1000 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1470 | 33140000-3
44 | 3 kranelių blokas su 4 be adatiniais konektoriais | Skirtas leisti vaistus, chemoterapinius vaistus, riebalinius tirpalus, kraują, paimti kraujo mėginį, nesukeliant hemolizės. Be latekso, metalinių dalių, vožtuvo, permatomo korpuso. Neutralaus slėgio ± 0,01ml. Vidutinė tėkmė 156 ± 5 ml/min Maksimalus prijungimo limitas ne mažiau kaip 700 kartų. Liekamasis tūris ne daugiau 0,04 ml. Sterilus konektoriaus barjeras turi išsilaikyti ne mažiau 7 dienų. Kraneliai skirtingų spalvų. Blokas sujungtas neišardomai. Vienkartinis, sterilus. | Vnt. | 3200 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21840 | 33140000-3
45 | 4 kranelių blokas su 5 be adatiniais konektoriais | Skirtas leisti vaistus, chemoterapinius vaistus, riebalinius tirpalus, kraują, paimti kraujo mėginį, nesukeliant hemolizės. Be latekso, metalinių dalių, vožtuvo, permatomo korpuso. Neutralaus slėgio ± 0,01ml. Vidutinė tėkmė 156 ± 5 ml/min Maksimalus prijungimo limitas ne mažiau kaip 700 kartų. Liekamasis tūris ne daugiau 0,04 ml. Sterilus konektoriaus barjeras turi išsilaikyti ne mažiau 7 dienų. Kraneliai skirtingų spalvų. Blokas sujungtas neišardomai. Vienkartinis, sterilus. | Vnt. | 800 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6552 | 33140000-3
46 | 5 kranelių blokas su 6 be adatiniais konektoriais | Skirtas leisti vaistus, chemoterapinius vaistus, riebalinius tirpalus, kraują, paimti kraujo mėginį, nesukeliant hemolizės. Be latekso, metalinių dalių, vožtuvo, permatomo korpuso. Neutralaus slėgio ± 0,01ml. Vidutinė tėkmė 156 ± 5 ml/min Maksimalus prijungimo limitas ne mažiau kaip 700 kartų. Liekamasis tūris ne daugiau 0,04 ml. Sterilus konektoriaus barjeras turi išsilaikyti ne mažiau 7 dienų. Kraneliai skirtingų spalvų. Blokas sujungtas neišardomai. Vienkartinis, sterilus. | Vnt. | 200 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1869 | 33140000-3
47 | Prailginimo linijos rinkinys su 3 be adatiniais konektoriais. | Rinkinys tinkamas kraujui ir kraujo produktams, biologiniams skysčiams ir lipidams. Be latekso, metalinių dalių, vožtuvo. Neutralaus slėgio ± 0,01ml. Maksimalus prijungimo limitas ne mažiau kaip 600 kartų. Gali būti nepertraukiamai naudojamas iki 7 parų. | Vnt. | 3500 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14332.5 | 33140000-3
48 | Be adatinis konektorius. | Tinkamas kraujui ir kraujo produktams, biologiniams skysčiams ir lipidams. Be latekso, metalinių dalių, vožtuvo, permatomo korpuso. Neutralaus slėgio ± 0,01ml. Vidutinė tėkmė 156 ± 5 ml/min Maksimalus prijungimo limitas ne mažiau kaip 700 kartų. Liekamasis tūris 0,04 ml. Sterilus konektoriaus barjeras turi išsilaikyti ne mažiau 7 dienų. | Vnt. | 130000 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 163800 | 33140000-3
49 | Be adatinių kamštukų dangtelis dezinfekavimui | Vienkartinis, sterilus, skirtas greitai dezinfekcijai < 30 s, antibakterinis poveikis, patvirtintas tyrimais: S. epidermidis E. coli, S. aureus, K. pneumoniae, P. aeruginosa, C. Glabrate, C. albicans ≥4 log. Dangtelio korpusas pagamintas iš mažo tankio polietileno (LDPE), kempinė pagaminta iš poliuretano, dezinfekavimo priemonė 70 % izopropilo alkoholis (IPA), įpakavimo medžiaga (folija) pagaminta iš polietileno, sluoksniuoto aliuminiu. Be latekso, be polivinilchlorido (PVC), be di(2-etilheksilo) ftalato (DEHP), atitinkantis ISO standartą 80369-7. Tinkamas naudoti atliekant magnetinio rezonanso ir kompiuterinės tomografijos tyrimus. Forma - juostelė su 10 dangtelių. Svoris ≤ 6,5 g, Ilgis 220 mm, Plotis 20 mm. Sudedamosios dalys: izopropilo alkoholis 70%, vanduo 30%. Užtikrina pasyvią dezinfekciją ≥7 dienų, kol yra pritvirtintas ant be adatinio kamštuko. | Vnt. | 10000 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3675 | 33140000-3
50 | Prailginimo linijos dviejų atšakų su 2 be adatiniais kamštukais (neutralūs vožtuvai) | Tinkamas skysčiams leisti į veną, kraujui, bendram parenteriniam maitinimui ir chemoterapiniams vaistams. Kamštuko korpusas pagamintas iš kopoliesterio, pertvara iš silikono, vamzdelis iš poliuretano. Female Luer jungtis pagaminta iš metakrilato butadieno stireno (MBS), Male Luer Lok jungtis pagaminta iš polikarbonato. Skaidrus permatomas korpusas, be latekso, be polivinilchlorido (PVC), be di(2-etilheksilo) ftalato (DEHP). Integruoti silikoniniai kamštuko sandarikliai, leidžia naudotis keliomis prieigomis, suderinamas su EN ISO 80369-7. Tinka naudoti atliekant magnetinio rezonanso ir kompiuterinės tomografijos tyrimus. Užpildymo tūris ≤0,42 ml. Vidutinė tėkmė ≥70 mL/min (esant 1 m vandens slėgiui). Ilgis 10 cm. | Vnt. | 2000 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3360 | 33140000-3
51 | Prailginimo linijos trijų atšakų su 3 beadatiniais kamštukais (neutralūs vožtuvai) | Tinkamas skysčiams leisti į veną, kraujui, bendram parenteriniam maitinimui ir chemoterapiniams vaistams. Kamštuko korpusas pagamintas iš kopoliesterio, pertvara iš silikono, vamzdelis pagamintas iš poliuretano. Female Luer jungtis pagaminta iš metakrilato butadieno stireno (MBS), Male Luer Lok jungtis pagaminta iš polikarbonato. Skaidrus permatomas korpusas, be latekso, be polivinilchlorido (PVC), be di(2-etilheksilo) ftalato (DEHP). Integruoti silikoniniai kamštuko sandarikliai, leidžia naudotis keliomis prieigomis, suderinamas su ISO 80369-7. Tinka naudoti atliekant magnetinio rezonanso ir kompiuterinės tomografijos tyrimus. Užpildymo tūris ≤ 0,57 ml. Vidutinė tėkmė ≥70 mL/min (esant 1 m vandens slėgiui). Ilgis 10 cm. | Vnt. | 1000 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3045 | 33140000-3
52 | Be adatinis konektorius | Tinkamas kraujui, bendram parenteriniam maitinimui ir chemoterapiniams vaistams; tinkamas aukšto slėgio infuzijoms (iki 325 psi). Skaidraus permatomo korpuso, yra mikroorganizmų barjeras, nuvalomas silikoninis kotelis su padalinta pertvara, plokščias silikoninis sandariklis, be latekso, be polivinilchlorido (PVC), be di(2-etilheksilo) ftalato (DEHP), gintaro spalvos fotoprotekcinis; leidžia naudotis keliomis prieigomis, suderinamas su ISO 80369-7; tinka naudoti atliekant magnetinio rezonanso ir kompiuterinės tomografijos tyrimus. Konektoriaus korpusas iš kopoliesterio, pertvara iš silikono. Užpildymo tūris ≤ 0,085 ml. Išstūmimas -0,02 ml (neigiamas). Vidutinė tėkmė ≥ 312 mL/min (esant 1 m vandens slėgiui); Vidutinė tėkmė ≥ 645 mL/min (0,5 bar slėgio). | Vnt. | 10000 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5040 | 33140000-3
53 | Daugiafunkcinė Y jungtis (2-jų atšakų) | Tinkama skysčiams leisti į veną, kraujui, bendram parenteriniam maitinimui ir chemoterapiniams vaistams. Male Luer jungtis ir kamštukas pagaminti iš kopoliesterio, pertvara pagaminta iš silikono, vamzdelis pagamintas iš poliuretano. Be adatiniai kamštukai su integruotu silikono sandarikliu, leidžia tekėti skysčiams tik link paciento. Male Luer jungtis. Be latekso, be polivinilchlorido (PVC), be di(2-etilheksilo) ftalato (DEHP), suderinamas su ISO 80369-7. Tinka naudoti atliekant magnetinio rezonanso ir kompiuterinės tomografijos tyrimus. Užpildymo tūris ≤0,70 ml. Vidutinė tėkmė ≥325 mL/min (esant 1 m vandens slėgiui). Ilgis 13,5-14cm. | Vnt. | 1000 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2625 | 33140000-3
54 | Daugiafunkcinė Y jungtis (3-jų atšakų) | Tinkama skysčiams leisti į veną, kraujui, bendram parenteriniam maitinimui ir chemoterapiniams vaistams. Male Luer jungtis ir kamštukas pagaminti iš kopoliesterio, nuplaunama pertvara pagaminta iš silikono, vamzdelis pagaminta iš poliuretano. Be adatiniai kamštukai su integruotu silikono sandarikliu, leidžia tekėti skysčiams tik link paciento. Male Luer jungtis. Be latekso, be polivinilchlorido (PVC), be di(2-etilheksilo) ftalato (DEHP), suderinamas su ISO 80369-7. Tinka naudoti atliekant magnetinio rezonanso ir kompiuterinės tomografijos tyrimus. Užpildymo tūris ≤1,35 ml. Vidutinė tėkmė ≥330 mL/min (esant 1 m vandens slėgiui). Ilgis 19,5-20 cm. | Vnt. | 1000 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 33140000-3
55 | Daugiafunkcinė Y jungtis (4-jų atšakų) | tinkama skysčiams leisti į veną, kraujui, bendram parenteriniam maitinimui ir chemoterapiniams vaistams. Male Luer jungtis ir kamštukas pagaminti iš kopoliesterio, nuplaunama pertvara pagaminta iš silikono, vamzdelis pagaminta iš poliuretano. Be adatiniai kamštukai su integruotu silikono sandarikliu, leidžia tekėti skysčiams tik link paciento. Male Luer jungtis. Be latekso, be polivinilchlorido (PVC), be di(2-etilheksilo) ftalato (DEHP), suderinamas su ISO 80369-7. Tinka naudoti atliekant magnetinio rezonanso ir kompiuterinės tomografijos tyrimus. Užpildymo tūris 1,65 ml. Vidutinė tėkmė 345mL/min (esant 1 m vandens slėgiui). Ilgis 25,5 -26 cm. | Vnt. | 1000 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3990 | 33140000-3
[9 empty] | 0 | 0 | 0