## Tyrimai ir poreikis
Lentelė Nr. 1
Reagentų ir pagalbinių priemonių pirkimas imunologijos tyrimams atlikti kartu su įrangos įsigijimu panaudos būdu
Pagrindinis BVPŽ kodas: 33696000-5 Reagentai ir kontrastiniai preparatai; papildomi pirkimo objekto sudedamųjų dalių BVPŽ kodai 30211200-3 Pagrindinė techninė kompiuterio įranga; 48900000-7 Įvairūs programinės įrangos paketai ir kompiuterių sistemos; 31154000-0 Nenutrūkstamojo maitinimo šaltiniai; 50312000- Kompiuterių įrangos priežiūra ir remontas
Laboratorinių tyrimų sąrašas ir preliminarus tyrimų skaičius maksimaliam 60 mėn. laikui
Eil. Nr. | Tyrimo trumpas pavadinimas | Tyrimo pavadinimas | Metodas* | Privalomas / papildomas | Tyrimų sk. 60 mėn. laikui
1 | AKA IgG | IgG klasės antikūnai prieš kardiolipiną | Imunocheminis | Privalomas | 150
2 | AKA IgM | IgM klasės antikūnai prieš kardiolipiną | Imunocheminis | Privalomas | 100
3 | AMA M2 | IgG klasės antikūnai prieš mitochondrijų M2 antigeną | Imunocheminis | Privalomas | 100
4 | ANA | Antikūnai prieš branduolio antigenus | Imunocheminis | Privalomas | 7300
5 | ANCA | Antikūnai prieš neutrofilų citoplazmos antigenus | Imunocheminis | Papildomas | 2000
6 | Anti-beta2-GP1 | Antikūnai prieš beta2 glikoproteiną 1 | Imunocheminis | Privalomas | 100
7 | Anti-ds-DNR | Antikūnai prieš dvispiralę DNR | Imunocheminis | Privalomas | 1000
8 | Anti-GBM | Antikūnai prieš glomerulų bazinę membraną | Imunocheminis | Privalomas | 100
9 | Anti-MPO | Antikūnai prieš mieloperoksidazę | Imunocheminis | Privalomas | 100
10 | Anti-PR3 | Antikūnai prieš proteinazę 3 | Imunocheminis | Privalomas | 100
11 | Anti-TG | Antikūnai prieš tiroglobuliną | Imunocheminis | Privalomas | 3000
12 | Anti-tTG IgA | IgA klasės antikūnai prieš audinių transgliutaminazę | Imunocheminis | Privalomas | 2000
13 | Anti-tTG IgG | IgG klasės antikūnai prieš audinių transgliutaminazę | Imunocheminis | Privalomas | 100
14 | ENA | Antikūnų prieš išskiriamus iš branduolio antigenus | Imunocheminis | Privalomas | 600
|  |  |  | VISO: | 16750
* - Imunocheminis metodas - pagal Lietuvos medicinos bibliotekos tvarkomą Klinikinių laborarotinių tyrimų nomenklatūrą, imunocheminis tyrimo metodas apima didelę imuninės analizės metodų grupę, įskaitant tokius metodus, kaip CLIA, ECLIA, CMIA, ELISA, EIA ir kt.

## Tyrimų įkainiai, prekių sąrašas
Lentelė Nr. 2 (pateikiama užpildyta su pasiūlymu)
Reagentų ir pagalbinių priemonių pirkimas imunologijos tyrimams atlikti kartu su įrangos įsigijimu panaudos būdu
A dalis: Pasiūlymas
Eil. Nr. | Tyrimas | Preliminarus tyrimų sk. 60 mėn. laikui | Vieno (1) tyrimo įkainis (kaina), Eur be PVM | Bendra suma, EUR be PVM
1 | AKA IgG | 150 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2 | AKA IgM | 100 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
3 | AMA M2 | 100 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
4 | ANA | 7300 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
5 | ANCA | 2000 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
6 | Anti-beta2-GP1 | 100 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
7 | Anti-ds-DNR | 1000 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
8 | Anti-GBM | 100 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
9 | Anti-MPO | 100 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
10 | Anti-PR3 | 100 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
11 | Anti-TG | 3000 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
12 | Anti-tTG IgA | 2000 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
13 | Anti-tTG IgG | 100 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
14 | ENA | 600 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
|  | Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM: |  | įrašo tiekėjas
| PASTABA: įkainiai turi būti pateikiami ne daugiau kaip su 2 skaičiais po kablelio. | PVM (5 proc.), Eur: |  | įrašo tiekėjas
|  | Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM: |  | įrašo tiekėjas
B dalis: Siūlomi reagentai ir papildomos priemonės
Eil. Nr. | Komercinis reagentų ir/ar priemonių pavadinimas | Reagentų ir papildomų priemonių kodas (REF kodas) | Reagentų ir papildomų priemonių gamintojas, šalis | Reagentų ir papildomų priemonių pakuočių sk. ir dydis (nurodytam tyrimų skaičiui)
1 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
3 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
4 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
… | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
… | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
n | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
PASTABA: tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimams atlikti reikalingus reagentus ir/ar papildomas priemones, įskaitant papildomas vidaus kokybės kontrolės (VKK) medžiagas siekiant užtikrinti visas kliniškai reikšmingas tyrimo sritis (žr. reikalavimų tyrimams 4 p.). Skaičiuojant papildomų VKK medžiagų poreikį tiekėjas turi atsižvelgti į preliminarų tyrimų skaičių maksimaliam 60 mėn. laikui ir į perkančiosios organizacijos numatomą įrangos naudojimą darbo dienomis (t. y. 5 d. per sav., išskyrus savaitgalius ir valstybines švenčių dienas, kurios sutampa su darbo dienomis): 1. Jeigu preliminarus tyrimų skaičius maksimaliam 60 mėn. laikui yra mažesnis nei bendras 60 mėn. darbo dienų skaičius (apytiksliai <1250 d. d. per 60 mėn.), laikyti, kad VKK tyrimų poreikis yra lygus preliminariam tyrimų skaičiui; 2. Jeigu preliminarus tyrimų skaičius maksimaliam 60 mėn. laikui yra lygus arba didesnis nei bendras 60 mėn. darbo dienų skaičius (apytiksliai ≥1250 d. d. per 60 mėn.), laikyti, kad VKK tyrimų poreikis yra lygus bendram 60 mėn. darbo dienų skaičiui.

## Reikalavimai tyrimams
Lentelė Nr. 3
Reagentų ir pagalbinių priemonių pirkimas imunologijos tyrimams atlikti kartu su įrangos įsigijimu panaudos būdu
Privalomi bendrieji reikalavimai tyrimams
Eil. Nr. | Reikalavimas
1 | Reagentai ir įranga turi būti pažymėtos CE ženklu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys, kad tiekėjo siūlomos prekės atitinka Medicinos priemonių reglamento (2017/745/ES) ir in vitro diagnostikos medicinos priemonių reglamento (2017/746/ES) nustatytus reikalavimus. *
2 | Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiami šie dokumentai, pagrindžiantys atitiktį techniniams reikalavimams *: 1. siūlomos įrangos (analizatoriaus ir jo programinės įrangos) naudojimosi instrukcijos, kiti gamintojo parengti techniniai aprašai; 2. tyrimams atlikti naudojamų reagentų ir papildomų priemonių naudojimosi instrukcijos.
3 | Siūlomi reagentai ir papildomos priemonės turi būti originalios, to paties gamintojo kaip ir panaudai suteikiama įranga, išskyrus atvejus, kai vidaus kokybės kontrolės (VKK) procedūroms užtikrinti yra siūlomos trečiųjų šalių VKK medžiagos. Perkančiajai organizacijai yra priimtini ir lygiaverčiai sprendimai, jeigu tiekėjas įrodo, kad naudojami reagentai ir papildomos priemonės yra ne tik validuotos, bet ir visiškai atitinka gamintojo nurodytą paskirtį, reglamentus ir nepraranda jokių saugos ar kokybės funkcijų. Tokiu atveju tiekėjas privalo pateikti išsamų dokumentuotą pagrindimą. Jei siūlomi kito gamintojo (nei siūlomos įrangos) reagentai, turi būti pateiktas panaudai siūlomos įrangos gamintojo rašytinis patvirtinimas, kad siūlomi reagentai tinka ir gali būti naudojami siūlomai įrangai).
4 | Į siūlomą tyrimo įkainį turi būti įskaičiuoti visi kokybiškam tyrimų atlikimui ir pagal panaudą suteikiamos įrangos priežiūrai būtini reagentai (kalibrantai, tyrimų VKK medžiagos) ir kitos papildomos priemonės (prietaiso kontrolinės medžiagos, jei taikoma, sisteminiai tirpalai, valikliai, skiedikliai ir kiti reikmenys). Jeigu tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, neįtraukia visų reikalingų priemonių ir/ar numato nepakankamą jų kiekį, sutarties galiojimo metu nenumatytas priemones ir/ar jų trūkstamą kiekį turi teikti neatlygintinai, užtikrinant numatytą tyrimų skaičiaus atlikimą.
5 | Tiekėjas, skaičiuodamas techninėje specifikacijoje nurodytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti reikalingus reagentus ir visas papildomas priemones, privalo įvertinti, kad nurodyti reagentai ir papildomos priemonės bus naudojami atsižvelgiant į gamintojo nurodytą galiojimo laiką, o atidarius reagentą / papildomą priemonę – stabilumo terminą po atidarymo. Tiekėjas turi įvertinti ir tai, kad ne mažiau dviejų lygių vidaus kokybės kontrolės turi būti atliekamos prieš atliekant tyrimus tiek kartų, kiek reikia, kad būtų užtikrinta tyrimų kokybė, tačiau ne rečiau kaip vieną kartą per parą, jeigu tą parą atliekamas tyrimas, taip pat atliekamos esant poreikiui (kai VKK neatitinka keliamų reikalavimų, kai kyla abejonių dėl rezultatų kokybės (<10 proc. VKK atvejų)). Taip pat gali būti atliekami pakartotiniai tyrimai, kai kyla abejonių dėl rezultatų kokybės (<10 proc. numatytų tyrimų).
5 | Tyrimų kokybei užtikrinti privalo būti pasiūlytos ne mažiau kaip 2 lygių vidaus kokybės kontrolės (VKK) (neigiama ir teigiama arba normalių ir patologinių verčių). Jeigu tiekėjas siūlo vienkartinių kasečių (angl. monotest) sprendimą, jis privalo užtikrinti reikalavimą pasiūlyti ne mažiau 2 lygių VKK (kai vienkartinėje tyrimų kasetėje nėra VKK arba yra tik vieno lygio VKK, taip pat, jeigu tiekiamuose reagentų rinkiniuose nepateikiama VKK atskirose talpose arba pateikiama tik vieno lygio VKK, tiekėjas privalo papildomai pasiūlyti tiek VKK lygių, kiek reikia).
* - Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos: (a) anglų kalba ir (b) vertimas į lietuvių kalbą, jeigu originalo kalba nėra anglų. Vertimo į lietuvių kalbą pateikti nereikia, jeigu originalo kalba yra anglų. Dokumentams, pateiktiems kitomis kalbomis nei lietuvių ar anglų, privalomas vertimas į lietuvių kalbą. Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti paaiškinimų ir, esant pagrįstoms abejonėms dėl vertimo tikslumo, pareikalauti patvirtinto vertimo.

## Reikalavimai įrangai
Lentelė Nr. 4 (pateikiama užpildyta su pasiūlymu)
Reagentų ir pagalbinių priemonių pirkimas imunologijos tyrimams atlikti kartu su įrangos įsigijimu panaudos būdu
Privalomi techniniai reikalavimai įrangai
Eil. Nr. | Analizatoriaus charakteristikų reikalavimai | Atitikimas reikalavimui (privaloma užpildyti)* | Nuoroda į gamintojo dokumento (katalogo / bukleto / brošiūros / instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos įrangos atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)**
1 | Siūlomo analizatoriaus pavadinimas, tipas / modelis, gamintojo pavadinimas ir šalis (kiekis - 1 vnt. ). | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2 | Siūlomas analizatorius privalo būti visiškai naujas - nenaudotas, neatnaujintas (angl. not refurbished), nebandytas komerciniais ar klinikiniais tikslais, nedemonstracinis, nepradėtas eksploatuoti, turintis gamyklinę komplektaciją bei būklę. Analizatorius gali būti pagamintas ne anksčiau kaip 2024 metais, tačiau turi atitikti visiškai naujo analizatoriaus sąvoką. Nurodyti pagaminimo datą. | įrašo tiekėjas | Pateikiamas tiekėjo įsipareigojimas užpildant atitikimo reikalavimui stulpelį
3 | Analizatoriaus apibūdinimas: imunocheminis analizatorius skirtas imuninių ligų serologinei diagnostikai imunocheminiu (CLIA, EIA arba lygiaverčiu) metodu. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
4 | Analizatorius nuskaito mėginių ir tyrimams naudojamų reagentų brūkšninius kodus, juos identifikuoja bei automatiškai atlieka tyrimą pagal gamintojo nustatytą protokolą. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
5 | Automatizuotas tyrimo atlikimas: reagentų dozavimas, inkubavimo temperatūra ir trukmė, absorbcijos matavimas, rezultatų apskaičiavimas ir pateikimas atliekamas be operatoriaus įsikišimo. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
6 | Analizatorius turi brūkšninių kodų skaitytuvą pacientų duomenų įvedimui, kai duomenis reikia įvesti aplenkiant laboratorijos informacinę sistemą (toliau - LIS). | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
7 | Analizatorius komplektuojamas su išoriniu kompiuteriu arba kompiuteris yra integruotas į patį analizatorių. (papildomas BVPŽ kodas 30211200-3 Pagrindinė techninė kompiuterio įranga) | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
8 | Įranga komplektuojama kartu su nepertraukiamu maitinimo šaltiniu (toliau - UPS). UPS turi turėti bent 20-30 % didesnę galią nei bendra prijungtos įrangos (analizatorius, spausdintuvas, išorinis kompiuteris (jei siūlomas) ir pan.) apkrova. (papildomas BVPŽ kodas 31154000-0 Nenutrūkstamojo maitinimo šaltiniai) | įrašo tiekėjas | Pateikiamas tiekėjo įsipareigojimas užpildant atitikimo reikalavimui stulpelį, taip pat nurodomas UPS pavadinimas, tipas / modelis, gamintojo pavadinimas ir kilmės šalis. Pateikiami analizatoriaus, papildomos įrangos (spausdintuvo, išorinio kompiuterio (jei taikoma), UPS galią patvirtinantys gamintojo dokumentai
9 | Analizatorius komplektuojamas su spausdintuvu originaliems rezultatams spausdinti. | įrašo tiekėjas | Pateikiamas tiekėjo įsipareigojimas užpildant atitikimo reikalavimui stulpelį
10 | Analizatorius vienu metu talpina ne mažiau kaip 30 skirtingų tyrimų reagentų ir ne mažiau kaip 30 mėginių. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
11 | Analizatoriumi galima tirti 11-16 mm diametro mėgintuvėlius ir Eppendorf tipo mikromėgintuvėlius. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
12 | Analizatorius turi dvikryptę sąsają integravimui su Pirkėjo LIS, paciento duomenų, užsakymo ir rezultatų perdavimui. (papildomas BVPŽ kodas 48900000-7 Įvairūs programinės įrangos paketai ir kompiuterių sistemos) | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
13 | Analizatorius yra pastatomas ant stalo, ne didesnis nei 85 cm aukščio, 75 cm gylio ir 95 cm pločio. Jeigu siūlomo analizatoriaus gylis viršija 75 cm, tiekėjas privalo kartu su analizatoriumi savo lėšomis pateikti laboratorinį stalą, užtikrinantį saugų įrenginio pastatymą ir eksploatavimą. Stalas turi būti atitinkamų išmatavimų (stalviršio gylis ne mažesnis kaip įrenginio gylis ir leidžiantis laikytis gamintojo nurodytų ventiliacijos/aptarnavimo tarpų; plotis – ne mažesnis kaip įrenginio plotis), turėti pakankamą leidžiamąją apkrovą pagal gamintojo reikalavimus, cheminėms medžiagoms atsparų stalviršį ir reguliuojamas kojeles horizontalumui išlaikyti. PASTABA: Ši nuostata nereiškia leidimo viršyti kitus matmenų reikalavimus – aukščio ir pločio ribos išlieka privalomos. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
14 | Analizatorius skleidžia ne didesnį nei 75 dB (≤75 dB) lygio triukšmą. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
* - Pildant atitikimo techniniams reikalavimamas langelius, juos privaloma užpildyti. ** - Pateikiant siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams pagal konkrečią reikalaujamo parametro reikšmę, privaloma nurodyti: 1. katalogo / bukleto / brošiūros / aprašymo puslapio Nr.; 2. dokumento puslapyje pažymėti grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti – spalvotai ženklinti, ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.
Bendrieji reikalavimai: 1. Analizatorius (jo programinė įranga) diegimo metu bus inegruojama į LIS (laboratorija turi UAB "Rivosana" LIS licenciją). Laimėjimo atveju tiekėjas įsipareigoja suteikti visą reikiamą su analizatoriumi susijusią programinę įrangą (tvarkykles, duomenų perdavimo sąsajos protokolus) sėkmingam analizatoriaus (jo programinės įrangos) integravimui į LIS. (papildomas BVPŽ kodas 48900000-7 Įvairūs programinės įrangos paketai ir kompiuterių sistemos). 2. Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti panaudai perduoto analizatoriaus techninę priežiūrą gamintojo rekomenduojamu periodiškumu, galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą/remontą, įskaitant reikalingas detales bei medžiagas, visą sutarties galiojimo terminą. (papildomas BVPŽ kodas 50312000: Kompiuterių įrangos priežiūra ir remontas)

## T1
Lentelė Nr. 5 (pateikiama užpildyta su pasiūlymu)
Reagentų ir pagalbinių priemonių pirkimas imunologijos tyrimams atlikti kartu su įrangos įsigijimu panaudos būdu
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus: Tyrimų kiekybiniai metodai (T1)
Be privalomų metodinių reikalavimų atitikimas papildomiems vertinamas naudingumo balais (po 1 balą už atitikimą papildomam reikalavimui: atitinka = 1; neatitinka = 0). Papildomi metodiniai reikalavimai šifruojami A1-A11 kodais. A(max) - maksimalus kriterijaus balų skaičius (yra lygus 11); A(S) - tiekėjo surinktų kriterijaus balų skaičius.
Eil. Nr. | Tyrimo trumpas pavadinimas | Tyrimo pavadinimas | T1 šifras | Metodas yra kiekybinis*
1 | AKA IgG | IgG klasės antikūnai prieš kardiolipiną | A1 | įrašo tiekėjas
2 | AKA IgM | IgM klasės antikūnai prieš kardiolipiną | A2 | įrašo tiekėjas
3 | AMA M2 | IgG klasės antikūnai prieš mitochondrijų M2 antigeną | A3 | įrašo tiekėjas
4 | Anti-beta2-GP1 | Antikūnai prieš beta2 glikoproteiną 1 | A4 | įrašo tiekėjas
5 | Anti-ds-DNR | Antikūnai prieš dvispiralę DNR | A5 | įrašo tiekėjas
6 | Anti-GBM | Antikūnai prieš glomerulų bazinę membraną | A6 | įrašo tiekėjas
7 | Anti-MPO | Antikūnai prieš mieloperoksidazę | A7 | įrašo tiekėjas
8 | Anti-PR3 | Antikūnai prieš proteinazę 3 | A8 | įrašo tiekėjas
9 | Anti-TG | Antikūnai prieš tiroglobuliną | A9 | įrašo tiekėjas
10 | Anti-tTG IgA | IgA klasės antikūnai prieš audinių transgliutaminazę | A10 | įrašo tiekėjas
11 | Anti-tTG IgG | IgG klasės antikūnai prieš audinių transgliutaminazę | A11 | įrašo tiekėjas
|  | A(max) | 11
* - Kiekybinis tyrimo metodas – tai tyrimo metodas, kuris pateikia tikslius ir pakartojamus skaitinius rezultatus, išreikštus koncentracijos arba kiekio vienetais (pvz., IU/ml, ng/ml, mg/l, mmol/l ir kt.), grindžiamus kalibravimo kreive ar matavimo funkcija. Kiekybiniu metodu laikomas toks metodas, kuris atitinka šiuos kriterijus: • metodas yra kalibruojamas naudojant atitinkamus vidinius arba išorinius kalibrantus, pageidautina atsekamus iki tarptautinių standartų (jei taikoma); • metodas turi aiškiai apibrėžtą matavimo intervalą; • yra aiškiai apibrėžta minimali analitės koncentracija, kurią metodas gali aptikti su nustatytu patikimumu; • metodas turi aiškiai įvardintus glaudumo ir tikslumo, pakartojamumo ir atkuriamumo duomenis; • rezultatai yra pateikiami skaitine forma su galimybe taikyti klinikinę interpretaciją, klinikinių sprendimų ribas, pamatinių biologinių verčių intervalus.

## T2
Lentelė Nr. 6 (pateikiama užpildyta su pasiūlymu)
Reagentų ir pagalbinių priemonių pirkimas imunologijos tyrimams atlikti kartu su įrangos įsigijimu panaudos būdu
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus: Tyrimų metodų sietis su pamatine medžiaga (T2)
Be privalomų metodinių reikalavimų atitikimas papildomiems vertinamas naudingumo balais (po 1 balą už atitikimą papildomam reikalavimui: atitinka = 1; neatitinka = 0). Papildomi metodiniai reikalavimai šifruojami B1-B7 kodais. B(max) - maksimalus kriterijaus balų skaičius (yra lygus 7); B(S) - tiekėjo surinktų kriterijaus balų skaičius.
Eil. Nr. | Tyrimo trumpas pavadinimas | Tyrimo pavadinimas | T2 šifras | Pamatinė medžiaga | Sietis su pamatine medžiaga*
1 | AKA IgG | IgG klasės antikūnai prieš kardiolipiną | B1 | IRP 97/656 (IgG), HCAL (IgG) | įrašo tiekėjas
2 | AKA IgM | IgM klasės antikūnai prieš kardiolipiną | B2 | EY2C9 (IgM) | įrašo tiekėjas
3 | ANA | Antikūnai prieš branduolio antigenus | B3 | WHO Wo/80 | įrašo tiekėjas
4 | Anti-beta2-GP1 | Antikūnai prieš beta2 glikoproteiną 1 | B4 | IRP 97/656 (IgG), HCAL (IgG) / EY2C9 (IgM) | įrašo tiekėjas
5 | Anti-ds-DNR | Antikūnai prieš dvispiralę DNR | B5 | WHO Wo/80 | įrašo tiekėjas
6 | Anti-TG | Antikūnai prieš tiroglobuliną | B6 | WHO 65/93 | įrašo tiekėjas
7 | ENA | Antikūnų prieš išskiriamus iš branduolio antigenus | B7 | CDC serumai | įrašo tiekėjas
|  | B(max) | 7
* - Sietis su pamatine medžiaga – tai tyrimo metodo gebėjimas pateikti rezultatus, kurie yra metrologiškai atsekami iki tarptautinės ar nacionalinės pamatinės medžiagos (angl. reference material) arba pamatinio (etaloninio) metodo (angl. reference method). Tokia sietis užtikrina, kad matavimo rezultatai būtų vienareikšmiškai palyginami tarp skirtingų metodų, laboratorijų ir laikotarpių, ir būtų kliniškai interpretuojami pagal nustatytas sprendimų ribas ar pamatinių biologinių verčių intervalus.

## T3
Lentelė Nr. 7 (pateikiama užpildyta su pasiūlymu)
Reagentų ir pagalbinių priemonių pirkimas imunologijos tyrimams atlikti kartu su įrangos įsigijimu panaudos būdu
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus: Analizatoriaus techninės charakteristikos (T3)
Be privalomų reikalavimų įrangai atitikimas papildomiems vertinamas naudingumo balais (suteikiamų balų skaičius nurodomas lentelėje). Papildomi reikalavimai šifruojami C1-C6 kodais. C(max) - maksimalus kriterijaus balų skaičius (yra lygus 12). C(S) - tiekėjo surinktų kriterijaus balų skaičius.
Eil. Nr. | Analizatoriaus charakteristikų reikalavimai | Suteikiamų balų skaičius | T3 šifras | Atitikimas reikalavimui*
1 | Analizatorius veikia pavienių tyrimų principu (angl. monotest), kai individualiam tyrimui yra naudojamas viską apimantis reagentų rinkinys vienoje juostelėje/kasetėje ar lygiaverčiame sprendime. Vienkartinėse tyrimų kasetėse turi būti visi tyrimui atlikti reikalingi reagentai, tokie kaip kalibrantas ir reakcijai įvykti reikalingi reagentai. | 5 | C1 | įrašo tiekėjas
2 | Analizatoriumi gali būti atliekamas ANCA (Antikūnų prieš neutrofilų citoplazmos antigenus) tyrimas ir jis yra siūlomas. | 4 | C2 | įrašo tiekėjas
3 | Nestabdant analizatoriaus veikimo į analizatorių galima įdėti bet kokią mėginių ir reagentų kombinaciją. | 0.5 | C3 | įrašo tiekėjas
4 | Analizatoriaus našumas yra ne mažesnis nei 40 tyrimų per 90 minučių, kai laikas iki pirmojo rezultato yra ne ilgesnis nei 70 minučių. | 1 | C4 | įrašo tiekėjas
5 | Analizatorius vienu metu talpina ne mažiau kaip 70 skirtingų tyrimų reagentų ir ne mažiau kaip 50 mėginių. | 1 | C5 | įrašo tiekėjas
6 | Analizatorius turi galimybę eksportuoti ar kitaip išsaugoti originalius rezultatus elektroniniu formatu (*.pdf, *.xls, *.csv ar kitu) ilgalaikiam rezultatų saugojimui. | 0.5 | C6 | įrašo tiekėjas
| C(max): | 12
* - Pildant atitikimo techniniams reikalavimamas langelius, juos privaloma užpildyti. Būtina įrašyti konkrečias reikšmes. Pateikiant siūlomo prietaiso techninio parametro atitikimą pagal konkrečią reikalaujamo parametro reikšmę, privaloma nurodyti: 1. katalogo / bukleto / brošiūros / aprašymo puslapio Nr.; 2. dokumento puslapyje pažymėti grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti – spalvotai ženklinti, ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.