## technine specifikacija
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)
VšĮ "Lazdijų rajono savivaldybės sveikatos centras"
(Adresatas (perkančioji organizacija))
Pasiūlymo forma, techninė specifikacija
Reagentų ir pagalbinių priemonių Klinikinėje diagnostikos laboratorijoje atliekamiems tyrimams pirkimui
____________ Nr.______
(Data)
_____________
(Sudarymo vieta)
Tiekėjo pavadinimas ir kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
Telefono numeris
Fakso numeris
Fakso numeris
El. pašto adresas
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame CVP IS
Bendri reikalavimai:
1. Tiekėjai gali siūlyti laboratorinius reagentus ir priemones tyrimams atlikti su VšĮ "Lazdijų rajono savivaldybės sveikatos centras" turimais analizatoriais, arba laboratorinius reagentus ir priemones atitinkamam tyrimų skaičiui atlikti su visam sutarties galiojimo laikotarpiui panaudai suteiktais lygiaverčiais ne senesniais, kaip 2 metų, analizatoriais.
2. Tiekėjas, pasiūlęs analizatorius pagal panaudos sutartį, privalės, visą sutarties galiojimo laikotarpį, siūlomų analizatorių techninę priežiūrą ir remontą (įskaitant priežiūros bei remonto metu panaudojamas detales ir medžiagas) atlikti savo lėšomis.
3. Tiekėjas, pasiūlęs analizatorius pagal panaudos sutartį, privalo pateikti siūlomų analizatorių tvarkykles, licenzijas analizatorių integravimui į Laboratorijos informaciną sistemą (LIS).
4. Tiekėjų siūlomi analizatoriai pagal panaudos sutartį privalo būti ne senesni kaip 2 (dviejų) metų.
5. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti. Tiekėjas privalo išvardinti visus reikiamus reagentus ir pagalbines priemones (įskaitant ir kalibravimo medžiagas, kontrolines medžiagas, eksploatacines priemones, nurodant prekių komercinius pavadinimus) tyrimui atlikti ir tiksliai užpildyti visas techninės specifikacijos lentelės grafas. Tiekėjas privalo išvardinti visus reikiamus reagentus ir pagalbines priemones įskaitant kasdienes 2 lygių kontroles.
6. Tyrimo priemones, reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti, tiekėjai privalo nurodyti patys, užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo, kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių, užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams, kuriems nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai, nurodoma 0 (nulis).
7. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso prekių kiekio. Perkančioji organizacija pasilieka teisę pirkti didesnius arba mažesnius (iki 30 proc.) kiekius prekių, priklausomai nuo poreikio.
8. Bus vertinama tik pilnai pateikta pirkimo dalis, atitinkanti kokybinius - techninius reikalavimus.
9. Prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėn. nuo pristatymo dienos.
10.Siūlomos prekės turi būti skirtos in vitro diagnostikai. Reagentai ir papildomos priemonės turi būti paženklinti CE pagal IVD direktyvą 98/79/EC. Tiekėjas turi pateikti atitikties dokumentą pagal Europos direktyvų nuostatas, kuris atitinka Tarybos direktyvos 98/79/EC sąlygas in vitro diagnostikos medicinos prietaisams. Tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų instrukcijas ir saugos duomenų lapus lietuvių ir originalo kalbomis.
11. Visos siūlomos prekės turi būti orginalios, tinkamos darbui siūlomam analizatoriui. Jei tiekėjas siūlo ne prietaiso gamintojo reagentus, kalibratorius, kontroles, privaloma pateikti prietaiso gamintojo išduotus adaptacinius protokolus bei prietaiso gamintojo išduotus analitinius klinikinės validacijos protokolus visiems siūlomiems reagentams, kontrolėms, kalibratoriams (reikalavimas nustatytas siekiant tinkamai įgyvendinti Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. V-383 „Dėl medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (įskaitant pakeitimus ir papildymus) 37.1.4 punkto nuostatas ir Lietuvos standarto LST EN ISO 15189 5.5.1.1 ir 5.5.1.2 punktų reikalavimus).
12. Visoms siūlomoms prekėms turi būti pateikti prekių gamintojo (-ų) išduotas (-i) oficialus atstovavimą Lietuvoje patvirtinantis (-ys) dokumentas (-ai).
13. Perkančioji organizacija, siekdama patikrinti konkretaus tiekėjo prekių atitikimą reikalavimams, gali prašyti Tiekėjo per nustatytą terminą pateikti prekių pavyzdžius. Nepateikus prekių pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas.
14. Analizatorių, siūlomų pagal panaudą, servisas ir personalo apmokymas turi būti atlikti autorizuoto personalo. Turi būti pateikti patvirtinantys sertifikatai.
Pirkimo dalis | Tyrimo pavadinimas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams | Preliminarus tyrimų ar ml poreikis 36 mėn. | Mato Vnt | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių kiekis preliminariam tyrimų ar ml kiekiui | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis, Eur be PVM | Viso siūlomų pakuočių kaina be PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Reagentai kraujo grupių pagal ABO sistemą ir RhD nustatymui
1.1 | Anti A antigeno nustatymas | Skystų monoklonų metodas. Pakuotė buteliukas-lašintuvas, turi būti galimybė užsakyti skirtingų serijų reagentus. Pageidaujama fasuotė ne didesnė kaip 10ml |  | 180 | ml |  |  |  |  | 0
1.2 | Anti B antigeno nustatymas |  |  | 160 | ml |  |  |  |  | 0
1.3 | Anti AB antigeno nustatymas |  |  | 140 | ml |  |  |  |  | 0
1.4 | Anti D IgM antigeno nustatymas |  |  | 180 | ml |  |  |  |  | 0
1.5 | Anti IgM+ IgG antigeno nustatymas |  |  | 140 | ml |  |  |  |  | 0
1.6 | Kontrolė Rh/ABO (neigiama) |  |  | 80 | ml |  |  |  |  | 0
1.7 | Standartiniai eritrocitai (A1,A2,B,O pozicijų) monoklonų kontrolei | Užsakoma pagal poreikį |  | 240 | ml |  |  |  |  | 0
1.8 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės (įskaitant ir tyrimo plokšteles) reikalingos aukščiau išvardintiems tyrimams atlikti | [8 empty] | 0
| 1- os pirkimo dalies kaina be PVM | [8 empty] | 0
[9 empty] | PVM | 0
| 1- os pirkimo dalies kaina su PVM | [8 empty] | 0
| Maksimali 1 -os pirkimo dalies kaina Eur be PVM | [8 empty] | 1100
Pirkimo dalis | Tyrimo pavadinimas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams | Preliminarus tyrimų ar ml poreikis 36 mėn. | Mato Vnt | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių kiekis preliminariam tyrimų ar ml kiekiui | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis, Eur be PVM | Viso siūlomų pakuočių kaina be PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2 | Reagentai, papildomos priemonės imunohematologinių tyrimų atlikimui stulpelinės agliutinacijos metodu prietaisu "BIO VUE" arba lygiaverčiu. Prietaisas "BIO VUE" yra įstaigos nuosavybė. |  |  | 500 | tyr
2.1 | Kraujo grupių ir rėzus antigenų nustatymas(Anti A-B-D ir CDE nustatymas) | [8 empty] | 0
| Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi | [8 empty] | 0
2.2 | Standartiniai eritrocitai atvirkštinei kraujo grupei | [8 empty] | 0
| Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi | [8 empty] | 0
2.3 | Antikūnų nustatymas (Kumbso reagentas) | [8 empty] | 0
2.4 | 2 tipų eritrocitų panelė antikūnų atrankai
| Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi | [8 empty] | 0
2.5 | Kraujo grupių ir antikūnių kokybės kontrolė | [8 empty] | 0
2.6 | Kiti reikiami priedai tyrimams atlikti | [8 empty] | 0
| 2- os pirkimo dalies kaina be PVM | [8 empty] | 0
[9 empty] | PVM | 0
| 2- os pirkimo dalies kaina su PVM | [8 empty] | 0
| Maksimali 2 -os pirkimo dalies kaina Eur be PVM | [8 empty] | 6000
REIKALAVIMAI LYGIAVERČIAM IMUNOCHEMATOLOGINIŲ TYRIMŲ (STULPELINĖS AGLIUTINACIJOS METODU) PRIETAISUI
(Pastaba: jei siūlomi originalūs reagentai įstaigos turimai įrangai, be kitos įrangos panaudai, tai techninės specifikacijos lentelės pildyti nereikia)
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | Sistema 1 vnt. (pavadinimas (-ai), tipas/modelis, gamintojas)
1.1 | Sistemos apibūdinimas |  | Rankiniam darbui skirtos imunohematologinių tyrimų atlikimui - centrifuga ir inkubatorius, skirtas kraujo tipavimui pagal kraujo grupių antigenų sistemas, kraujo suderinamumo mėginiams atlikti, imuninių antikūnų paieškai ir identifikavimui, antigenų nustatymui.
1.2 | Greitas centrifugavimo laikas |  | Ne ilgesnis nei 5 min.
1.3 | Reagentai ir priedai imunohematologiniams tyrimams naudojant stulpelinės agliutinacijos technologiją |  | Būtina
1.4 | Gamintojo katalogai, ar kita medžiaga, įrodanti atitikimą reikalaujamiems parametrams |  | Būtina
1.5 | Vartotojo instrukcija anglų ir lietuvių kalbomis |  | Pateikiama su prietaisu
1.6 | Įranga paženklinta CE ženklu, turi atitikti IVDD 98/79/EC |  | Būtina
1.7 | Garantinis laikotarpis |  | Ne mažiau kaip 24 mėn.
Pirkimo dalis | Tyrimo pavadinimas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams | Preliminarus tyrimų ar ml poreikis 36 mėn. | Mato Vnt | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių kiekis preliminariam tyrimų ar ml kiekiui | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis, Eur be PVM | Viso siūlomų pakuočių kaina be PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3 | Reagentai, papildomos priemonėsCRB tyrimų atlikimui (POCT) prietaisu QuikRead GO arba lygiaverčiu. Prietaisas QuikRead GO yra įstaigos nuosavybė. |  |  | 1500 | tyr.
3.1 | CRB tyrimas | [8 empty] | 0
| Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi | [8 empty] | 0
3.2 | [9 empty] | 0
| Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi | [8 empty] | 0
3.3
| Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi | [8 empty] | 0
3.4 | Kokybės kontrolė | [8 empty] | 0
3.5 | Kiti reikiami priedai tyrimams atlikti | [8 empty] | 0
| 3- os pirkimo dalies kaina be PVM | [8 empty] | 0
[9 empty] | PVM | 0
| 3- os pirkimo dalies kaina su PVM | [8 empty] | 0
| Maksimali 3 -os pirkimo dalies kaina Eur be PVM | [8 empty] | 6000
REIKALAVIMAI LYGIAVERČIAM CRB TYRIMŲ (POCT) PRIETAISUI PANAUDAI (SIŪLYTI 2 VNT.)
(Pastaba: jei siūlomi originalūs reagentai įstaigos turimai įrangai, be kitos įrangos panaudai, tai techninės specifikacijos lentelės pildyti nereikia)
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | CRB analizatorius |  | POCT
1.1 | Interaktyvus jutiklinis ekranas su nukreipiančia animacija |  | Būtina
1.2 | Greitas tyrimo laikas |  | Ne ilgesnis nei 2 min.
1.3 | Reagentai ir priedai tyrimams |  | Būtina
1.4 | Gamintojo katalogai, ar kita medžiaga, įrodanti atitikimą reikalaujamiems parametrams |  | Būtina
1.5 | Vartotojo instrukcija anglų ir lietuvių kalbomis |  | Pateikiama su prietaisu
1.6 | Įranga paženklinta CE ženklu, turi atitikti IVDD 98/79/EC |  | Būtina
1.7 | Garantinis laikotarpis |  | Ne mažiau kaip 24 mėn.
Pirkimo dalis | Tyrimo pavadinimas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams | Preliminarus tyrimų ar ml poreikis 36 mėn. | Mato Vnt | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių kiekis preliminariam tyrimų ar ml kiekiui | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis, Eur be PVM | Viso siūlomų pakuočių kaina be PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
4 | Reagentai, papildomos priemonės gliukozės, laktatų tyrimų atlikimui vienu metu arba atskirai (siūlyti analizatorių panaudai)
| Gliukozės tyrimas |  |  | 15000 | tyrimų
| Laktatų tyrimas |  |  | 1000 | tyrimų
4.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti | [8 empty] | 0
4.2 | ....
| Kontrolinės medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti | Žinomų verčių, ne mažiau dviejų lygių liofilizuota kontrolinė medžiaga |  | 60 | ml |  |  |  |  | 0
| 4- os pirkimo dalies kaina be PVM | [8 empty] | 0
[9 empty] | PVM | 0
| 4- os pirkimo dalies kaina su PVM | [8 empty] | 0
| Maksimali 4 -os pirkimo dalies kaina Eur be PVM | [8 empty] | 7000
REIKALAVIMAI GLIUKOZĖS /LAKTATŲ TYRIMŲ ANALIZATORIUI PANAUDAI
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1. | Panaudojimas |  | Automatizuotu būdu matuoti gliukozę, laktatą, gliukozę+ laktatą, gliukozės koncentraciją serume,plazmoje, iš bendro kraujo (HCT - matuojamas)
2. | Matavimo principas |  | Fermentinis – amperometrinis
3. | Elektrodas |  | Chip - sensorius
4. | Mėginių vietų kiekis rotoriuje |  | Ne < 30 vietų
5. | Papildomos vietos rotoriuje |  | 2 standartams, 3 kontrolėms ir 1-a skubiems tyrimams
6. | Matavimo ribos |  | Gliukozė - 0,5 – 50 mmol/l; Laktatai - 0,5 – 30 mmol/l
7. | Tiriamoji medžiaga |  | Kraujas, serumas, plazma
8. | Matavimo tikslumas |  | ≤1,5 % esant 12,0 mmol/l
9. | Mėginio tūris |  | Ne > 20 µl
10. | Reakcijos mėgintuvėlis |  | Ne ≤ 2,0 ml mėgintuvėlis, pripildytas hemolizuojančio tirpalo
11. | Sisteminio tirpalo aptikimo sensorius |  | Būtina
12. | Atliekų talpos persipildymo sensorius |  | Būtina
13. | Kalibracijų tipai |  | 1. Automatinis starto metu; 2. Periodinis, nustatomas ribose ne siauresnėse kaip nuo 60 iki 90 min; 3. Pasibaigus 60 min. laukiama starto ir tada automatiškai vykdoma kalibracija.
14. | Parametrų normos ribos |  | Nustatomos operatoriaus
15. | Displėjus |  | Grafinis, sensorinis
16. | Informacija pateikiama displėjuje |  | Paleidimo numeris; Mėginio numeris rotoriuje; Tyrimų skaičius; Išmatuota reikšmė; „!!” arba H, L ženklai, jei rezultatas patenkama už normos ribų; Data ir laikas.
17. | Brūkšninių kodų skaitytuvas |  | Integruotas analizatoriuje, kodai nuskaitomi nuo rotoriuje esančių mėgintuvėlių
18. | Spausdintuvas |  | Terminis, integruotas analizatoriuje ar komplektuojamas atskirai
19. | Kartu su įranga pateikiamas nepertraukiamos srovės šaltinis |  | Būtina
20. | Garantinis laikotarpis ne mažiau kaip 24 mėn. |  | Būtina
Pirkimo dalis | Tyrimo pavadinimas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams | Preliminarus tyrimų ar ml poreikis 36 mėn. | Mato Vnt | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių kiekis preliminariam tyrimų ar ml kiekiui | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis, Eur be PVM | Viso siūlomų pakuočių kaina be PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
5 | Reagentai, papildomos priemonės krešėjimo sistemos tyrimų atlikimui analizatoriumi "Trombotimer 1" (arba lygiaverčiu). Analizatorius yra įstaigos nuosavybė.
5.1 | Protrombino komplekso (II-VII-X) aktyvumo nustatymas (PK) | Mėginys - citruota plazma. Owren metodas. |  | 2800 | tyrimų |  |  |  |  | 0
5.2 | Aktyvinto dalinio tromboplastino laiko nustatymas (ADTL) | Mėginys - citruota plazma. Rekalcifikacijos metodas. |  | 2500 | tyrimų |  |  |  |  | 0
5.3 | Kontrolinės medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti | Turi būti viena dviejų lygių (N ir P) kontrolinė plazma PK ir ADTL tyrimams |  | 50 | ml |  |  |  |  | 0
5.4 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės reikalingos aukščiau išvardintiems tyrimams atlikti | Kiuvetės ir rutuliukai turi būti prietaiso gamintojo | [7 empty] | 0
| 5- os pirkimo dalies kaina be PVM | [8 empty] | 0
[9 empty] | PVM | 0
| 5 - os pirkimo dalies kaina su PVM | [8 empty] | 0
| Maksimali 5 -os pirkimo dalies kaina Eur be PVM | [8 empty] | 6600
REIKALAVIMAI LYGIAVERČIAM KREŠĖJIMO SISTEMOS TYRIMŲ ANALIZATORIUI
(Pastaba: jei siūlomi originalūs reagentai įstaigos turimai įrangai, be kitos įrangos panaudai, tai techninės specifikacijos lentelės pildyti nereikia)
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | Kraujo krešėjimo analizatorius |  | Pusiau automatinis
2 | Matavimo principas |  | Optinis – mechaninis
3 | Matavimo kanalai |  | 1
4 | Būtinas komponentas – plieniniai rutuliukai (detekcijai ir plazmos reagento sumaišymui) |  | Būtina
5 | Tyrimų rezultatų pateikimas |  | Sekundėmis
6 | Vidinis laikmatis |  | Būtinas
7 | Į prietaiso komplektaciją turi įeiti rutuliukų dozatorius |  | Būtina
8 | Ekonomiškumas: tiriamojo plazmos mėginio ir reagento tūris vienam tyrimui turi būti ne daugiau 150 μl |  | Būtina
9 | Visi reagentai ir kontrolinės plazmos turi būti vieno gamintojo. |  | Būtina
10 | Garantinis lsikotarpis |  | Ne mažiau kaip 24 mėn.
Pirkimo dalis | Tyrimo pavadinimas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams | Preliminarus tyrimų ar ml poreikis 36 mėn. | Mato Vnt | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių kiekis preliminariam tyrimų ar ml kiekiui | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis, Eur be PVM | Viso siūlomų pakuočių kaina be PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
6 | Reagentai, papildomos priemonės elektrolitų tyrimų atlikimui analizatoriumi EASYLYTE PLIUS arba lygiaverčiu. Analizatorius yra įstaigos nuosavybė
6.1 | Elektrolitų (K/Na/Cl) tyrimas | Tiesioginis jonų selektyvinis potenciometrinis |  | 16000 | tyrimų |  |  |  |  | 0
6.2 | 2 lygių kontrolinės medžiagos elektrolitų tyrimams atlikti |  |  | 50 | ml |  |  |  |  | 0
6.3 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės reikalingos aukščiau išvardintiems tyrimams atlikti | [8 empty] | 0
| 6- os pirkimo dalies kaina be PVM | [8 empty] | 0
[9 empty] | PVM | 0
| 6- os pirkimo dalies kaina su PVM | [8 empty] | 0
| Maksimali 6 -os pirkimo dalies kaina Eur be PVM | [8 empty] | 6000
REIKALAVIMAI LYGIAVERČIAM ELEKTROLITŲ TYRIMŲ ANALIZATORIUI
(Pastaba: jei siūlomi originalūs reagentai įstaigos turimai įrangai, be kitos įrangos panaudai, tai techninės specifikacijos lentelės pildyti nereikia)
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4
2 | Tyrmimo metodas |  | ISE
3 | Mėginio tipas |  | Serumas, plazma, bendras kraujas (iš mėgintuvėlio ir kapiliarinis)
4 | Mėginio kiekis |  | Ne daugiau kaip 100 µl bendro kraujo, serum oar plazmos. Ne daugiau kaip 60 µl kapiliarinio kraujo.
5 | Matavimo ribos |  | Na – nuo 20 iki 200 mmol/l; K – nuo 0.2 iki 40 mmol/l, CL-nuo 25 iki 200 mmol/l
6 | Tyrimo laikas |  | Ne daugiau kaip 50 ±5 s
7 | Visi reagentai, kalibratoriai ir atliekos vienoje pakuotėje |  | Būtina. Pradėtos pakuotės galiojimo/stabilumo laikas – iki galiojimo nurodyto ant pakuotės.
8 | Analizatorius nenaudoja laboratorinio vandens ir neturi skystų atliekų. |  | Būtina
9 | Analizatorius turi jungti į LIS |  | Dvikrypčiu ryšiu
10 | Garantinis laikotarpis |  | Ne mažiau kaip 24 mėn.
Pirkimo dalis | Tyrimo pavadinimas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams | Preliminarus tyrimų ar ml poreikis 36 mėn. | Mato Vnt | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių kiekis preliminariam tyrimų ar ml kiekiui | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis, Eur be PVM | Viso siūlomų pakuočių kaina be PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
7 | Reagentai ir papildomos priemonės pH, kraujo dujų, elektrolitų, metabolitų tyrimų sistemos analizatoriui ABL80 basic arba jam lygiaverčiui prietaisui. Analizatorius ABL80 basic yra įstaigos nuosavybė.
7.1 | Reagentai matuojamiems parametrams: pH, pCO2, pO2, Hct . | Ne daugiau kaip 50 tyr. kasetėje |  | 200 | tyrimų |  |  |  |  | 0
7.1.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
7.1.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
7.2 | Reagentai matuojamiems parametrams: pH, pCO2, pO2, K, Na, Cl, Ca, Lac, Hct . | Ne daugiau kaip 25 tyr. kasetėje |  | 900 | tyrimų |  |  |  |  | 0
7.2.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
7.2.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
7.3 | Mėginio paėmimo priemonės
7.3.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | Kapiliarai su kamšteliais, maišymo strypeliais. Heparinizuoti sausu, elektrolitams (K, Na, Ca) subalansuotu heparinu, heparino koncentracija ne mažiau 70 IU/ml |  | 750 | tyrimų |  |  |  |  | 0
7.3.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | Kapiliarų adapteriai |  | 750 | tyrimų |  |  |  |  | 0
7.3.3 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | Heparinizuoti savaime prisipildantys švirkštai arteriniam kraujui imti, heparino kiekis ne mažiau 60 IU elektrolitams (K, Na, Ca) subalansuoto sauso heparino. Su adata ir oro išstūmimo kamšteliu. |  | 250 | tyrimų |  |  |  |  | 0
7.4 | Kokybės kontrolės medžiagos ir priedai analizatoriaus priežiūrai
7.4.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | [8 empty] | 0
7.4.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | [8 empty] | 0
| 7- os pirkimo dalies kaina be PVM | [8 empty] | 0
[9 empty] | PVM | 0
| 7- os pirkimo dalies kaina su PVM | [8 empty] | 0
| Maksimali 7 -os pirkimo dalies kaina Eur be PVM | [8 empty] | 25000
PASTABOS:
Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
REIKALAVIMAI POCT pH, KRAUJO DUJŲ, ELEKTROLITŲ, METABOLITŲ IR HEMATOKRITO TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI
(Pastaba: jei siūlomi originalūs reagentai įstaigos turimai įrangai, be kitos įrangos panaudai, tai techninės specifikacijos lentelės pildyti nereikia)
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | Kasetinis, portatyvus kompaktiškas analizatorius, tinkamas prie ligonio lovos ir pervežimo metu tyrimams atlikti |  | Siūlomas analizatorius turi būti naujas, nesenesnis nei 2021 m. gamybos
2 | Matuojami parametrai |  | rūgščių-šarmų balansas: pH; Hct kraujo dujos: pCO2, pO2 metabolitai: laktatas elektrolitai: K+, Na+, Ca++, Cl-
3 | Tyrimų atlikimui naudojami ne daugiau nei du moduliai reagentų |  | matuojamų parametrų kasetė ir/arba skysti kalibratoriai kartu su atliekų talpykla. Modulių duomenys įvedami ir registruojami automatiškai, panaudojant mikroschemas
4 | Integruotų reagentų modulių darbo laikas |  | ne trumpesnis kaip 60 dienų
5 | Matavimo principas |  | elektrocheminis (potenciometrinis, voltamperometrinis), jonoselektyvinis
6 | Mažiausias atliekamų testų kiekis per reagentų modulio galiojimo laiką |  | 25 testų +/- 10%
7 | Mėginių tipai |  | kapiliarinis, arterinis, veninis ir mišrus kraujas
8 | Automatinis mėginio įsiurbimas iš kapiliaro ar švirkšto |  | Būtina
9 | Galimybė matuoti tik pasirinktus parametrus |  | Būtina
10 | Automatinė 2 taškų kalibracija |  | Būtina
11 | Mėginio tūris |  | ne daugiau nei 70 µl
12 | Nėra keičiamų elektrodų, membranų ir dujų |  | Būtina
13 | Greitas mėginio pamatavimo laikas |  | ne ilgiau nei 120 s
14 | Automatinė reagentų sunaudojimo kontrolė |  | Būtina
15 | Analizatoriaus valdymas: |  | valdomas lietimui jautriu ekranu; Būtina galimybė analizatorių valdyti nuotoliniu būdu.
16 | Kokybės kontrolės atlikimas |  | Atliekant kasdieninę visų lygių kokybės kontrolę, nesunaudojami tyrimai iš reagentinės kasetės, arba būtina įskaičiuoti papildomus reagentus ir priemones 3 lygių kokybės kontrolei atlikti
17 | Analizatorius automatiškai pateikia kokybės kontrolės duomenis ir braižo Levey Jennings diagramas. |  | Būtina
18 | Mėginio ir reagentų identifikacija brūkšninio kodo skaitytuvo pagalba. |  | Būtina
19 | Rezultatai atspausdinami integruotu spausdintuvu |  | Būtina
20 | Analizatoriaus atmintis: |  | Ne mažiau paskutinių 500 pacientų tyrimų; 500 kokybės kontrolės tyrimų rezultatų, ir 500 kalibracijos duomenų rezultatų
21 | Garantinis laikotarpis |  | Ne mažiau kaip 24 mėn.
Reagentai, eksploatacinės medžiagos bei papildomos priemonės 5 dalių leukocitų diferenciacijos hematologiniams tyrimams atlikti. Vertinamas tik pilnas pasiūlymas visai pirkimo daliai, atitinkantis bendrus kokybinius bei techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo. Reagentai ir kitos eksploatacinės medžiagos turi tikti tie patys abiems analizatoriams, t.y. įstaigos turimam ir siūlomam.
Pirkimo dalis | Tyrimo pavadinimas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams | Preliminarus tyrimų ar ml poreikis 36 mėn. | Mato Vnt | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių kiekis preliminariam tyrimų ar ml kiekiui | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis, Eur be PVM | Viso siūlomų pakuočių kaina be PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
8 | Hematologiniai tyrimai 5 dalių leukocitų diferenciacijos analizatoriumi Yumizen H 500 arba lygiavertis. Automatinis hematologinis analizatorius YH500 yra įstaigos nuosavybė.RBC (10¹²/L) Hgb (g/L) Hct (%) MCV (fL) MCH (pg) MCHC (g/L) RDW-SD, RDW-CV (%) PLT (10⁹/L) P-LCR (%) PDW (fL) MPV (fL) PCT (L/L) / (%) WBC (10⁹/L) NEUT (#, %), LYM (#, %), MON (#, %), EOS (#, %), BAS (#, %), ALY (#, %), IG (#, %),
| Reagentai bei papildomos priemonės hematologiniams tyrimams atlikti |  |  | 18000 | vnt
8.1.1. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | [8 empty] | 0
| 8- os pirkimo dalies kaina be PVM | [8 empty] | 0
[9 empty] | PVM | 0
| 8- os pirkimo dalies kaina su PVM | [8 empty] | 0
| Maksimali 8 -os pirkimo dalies kaina Eur be PVM | [8 empty] | 18000
REIKALAVIMAI LYGIAVERČIAM 5 DALIŲ LEUKOCITŲ DIFERENCIACIJOS AUTOMATINIAM HEMATOLOGINIAM ANALIZATORIUI PANAUDAI
(Pastaba: jei siūlomi originalūs reagentai įstaigos turimai įrangai, be kitos įrangos panaudai, tai techninės specifikacijos lentelės pildyti nereikia)
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | Analizatorius 5 dalių hematologiniams tyrimams atlikti (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas)
1.1 | Matuojami diagnostiniai parametrai |  | WBC (10⁹/L), Mon (#, %), Lym (#, %), Eos (#, %), Neu (#, %), Bas (#, %), ALY(#, %), IG (#, %), RBC (10¹²/L), Hgb (g/L), Hct (%), MCV (fL), MCH (pg), MCHC (g/L), RDW-SD (%), RDW-CV (%), PLT (10⁹/L) , P-LCR (%), PDW (fL), MPV (fL), PCT L/L / %
1.2 | Leukocitų diferencijavimas |  | Į penkias populiacijas: neutrofilus, limfocitus, monocitus, eozinofilus ir bazofilus. Leukocitų populiacijos turi būti matuojamos tiesiogiai, nenaudojant pridėjimo ar atėmimo skaičiavimų.
1.3 | Galimybė pasirinkti skirtingus matavimo režimus |  | CBC, CBC+DIFF
1.4 | Tikslumas ir patikimumas |  | Pateikia įspėjamuosius pranešimus apie nesubrendusias ląsteles (įskaitant įspėjamuosius pranešimus apie galimą poslinkį į kairę, apie galimą nesubrendusių granulocitų buvimą mėginyje, apie galimą blastų buvimą, galimą eritroblastų buvimą).
1.5 | Mėginiai, jų tūris |  | Galimybė tirti kapiliarinį ir veninį kraują. Įsiurbiamo mėginio kiekis ne daugiau kaip 20 µl kraujo
16 | Tyrimo atlikimo greitis Ne mažesnis kaip 50 +/- 10 mėginių/val. |  | Būtina
1.7 | Mėginių matavimai turi būti atliekami iš atvirų ar uždarų mėgintuvėlių, automatiškai adata praduriant kamštį veniniam ir kapiliariniam kraujui |  | Būtina
1.8 | Reagentų valdymas |  | Matavimui naudojami ne daugiau kaip 3 reagentai
1.9 | Reagentų kiekio monitoringas |  | Būtina
1.10 | Reagentai instaliuojami nuskaitant brūkšninį kodą |  | Būtina
1.11 | Priežiūra |  | Nereikia atlikti kasdienės priežiūros procedūrų.
1.12 | Galimybė jungtis prie nemokamos tarptautinės palyginamosios kontrolės |  | Būtina
1.13 | Kontrolės duomenys įvedami iš elektroninės laikmenos (USB) |  | Būtina
1.14 | Kontrolinio kraujo mėgintuvėlių identifikavimas atliekamas automatiškai nuskaitant brūkšninį kodą |  | Būtina
1.15 | Kokybės kontrolė XB, Levey-Jennings kreivės |  | Būtina
1.16 | Pranešimai |  | Analizatoriaus monitoriuje ir spausdintame protokole pažymėti rezultatai už norminių dydžių ribų, pranešimai apie patologinius rodiklius ir populiacijas, interpretaciniai pranešimai.
1.17 | Veiksmų atsekamumas |  | Analizatorius atmintyje turi saugoti vartotojo veiksmus
1.18 | Matavimo ribos ne siauresnės kaip |  | WBC 0 - 250 x109/L RBC 0 – 10,5 x 1012/L Hgb 0 - 300 g/L PLT 20-2000 x 109/L
1.19 | Pateikti mikromėgintuvėlius kapiliariniam kraujui 100-150 µl tūrio, tinkantys siūlomam analizatoriui |  | Būtina
1.20 | Įranga paženklinta CE ženklu, turi atitikti IVDD 98/79/EC |  | Būtina
1.21 | Tiekėjas įsipareigoja pajungti analizatorių į įstaigos LIS. |  | Būtina
1.22 | Iš analizatoriaus į laboratorinę informacinę sistemą automatiniu būdu perduodami duomenys |  | Paciento ID (gaunamas nuskaičius brūkšninį kodą), tyrimo kodas, tyrimo rezultatas, kokybės kontrolės apibrėžimas (žymuo), kokybės kontrolės tipas (Lot., žema, normali, aukšta), kokybės kontrolės rezultatas.
1.23 | Garantinis laikotarpis |  | Ne mažiau kaip 24 mėn.
Pirkimo dalis | Tyrimo pavadinimas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams | Preliminarus tyrimų ar ml poreikis 36 mėn. | Mato Vnt | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių kiekis preliminariam tyrimų ar ml kiekiui | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis, Eur be PVM | Viso siūlomų pakuočių kaina be PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
9 | Reagentai, papildomos priemonės ir eksploatacinės medžiagos imunologinių tyrimų atlikimui automatiniu imunologinių tyrimų analizatoriumi (analizatorių siūlyti pagal panaudą)
9.1 | Tirotropinas (TTH) | Chemiliuminescencinis, didelio jautrumo ir ilgo stabilumo |  | 3000 | tyrimų
| Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti | [8 empty] | 0
9.2 | Laisvas tiroksinas (FT4) | Chemiliuminescencinis, didelio jautrumo ir ilgo stabilumo |  | 2000 | tyrimų
| Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti | [8 empty] | 0
9.3 | Troponinas I (TnI) | Chemiliuminescencinis, didelio jautrumo ir ilgo stabilumo |  | 3000 | tyrimų
| Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti | [8 empty] | 0
9.4 | NT-proBNP (N-terminalinės B tipo natrio uretinio peptido nustatymas) | Chemiliuminescencinis, didelio jautrumo ir ilgo stabilumo |  | 3000 | tyrimų
| Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti | [8 empty] | 0
9.5 | PSA (Prostatos specifinis antigenas) | Chemiliuminescencinis, didelio jautrumo ir ilgo stabilumo |  | 700 | tyrimų
| Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti | [8 empty] | 0
9.6 | Vit. D | Chemiliuminescencinis, didelio jautrumo ir ilgo stabilumo |  | 500 | tyrimų
| Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti | [8 empty] | 0
| 9- os pirkimo dalies kaina be PVM | [8 empty] | 0
[9 empty] | PVM | 0
| 9- os pirkimo dalies kaina su PVM | [8 empty] | 0
| Maksimali 9-os pirkimo dalies kaina Eur be PVM | [8 empty] | 40500
PASTABA:
1. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikti.
REIKALAVIMAI PAGAL PANAUDĄ SIŪLOMAM AUTOMATINIAM IMUNOLOGINIŲ TYRIMŲ ANALIZATORIUI
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  |  | Techninis parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė su nuoroda į gaminio kodą kataloge, psl., Nr.
1 | Imunologinis analizatorius |  | Analizatoriaus tipas, modelis, gamintojas
1.1 | Mėginiai |  | Serumas, plazma
1.2 | Testų komplektacija |  | Pageidautina pakuotės iki 50 testų.
1.3 | Nepertraukiamas mėginių talpinimas |  | Būtina
1.4 | Skubaus mėginio įdėjimo galimybė |  | Būtina
1.5 | Reakcijų eiga |  | Pageidautina vienkartiniuose indeliuose su automatine praskiedimo funkcija
1.6 | Prietaiso kalibravimas |  | Automatinis arba integruotas į reagento kasetę
1.7 | Vidinė kontrolė |  | Atskira arba integruota į reagentų kasetę, (Levey- Jennings kreivės)
1.8 | Reagentų identifikavimas |  | Integruota barkodų sistema
1.9 | Skysčio lygio aptikimas |  | Būtina
1.10 | Krešulio aptikimas |  | Būtina
1.11 | Prijungimas prie LIS |  | Jungtis dvipusiu režimu
1.12 | Gamintojo CE sertifikatas |  | Būtina
1.13 | Serviso aptarnavimo sertifikatas |  | Būtina
1.14 | Garantinis laikotarpis |  | Ne mažiau kaip 24 mėn.
Pirkimo dalis | Tyrimo pavadinimas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams | Preliminarus tyrimų ar ml poreikis 36 mėn. | Mato Vnt | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių kiekis preliminariam tyrimų ar ml kiekiui | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis, Eur be PVM | Viso siūlomų pakuočių kaina be PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
10 | Reagentai, papildomos priemonės biocheminių tyrimų atlikimui automatiniu biocheminiu analizatoriumi su ISE moduliu (analizatorių siūlyti panaudai)
10.1 | Kreatinkinazė CK | IFCC, reagentai neatidarytose kasetėse stabilūs iki galiojimo pabaigos |  | 200 | tyrimų
| Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti | [8 empty] | 0
10.2 | Kreatininas | JAFFE matavimo metodas, reagentai neatidarytose kasetėse stabilūs iki galiojimo pabaigos |  | 16000 | tyrimų
| Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti | [8 empty] | 0
10.3 | α-amilazė | Fermentinis metodas, reagentai neatidarytose kasetėse stabilūs iki galiojimo pabaigos |  | 3000 | tyrimų
| Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti | [8 empty] | 0
10.4 | Šarminė fosfotazė ALP (IFCC) | IFCC, reagentai neatidarytose kasetėse stabilūs iki galiojimo pabaigos |  | 1500 | tyrimų
| Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti | [8 empty] | 0
10.5 | Šlapimo rūgštis UA | Fermentinis,urikazės met., reagentai neatidarytose kasetėse stabilūs iki galiojimo pabaigos |  | 500 | tyrimų
| Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti | [8 empty] | 0
10.6 | Tiesioginis bilirubinas DBIL | Dichloranilino diazo druskos, reagentai neatidarytose kasetėse stabilūs iki galiojimo pabaigos |  | 1500 | tyrimų
| Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti | [8 empty] | 0
10.7 | Bendras bilirubinas TBIL | Dichloranilino diazo druskos, reagentai neatidarytose kasetėse stabilūs iki galiojimo pabaigos |  | 2200 | tyrimų
| Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti | [8 empty] | 0
10.8 | Alaninaminotransferazė ALT (IFCC) | IFCC,UV met., reagentai neatidarytose kasetėse stabilūs iki galiojimo pabaigos |  | 3900 | tyrimų
| Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti | [8 empty] | 0
10.9 | Aspartataminotransferazė AST (IFCC) | IFCC,UV met., reagentai neatidarytose kasetėse stabilūs iki galiojimo pabaigos |  | 3900 | tyrimų
| Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti | [8 empty] | 0
10.10 | C reaktyvusis baltymas CRB | reagentai neatidarytose kasetėse stabilūs iki galiojimo pabaigos |  | 15000 | tyrimų
| Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti | [8 empty] | 0
10.11 | Gliukozė | GOD-PAP, reagentai neatidarytose kasetėse stabilūs iki galiojimo pabaigos |  | 3000 | tyrimų
| Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti | [8 empty] | 0
10.12 | Fosforas | UV, reagentai neatidarytose kasetėse stabilūs iki galiojimo pabaigos |  | 120 | tyrimų
| Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti | [8 empty] | 0
10.13 | Kalis | UV, reagentai neatidarytose kasetėse stabilūs iki galiojimo pabaigos |  | 15000 | tyrimų
| Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti | [8 empty] | 0
10.14 | Natris | UV, reagentai neatidarytose kasetėse stabilūs iki galiojimo pabaigos |  | 14000 | tyrimų
| Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti | [8 empty] | 0
10.15 | Chloridai | UV, reagentai neatidarytose kasetėse stabilūs iki galiojimo pabaigos |  | 1200 | tyrimų
| Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti | [8 empty] | 0
10.16 | Šlapalas UREA | Enzimatinis-UV, reagentai neatidarytose kasetėse stabilūs iki galiojimo pabaigos |  | 7000 | tyrimų
| Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti | [8 empty] | 0
10.17 | Albuminas | Kolorimetrins, reagentai neatidarytose kasetėse stabilūs iki galiojimo pabaigos |  | 60 | tyrimų
| Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti | [8 empty] | 0
10.18 | Bendras baltymas TP | Biureto kolorimetrinis, reagentai neatidarytose kasetėse stabilūs iki galiojimo pabaigos |  | 200 | tyrimų
| Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti | [8 empty] | 0
10.19 | Geležis | Ferene tiesioginis met., reagentai neatidarytose kasetėse stabilūs iki galiojimo pabaigos |  | 1500 | tyrimų
| Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti | [8 empty] | 0
10.20 | Magnis | Kolorimetrinis ksilidilo mėlynojo, reagentai neatidarytose kasetėse stabilūs iki galiojimo pabaigos |  | 9700 | tyrimų
| Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti | [8 empty] | 0
10.21 | Bendras cholesterolis CHOL | CHOD-PAPmet., reagentai neatidarytose kasetėse stabilūs iki galiojimo pabaigos |  | 1600 | tyrimų
| Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti | [8 empty] | 0
10.22 | Didelio tankio lipoproteinų cholesterolis DTL | CHOD-PAP met., reagentai neatidarytose kasetėse stabilūs iki galiojimo pabaigos |  | 1500 | tyrimų
| Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti | [8 empty] | 0
10.23 | Mažo tankio lipoproteinų cholesterolis (tiesioginis metodas) MTL | CHOD-PAP met., reagentai neatidarytose kasetėse stabilūs iki galiojimo pabaigos |  | 1500 | tyrimų
| Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti | [8 empty] | 0
10.24 | Trigliceridai TRIG | Fermentinis metodas, reagentai neatidarytose kasetėse stabilūs iki galiojimo pabaigos |  | 1500 | tyrimų
| Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti | [8 empty] | 0
10.25 | Laktatdehidrogenazė LDH IFCC | DGKC met., reagentai neatidarytose kasetėse stabilūs iki galiojimo pabaigos |  | 300 | tyrimų
| Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti | [8 empty] | 0
10.26 | Gamagliutamiltransferazė (GGT) (SZAZ modifikuotas) | IFCC met., reagentai neatidarytose kasetėse stabilūs iki galiojimo pabaigos |  | 1100 | tyrimų
| Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti | [8 empty] | 0
10.27 | Kalcis Ca | Fotometrinis, reagentai neatidarytose kasetėse stabilūs iki galiojimo pabaigos |  | 200 | tyrimų
| Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti | [8 empty] | 0
| 10- os pirkimo dalies kaina be PVM | [8 empty] | 0
[9 empty] | PVM | 0
| 10- os pirkimo dalies kaina su PVM | [8 empty] | 0
| Maksimali 10 -os pirkimo dalies kaina Eur be PVM | [8 empty] | 58000
PASTABA:
1. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikti.
REIKALAVIMAI LYGIAVERČIAM AUTOMATINIAM BIOCHEMINIŲ TYRIMŲ ANALIZATORIUI SU ELEKTROLITŲ TYRIMO MODULIU (ISE) PANAUDAI
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1.1 | Galimybė tirti: serumą, plazmą, šlapimą, kraują |  | būtina
1.2 | Tyrimų atlikimo greitis |  | ne mažiau nei 420 testų per valandą su ISE
1.3 | Matavimo metodai |  | Fotometrija, jonams selektyvi potenciometrija (K, Na, Cl tiesioginis metodas (Direct).
1.4 | Reagentų rinkinių talpa analizatoriuje |  | Ne ne mažiau kaip 29 reagentų rinkinių
1.5 | Mėginių talpa |  | ne mažiau kaip 50 pozicijų mėginiams, kontrolėms ir kalibratoriams
1.6 | Minimalus mėginio tūris |  | ≤ 1 ml.
1.7 | Mėginio tūris ISE |  | Ne daugiau 70µl
1.8 | Minimalus mėginio tūris mikromėgintuvėliuose |  | ≤ 150 µl.
1.9 | Mėginių indelių tipas |  | Pirminiai mėgintuvėliai, antriniai mėgintuvėliai, mėginių indeliai
1.10 | Mėginių įdėjimas |  | Mėginių nuolatinio pildymo ir skubių mėginių įdėjimo galimybė.
1.11 | Mėginio kokybės patikrinimas |  | Krešulio aptikimo mėginyje sistema, hemolizinių, ikterinių ir lipeminių mėginių identifikavimas
1.12 | Mėginių paėmimas adata su saugos funkcijomis: |  | skysčio lygio nustatymo; mechaninės kliūties aptikimo; krešulio aptikimo
1.13 | Automatinis mėginio praskiedimas ir automatinis tyrimo kartojimas viršijus matavimo ribas |  | būtina
1.14 | Galima talpinti papildomą reagentą tam pačiam tyrimui |  | būtina
1.15 | Papildomos padėtys ISE reagentams |  | būtina
1.16 | Pasibaigus reagentui, automatiškai surandamas ir pradedamas naudoti papildomas reagentas |  | būtina
1.17 | Automatinis mėginio praskiedimas ir automatinis tyrimo kartojimas viršijus matavimo ribas |  | būtina
1.18 | Brūkšninių kodų identifikavimo sistema |  | Reagentams ir mėginiams
1.19 | Reagentų paėmimo sistema su funkcijomis |  | reagentų lygio matavimas
1.20 | Automatinis reagentų monitoringas |  | a) reagentų likučio skaičiavimas; b) automatinis reagentų stabilumo stebėjimas
1.21 | Reakcija vyksta vienkartinėse arba daugkartinėse kiuvetėse |  | Jei reakcija vyksta vienkartinėse kiuvetėse, kiuvečių dėtuvės talpa ≥ 160 vienetų su galimybe nuolat papildyti dėtuvės talpą, nestabdant analizatoriaus darbo. Jei reakcija vyksta daugkartinėse kiuvetėse, tai turi būti pastovi kiuvečių kontrolės sistema, užtikrinanti nekokybiškų kiuvečių atmetimą.
1.22 | Analizatorius atviros sistemos. |  | būtina
1.23 | Elektrolitų tiesinio matavimo ribos serume: |  | Na+ ne siauresnės 110 – 200 mmol/l K+ ne siauresnės 1,5 – 10 mmol/l Cl¯ ne siauresnės 75-175 mmol/l
1.24 | Distiliuoto vandens sunaudojimas |  | ne daugiau 6 litrai per valandą.
1.25 | Integruotas arba išorinis kompiuteris, Windows operacinė sistema arba lygiavertė, spalvotas (LCD) lietimui jautrus ekranas |  | būtina
1.26 | Integruotas arba išorinis spausdintuvas |  | būtina
1.27 | Kokybės kontrolė pagal Westergard taisykles, Levey-Jennings kreivės |  | būtina
1.28 | Įranga paženklinta CE ženklu. |  | būtina
1.29 | Būtina galimybė analizatorių jungti į Laboratorijos informacinę sistemą (LIS) |  | Būtina pateikti tvarkyklę analizatoriaus prijungimui į Laboratorijos informaciną sistemą (LIS).
1.30 | Garantinis laikotarpis |  | Ne mažiau kaip 24 mėn.
Pastabos :2-ų lygių kontrolė atliekama kiekvieną dieną. Reagentų kiekius paskaičiuoti ne tik pagal tyrimų kiek, kontrolės ir kalibravimo poreikįį, bet ir galiojimo laiką ir stabilumą atidarius pakuotę analizatoriuje. Reagentų stabilumas patvirtintas gamintojų.
Pirkimo dalis | Tyrimo pavadinimas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams | Preliminarus tyrimų ar ml poreikis 36 mėn. | Mato Vnt | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių kiekis preliminariam tyrimų ar ml kiekiui | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis, Eur be PVM | Viso siūlomų pakuočių kaina be PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
11 | Reagentai ir priemonės KRAUJO DUJŲ ir ELEKTROLITŲ tyrimams, kraujo dujų ir elektrolitų analizatoriui. (Analizatorių siūlyti pagal panaudą)
11 | Reagentai bei papildomos priemonės kraujo dujų – elektrolitų analizatoriui....... (įrašyti siūlomo analizatoriaus pavadinimą)
| Kraujo dujų ir elektrolitų nustatymas |  |  | 1100 | tyrimų
11.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | Matuojamieji parametrai: pH, pCO2, pO2, Na+ , K+ , Ca++, Hct,LAC,GLU. Apskaičiuojamieji parametrai: THb , HCO3 - BE, tCO2, sO2, Ca++(7.4) | [7 empty] | 0
11.2 | ...... | [8 empty] | 0
| 11- os pirkimo dalies kaina be PVM | [8 empty] | 0
[9 empty] | PVM | 0
| 11 - os pirkimo dalies kaina su PVM | [8 empty] | 0
| Maksimali 11 -os pirkimo dalies kaina Eur be PVM | [8 empty] | 17200
REIKALAVIMAI NEŠIOJAMAM KASETINIAM KRAUJO DUJŲ – ELEKTROLITŲ ANALIZATORIUI
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1. | Analizatoriaus tipas |  |  | Portatyvus, nešiojamas su rankena, kasetinis
2. | Kasetinis analizatorius turi nenaudoti kalibracinių dujų, keičiamų elektrodų |  |  | Būtina
3 | Analizatoriaus kasetės turi būti vienkartinės, į analizatorių dedamos po vieną. |  |  | Būtina
4 | Elektrocheminis, sensorinis kasečių veikimo principas |  |  | Būtina
5 | Parametrai |  |  | Matuojamieji parametrai: pH, pCO2, pO2, Na+ , K+ , Ca++, Hct,LAC,GLU. Apskaičiuojamieji parametrai: THb , HCO3 - BE, tCO2, sO2, Ca++(7.4)
6 | Analizatoriaus ekranas lietimui jautrus, skystų kristalų. |  |  | Būtinas
7 | Integruotas vidinis terminis spausdintuvas |  |  | Būtinas
8 | Vidinis ir išorinis brūkšninių kodų skaitytuvai |  |  | Būtina
9 | Duomenų valdymo sistema Būtina pilna sistema: |  |  | 1. Informacija pagal paciento vardą arba ID; 2. Informacija pagal mėginio tipą ir atlikimo datą; 3. Kokybės kontroliniai rezultatai; 4. Kasečių pasirinkimas pagal tipą; 5.Paciento lyties, temperatūros, FIO2 įvedimo galimybė. 6. Turi būti pateiktos normos reikšmės arterinio, veninio ir kapiliarinio kraujo mėginiams
10 | Galimybė tiesiogiai jungtis į LIS sistemą |  |  | Būtina
11 | Mokomoji demonstracinė programa |  |  | Būtina
12 | Kalibracija |  |  | Būtina, atliekama kiekvienam mėginiui.
13 | Ne mažiau 3 tiriamo mėginio tipai: arterinis, veninis, kapiliarinis |  |  | Būtina
14 | Matavimo laikas |  |  | Turi išmatuoti per 70 sek.(±5sek.)
15 | Tyrimų duomenų išsaugojimas |  |  | Ne mažiau 10 000 tyrimų
16 | Kokybės kontrolė |  |  | Skysta, ne mažiau dviejų lygių
17 | Automatinė elektroninė kokybės kontrolė |  |  | Būtina, integruota analizatoriuje
18 | Vaizdinis pranešimas ekrane ir kasetės išstūmimas iškart, įdėjus negaliojančią kasetę |  |  | Būtina
Pirkimo dalis | Tyrimo pavadinimas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams | Preliminarus tyrimų ar ml poreikis 36 mėn. | Mato Vnt | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių kiekis preliminariam tyrimų ar ml kiekiui | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis, Eur be PVM | Viso siūlomų pakuočių kaina be PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
12. | Reagentai bei papildomos priemonės automatiniam kraujo krešėjimo sistemos analizatoriui. (Analizatorių siūlyti pagal panaudą)
Reagentai bei papildomos priemonės automatiniam kraujo krešėjimo sistemos analizatoriui....... (įrašyti siūlomo analizatoriaus pavadinimą)
12.1 | Protrombino laiko II-VII-X faktorių aktyvumo nustatymas ( PL) | Mėginys - citruota plazma: normali, lipemiška, ikterinė, hemolizuota. Reagentas nejautrus heparinui iki 1IU/ml, su brūkšniniais kodais siūlomam analizatoriui, sukalibruotas. Owren metodas |  | 6000 | tyrimų |  |  |  |  | 0
12.2 | Aktyvintas dalinis tromboplastino laikas (ADTL) | Mėginys - citruota plazma: normali, bet kokio lygio lipeminė, hemolizuota, ikterinė. Rekalcifikacijos metodas. |  | 6000 | tyrimų |  |  |  |  | 0
12.3 | D-dimerų koncentracijos nustatymas | Imunoturbidimetrinis metodas, reagentas nejautrus heparinui iki 2IU/ml, jautrumas ≥97% , specifiškumas ≥75,5%, NPV≥99,7%, stabilumas ne mažiau kaip 14 d. analizatoriuje, sukalibruotas. |  | 1000 | tyrimų |  |  |  |  | 0
12.4 | Fibrinogenas | Mėginys - citruota plazma: normali, bet kokio lygio lipeminė, hemolizuota, ikterinė. Klauso metodas. Stabilumas ≥ 60 d. 2-8 °C. |  | 50 | tyrimų |  |  |  |  | 0
| Kontrolinės plazmos | [8 empty] | 0
12.5 | 2 lygių kontrolinės plazmos reikalingos protrombino laiko (II-VII-X) aktyvumo ir ADTL tyrimams atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 100 | ml |  |  |  |  | 0
12.6 | 2 lygių kontrolinės plazmos reikalingos D-Dimerų tyrimams atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 20 | ml |  |  |  |  | 0
12.7 | Kitos papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimams atlikti su siūlomu analizatoriumi | [8 empty] | 0
| 12- os pirkimo dalies kaina be PVM | [8 empty] | 0
[9 empty] | PVM | 0
| 12 - os pirkimo dalies kaina su PVM | [8 empty] | 0
| Maksimali 12 -os pirkimo dalies kaina Eur be PVM | [8 empty] | 44000
REIKALAVIMAI AUTOMATINIAM KRAUJO KREŠĖJIMO SISTEMOS ANALIZATORIUI
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1.1 | Prietaiso apibūdinimas |  |  | Automatinis krešėjimo sistemos analizatorius
1.2 | Pagrindinis matavimo principas rutininiams tyrimams |  |  | Chronometrinis elekromagnetinis mechaninis arba lygiavertis, pagrįstas klampumo pokyčio nustatymu
1.3 | Pagalbiniai matavimo principai |  |  | 1. Chronometrinis: elektromagnetinis mechaninis arba lygiavertis, leidžiantis ištirti be papildomų procedūrų normalius ir/ar bet kokio lygio lipeminius, hemolizuotus, ikterinius plazmos mėginius. 2. Kolorimetrinis 3. Imunoturbidimetrinis
1.4 | Tiriamieji mėginiai |  |  | Atliekant PK , ADTL tyrimus, analizatorius turi ištirti visus citruotos plazmos mėginius: normalius, lipeminius, hemolizuotus, ikterinius. Būtina funkcija - mėginį pervesti į skubaus mėginio statusą nelaukiant tyrimų ciklo pabaigos ir jį ištirti. -Būtinas automatinis mėginio praskiedimas. - Mėginių talpa: ne mažiau 20 vietų
1.5 | Matavimo sistema |  |  | Atliekant PK, ADTL tyrimus rezultatas turi būti gaunamas iš vieno matavimo be papildomų procedūrų. Vienam tyrimui naudojama viena matavimo laikmena. Analizatorius turi išduoti patikimą rezultatą, reakcijos metu susidarius tiek normalios, tiek ir silpnos struktūros krešuliui (disfibrinogenemijos, antikoaguliantų perdozavimo bei kitais atvejais)
1.6 | Reagentų ir matavimo laikmenų valdymas |  |  | Būtinas funkcionalumas: - reagentų patalpinimas į bet kurią reagentų talpos poziciją- daugiau nei vieno tos pačios rūšies reagento buteliuko patalpinimas, užtikrinantis nenutrūkstamą ištyrimo procesą - pastovus reagentų, skysčių, matavimo laikmenų kiekio sekimas ir vartotojo informavimas apie jų trūkumą.
1.7 | Vienkartinės matavimo laikmenos |  |  | Vienkartinės matavimo laikmenos turi būti analizatoriaus gamintojo, talpinamos į analizatorių ne mažiau kaip po 200 vnt.
1.9 | Komplektacija |  |  | Turi būti spausdintuvas, monitorius, srovės/įtampos stabilizatorius
Pirkimo dalis | Tyrimo pavadinimas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams | Preliminarus tyrimų ar ml poreikis 36 mėn. | Mato Vnt | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių kiekis preliminariam tyrimų ar ml kiekiui | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis, Eur be PVM | Viso siūlomų pakuočių kaina be PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
13 | Reagentai bei papildomos priemonės sausos imunochemijos analizatoriui. (Analizatorių siūlyti pagal panaudą 2 vnt.)
Reagentai bei papildomos priemonės sausos imunochemijos analizatoriui....... (įrašyti siūlomo analizatoriaus pavadinimą)
13.1 | Troponinas I | Imunochromatografinis metodas |  | 1800 | tyrimų |  |  |  |  | 0
13.2 | CK-MB/cTnl/Myo | 1. Imunochromatografinis metodas 2. Viena kasetė turi atlikti tris tyrimus |  | 100 | tyrimų |  |  |  |  | 0
13.3 | NT Pro BNP/cTnl | 1. Imunochromatografinis metodas 2. Viena kasetė turi atlikti du tyrimus |  | 100 | tyrimų |  |  |  |  | 0
13.4 | hs-CRP | 1. Imunochromatografinis metodas 2. Atsakymas turi būti pateikiamas: a) miokardo rizikai įvertinti. Reikšmės 0,5 - 15 mg/l. b) uždegiminiam ar infekciniam susirgimui įvertinti. Reikšmės 10 -200 mg/l. |  | 3000 | tyrimų |  |  |  |  | 0
13.5 | NT Pro BNP |  |  | 3000 | tyrimų |  |  |  |  | 0
13.6 | D-didimerai |  |  | 1000 | tyrimų |  |  |  |  | 0
13.7 | PCT |  |  | 1000 | tyrimų |  |  |  |  | 0
13.8 | HBA1C |  |  | 1200 | tyrimų |  |  |  |  | 0
| Papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimams atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | [8 empty] | 0
| 13- os pirkimo dalies kaina be PVM | [8 empty] | 0
[9 empty] | PVM | 0
| 13- os pirkimo dalies kaina su PVM | [8 empty] | 0
| Maksimali 13 -os pirkimo dalies kaina Eur be PVM | [8 empty] | 46500
REIKALAVIMAI SAUSOS IMUNOCHEMIJOS ANALIZATORIUI PANAUDAI
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1.1 | Analizatorius (1vnt) |  |  | Kasetinis, su vidiniu spausdintuvu, lietimui jautriu ekranu
1.2 | Prietaiso paskirtis |  |  | Kiekybiniams tyrimams iš bendro kraujo, serumo, plazmos ir šlapimo atlikti
1.3 | Matavimo metodas |  |  | Šoninės tėkmės chromatografijos (auksinis koloidas) metodas. Bangos ilgiai 540+/-5 nm
1.4 | Prietaiso kalibracija |  |  | Automatinė, įjungus prietaisą.
1.5 | Techninė charakteristikos |  |  | 1. Linijinės koreliacijos koeficientas ≥ 0,990
2. Matavimo ribos 0 mV » 4000 mV
3. Santykinis nuokrypis (CV) <1%
4. Atmintis ne mažiau 10000 tyrimų
1.5 | Mėginio tūris |  |  | 3-4 lašai kraujo/serumo/plazmos ar šlapimo
1.6 | Tyrimo priemonės |  |  | Visos darbo priemonės pateikiamos su reagentų pakuote.
1.8 | Elektroninė kokybės kontrolė |  |  | Kokybės kontrolės kasetės įtampos skirtumai valndos bėgyje -2%» +2%
1.9 | Kokybės kontrolės medžiaga |  |  | Ne mažiau 1 QC rinkinio per vienerius metus kiekvienai reikalaujamai reagentų pozicijai. Pageidaujamas QC rinkinio išfasavimas: 3x1 ml
Pirkimo dalis | Tyrimo pavadinimas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams | Preliminarus tyrimų ar ml poreikis 36 mėn. | Mato Vnt | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių kiekis preliminariam tyrimų ar ml kiekiui | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis, Eur be PVM | Viso siūlomų pakuočių kaina be PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
14 | Reagentai, papildomos priemonės šlapimo tyrimų atlikimui,šlapimo analizatoriumi. (Analizatorių siūlyti pagal panaudą)
14.1 | Bendras šlapimo tyrimas (standartinis) | 11 parametrų. BLD, URO, BIL KET, PRO, NIT, GLU, PH, LEU, VTC, S.G. Matavimo ribos: Gliukozė nuo 0 iki 60 mmol/l Baltymas nuo 0 iki 3 g/l Leukocitai iki 500 WBC/l |  | 4200 | tyrimų |  |  |  |  | 0
14.2 | Bendras šlapimo tyrimas 2 parametrų | Matuojami parametrai: CRE; ALB; ir santykis ACR. Pageidaujama pakuotė 1x50 |  | 150 | tyrimų |  |  |  |  | 0
14.3 | Kontrolinės medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti | 2 lygių |  | 30 | ml |  |  |  |  | 0
14.4 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės reikalingos aukščiau išvardintiems tyrimams atlikti | [8 empty] | 0
| 14- os pirkimo dalies kaina be PVM | [8 empty] | 0
[9 empty] | PVM | 0
| 14- os pirkimo dalies kaina su PVM | [8 empty] | 0
| Maksimali 14 -os pirkimo dalies kaina Eur be PVM | [8 empty] | 3300
REIKALAVIMAI ŠLAPIMO TYRIMŲ ANALIZATORIUI PANAUDAI
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | Šlapimo tyrimų analizatorius |  | Pusiau automatinis
2 | Veikimo principas |  | Atspindžio fotometrija arba lygiavertis. Juostelės išlyginamos ir nukreipiamos tyrimui
3 | Analizatoriaus našumas |  | Būtina - ne mažiau 50 tyrimų per valandą
4 | Testų juostelės dviejų tipų |  | 1. 11-os parametrų::BLD, URO,BIL,KET,PRO,NIT, GLU, PH,LEU,VTC,SG(gliukozę turi matuoti 111mmol/l, baltymą iki10g/l, leukocitus iki500WBC/µl,) 2. dviejų parametrų: ALB; CRE ir santykis
5 | Analičių specifiškumas |  | Būtinas analičių specifiškumas: Eritrocitai - intaktiniams eritrocitams, hemoglobinui, mioglobinui; bilirubinas- bilirubinui; urobilinogenas - urobilinogenui; ketonai- acetoacetinei rūgščiai; baltymas- albuminui; nitritai- nitritų jonams; gliukozė- gliukozei; leukocitai- intaktiniams ir lizuotiems leukocitams/ histiocitams; askorbo rūgštis- vitaminui C.
6 | Išorinis brūkšninio kodo skeneris, vidinis terminis spausdintuvas |  | Būtina
7 | Spalvotas, lietimui jautrus ekranas |  | Būtina
8 | Kalibracija automatinė, be paildomų darbo priemonių |  | Būtina. Atliekama kiekvienos serijos juostelių kalibravimas nenaudojant papildomų darbo priemonių.
9 | Panaudotų testo juostelių talpa |  | Būtina
10 | Kokybės sistema |  | Būtina. Turi būti dviejų lygių ( normos ir patologijos) kontrolinės medžiagos.
11 | Atminties funkcijos |  | Turi būti galimybė talpinti analizatoriaus atmintyje ne mažiau 900 pacientų tyrimų rezultatų ir ne mažiau 300 kokybės kontrolės rezultatų
12 | Jungtys |  | LIS; PC (RS232C, brūkšninio kodo skeneriu )
Pirkimo dalis | Priemonių pavadinimas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams | Preliminarus tyrimų ar ml poreikis 36 mėn. | Mato Vnt | Priemonių kiekis nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių kiekis preliminariam tyrimų ar ml kiekiui | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis, Eur be PVM | Viso siūlomų pakuočių kaina be PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
15 | Darbo priemonių rinkinys standartizuotam šlapimo nuosėdų tyrimui atlikti. Įeina Centrifuginiai mėgintuvėliai, pipetės mėginio lašinimui, vertinimo kameros, šlapimo nuosėdų kontrolė, šlapimo nuosėdų dažai | Būtinos priemonės priemonės turi būti vieno gamintojo. ⁃ Cenrtifuginiai mėgintuvėliai nedūžtantys, graduoti po 1 ml, ne mažesni kaip 12 ml ⁃ Vienkartinės pipetės, užsandarinančios centrifuginius mėgintuvėlius, paliekant juose 1ml šlapimo. ⁃ Vienoje plokštelėje turi būti ne mažiau kaip 10 graduotų kamerų. Vienoje kameroje ne mažiau kaip 9 kvadratėliai po 9-a sektorius. Mažo sektoriaus dydis- 0,33mm x 0,33mm; o tūris 0,01111 µl ⁃ Sternhaimerio standartiniai dažai; ⁃ Šlapimo nuosėdų kontrolė dviejų lygių |  | 1000 | tyrimų |  |  |  |  | 0
15.1 | Priemonės, reikalingos aukščiau nurodytam tyrimų skaičiui atlikti
15.2 | ....
| 15- os pirkimo dalies kaina be PVM | [8 empty] | 0
[9 empty] | PVM | 0
| 15- os pirkimo dalies kaina su PVM | [8 empty] | 0
| Maksimali 15-os pirkimo dalies kaina Eur be PVM | [8 empty] | 550
Pirkimo dalis | Tyrimo pavadinimas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams | Preliminarus tyrimų ar ml poreikis 36 mėn. | Mato Vnt | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių kiekis preliminariam tyrimų ar ml kiekiui | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis, Eur be PVM | Viso siūlomų pakuočių kaina be PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
16 | Reagentai, papildomos priemonės hematologinių tyrimų atlikimui trijų dalių leukocitų diferenciacijos automatiniu analizatoriumi "Mythic 18" (gamintojas Orphee) arba lygiaverčiu . Prietaisas "Mythic 18" yra įstaigos nuosavybė. |  |  | 2500 | tyr
16.1 | Hgb , Hct , MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, PDW, MPV, PCT, WBC, NEUT, LYM, MON, 3 histogramos | [8 empty] | 0
| Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi | [8 empty] | 0
16.2 | ..... | [8 empty] | 0
| Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi | [8 empty] | 0
| 16- os pirkimo dalies kaina be PVM | [8 empty] | 0
[9 empty] | PVM | 0
| 16- os pirkimo dalies kaina su PVM | [8 empty] | 0
| Maksimali 16 -os pirkimo dalies kaina Eur be PVM | [8 empty] | 2000
REIKALAVIMAI LYGIAVERČIAM AUTOMATINIAM HEMATOLOGINIŲ TYRIMŲ ANALIZATORIUI
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | Analizatorius |  | Hematologinis trijų dalių leukocitų diferenciacijos automatinis analizatorius
2 | Mėginio tipai |  | Kapiliarinis arba veninis kraujas
3 | Tyrimo atlikimo laikas |  | Ne ilgiau kaip 60 s
4 | Mėginio įsiurbimo režimas ir mėginio tūris |  | Mėginio įsiurbimas iš atidarytų mėgintuvėlių 9kapiliarinis/veninis kraujas), mėginio tūris - ne daugiau kaip 15 µl
5 | Matavimo principas |  | HgB - spektrofotometrinis; WBC, RBS, PLT - varžos nustatymo (impedanso)
6 | Reagentų talpos |  | Integruotos, apsaugant prietaiso naudotojus nuo kontaktų su reagentais
7 | Brūkšninių kodų skaitytuvas |  | Būtina
8 | Reagentų duomenų įvedimas |  | Būtina. Įvedami naudojant brūkšninį kodą
9 | Kokybės kontrolė |  | Būtina. Ne mažiau trijų lygių, Levey - Jennigs grafikai . Kontrolių duomenį įvedami naudojant brūkšninius kodus
10 | Spausdintuvas |  | Būtina.
11 | LCD liečiamas ekranas |  | Būtina
12 | Jungtys |  | LIS; PC (RS232C, brūkšninio kodo skeneriui )
13 | Garantinis laikotarpis |  | Ne mažiau kaip 24 mėn., garantinio aptarnavimo metu detalės, remontas ir techninė priežiūra atliekami tiekėjo lėšomis
Pirkimo dalis | Tyrimo pavadinimas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams | Preliminarus tyrimų ar ml poreikis 36 mėn. | Mato Vnt | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių kiekis preliminariam tyrimų ar ml kiekiui | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis, Eur be PVM | Viso siūlomų pakuočių kaina be PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
17 | Reagentai, papildomos priemonės šlapimo tyrimų atlikimui,šlapimo analizatoriumi Uryxxon Relax, Macherey-Nagel (Analizatoriai - 3 vnt. yra įstaigos nuosavybė)
17.1 | Bendras šlapimo tyrimas (standartinis) | 10 parametrų. BLD, URO, BIL KET, PRO, NIT, GLU, PH, LEU, S.G. |  | 600 | tyrimų |  |  |  |  | 0
17.2 | Bendras šlapimo tyrimas 2 parametrų | Matuojami parametrai: CRE, ALB |  | 50 | tyrimų |  |  |  |  | 0
17.3 | Kontrolinės medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti | 2 lygių |  | 30 | ml |  |  |  |  | 0
17.4 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės reikalingos aukščiau išvardintiems tyrimams atlikti | [8 empty] | 0
| 17- os pirkimo dalies kaina be PVM | [8 empty] | 0
[9 empty] | PVM | 0
| 17- os pirkimo dalies kaina su PVM | [8 empty] | 0
| Maksimali 17 -os pirkimo dalies kaina Eur be PVM | [8 empty] | 1500
REIKALAVIMAI LYGIAVERČIAM ŠLAPIMO TYRIMŲ ANALIZATORIUI (3 VNT.)
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | Šlapimo tyrimų analizatorius |  | Pusiau automatinis
2 | Matavimo principas |  | Atspindžio fotometrija arba lygiavertis.
3 | Analizatoriaus našumas |  | Būtina - ne mažiau 50 tyrimų per valandą
4 | Automatinis juostelės paėmimas |  | Būtina
5 | Integruotas spausdintuvas |  | Būtinas
6 | Galimybė prijungti išorinę klaviatūrą arba brūkšninių kodų skaitytuvą |  | Būtina
7 | Lietimui jautrus LCD ekranas |  | Būtina
8 | Testų juostelės dviejų tipų |  | 1. ne mažiau kaip 10 parametrų: BLD, URO,BIL,KET,PRO,NIT, GLU, PH,LEU,SG 2. dviejų parametrų: ALB, CRE
9 | Tyrimo rezultatai turi būti SI sistemos vienetais ir +/- sistema |  | Būtina
10 | Automatinė savikalibracija |  | Būtina
11 | Kokybės kontrolės sistema |  | Būtina. Turi būti dviejų lygių ( normos ir patologijos) kontrolinės medžiagos.
12 | Atminties funkcijos |  | Turi būti galimybė talpinti analizatoriaus atmintyje ne mažiau 200 pacientų tyrimų rezultatų
13 | Jungtys |  | USB; PS/2, RS232C,
14 | Maitinimas |  | 220V, 50/60Hz ir integruotos AA arba lygiavertės baterijos
15 | Garantinis laikotarpis |  | Ne mažiau kaip 24 mėn., garantinio aptarnavimo metu detalės, remontas ir techninė priežiūra atliekami tiekėjo lėšomis
18 | Vienkartiniai pipečių antgaliai | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams | Preliminarus tyrimų ar ml poreikis 36 mėn. | Mato Vnt |  | Siūloma pakuotė |  | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis, Eur be PVM | Viso siūlomų pakuočių kaina be PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
18.1 | Antgaliai Gilson arba lygiaverčiai | geltoni 2-200mkl |  | 20000 | vnt |  |  |  |  | 0
18.2 | Antgaliai Labsystem arba lygiaverčiai | mėlyni 100-1000mkl |  | 20000 | vnt |  |  |  |  | 0
| 18- os pirkimo dalies kaina be PVM | [8 empty] | 0
[9 empty] | PVM | 0
| 18- os pirkimo dalies kaina su PVM | [8 empty] | 0
| Maksimali 18 -os pirkimo dalies kaina Eur be PVM | [8 empty] | 600
Pirkimo dalis | Tyrimo pavadinimas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams | Preliminarus tyrimų ar ml poreikis 36 mėn. | Mato Vnt | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių kiekis preliminariam tyrimų ar ml kiekiui | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis, Eur be PVM | Viso siūlomų pakuočių kaina be PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
19 | Reagentai ir kitos eksploatacinės medžiagos hematologiniui analizatoriui ABX Micros 60 – 2 vnt. (analizatoriai įstaigos nuosavybė).Siūlomi reagentai bei priemonės turi būti originalūs analizatoriaus gamintojo arba lygiaverčiai su analizatoriaus gamintojo patvirtintais adaptacijos protokolais, pilnai atitinkantys kokybinius ir techninius reikalavimus ir tinkantys ABX Micros 60. |  |  | 3600 | tyr
19.1 | Ne mažiau 16 parametrų: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, RDW, MCH, MCHC, PLT, MPV, % and # of LYM, MON ,GRA | [8 empty] | 0
| Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi | [8 empty] | 0
19.2 | ..... | [8 empty] | 0
| Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi | [8 empty] | 0
| 19- os pirkimo dalies kaina be PVM | [8 empty] | 0
[9 empty] | PVM | 0
| 19- os pirkimo dalies kaina su PVM | [8 empty] | 0
| Maksimali 19 -os pirkimo dalies kaina Eur be PVM | [8 empty] | 5000
REIKALAVIMAI LYGIAVERČIAM AUTOMATINIAM HEMATOLOGINIAM ANALIZATORIUI (2 vnt.) PANAUDAI
(Pastaba: jei siūlomi originalūs reagentai įstaigos turimai įrangai, be kitos įrangos panaudai, tai techninės specifikacijos lentelės pildyti nereikia)
Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
Automatinis hematologinis analizatorius (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas)
Matuojami diagnostiniai parametrai |  | Matuoja ne mažaiu kaip 16 parametrų: : RBC, WBC, PLT, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PDW, MPV, PCT; limfocitai, monocitai, granuliocitai (procentinis ir absoliutus kiekis), eritrocitų, trombocitų, leukocitų pasiskirstymo histogramos.
Galimybė pasirinkti skirtingus matavimo režimus |  | Būtina
Tikslumas ir patikimumas |  | Pateikia įspėjamuosius pranešimus apie nesubrendusias ląsteles (įskaitant įspėjamuosius pranešimus apie galimą poslinkį į kairę, apie galimą nesubrendusių granulocitų buvimą mėginyje, apie galimą blastų buvimą, galimą eritroblastų buvimą).
Mėginiai, jų tūris |  | Galimybė tirti kapiliarinį ir veninį kraują. Įsiurbiamo mėginio kiekis ne daugiau kaip 10 µl kraujo
Tyrimo atlikimo greitis Ne mažesnis kaip 50 +/- 10 mėginių/val. |  | Būtina
Mėginių matavimai turi būti atliekami iš atvirų ar uždarų mėgintuvėlių, automatiškai adata praduriant kamštį veniniam ir kapiliariniam kraujui |  | Būtina
Reagentų valdymas |  | Matavimui naudojami ne daugiau kaip 3 reagentai
Reagentų kiekio monitoringas |  | Būtina
Reagentai instaliuojami nuskaitant brūkšninį kodą |  | Būtina
Priežiūra |  | Nereikia atlikti kasdienės priežiūros procedūrų.
Kontrolės duomenys įvedami iš elektroninės laikmenos (USB) |  | Būtina
Kontrolinio kraujo mėgintuvėlių identifikavimas atliekamas automatiškai nuskaitant brūkšninį kodą |  | Būtina
Kokybės kontrolė XB, Levey-Jennings kreivės |  | Būtina
Pranešimai |  | Analizatoriaus monitoriuje ir spausdintame protokole pažymėti rezultatai už norminių dydžių ribų, pranešimai apie patologinius rodiklius ir populiacijas, interpretaciniai pranešimai.
Veiksmų atsekamumas |  | Analizatorius atmintyje turi saugoti vartotojo veiksmus
Pateikti mikromėgintuvėlius kapiliariniam kraujui 100-150 µl tūrio, tinkantys siūlomam analizatoriui |  | Būtina
Įranga paženklinta CE ženklu, turi atitikti IVDD 98/79/EC |  | Būtina
Tiekėjas įsipareigoja pajungti analizatorių į įstaigos LIS. |  | Būtina
Iš analizatoriaus į laboratorinę informacinę sistemą automatiniu būdu perduodami duomenys |  | Paciento ID (gaunamas nuskaičius brūkšninį kodą), tyrimo kodas, tyrimo rezultatas, kokybės kontrolės apibrėžimas (žymuo), kokybės kontrolės tipas (Lot., žema, normali, aukšta), kokybės kontrolės rezultatas.
Garantinis laikotarpis |  | Ne mažiau kaip 24 mėn.
Pirkimo dalis | Tyrimo pavadinimas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams | Preliminarus tyrimų ar ml poreikis 36 mėn. | Mato Vnt | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių kiekis preliminariam tyrimų ar ml kiekiui | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis, Eur be PVM | Viso siūlomų pakuočių kaina be PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
20 | Reagentai, papildomos priemonėsCRB tyrimų atlikimui (POCT) prietaisu i-Chroma arba lygiaverčiu. Prietaisas i-Chroma yra įstaigos nuosavybė. |  |  | 1500 | tyr.
20.1 | CRB tyrimas | [8 empty] | 0
| Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi | [8 empty] | 0
20.2 | [9 empty] | 0
| Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi | [8 empty] | 0
20.3
| Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi | [8 empty] | 0
20.4 | Kokybės kontrolė | [8 empty] | 0
20.5 | Kiti reikiami priedai tyrimams atlikti | [8 empty] | 0
| 20- os pirkimo dalies kaina be PVM | [8 empty] | 0
[9 empty] | PVM | 0
| 20- os pirkimo dalies kaina su PVM | [8 empty] | 0
| Maksimali 20 -os pirkimo dalies kaina Eur be PVM | [8 empty] | 6000
REIKALAVIMAI LYGIAVERČIAM CRB TYRIMŲ (POCT) PRIETAISUI PANAUDAI (SIŪLYTI 2 VNT.)
(Pastaba: jei siūlomi originalūs reagentai įstaigos turimai įrangai, be kitos įrangos panaudai, tai techninės specifikacijos lentelės pildyti nereikia)
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | CRB analizatorius |  | POCT
1.1 | Interaktyvus jutiklinis ekranas su nukreipiančia animacija |  | Būtina
1.2 | Greitas tyrimo laikas |  | Ne ilgesnis nei 2 min.
1.3 | Reagentai ir priedai tyrimams |  | Būtina
1.4 | Gamintojo katalogai, ar kita medžiaga, įrodanti atitikimą reikalaujamiems parametrams |  | Būtina
1.5 | Vartotojo instrukcija anglų ir lietuvių kalbomis |  | Pateikiama su prietaisu
1.6 | Įranga paženklinta CE ženklu, turi atitikti IVDD 98/79/EC |  | Būtina
1.7 | Garantinis laikotarpis |  | Ne mažiau kaip 24 mėn.
Pirkimo dalis | Tyrimo pavadinimas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams | Preliminarus tyrimų ar ml poreikis 36 mėn. | Mato Vnt | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių kiekis preliminariam tyrimų ar ml kiekiui | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis, Eur be PVM | Viso siūlomų pakuočių kaina be PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
21 | Reagentai, papildomos priemonės INR/PT tyrimų atlikimui prietaisu Micropoint plus arba lygiaverčiu. Prietaisas Micropoint plus yra įstaigos nuosavybė.
21.1 | INR/PT tyrimas |  |  | 1500 | tyr. |  |  |  |  | 0
| Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi | [8 empty] | 0
21.2 | [9 empty] | 0
| Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi | [8 empty] | 0
21.3
| Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi | [8 empty] | 0
21.4 | Kokybės kontrolė | [8 empty] | 0
21.5 | Kiti reikiami priedai tyrimams atlikti | [8 empty] | 0
| 21- os pirkimo dalies kaina be PVM | [8 empty] | 0
[9 empty] | PVM | 0
| 21- os pirkimo dalies kaina su PVM | [8 empty] | 0
| Maksimali 21 -os pirkimo dalies kaina Eur be PVM | [8 empty] | 6000
REIKALAVIMAI LYGIAVERČIAM INR/PT MATUOKLIUI PANAUDAI
(Pastaba: jei siūlomi originalūs reagentai įstaigos turimai įrangai, be kitos įrangos panaudai, tai techninės specifikacijos lentelės pildyti nereikia)
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | INR/PT matuoklis |  | POCT
1.1 | Interaktyvus jutiklinis ekranas su nukreipiančia animacija |  | Būtina
1.2 | Greitas tyrimo laikas |  | Ne ilgesnis nei 2 min.
1.3 | Mėginio tūris |  | Ne daugiau kaip 10µl
1.4 | Kiekvienoje testo juostelėje integruota vidinė kokybės kontrolė |  | Būtina
1.5 | Gamintojo katalogai, ar kita medžiaga, įrodanti atitikimą reikalaujamiems parametrams |  | Būtina
1.6 | Vartotojo instrukcija anglų ir lietuvių kalbomis |  | Pateikiama su prietaisu
1.7 | Įranga paženklinta CE ženklu, turi atitikti IVDD 98/79/EC |  | Būtina
1.8 | Garantinis laikotarpis |  | Ne mažiau kaip 24 mėn.
Pirkimo dalis | Tyrimo pavadinimas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams | Preliminarus tyrimų ar ml poreikis 36 mėn. | Mato Vnt | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių kiekis preliminariam tyrimų ar ml kiekiui | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis, Eur be PVM | Viso siūlomų pakuočių kaina be PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
22 | Reagentai, papildomos priemonės gliukozės koncentracijos kraujyje matavimui
22.1 | Tyrimo juostelė |  |  | 3000 | tyr. |  |  |  |  | 0
| Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi | [8 empty] | 0
22.2 | [9 empty] | 0
| Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi | [8 empty] | 0
22.3 | Kokybės kontrolė | [8 empty] | 0
22.4 | Kiti reikiami priedai tyrimams atlikti | [8 empty] | 0
| 22- os pirkimo dalies kaina be PVM | [8 empty] | 0
[9 empty] | PVM | 0
| 22- os pirkimo dalies kaina su PVM | [8 empty] | 0
| Maksimali 22 -os pirkimo dalies kaina Eur be PVM | [8 empty] | 3000
REIKALAVIMAI GLIUKOZĖS KONCENTRACIJOS KRAUJYJE MATUOKLIUI (4 VNT.)
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | Matuoklis, atitinkantis ISO 15197:2015 tarptautinį kokybės standartą |  | Būtina
1.1 | Diagnostinių juostelių technologija eliminuoja hematokrito, maltozės, trigliceridų kiekio,pO2 kraujyje įtaką rezultatų tikslumui |  | Būtina
1.2 | Greitas tyrimo laikas |  | Ne ilgesnis nei 10 s.
1.3 | Mėginio tūris |  | Ne daugiau kaip 10µl
1.4 | Automatinis pranešimas esant per mažam kraujo kiekiui |  | Būtina
1.5 | Rezultatų žymėjimas „Prieš valgį“ ar „Po valgio“, „Hypo“ |  | Būtina
1.6 | USB jungtis duomenų perkėlimui į kompiuterį |  | Būtina
1.7 | Dignostinės juostelės nekalibruojamos |  | Būtina
1.8 | Gamintojo katalogai, ar kita medžiaga, įrodanti atitikimą reikalaujamiems parametrams |  | Būtina
1.9 | Vartotojo instrukcija anglų ir lietuvių kalbomis |  | Pateikiama su prietaisu
1.10 | Įranga paženklinta CE ženklu, turi atitikti IVDD 98/79/EC |  | Būtina
1.11 | Atmintis |  | Ne mažiau kaip 300 tyrimų rezultatų su data ir laiku
23 | Išorinė kokybės kontrolė (ciklais)
Pirkimo dalis | Tyrimo pavadinimas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams | Preliminarus tyrimų ar ml poreikis 36 mėn. | Mato Vnt | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių kiekis preliminariam tyrimų ar ml kiekiui | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis, Eur be PVM | Viso siūlomų pakuočių kaina be PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
23.1 | Širdies žymenų išorinė kokybės kontrolė | Kokybės kontroliniai mėginiai Troponino I, Mioglobino, BNP, CK-MB masės, NT-proBNP, didelio jautrumo CRB, D-dimerų tyrimų kokybės įvertinimui. Kontrolinių mėginių tyrimas 2 kartus per metus po 2 mėginius. Programa turi tikti POCT analizatoriams. |  | 6 | pakuotė |  |  |  |  | 0
23.2 | Kraujo dujų išorinė kokybės kontrolė | 1 metų ciklas, 12 mėginių per ciklą, kontrolinis mėginys kas mėnesį. Būtina suminė ciklo analizė ir duomenų palyginimas su prieš tai buvusiu ciklu. |  | 4 | ciklai |  |  |  |  | 0
23.3 | Išorinė kokybės kontrolės programa hematologijai | Pusės metų ciklas, 12 mėginių per ciklą, kontrolinis mėginys kas 2 savaites. Turi būti galimybė registruoti kelis analizatorius už tą pačią kainą. Būtina suminė ciklo analizė ir laboratorijoje esančių analizatorių tarpusavio palyginimas (multiinstrumentinis). |  | 3 | ciklai |  |  |  |  | 0
23.4 | Išorinė kokybės kontrolės programa biochemijai | 1 metų ciklas, 12 mėginių per ciklą, kontrolinis mėginys kas mėnesį. Būtina suminė ciklo analizė |  | 4 | ciklai |  |  |  |  | 0
23.5 | Išorinė kokybės kontrolė C-reaktyviniam baltymui | 1 metų ciklas, 12 mėginių per ciklą, kontrolinis mėginys kas mėnesį. Būtina suminė ciklo analizė. Papildomos kontroliuojamos analitės ASO ir RF |  | 4 | ciklai |  |  |  |  | 0
23.6 | Išorinė kokybės kontrolė juosteliniams šlapimo tyrimams | 1 metų ciklas, 6 mėginiai per ciklą, kontrolinis mėginys kas 2 mėn. Analičių spektre turi būti albumino ir kreatinino tyrimai. Turi būti galimybė registruoti kelis analizatorius už tą pačią kainą. Būtina suminė ciklo analizė ir laboratorijoje esančių analizatorių tarpusavio palyginimas (multiinstrumentinis). |  | 4 | ciklai |  |  |  |  | 0
23.7 | Išorinė kokybės kontrolė imunologijai | Pusės metų ciklas, 12 mėginiai per ciklą, kontrolinis mėginys kas 2 savaites, 4 analitės (pasirinktinai iš 55). Turi būti galimybė registruoti kelis analizatorius už tą pačią kainą. Būtina suminė ciklo analizė ir laboratorijoje esančių analizatorių tarpusavio palyginimas (multiinstrumentinis). |  | 3 | ciklai |  |  |  |  | 0
23.8 | Išorinė kokybės kontrolė krešėjimo tyrimams (PK, DATL, Fib) | 1 metų ciklas, 12 mėginiai per ciklą, kontrolinis mėginys kas mėnesį. Turi būti galimybė registruoti kelis analizatorius už tą pačią kainą. Būtina suminė ciklo analizė ir laboratorijoje esančių analizatorių tarpusavio palyginimas (multiinstrumentinis). |  | 4 | ciklai |  |  |  |  | 0
23.10 | Išorinė kokybės kontrolė Prokalcitonino tyrimui | Kokybės kontroliniai mėginiai Prokalcitonino tyrimui. Kontrolinių mėginių tyrimas 2 kartus per metus po 2 mėginius. |  | 6 | pakuotė |  |  |  |  | 0
| 23- os pirkimo dalies kaina be PVM | [8 empty] | 0
[9 empty] | PVM | 0
| 23- os pirkimo dalies kaina su PVM | [8 empty] | 0
| Maksimali 23 -os pirkimo dalies kaina Eur be PVM | [8 empty] | 17700
24 | Išorinė kokybės kontrolė (mėginiais)
Pirkimo dalis | Tyrimo pavadinimas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams | Preliminarus tyrimų ar ml poreikis 36 mėn. | Mato Vnt | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių kiekis preliminariam tyrimų ar ml kiekiui | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis, Eur be PVM | Viso siūlomų pakuočių kaina be PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
24.1 | ABO kraujo grupių ir Rh |  |  | 2 | mėginiai |  |  |  |  | 0
24.2 | Antikūnių paieška ir suderinimamumas |  |  | 2 | mėginiai |  |  |  |  | 0
| 24- os pirkimo dalies kaina be PVM | [8 empty] | 0
[9 empty] | PVM | 0
| 24 - os pirkimo dalies kaina su PVM | [8 empty] | 0
| Maksimali 24-os pirkimo dalies kaina Eur be PVM | [8 empty] | 1700
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas |  |  | Dokumento puslapių skaičius
** Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus:
Eil.Nr. | Subtiekėjo pavadinimas |  |  |  |  | Užduotys, kurios bus perduotos vykdyti subtiekėjams
**Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai.
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:
Eil.Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) |  |  |  |  | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)
1.
2.
Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.
|  | (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ,pavardė)