Pastaba. Melsvai pažymėtas lentelės sritis pildo tiekėjas						Pirkimo sąlygų priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA

ANG GYDYTOJO DARBO VIETA (Nr.)

|  | 2025 - - |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai: |  |  |  |  |
| Tiekėjo kodas: |  |  |  |  |
| Tiekėjo adresas: |  |  |  |  |
| Asmens, atsakingo už pasiūlymą, pareigos, vardas, pavardė: |  |  |  |  |
| Asmens, atsakingo už pasiūlymą, telefono numeris: |  |  |  |  |
| Asmens, atsakingo už pasiūlymą, el. pašto adresas: |  |  |  |  |

Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organą ar priežiūros organo narį (-ius)  (VPĮ 46 str. 2 d. 2 p.):

| Vardas, pavardė, pareigos: |  |
| --- | --- |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |

1. Tiekėjo patvirtinimai:

1.1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis, įskaitant pirkimo sutarties reikalavimus.

1.2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose;

1.3. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

1.4. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

2. Bendrieji reikalavimai:

2.1. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti Europos parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių nuostatų reikalavimus ir turi būti pažymėtos CE ženklu. Kartu su prekėmis tiekėjas turi pateikti tai įrodančius sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.

2.2. Kartu su prekėmis tiekėjas turi pateikti prekių naudojimo ir valymo/dezinfekavimo instrukcijas lietuvių kalba ir originalo kalba bei serviso dokumentaciją lietuvių ir originalo kalba.

2.3. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, prekės aprašymas, naudojimo instrukcija ir pan.). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.

2.4. Pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje galimai nurodyti (jei yra) konkretūs modeliai ar tiekimo šaltiniai, konkretūs procesai, būdingi konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti konkrečių gamintojų produkciją, o standartai gali būti taikomi lygiaverčiai nurodytiems.

2.5. Siūlomos prekės turi būti naujos, negalima siūlyti demonstracinių, naudotų arba naudotų ir atnaujintų (remarketing) prekių.

2.6. Laikoma, kad pasiūlymas teikiamas toms pirkimo dalims, kurioms yra nurodyti prekių įkainiai.

2.7. Perkančioji organizacija vykdo „žalią“ pirkimą ir taiko Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1- 508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (4.4.4 p. pirkimo vykdytojas savarankiškai nustato aplinkos apsaugos kriterijus 4.4.4.4. p.: prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos;“:

– Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomų prekių originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą) ne trumpiau kaip 5 metus (60 mėnesių) nuo prekių garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Pagrįsdamas atitikimą nustatytam reikalavimui tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti tiekėjo ir/ar gamintojo laisvos formos patvirtinimą nurodydamas konkretų terminą.

3. Specialieji perkančiosios organizacijos reikalavimai:

*Vieneto įkainis nurodomas su ne daugiau kaip keturiais skaičiais po kablelio.
** Suma ir maksimalaus kiekio kaina nurodoma su ne daugiau kaip dviem skaičiais po kablelio. (Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12).

4. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai bei tiekėjo siūlomos prekės ir kainos:

| Kokybiniai ir techniniai reikalavimai |  | Siūlomos prekės atitikimas techniniams reikalavimams (būtina nurodyti konkrečius sūlomų prekių parametrus, draudžiama nurodyti „Atitinka/Neatitinka “, „Taip/Ne “ir pan.) | Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą techninėje dokumentacijoje (psl. /Nr.) (būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės) |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė |  |  |
| 1.Pirkimo dalis: ANG gydytojo darbo vieta su mikroskopu -1 vnt. |  |  |  |
| 1. ANG darbo vietos reikalavimai | - visos sistemos turi sudaryti bendrą ausų, nosies ir gerklės gydytojo darbo vietą; - turi būti ne mažiau kaip ant 2 ratukų; - nerūdijančio plieno briaunos, skirtos apsaugoti nuo susidėvėjimo; - galvinio šviestuvo laikiklis; - momentinė veidrodėlių pašildymo sistema; |  |  |
| 2.Pagrindinis modulis |  |  |  |
| 2.1. Siurbimo sistema: |  |  |  |
| 2.1.1. vakuuminė siurbimo sistema | -oro srauto pratekėjimas ne mažiau kaip 55 l/min; - vakuumas ne mažiau -91kPa; - vakuumo reguliatorius; - siurbimo pratekėjimo reguliavimas ir slėgio parodymas manometre; - automatinis įsijungimas; - atsiurbėjas įmontuotas į darbo vietą; - bakterinis filtras; - daugkartinio naudojimo adapteris, 3 vnt.; - suteikiama garantija ≥ 36 mėnesiai. |  |  |
| 2.1.2. talpa sekretui/išskyroms | - talpos tūris ne mažesnis kaip 1 litras; - apsauga nuo perpildymo; |  |  |
| 2.2. Suspausto oro sistema |  |  |  |
| 2.2.1. Oro kompresorius | - reguliuojamas slėgis ribose ne siauresnėse kaip nuo 0,1 iki 2 bar; Privalumas: ne siauresnėse ribose kaip nuo 0,1 iki 3 bar*** - laikiklio antgalis paruoštas darbui su Politzer‘io antgaliais;- slėgio talpos tūris ne mažesnis kaip 1 litras; - suteikiama garantija ≥ 36 mėnesiai. |  |  |
| 2.2.2. Medikamentų buteliukai | - buteliukai medikamentams purkšti ir atskirti |  |  |
| 2.3. Ausies plovimo sistema |  |  |  |
| 2.3.1. vandens sistema | - palaikoma vandens temperatūra 38º ± 1ºC; - automatinis vandens pašildymas atskiroje nerūdijančio plieno talpoje; - vandens pratekėjimas reguliuojamas ribose, ne siauresnėse kaip nuo 50 ml/min iki 500 ml/min; Privalumas: ne siauresnėse ribose kaip nuo 50 ml/min iki 700 ml/min***; - plovimo sistema pajungta prie vandentiekio sistemos; - keičiamas daugkartinis metalinis antgalis, - apsauga nuo apsitaškymo; - vandens filtro talpa, su filtro kartridžu; - ausies praplovimo indas su lanksčia atrama bei papildoma siurbimo žarna pajungimui prie siurbimo sistemos; - suteikiama garantija ≥ 36 mėnesiai. |  |  |
| 2.4. Endoskopijos modulis |  |  |  |
| 2.4.1. Integruoti šviesos šaltiniai | - ne mažiau kaip 2 vnt. atskirų LED šviesos šaltinių; - šviesolaidis; - ne mažiau 2 vnt. šildomų laikiklių standiems endoskopams; - ne mažiau 2 vnt. Laikiklių standžių endoskopų dezinfekcijai; - ne mažiau 2 vnt. Laikiklių lanksčiam endoskopui; - suteikiama garantija ≥ 36 mėnesiai. |  |  |
| 2.4.2. Video endoskopinė sistema su integruotu lietimui jautriu ekranu (komplektacija: video kamera ir monitorius) | - vidinė SSD atmintis ne mažiau 1TB; - monirotiaus raiška ne mažiau kaip 3840 x 2160 pikseliai; - galimybė fotografuoti, įrašinėti ir saugoti video ir nuotraukas; - duomenys gali būti įrašomi USB rakte; - integruotas LED šviesos šaltinis; - ne mažiau 1vnt. LAN jungčių; - galimybė pajungti tiek ladinę, tiek belaidinę klaviatūrą su pelytę; - lietimui jautrus ekranas; - video endoskopinės sistemos ekrano dydis ne mažesnis kaip 15 colių; - ryškumas ne mažesnis kaip 400 cd/m²; - kontrastas ne mažesnis kaip 650:1; - matymo kampas ne mažesnis kaip 170º horizontaliai ir vertikaliai; - ekrano lenkimo kampas reguliuojamas ne mažiau 40º; - kamera ne mažiau 2 megapikselių; - ne mažiau 160 kadrų per sekundę; - video kameros lęšio storis ne mažiau 40mm, greito fokusavimo; - kojinis pedalas vaizdo įrašui pradėti ir stabdyti; - suteikiama garantija ≥ 36 mėnesiai. |  |  |
| 2.4.3. Lankstus endoskopas, 1 vnt. | - distalinio galo skersmuo: 3,2 ± 0,3 mm; - darbinis ilgis: 310mm ± 20mm; - matymo kampas: 0° ± 5°; - fokusavimo reguliavimas; - užlenkimo kampas: 140° ± 10°; - šviesolaidis; -autoklavuojamas/dezinfekuojamas; - suteikiama garantija ≥ 36 mėnesiai. |  |  |
| 2.4.4. Laringoskopas, 1 vnt. | - darbinis ilgis: 200mm ± 20mm; - matymo kampas: 70° ± 10°; - storis: 10mm ± 1 mm; - reguliuojamas fokusavimas; -autoklavuojamas/dezinfekuojamas; - suteikiama garantija ≥ 36 mėnesiai. |  |  |
| 2.4.5. Standus endoskopas – 1 vnt. | - darbinis ilgis 180 mm ± 20mm; - matymo kampas: 45° ± 10°; - storis – 4 mm ± 0,3mm; - autoklavuojamas; - suteikiama garantija ≥ 36 mėnesiai. |  |  |
| 2.4.6. Standus endoskopas – 1 vnt. | - darbinis ilgis 180 mm ± 20mm; - matymo kampas: 0° ± 10°; - storis – 4 mm ± 0,3mm; - autoklavuojamas; - suteikiama garantija ≥ 36 mėnesiai. |  |  |
| 2.5. LED belaidis galvinis šviestuvas apžiūrai | - spalvos temperatūra ne mažiau 4500 k; - šviesos ryškumas ne mažiau 50000 lux ; - Šviesos ryškumo reguliavimas ne siauresnėse ribose kaip nuo 0 iki 100%; - reguliuojamas taško dydis prie 420 mm. darbinio atstumo ne siauresnėse ribose kaip nuo 30 mm. iki 80 mm.; - šviesos šaltinio pozicijos/ šviesos krypties reguliavimas ir fiksavimas: 1. į priekį/atgal - ne mažiau kaip 35mm. 2. žemyn/aukštyn – ne mažiau kaip 13 mm. ir ne mažiau 180°; - galvos apimties ir aukščio reguliavimas; - priekinės, galinės ir viršutinės dalies vidinis paminkštinimas dengtas natūralia oda; - įkraunamas akumuliatorius su krovikliu; - akumuliatoriaus tipas - ličio-polimerų; - darbo laikas pilnai įkrautu akumuliatoriumi, pilnu ryškumu ne mažiau 4 val.; - akumuliatoriaus tvirtinimas prie galvinio šviestuvo galinės dalies; - galvinio šviestuvo svoris su akumuliatoriumi ne daugiau kaip 500 g; - suteikiama garantija ≥ 36 mėnesiai. |  |  |
| 2.6. Elektrokauteris | - Galia – ne mažiau 50 W; - Tiesios bipoliarinės žirklės; - Kojinis pedalas; - elektrodų komplektas – ne mažiau 6 skirtingų elektrodų; - suteikiama garantija ≥ 24 mėnesiai. |  |  |
| 2.7. Mikroskopas | - diagnostinis; - okuliarai:10±0,1x padidinimo; - objektyvo lęšis:250±5mm; - tiesūs binokuliarai; - T formos rankena; - endoskopinės kameros jungtis; - mikroskopas integruotas į darbo vietą; - suteikiama garantija ≥ 24 mėnesiai. |  |  |
| 2.8. Aplinka instrumentams | - ne mažiau kaip 1vnt. stalčių instrumentams susidėti; - apsauginė danga; - aliumininiai arba lygiavertės medžiagos padėklai su nerūdijančio plieno skirtukais; - suteikiama garantija ≥ 36 mėnesiai. |  |  |
| 2.9. Paciento kėdė | - elektrinis kėdės aukščio reguliavimas; - kėdės aukščio reguliavimo (vertikalaus judesio) eiga ne mažiau 140mm; - atlenkiamas nugaros atlošas; - galimybė pasukti kėdę apie vertikalią ašį; - kėdės sėdimosios dalies plotis (neįskaitant porankių) ne mažiau 450mm; - atrama galvai; - galvos atramos padėties reguliavimas; - atlošo pasvirimo kampo reguliavimo eiga ne mažiau 70º; - kėdės sėdimoji dalis, atlošas ir galvos atrama turi būti paminkštinti ir padengti lengvai prižiūrima, tvirta dirbtine oda; - suteikiama garantija ≥ 24 mėnesiai. |  |  |
| 2.10. Gydytojo kėdė | - turi būti ant ratukų; - aukščio reguliavimas; - su nugaros atlošu; - suteikiama garantija ≥ 24 mėnesiai. |  |  |
| 2.11. Timpanometras | ? |  |  |
| *** Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal kainos ir kokybės santykį (pasiūlymo techninės charakteristikos vertinamos kiekybiškai). Techninės specifikacijos punktai (1P.d.) 2.2.1., 2.3.1.vertinami pirkimo sąlygų priede "Kokybės kriterijai ir jų vertinimas" nurodyta tvarka. |  |  |  |

| P. d. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis/ prekės kodas | Mato vnt. | Kiekis | Mato vieneto kaina EUR, be PVM | Suma EUR, be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ANG gydytojo dabo vieta su mikroskopu |  | Vnt. | 1 |  |  |
| Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, EUR be PVM: |  |  |  |  |  |  |
| PVM tarifas (%): |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, EUR: |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, EUR su PVM*: |  |  |  |  |  |  |

| Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas |  | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne |  | Konfidencialios informacijos pagrindimas |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tiekėjas privalo nurodyti, ar jo pasiūlyme yra konfidencialios informacijos, ir kuri pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali. Visas tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas sprendimus dėl jo pasiūlyme esančios konfidencialios informacijos turi priimti vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 d. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numatomi pasitekti subtiekėjai (jei numatoma): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas | Subtiekėjo kodas |  |  | Perduodama veikla (apibūdinimas, vertė EUR) |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |