TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas –  oftalmologijos įranga, jos pristatymas, instaliavimas ir mokymai (toliau – prekės).

  - Pirkimo objektas skaidomas į šias dalis:

    - I (pirmoji) pirkimo objekto dalis - autorefraktometras su keratometru; autorefraktometras su keratometru, tonometru ir pachimetru; automatinis foropteris; plyšinė lempa;

    - II (antroji) pirkimo objekto dalis - plyšinė lempa su integruota video kamera;

    - III (trečioji) pirkimo objekto dalis - optometrininko darbo vietos bazinė įranga su alkūne foropteriui ir su projektoriaus padėklu; optometrininko darbo vietos bazinė įranga su projektoriaus padėklu;

    - IV (ketvirtoji) pirkimo objekto dalis - bandomųjų lęšių rinkinys.

2.3.     Prekių pristatymo vieta visoms Pirkimo objekto dalims: 501 auditorija, Akademijos g. 4, Vilnius.

2.4.     Prekių apimtys ir (ar) kiekiai:

1.1. lentelė. I pirkimo objekto dalis

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis) |  |
|  | Autorefraktometras su keratometru | 1 vnt. | ☐ | ☒ | Ne vėliau kaip per 2 (du) mėn. |
| 2. | Autorefraktometras su keratometru, tonometru ir pachimetru | 1 vnt. | ☐ | ☒ |  |
| 3. | Automatinis foropteris | 1 vnt. | ☐ | ☒ |  |
| 4. | Plyšinė lempa | 2 vnt. | ☐ | ☒ |  |

1.2. lentelė. II pirkimo objekto dalis

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis) |  |
|  | Plyšinė lempa su integruota video kamera | 1 vnt. | ☐ | ☒ | Ne vėliau kaip per 2 (du) mėn. |

1.3. lentelė. III pirkimo objekto dalis

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis) |  |
|  | Optometrininko darbo vietos bazinė įranga su alkūne foropteriui ir su projektoriaus padėklu | 1 vnt. | ☐ | ☒ | Ne vėliau kaip per 2 (du) mėn. |
| 2. | Optometrininko darbo vietos bazinė įranga su projektoriaus padėklu | 1 vnt. | ☐ | ☒ |  |

1.4. lentelė. IV pirkimo objekto dalis

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis) |  |
|  | Bandomųjų lęšių rinkinys | 1 vnt. | ☐ | ☒ | Ne vėliau kaip per 2 (du) mėn. |

2.5.      Aukščiau esančiose lentelėse nurodytas prekių kiekis ir (ar) apimtys yra tikslus (-ios) ir vykdant Sutartį nesikeis.

2.6.     Užsakymų teikimo tvarka:

    - Užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Tiekėjas nuo Sutarties įsigaliojimo ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius įsipareigoja pristatyti prekes (taikoma visoms pirkimo objekto dalims).

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei šioje techninėje specifikacijoje ir (ar) kituose pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais. Lygiavertiškumo  įrodymas yra Tiekėjo pareiga, o lygiavertiškumo dokumentai privalo būti pateikti kartu su pateikiamu pasiūlymu.

3.2. Techninėje specifikacijoje yra išdėstyti minimalūs reikalavimai prekėms. Kiekvienas siūlomos įrangos parametras turi atitikti minimalius reikalavimus arba juos viršyti.

2.1. lentelė. I pirkimo objekto dalis

| Eil. Nr. | Parametras** | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Objekto pavadinimas. Autorefraktometras su keratometru Nurodyti gamintoją ir modelį bei tipą/seriją (jei taikoma). |  |  |  |
| 1. | Refraktometrija | Būtina |  |
| 1.1. | Matuojamos sferinės refrakcijos ribos | Ne mažiau kaip -30.00 D iki +25.00 D ( ne mažiau kaip 0.12 ir 0.25 D žingsnis) |  |
| 1.2. | Matuojamos cilindrinės refrakcijos ribos | Ne mažiau kaip 0 D iki ± 10.00 D (ne mažiau kaip 0.12 ir 0.25 žingsnis) |  |
| 1.3. | Cilindro ašių matavimo ribos | Ne siauriau nei nuo 0° iki 180° (ne mažiau kaip 1° žingsnis) |  |
| 1.4. | Mažiausias vyzdžio diametras | Ne didesnis nei 2,0 mm |  |
| 2. | Keratometrija | Būtina |  |
| 2.1. | Matuojamas ragenos skersmuo | Ne siauriau nei nuo 5,0 mm iki 10,0 mm |  |
| 2.2. | Matuojama ragenos refrakcija | Ne mažiau nei nuo 33.75 D iki 67.50 D |  |
| 2.3. | Matuojamas ragenos astigmatizmas | Ne mažiau nei nuo -10.00 D iki +10.00 D |  |
| 2.4. | Ašių matavimo ribos | Ne siauriau nei nuo 0° iki 180° (ne mažiau kaip 1° ir 5° žingsnis) |  |
| 3. | Tarpvyzdinio atstumo matavimas | Ne siauriau nei nuo 30,0 mm iki 85,0 mm (ne mažiau kaip 1,0 mm žingsnis) |  |
|  | Ragenos dydžio (diametro) matavimas* | Būtina |  |
|  | Vyzdžio dydžio (diametro) matavimas* | Būtina |  |
|  | Matavimo metodai* | Rankinis ir automatinis |  |
|  | Matavimo duomenų pateikimas | LCD arba lygiavertis ekranas, keičiamas atlenkimo kampas, ne mažesnis nei 7 colių |  |
|  | Įrangos valdymo priograminė įranga* | Įrangos valdymo programinė įranga turi būti įskaičiuota į kainą |  |
| 9. | Ekrano meniu kalba | Anglų ir (arba) lietuvių kalba |  |
| 10. | Rezultatų spausdinimas* | Integruotas terminis arba lygiavertis spausdintuvas su automatiniu popieriaus nupjovimu + popieriaus atsargos (ne mažiau nei 10 vnt.) |  |
| 11. | Sąsajos duomenų perdavimui | RS-232 , LAN, USB arba lygiavertės sąsajos |  |
|  | Maitinimo įtampa | AC 110-240 V, 50/60 Hz |  |
|  | Paciento pozicionavimas* | Motorizuota smakro atrama |  |
| 14. | CE sertifikatas / EB deklaracija * | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatomomis prekėmis privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlytos prekės atitiks reikiamus standartus bei prekių klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams. | [Pasirinkite] Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų dokumentų pateikti nereikalaujama, Pirkėjas šio reikalavimo techninę atitiktį tikrina Sutarties vykdymo metu. |
| 15. | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba* | Būtina |  |
| 16. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis* | Ne trumpesnė nei 24 mėn. garantija ir garantinė priežiūra nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantinės priežiūros laikotarpiu Tiekėjas turi garantuoti nemokamą dalių tiekimą ir nemokamus remonto darbus. Tiekėjas turi būti įrangos, kuriai teikiamas garantinis aptarnavimas, gamintojas arba jo įgaliotas atstovas. Gamintojas turi būti suteikęs tiekėjui teisę aptarnauti ir (arba) prižiūrėti ir (arba) remontuoti šią įrangą. | [Nurodykite siūlomą garantijos terminą (mėn.)] Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti gamintojo įgaliojimą ar kitą lygiavertį šį reikalavimą įrodantį dokumentą. |
| Objekto pavadinimas. Aurefraktometras su keratometru, tonometru ir pachimetru Nurodyti gamintoją ir modelį bei tipą/seriją (jei taikoma). |  |  |  |
| 1. | Refraktometrija | Būtina |  |
| 1.1. | Matuojamos sferinės refrakcijos ribos | Ne mažiau kaip nuo -30.00 D iki +25.00 D (ne mažiau kaip 0,01/ 0,12/ 0,25 D žingsnis) |  |
| 1.2. | Matuojamos cilindrinės refrakcijos ribos | Ne mažiau kaip nuo -12.00 D iki +12.00 D (ne mažiau kaip 0,01/0,12/ 0,25 D žingsnis) |  |
| 1.3. | Cilindro ašių matavimo ribos | Ne siauriau nei nuo 0° iki 180° (ne mažiau nei 1° ir 5° žingsnis) |  |
| 1.4. | Matuojamas ragenos Vertex atstumas | Ne siauriau nei nuo 10 mm iki 16 mm |  |
| 1.5. | Mažiausias vyzdžio diametras | Ne didesnis nei 2,0 mm |  |
| 1.6. | Refrakcijos matavimo zona | Ne siauriau nei nuo 1,0 iki 6,0 mm |  |
| 2. | Keratometrija | Būtina |  |
| 2.1. | Matuojamas ragenos skersmuo | Ne siauriau nei nuo 5,0 mm iki 13,0 mm |  |
| 2.2. | Matuojama ragenos refrakcija | Ne mažiau kaip nuo 26.00 D iki 67.50 D |  |
| 2.3. | Matuojamas ragenos astigmatizmas | Ne mažiau kaip nuo -12.00 D iki +12.00 D |  |
| 2.4. | Ašių matavimo ribos | Ne siauriau nei nuo 0° iki 180° (ne mažiau kaip 1° ir 5° žingsnis) |  |
| 2.5. | Ragenos dydžio (diametro) matavimas* | Būtina |  |
| 2.6. | Vyzdžio dydžio (diametro) matavimas* | Būtina |  |
| 3. | Tarpvyzdinio atstumo matavimas | Ne siauriau nei nuo 30,0 mm iki 85,0 mm (ne mažiau kaip 1,0 mm žingsnis) |  |
| 4. | Matavimo metodai* | Rankinis ir automatinis |  |
| 4.1. | Automatinis matavimo koordinačių nustatymas | Būtina, X-Y-Z koordinatėms |  |
| 5. | Nekontaktinis tonometras | Būtina |  |
| 5.1. | Tonometrijos ribos | Ne siauriau nei nuo 1 mmHg iki 60 mmHg (ne mažiau kaip žingsnis 1mmHg) |  |
| 5.2. | Darbinis atstumas | Fiksuotas, intervale ne siauriau nei nuo 10,0 mm iki 15,0 mm |  |
| 5.3. | Akies fiksacija* | Vidinė |  |
| 5.4. | Tonometrijos matavimo metodai* | Rankinis ir automatinis |  |
| 5.4.1. | Automatinis tonometrijos matavimo koordinačių nustatymas | Būtina, X-Y-Z koordinatėms |  |
| 6. | Nekontaktinis pachimetras | Būtina |  |
| 6.1. | Ragenos storio matavimo ribos | Ne siauriau nei nuo 300 μm iki 800 μm |  |
| 6.2. | Intraokulinio spaudimo duomenų korekcija pagal ragenos storį | Būtina, automatinė |  |
| 7. | Retroiliuminacinis vaizdas kataraktos įvertinimui | Būtina |  |
| 8. | Įrangos valdymo programinė įranga* | Įrangos valdymo programinė įranga turi būti įskaičiuota į kainą |  |
| 9. | Matavimo duomenų pateikimas | Spalvotas LCD arba lygiavertis ekranas, ne mažesnis nei 7 colių, liečiama panelė |  |
| 9.1. | Ekrano meniu kalba | Anglų ir (arba) lietuvių kalba |  |
| 10. | Rezultatų spausdinimas* | Integruotas terminis arba lygiavertis spausdintuvas su automatiniu popieriaus nupjovimu + popieriaus atsargos (ne mažiau nei 10 vnt.) |  |
| 11. | Maitinimo įtampa | 220 V± 10%, 50 Hz |  |
| 12. | Energijos taupymas* | Automatinis įsijungimas į budėjimo režimą, nenaudojant įrenginio |  |
| 13. | Paciento pozicionavimas* | Motorizuota smakro atrama |  |
| 14. | CE sertifikatas / EB deklaracija* | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatomomis prekėmis privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlytos prekės atitiks reikiamus standartus bei prekių klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams. | [Pasirinkite] Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų dokumentų pateikti nereikalaujama, Pirkėjas šio reikalavimo techninę atitiktį tikrina Sutarties vykdymo metu. |
| 15. | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba* | Būtina |  |
| 16. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis* | Turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn. garantija ir garantinė priežiūra nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantinės priežiūros laikotarpiu Tiekėjas turi garantuoti nemokamą dalių tiekimą ir nemokamus remonto darbus. Tiekėjas turi būti įrangos, kuriai teikiamas garantinis aptarnavimas, gamintojas arba jo įgaliotas atstovas. Gamintojas turi būti suteikęs tiekėjui teisę aptarnauti ir (arba) prižiūrėti ir (arba) remontuoti šią įrangą. | [Nurodykite siūlomą garantijos terminą (mėn.)] Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti gamintojo įgaliojimą ar kitą lygiavertį šį reikalavimą įrodantį dokumentą. |
| 17. | Techninis suderinimas ir duomenų perdavimas į automatinį foropterį. | Būtina |  |
| Objekto pavadinimas. Automatinis foropteris Nurodyti gamintoją ir modelį bei tipą/seriją (jei taikoma). |  |  |  |
| 1. | Sferos pasirinkimo ribos | Ne mažiau kaip nuo -19.00 D iki +16.75 D (ne mažiau kaip nuo 0.25/0.5 iki 3 D žingsnis) |  |
| 2. | Cilindro pasirinkimo ribos | Ne mažiau kaip nuo 0 D iki ± 6.00 D (ne mažiau kaip 0.25 D / 1 D žingsnis) |  |
| 3. | Cilindro ašies pasirinkimo ribos | Ne siauriau nei nuo 0° iki 180° (ne mažiau kaip 1° / 5° žingsnis) |  |
| 4. | Tarpvyzdinio atstumo pasirinkimo ribos | Ne siauriau nei nuo 48,0 mm iki 80,0 mm (tolimojo darbo režime) Ne siauriau nei nuo 50,0 mm iki 74,0 mm (artimojo darbo režime ne mažiau kaip 35 cm) Ne siauriau nei uo 54,0 mm iki 80,0 mm (tolimojo darbo PD prie 100% konvergencijos) |  |
| 5. | Rotacinės prizmės pasirinkimo ribos | Ne siauriau nei nuo 0.00 ∆ iki 20.00 ∆ (ne mažiau kaip 0.1/0.5/2.0 ∆ žingsnis) |  |
| 6. | Pagalbiniai lęšiai | Būtina |  |
| 6.1. | Kryžminiai cilindriniai lęšiai | ± 0,25 D |  |
| 6.2. | Okliuderis | Būtina |  |
| 6.3. | Pinhole arba lygiavertis lęšis | ⌀ 2,0 mm |  |
| 6.4. | Raudona/žalias filtras | Dešinė - raudonas, kairė - žalias |  |
| 6.5. | Raudonas Maddox strypas | Dešinė - horizontaliai, kairė - vertikaliai |  |
| 6.6. | Tarpvyzdinio atstumo tikrinimo lęšiai | Būtina |  |
| 6.7. | Poliarizuojantys filtrai | Dešinė - 135°/45°, kairė - 45°/135° |  |
| 6.8. | Fiksuoti kryžminio cilindro lęšiai | ± 0.50 D (fiksuoti ties ašimi 90°) |  |
| 6.9. | Lęšiai retinoskopijai | +1.50 D / +2.00 D |  |
| 6.10. | Disociacinės prizmės | Dešinė – 6.00 ∆ BU / kairė – 10.00 ∆ BI Dešinė – 3.00 ∆ BD / kairė – 3.00 ∆ BU |  |
| 7. | Matymo laukai | Ne mažiau nei 40° (VD=12,00 mm) Ne mažiau nei 39° (VD=13,75 mm) |  |
| 8. | Refrakcijos atstumas artimojo matymo tyrimui | Ne siauriau nei nuo 350 mm iki 700 mm (ne mažiau kaip 50 mm žingsnis) |  |
| 9. | Kaktos atramos reguliatorius* | 14,00 mm ± 2,00 mm |  |
| 10. | Vertex atstumo skalė | 12; 13.75; 16; 18; 20 mm |  |
| 11. | Horizontalios padėties reguliavimas | ± 2,5° |  |
| 12. | Rezultatų spausdinimas* | Linijinis arba lygiavertis spausdintuvas + popieriaus atsargos (ne mažiau nei 10 vnt.) |  |
| 13. | Matavimo duomenų pateikimas | Liečiamo valdymo įrenginys su spalvotu liečiamu LCD arba lygiaverčiu ekranu, ne mažesniu nei 5,7 colių. Įrangos valdymo programinė įranga turi būti įskaičiuota į kainą. |  |
| 14. | Techninis suderinimas ir duomenų priėmimas iš autorefraktometro su keratometru, tonometru ir pachimetru | Būtina |  |
| 15. | Techninis suderinimas ir duomenų perdavimas į optotipų projektorių (NIDEK) per foropterio valdymo įrenginį | Būtina |  |
| 16. | Sąsaja | Ne mažiau nei 2 vnt. RS-232C ar lygiaverčių jungčių |  |
| 17. | Maitinimo įtampa ir energijos naudojimas | AC 100-240 V 50/60Hz; 80VA |  |
| 18. | Standartiniai aksesuarai | Artumo lentelė (ne mažiau kaip 1 vnt.), artumo lazdelė (ne mažiau kaip 1 vnt.), kaktos atrama (ne mažiau kaip 1 vnt.), veido skydelis (ne mažiau kaip 1 vnt.), šviesplunksnė (Stylus pen) (ne mažiau kaip 1 vnt.), apsauga nuo dulkių (ne mažiau kaip 1 vnt.), jungčių kabeliai (1 kompl.), spausdintuvo popierius (ne mažiau kaip 10 vnt.), maitinimo laidas (ne mažiau kaip 1 vnt.), šešiakampis raktas (ne mažiau kaip 1 vnt.) |  |
| 19. | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba* | Būtina |  |
| 20. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis* | Turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn. garantija ir garantinė priežiūra nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantinės priežiūros laikotarpiu Tiekėjas turi garantuoti nemokamą dalių tiekimą ir nemokamus remonto darbus. Tiekėjas turi būti įrangos, kuriai teikiamas garantinis aptarnavimas, gamintojas arba jo įgaliotas atstovas. Gamintojas turi būti suteikęs tiekėjui teisę aptarnauti ir (arba) prižiūrėti ir (arba) remontuoti šią įrangą. | [Nurodykite siūlomą garantijos terminą (mėn.)] Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti gamintojo įgaliojimą ar kitą lygiavertį šį reikalavimą įrodantį dokumentą. |
| Objekto pavadinimas. Plyšinė lempa Nurodyti gamintoją ir modelį bei tipą/seriją (jei taikoma). |  |  |  |
| 1. | Biomikroskopas | Galilėjo konstruktyvo arba lygiavertis konverguojantis binokuliarinis mikroskopas su apšvietimu iš apačios (Zeiss arba lygiaverčio tipo) |  |
| 2. | Padidinimai | Ne mažiau nei 3 verčių sukamasis būgnelis: 10x, 16x, 25x |  |
| 3. | Stebimo lauko diametras | Ne siauriau nei nuo 26 mm iki 8,5 mm |  |
| 4. | Okuliarai | Ne mažiau nei 12.5x |  |
| 5. | Tarpvyzdinis atstumas | Ne siauriau nei nuo 50 mm iki 80 mm |  |
| 6. | Okuliarų dioptrinė kompensacija | Ne mažesnė nei -7.00 ir +7.00 D |  |
| 7. | Plyšio projekcija | Ne mažiau kaip nuo 1,0x iki 1,33x |  |
| 8. | Plyšio plotis | Tolygiai reguliuojamas diapazone ne siauriau nei nuo 0 mm iki 15 mm |  |
| 9. | Plyšio ilgis | Tolygiai reguliuojamas diapazone ne siauriau nei nuo 1,8 mm iki 13 mm |  |
| 10. | Angų diafragmos | Ne mažiau kaip 15 mm; 9 mm; 5.5 mm; 0.3 mm |  |
| 11. | Plyšio rotacija | Tolygiai ne mažiau nei ± 90° |  |
| 12. | Plyšio kampas | 0° horizontaliai |  |
|  | Filtrai | Ne mažiau kaip: - Mėlynas (1 vnt.) - Raudonas (1 vnt.) - Žalias (beraudis) (1 vnt.) - Geltonas (okuliaro) (1 vnt.) |  |
|  | Darbinis atstumas iki paciento akies | Nuo 80 mm iki 120 mm.Apatinei ribai paklaida iki -20 mm |  |
|  | Atramos smakrui vertikali eiga | Ne siauriau nei nuo 60 mm iki 80 mm |  |
|  | Apšvietimo lempa | LED arba lygiaverčio tipo |  |
|  | Apšvietimo intensyvumas | Ne siauriau nei nuo 270000 Lux iki 290000 Lux |  |
|  | Apšvietimo spalvinė temperatūra | Ne siauriau nei nuo 3000 K iki 4500 K |  |
|  | Išorinė paciento žvilgsnio fiksacija* | Lanksti, LED tipo arba lygiavertė |  |
|  | Maitinimo įtampa | Nuo 100 V iki 240 V, 50 HZ |  |
|  | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba* | Būtina |  |
|  | CE sertifikatas / EB deklaracija* | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatomomis prekėmis privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlytos prekės atitiks reikiamus standartus bei prekių klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams. | [Pasirinkite] Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų dokumentų pateikti nereikalaujama, Pirkėjas šio reikalavimo techninę atitiktį tikrina Sutarties vykdymo metu. |
|  | Garantinio aptarnavimo laikotarpis* | Turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn. garantija ir garantinė priežiūra nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantinės priežiūros laikotarpiu Tiekėjas turi garantuoti nemokamą dalių tiekimą ir nemokamus remonto darbus. Tiekėjas turi būti įrangos, kuriai teikiamas garantinis aptarnavimas, gamintojas arba jo įgaliotas atstovas. Gamintojas turi būti suteikęs tiekėjui teisę aptarnauti ir (arba) prižiūrėti ir (arba) remontuoti šią įrangą. | [Nurodykite siūlomą garantijos terminą (mėn.)] Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti gamintojo įgaliojimą ar kitą lygiavertį šį reikalavimą įrodantį dokumentą. |
| 2.2. lentelė. II pirkimo objekto dalis |  |  |  |
| Objekto pavadinimas. Plyšinė lempa su integruota video kamera Nurodyti gamintoją ir modelį bei tipą/seriją (jei taikoma). |  |  |  |
| 1. | Biomikroskopas | Galilėjo arba lygiaverčio konstruktyvo konverguojantis binokuliarinis skaitmeninis mikroskopas su apšvietimu iš apačios (Zeiss arba lygiaverčio tipo) |  |
| 2. | Padidinimai | Ne mažiau 5 verčių: 6x, 10x, 16x, 25x, 40x |  |
| 3. | Stebimo lauko diametras | Ne siauriau nei nuo 36 mm iki 5,6 mm |  |
| 4. | Okuliarai | Ne mažiau nei 12,5x |  |
| 5. | Tarpvyzdinis atstumas | Ne siauriau nei nuo 50 mm iki 80 mm |  |
| 6. | Okuliarų dioptrinė kompensacija | Ne mažesnė nei ± 5.00 D |  |
| 7. | Plyšio projekcija | Ne mažiau nei 1.2 x |  |
| 8. | Plyšio plotis | Tolygiai reguliuojamas diapazone ne siauriau nei nuo 0 mm iki 14 mm |  |
| 9. | Plyšio ilgis | Tolygiai reguliuojamas diapazone nuo 1,8 mm iki 13 mm. Paklaida apatinei ribai -0,8 mm, viršutinei ribai +1 mm. |  |
| 10. | Angų diafragmos | Ne mažiau kaip 14 mm; 9 mm; 5.5 mm; 0.2 mm |  |
| 11. | Plyšio rotacija | Tolygiai ne siauriau nei nuo 0° iki 180° |  |
| 12. | Plyšio kampas | Ne mažiau kaip skalėje 90° - 0° - 90° |  |
| 13. | Darbinis atstumas iki paciento akies | Ne siauriau nei nuo 80 mm iki 120 mm |  |
| 14. | Filtrai | Ne mažiau kaip: - Mėlynas (1 vnt.) - Raudonas (1 vnt.) - Žalias (beraudis) (1 vnt.) - Geltonas (okuliaro) (1 vnt.) - Skaidrus (1 vnt.) - Difuzinis (1 vnt.) |  |
| 15. | Objektyvo darbinis kampas | Ne siauriau nei nuo 10° iki 13° |  |
| 16. | Objektyvo darbinis atstumas | Ne siauriau nei ribose nuo 100 mm iki 120 mm. |  |
| 17. | Išorinė paciento žvilgsnio fiksacija | Lanksti, LED arba lygiaverčio tipo, žalia |  |
| 18. | Skaitmeninė kamera | Būtina |  |
| 18.1. | Jutiklinis ekranas | LED arba lygiavertis arba pažangesnis (pvz. AMOLED arba OLED), 5 colių |  |
| 18.2. | Sensorius | CMOS vaizdo jutikliai su 3,45 μm pix |  |
| 18.3. | Atmintis | Ne mažiau nei 128 GB talpos, vidinė, „flash“ arba lygiavertė saugykla |  |
| 18.4. | Vaizdo apdorojimo technologija | HDR ir (arba) WDR, Global Shutter arba lygiavertė funkcija |  |
| 18.5. | Nuotraukų raiška | Ne mažiau nei 2048x1536 px |  |
| 18.6. | Vaizdo raiška | Ne mažiau nei 960x720 px |  |
| 18.7. | Spalvų gylis | Ne mažiau kaip 12 BPP |  |
| 18.8. | Komunikacija | Bluetooth 4.2 ir Wi-Fi AC arba lygiaverčiai arba pažangesni |  |
| 18.9. | Kitos funkcijos | - Nuotraukų ir vaizdo įrašų fiksavimas arba lygiavertė funkcija - Vaizdo transliacija į kelis įrenginius arba lygiavertė funkcija - Automatinis kairės/dešinės akies aptikimas arba lygiavertė funkcija |  |
| 18.9. | Įrangos valdymo programinė įranga* | Įrangos valdymo programinė įranga turi būti įskaičiuota į kainą |  |
| 19. | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba* | Būtina |  |
| 20. | CE sertifikatas / EB deklaracija* | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatomomis prekėmis privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlytos prekės atitiks reikiamus standartus bei prekių klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams. | [Pasirinkite] Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų dokumentų pateikti nereikalaujama, Pirkėjas šio reikalavimo techninę atitiktį tikrina Sutarties vykdymo metu. |
| 21. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis* | Turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn. garantija ir garantinė priežiūra nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantinės priežiūros laikotarpiu Tiekėjas turi garantuoti nemokamą dalių tiekimą ir nemokamus remonto darbus. Tiekėjas turi būti įrangos, kuriai teikiamas garantinis aptarnavimas, gamintojas arba jo įgaliotas atstovas. Gamintojas turi būti suteikęs tiekėjui teisę aptarnauti ir (arba) prižiūrėti ir (arba) remontuoti šią įrangą. | [Nurodykite siūlomą garantijos terminą (mėn.)] Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti gamintojo įgaliojimą ar kitą lygiavertį šį reikalavimą įrodantį dokumentą. |
| 2.3. lentelė. III pirkimo objekto dalis |  |  |  |
| Objekto pavadinimas. Optometrininko darbo vietos bazinė įranga su alkūne foropteriui ir su projektoriaus padėklu Nurodyti gamintoją ir modelį bei tipą/seriją (jei taikoma). |  |  |  |
| 1. | Konstrukcija | - Kolona, sumontuota ant bendro pagrindo (1 vnt.) - Slankiojamas stalelis, skirtas ne mažiau nei dviem prietaisams sumontuoti (1 vnt.) - Integruotas vietinis apšvietimas (ant kolonos) (1 kompl.) - Universalus paciento krėslas su slankiojo stalelio pozicija paciento kairėje (specialisto dešinėje) (1 vnt.) - Komplekte turi būti ant kolonos tvirtinamos lanksčios alkūnės foropterio pritvirtinimui (1 vnt.) - Komplekte turi būti ant kolonos tvirtinamo projektoriaus padėklas (1 vnt.) - Darbo vietoje įmontuoti ne mažiau nei 2 vnt. stalčių bandomųjų lęšių rinkiniui ir kitiems priedams |  |
| 2. | Stalviršis | Reguliuojamo aukščio (automatinis reguliavimas) su reguliavimo ribomis ne siauresnėmis nei 73 – 95 cm. |  |
|  | Išoriniai bendri išmatavimai | Ne didesni nei 174 cm x 148 cm (leistinos paklaidos +/- 5 cm) |  |
| 4. | Paciento krėslas | Fiksuotas nugaros atlošas; atsparus drėgmei paviršius; reguliuojamas krėslo aukštis; galimybė krėslą pasukti 360° |  |
| 5. | CE sertifikatas / EB deklaracija * | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatomomis prekėmis privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlytos prekės atitiks reikiamus standartus bei prekių klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams. | [Pasirinkite] Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų dokumentų pateikti nereikalaujama, Pirkėjas šio reikalavimo techninę atitiktį tikrina Sutarties vykdymo metu. |
| 6. | Garantinis aptarnavimas* | Turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn. garantija ir garantinė priežiūra nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantinės priežiūros laikotarpiu Tiekėjas turi garantuoti nemokamą dalių tiekimą ir nemokamus remonto darbus. Tiekėjas turi būti įrangos, kuriai teikiamas garantinis aptarnavimas, gamintojas arba jo įgaliotas atstovas. Gamintojas turi būti suteikęs tiekėjui teisę aptarnauti ir (arba) prižiūrėti ir (arba) remontuoti šią įrangą. | [Nurodykite siūlomą garantijos terminą (mėn.)] Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti gamintojo įgaliojimą ar kitą lygiavertį šį reikalavimą įrodantį dokumentą. |
| Objekto pavadinimas. Optometrininko darbo vietos bazinė įranga su projektoriaus padėklu Nurodyti gamintoją ir modelį bei tipą/seriją (jei taikoma). |  |  |  |
| 1. | Konstrukcija | - Kolona, sumontuota ant bendro pagrindo (1 vnt.) - Slankiojamas stalelis, skirtas ne mažiau nei dviem prietaisams sumontuoti (1 vnt.) - Integruotas vietinis apšvietimas (ant kolonos) (1 kompl.) - Universalus paciento krėslas su slankiojo stalelio pozicija paciento kairėje (specialisto dešinėje) (1 vnt.) - Komplekte turi būti ant kolonos tvirtinamo projektoriaus padėklas (1 vnt.) - Darbo vietoje įmontuoti ne mažiau, nei 2 vnt. stalčių bandomųjų lęšių rinkiniui ir kitiems priedams |  |
| 2. | Stalviršis | Reguliuojamo aukščio (automatinis reguliavimas) su reguliavimo ribomis ne siauresnėmis nei 70 - 95 cm. |  |
| 3. | Išoriniai bendri išmatavimai | Ne didesni nei 174 cm x 148 cm (leistinos paklaidos +/- 5 cm) |  |
| 4. | Paciento krėslas | Fiksuotas nugaros atlošas; atsparus drėgmei paviršius; reguliuojamas krėslo aukštis; galimybė krėslą pasukti 360° |  |
| 5. | CE sertifikatas / EB deklaracija * | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatomomis prekėmis privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlytos prekės atitiks reikiamus standartus bei prekių klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams. | [Pasirinkite] Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų dokumentų pateikti nereikalaujama, Pirkėjas šio reikalavimo techninę atitiktį tikrina Sutarties vykdymo metu. |
| 6. | Garantinis aptarnavimas* | Turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn. garantija ir garantinė priežiūra nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantinės priežiūros laikotarpiu Tiekėjas turi garantuoti nemokamą dalių tiekimą ir nemokamus remonto darbus. Tiekėjas turi būti įrangos, kuriai teikiamas garantinis aptarnavimas, gamintojas arba jo įgaliotas atstovas. Gamintojas turi būti suteikęs tiekėjui teisę aptarnauti ir (arba) prižiūrėti ir (arba) remontuoti šią įrangą. | [Nurodykite siūlomą garantijos terminą (mėn.)] Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti gamintojo įgaliojimą ar kitą lygiavertį šį reikalavimą įrodantį dokumentą. |
| 2.4. lentelė. IV pirkimo objekto dalis |  |  |  |
| Objekto pavadinimas. Bandomųjų lęšių rinkinys Nurodyti gamintoją ir modelį bei tipą/seriją (jei taikoma). |  |  |  |
| 1. | Optiniai lęšiai standartinių modifikacijų ir komplektacijos | Ne mažiau nei 260 lęšių |  |
| 2. | Kryžminiai (Jackson) arba lygiaverčiai cilindrai | ± 0,25 D (ne mažiau nei 1 vnt.) ir ± 0,50 D (ne mažiau nei 1 vnt.) |  |
| 3. | Bandomieji lęšiai metaliniais žiedais* | Būtina |  |
|  | Rinkinys aliumininiame arba kitos lygiavertės medžiagos pagal savo tvirtumą, lengvumą ir ilgaamžiškumą lagamine* | Būtina |  |
| 2.5. lentelė. Kiti reikalavimai prekėms |  |  |  |
| Kiti reikalavimai prekėms |  |  |  |
|  | Pristatymas, sumontavimas, instaliavimas ir mokymai* | Įranga turi būti pristatyta į nurodytą vietą – 501 auditorija, Akademijos g. 4, Vilnius. (taikoma visoms pirkimo objekto dalims) Įranga turi būti pristatyta į nurodytą vietą – 501 auditorija, Akademijos g. 4, Vilnius. Taip pat turi būti atlikti įrangos įdiegimo / instaliavimo darbai bei numatyti ne mažiau kaip 2 (dviejų) Pirkėjo darbuotojų, ne mažiau kaip 3 (trijų) akademinių valandų gyvi Pirkėjo personalo mokymai, skirti apmokyti naudotis įranga ir jos valdymo programine įranga (jei tokia yra). Mokymai turės būti rengiami Pirkėjo patalpose, adresu 501 auditorija Akademijos g. 4, Vilnius, arba nuotoliu. Mokymų tiksli data, laikas ir būdas turi būti iš anksto suderinti su Pirkėju. (taikoma visoms pirkimo objekto dalims, išskyrus IV pirkimo objekto dąlį – Bandomųjų lešių rinkinys) |  |

**PASTABA. Tiekėjas, kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo prekių aprašymą ar lygiavertį dokumentą (-us), arba internetinę nuorodą į gamintojo psl., patikimai įrodančius, kad siūlomos prekės atitinka visus techninėje specifikacijoje, išskyrus * simboliu, pažymėtus reikalavimus.

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1. bei 4.4.4.4. p. ir II skyriaus „Pakuotės“ reikalavimais.

3 lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Taikoma I, II, III pirkimo objekto dalims: Prekė yra ilgaamžė – tinkama naudoti ne mažiau nei 5 metus, tinkama naudoti daug kartų, lengvai remontuojama ir pakeičiama. | Tiekėjo neprašoma pateikti papildomų atitiktį įrodančių dokumentų, pakanka Specialiųjų pirkimo sąlygų priede „Pasiūlymo forma“ (toliau – Pasiūlymo forma) pateikti laisvos formos Tiekėjo deklaraciją apie siūlomų Prekių atitikimą aplinkos apsaugos reikalavimui. (pažymima TAIP/NE pasiūlymo formoje). |
| 2. | Taikoma I, II, III, IV pirkimo objekto dalims: Sutarties vykdymo metu Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne piko valandomis (piko valandos pirmadieniais - ketvirtadieniais yra nuo 7:00 iki 9:30 val. bei nuo 16:30 iki 19:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse – 7:00 iki 9:30 val. bei nuo 15:30 iki 19:00 val.) trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas atvyko ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. | Kartu su pasiūlymu Tiekėjas neturi pateikti atitiktį įrodančių dokumentų, pakanka Pasiūlymo formoje pateikti laisvos formos Tiekėjo deklaraciją apie siūlomų Prekių atitikimą aplinkos apsaugos reikalavimui. Pirkėjas šio reikalavimo atitiktį tikrina Sutarties vykdymo metu. (pažymima TAIP/NE pasiūlymo formoje). |
| 3. | Taikoma I, II, III, IV pirkimo objekto dalims: Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje1, antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: Eil. Nr.; Pakuotės medžiaga; Ženklinimas. 1.; Stiklas; GL (arba GL nuo 70 iki 79). 2.; Metalas; FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49. 3.; Popierius ar kartonas; PAP (arba PAP nuo 20 iki 39). 4.; Medis ar kamštinė medžiaga; FOR (arba FOR nuo 50 iki 59). 5.; Medvilnė ar džiutas; TEX (arba TEX nuo 60 iki 69). 6.; Polietilentereftalatas; PET arba PET 1. 7.; Aukšto tankumo polietilenas; HDPE (arba HDPE 2). 8.; Polivinilchloridas; PVC (arba PVC 3). 9.; Žemo tankumo polietilenas; LDPE (arba LDPE 4). 10.; Polipropilenas; PP (arba PP 5). 11.; Polistirenas; PS (arba PS 6). | Jei Tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimo dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami. Sutarties vykdymo metu, jeigu Prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju Tiekėjas patiekdamas prekes Pirkėjui, turi pateikti prekės (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus nurodytus Sutartyje. |

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t. y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.

1 Grupinė, arba antrinė, pakuotė – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekinių vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio (Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 5 dalis).