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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA
1.1.1. Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.
1.1.2. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį. 
1.1.3. Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.
1.1.4. Projektas – Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti projekto „Misijomis grįstų mokslo ir inovacijų programų įgyvendinimas“ Nr. 02-002-P-0001 paprojektį „Genų technologijų centro (kompetencijų centro) steigimas (TRACEGET)“, numato įsigyti toliau įvardintas prekes.

2. PIRKIMO OBJEKTAS
2.1. Pirkimo objektas – Laminaras (toliau – prekės). 
2.2. Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai ir (ar) kiekiui.
2.3. Prekių pristatymo vieta – Vilniaus universitetas, Gyvybės mokslų centras, Saulėtekio al. 7, Vilnius, Lietuva.
2.4. Prekių kiekiai ir (ar) apimtys:
1 lentelė. 
	Eil. Nr. 
	Prekių pavadinimas 
	Prekių kiekis ir mato vnt.  
	Užsakymų teikimas 
	Prekių pristatymo/tiekimo / saugojimo terminas 

	
	
	
	Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) 
	Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis) 
	

	1.
	 Laminaras ir pristatymas Tiekėjo adresu
	Tikslus kiekis - 1 kompl.
	☐
	☒
	per 2 (du) mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos

	2.
	Pristatymas Pirkėjo adresu, instaliavimas (sumontuoti pristatytą techninę įrangą kaip to reikalauja įrangos gamintojas), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas
	Tikslus kiekis - 1 kompl.
	☒
	☐
	per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo dienos

	3.
	Saugojimas Tiekėjo patalpose
	Maksimalus kiekis - 12 mėn.
	☒
	☐
	nuo prekių pristatymo Tiekėjo adresu iki jų pristatymo Pirkėjo adresu, tačiau ne ilgiau kaip 12 (dvylika) mėnesių nuo Prekių gavimo Tiekėjo patalpose dienos




3. REIKALAVIMAI PREKĖMS
3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.[footnoteRef:2] [2: Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t. y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):
•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;
•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;
•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;
•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.
Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų 
lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami. ] 


2 lentelė. 
	Eil.
Nr.
	Parametras **
	Reikalaujama reikšmė
	Reikalaujamos reikšmės atitikimas
(pildo tiekėjas)
	Techniniai dokumentai ** – gamintojo katalogas ar prekės aprašymas, internetinė nuoroda į gamintojo psl., dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., arba ekrano nuotrauka, pažymint vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, 
(pildo tiekėjas)

	1.
	Nurodyti siūlomos prekės ir/ar komponentų pavadinimą, modelį, gamintoją, kilmės šalį
	Nurodomas prekės pavadinimas, gamintojas, prekės katalogo numeris, pateikiama gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuoroda, arba techninės dokumentacijos kopija, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas.

	2.
	Paskirtis *
	II-os biosaugos klasės laminaras skirtas objekto apsaugai. 
	
	

	3.
	Darbinės kameros matmenys (P x G x A)
	(PxGxA) ne mažesni kaip: 1200 x 520 x 700 mm
	
	

	4.
	Kamera
	Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos.
	
	

	5.
	Priekinis langas/stiklas
	Priekinis stiklas turi būti pilnai užsidarantis,
nuožulnus, pakreiptas ne mažesniu nei 10° kampu;
kilnojamas motorizuotai, pilnai pakeliamas valymui;
atsparus smūgiams, nepralaidus UV.
	TAIP/NE
	Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama

	6.
	Apšvietimas
	Iki 2000 lux, bešešėlinis, reguliuojamas.
	
	

	7.
	Valdymas *
	Valdomas mikroprocesoriumi. 
	TAIP/NE
	Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama

	8.
	Informacinis ekranas
	Ant priekinės laminaro sienelės. Rodomi parametrai ne mažiau kaip:
- aliarmai;
- darbo laikas;
- UV-C lempų darbo laikas.
	
	

	9.
	Filtrai
	Ne mažiau kaip 2 vnt. „HEPA H14“ tipo arba lygiaverčiai filtrai, sulaikantys ne mažiau kaip 99,99% labiausiai prasiskverbiančio dydžio dalelių (MPPS).
	
	

	10.
	Sterilinimas *
	Įdiegtas paviršių ir erdvės sterilinimas su integruota UV lempa.
	TAIP/NE
	Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama

	11.
	Triukšmingumas
	Triukšmo lygis ne daugiau kaip 50 dB.
	
	

	12.
	Elektros maitinimo lizdai *
	Integruoti ne mažiau kaip 2 elektros maitinimo lizdai. 
	TAIP/NE
	Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama

	13.
	Stovas *
	Reguliuojamo aukščio grindų stovas.
	TAIP/NE
	Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama

	14.
	Lempų instaliavimas *
	Instaliuotas apšvietimas iš šonų, taip, kad nesudarytų šešėlio dirbant.
	TAIP/NE
	Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama

	15.
	Įeinančio oro srautas
	0.4 m/s – (paklaida ne daugiau nei ±8%, reguliuojama ribose 0,45-0,5)
	
	

	16.
	Garsinė signalizacija *
	Instaliuota garsinė signalizacija, kai laminaras nėra paruoštas darbui.
	TAIP/NE
	Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama

	17.
	Sauga
	Sauga turi atitikti EN 12469 sertifikato reikalavimus
	
	

	18.
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija *
	1. Naudojimo instrukcija lietuvių arba / ir anglų kalba.
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba / ir anglų kalba.
3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.	
	 TAIP/NE
	Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama

	19.
	Garantinis laikotarpis *
	1. Ne mažiau nei 24 mėn. (garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo perdavimo-priėmimo akto, kai Prekės pristatomos Pirkėjui, instaliuojamos ir apmokomas personalas, pasirašymo datos);
[bookmark: _Hlk220062281]2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra (aptarnavimas), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. 
Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
	 TAIP/NE
	Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama

	20.
	CE sertifikatas / EB deklaracija *
	Siūloma įranga privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatomomis prekėmis privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlytos prekės atitiks reikiamus standartus, bei prekių klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
	 TAIP/NE
	Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama

	21.
	Įrangos pristatymas, saugojimas Tiekėjo patalpose, instaliavimas ir garantinis aptarnavimas *
	Tiekėjas atsako už įrangos pristatymą, saugojimą Tiekėjo patalpose Sutartyje numatyta tvarka, instaliavimą ir tinkamą parengimą darbui kaip to reikalauja įrangos gamintojas.
Tiekėjas turi būti siūlomos technologinės įrangos prekių gamintojas arba turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą, arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. 
Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo Sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti Sutarties vykdymo metu iki instaliavimo pradžios. 

	 TAIP/NE
	Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama

	22.
	Personalo mokymai *
	Mokymai ≥ 3 darbuotojams. Mokymų trukmė ≥ 1 akademinė val.
Po mokymų pateikti aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą.
Mokymų tiksli data, laikas ir būdas turi būti iš anksto suderinti su Pirkėju. Mokymai vykdomi Pirkėjo patalpose.
	 TAIP/NE
	Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama. 



** Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus pvz., gamintojo prekės aprašymas, internetinė nuoroda į gamintojo psl. arba kiti lygiaverčiai dokumentai (tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar gamintojo parengtus siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus su vertimu į lietuvių ir/arba anglų kalbą, arba kitus lygiaverčius dokumentus.
 
4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI
4.1. Aplinkosauginiai kriterijai prekėms nurodyti pirkimo sąlygų priede Nr. 3 „Sutarties projektas“.
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