TSD-62, VPP-8495

Laparoskopinių kraujagyslinių instrumentų  techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Laparoskopinis kraujagyslinių spaustukų aplikatorius (klipsatorius) (kiekis 2 vnt.) | 1. Klipsatorius, Ø 12,5 ± 0,1 mm. 2. Daugkartinio naudojimo. 3. Darbinės dalies (koto) ilgis 350 ±1 mm. 4. Su praplovimo kanalu. 5. Rankena žiedinė, su papildoma atrama pirštams. 6. Darbinė dalis rotuoja 360° kampu aplink išilginę ašį ir papildomai rotuoja apie darbinę ašį. 7. Nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. 8. Skirtas naudoti su siūlomais laparoskopiniais kraujagysliniais spaustukais (2, 3, 4, 5 p.) (gamintojo ,,Aesculap“ kodas PL530R arba lygiavertis) |  |
| - 2. | Laparoskopinis kraujagyslinis spaustukas (kiekis 2 vnt.) | 1. Laikino užspaudimo atraumatinis spaustukas su De Bakey tipo dantukais. 2. Daugkartinio naudojimo. 3. Lenktos formos (curved) spaustuko geometrija. 4. Darbinės dalies (clip jaw) ilgis 45 ± 1 mm. 5. Užspaudimo jėga ≥ 2,94 N. 6. Skirtas veninėms kraujagyslėms. 7. Nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. 8. Spyruoklinis. 9. Naudojamas su siūlomu laparoskopiniu kraujagyslinių spaustukų aplikatoriumi (1 p.) (gamintojo ,,Aesculap“ kodas PL547S arba lygiavertis) |  |
| - 3. | Laparoskopinis kraujagyslinis spaustukas (kiekis 2 vnt.) | 1. Atraumatinis endovaskulinis (laparoskopinis) spaustukas („bulldog clip“), su De Bakey tipo dantukais (atraumatinė briauna). 2. Daugkartinio naudojimo. 3. Lenktos formos (curved) spaustuko geometrija. 4. Darbinės dalies (clip jaw) ilgis 25 ± 1 mm. 5. Užspaudimo jėga ≥ 2,45 N 6. Skirtas veninei ir vaskulinei kraujagyslių okliuzijai laparoskopinių procedūrų metu. 7. Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. 8. Naudojamas su siūlomu laparoskopiniu kraujagyslinių spaustukų aplikatoriumi (1 p.) (gamintojo ,,Aesculap“ kodas PL546S arba lygiavertis) |  |
| - 4. | Laparoskopinis kraujagyslinis spaustukas (kiekis 2 vnt.) | 1. Laikino užspaudimo atraumatinis spaustukas su De Bakey tipo dantukais. 2. Daugkartinio naudojimo. 3. Lenktos formos (curved) spaustuko geometrija. 4. Darbinės dalies (clip jaw) ilgis 25 ± 1 mm. 5. Užspaudimo jėga ≥ 3,43 N. 6. Skirtas arterijoms. 7. Nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. 8. Spyruoklinis. 9. Naudojamas su siūlomu laparoskopiniu kraujagyslinių spaustukų aplikatoriumi (1 p.) (gamintojo ,,Aesculap“ kodas PL548S arba lygiavertis) |  |
| - 5. | Laparoskopinis kraujagyslinis spaustukas (kiekis 2 vnt.) | 1. Laikino užspaudimo atraumatinis spaustukas su De Bakey tipo dantukais. 2. Daugkartinio naudojimo. 3. Lenktos formos (curved) spaustuko geometrija. 4. Darbinės dalies (clip jaw) ilgis 45 ± 1 mm. 5. Užspaudimo jėga ≥ 4,41 N. 6. Skirtas arterijoms. 7. Nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. 8. Spyruoklinis. 9. Naudojamas su siūlomu laparoskopiniu kraujagyslinių spaustukų aplikatoriumi (1 p.) (gamintojo ,,Aesculap“ kodas PL549S arba lygiavertis) |  |
| - 6. | Garantinis terminas | ≥ 12 mėnesių |  |
| - 7. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| - 8. | Kartu su prekėmis pateikiami dokumentai | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba. |  |
| - 9. | Prekių pristatymas | Prekių pristatymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |

Papildomas reikalavimas:

1.Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui/išbandymui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.

2. Lentelėje nurodytas firmos pavadinimas ir kataloginis numeris (kodas) jokios komercinės reikšmės neturi,  tik nurodo perkamos prekės technines charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį. Gali būti siūloma nurodyto gamintojo konkrečiu katalogo numeriu įvardinta prekė arba jai lygiavertis, atitinkantis lentelėje pateiktus reikalavimus, kitos firmos gaminys.