TSD-65, VPP-8393

Ultragarso aparato komplekto techninė specifikacija (kiekis 1 kompl.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sistemos konstrukcija | - Mobilus (pritaikytas transportuoti) ultragarsinis diagnostinis aparatas; - Sukomplektuotas su mobiliu stovu arba staliuku: - Su ≥ 4 ratukais; - Ne mažiau kaip 2 ratukai fiksuojami (su stabdžiais); - Mobilus stovas arba staliukas su specialia vieta (pvz., krepšiu) priedams laikyti arba stalčiumi monitoriaus priedams sudėti. - Yra stūmimo rankena; - Visa sistema (su akumuliatoriumi) sveria ne daugiau kaip 65 kg. |  |
| 2. | Daviklių jungtys | ≥ 2 aktyvios jungtys |  |
| 3. | Monitorius | - Visos ultragarso sistemos funkcijos valdomos pagrindiniame, lietimui jautriame ekrane, kuriame ir atvaizduojamas ultragarsinis vaizdas; - Ekrano įstrižainė: ≥ 21 colio; - Raiška: ≥ 1920×1080 pikselių; - Ekrane rodomas akumuliatoriaus (baterijos) įkrovimo lygis. |  |
| 4. | Vaizduojamo gylio diapazonas | ≥ 30 cm |  |
| 5. | Didžiausias kadrų dažnis | ≥ 400 kadrų/s |  |
| 6. | Didžiausia kadrų atminties talpa (angl. „cine memory“) | ≥ 10 000 kadrų |  |
| 7. | Sistemos paleidimo („užsikrovimo“) trukmė | - Pilnai išjungtos: ≤ 80 s; - Esančios parengties būsenoje (angl. „stand by“): ≤ 10 s. |  |
| 8. | Atliekami tyrimai | - Pilvo ertmės (organų) echoskopija; - Smulkių kūno dalių echoskopija; - Periferinių kraujagyslių echoskopija; - Nervinių struktūrų echoskopija. |  |
| 9. | Darbo režimai | - B arba 2D; - M; - Spalvinis dopleris; - Pulsinės bangos dopleris. |  |
| 10. | B arba 2D režimo dinaminis diapazonas | ≥ 180 dB |  |
| 11. | Pacientų duomenų ir vaizdų išsaugojimo galimybės | - Tyrimų duomenys yra išsaugomi aparato vidinėje atmintyje; - ≥ 256 GB talpos vidinis kietasis diskas; - Yra USB jungtis duomenų perkėlimui. |  |
| 12. | Pacientų duomenų administravimo sistema, jos funkcijos | - Paciento duomenų įvedimas; - Anksčiau įvesto paciento paieška ir duomenų peržiūra; - Tyrimo peržiūra. |  |
| 13. | Automatinis vaizdo parametrų optimizavimas | Aparatas turi automatinio vaizdo parametrų optimizavimo funkciją |  |
| 14. | Tyrimo ataskaitų spausdinimas išoriniu lazeriniu A4 formato spausdintuvu (spausdintuvą įtraukti į sistemos komplektaciją nereikalaujama) | Tyrimo ataskaitas galima atspausdinti išoriniu lazeriniu A4 formato spausdintuvu |  |
| 15. | Sistemos funkcionalumo praplėtimo ateityje galimybės | Galimi ≥ 2 iš žemiau išvardintų: - Ultragarsiniai tyrimai faziniu davikliu; - Nuolatinės bangos (CW) dopleris; - Audinių dopleris TDI arba lygiavertė funkcija; - Automatiniai išmetimo frakcijos (EF) skaičiavimai. |  |
| 16. | Maitinimo šaltinis | - Aparatas su vidiniu įkraunamu akumuliatoriumi (baterija); - Ličio jonų (arba lygiavertė) akumuliatorius (baterija); - Akumuliatorius (baterija) užtikrina ultragarsinio diagnostinio aparato autonominį maitinimą ≥ 90 minučių. |  |
| 17. | Baterijos įkrovimo trukmė | Akumuliatorius pilnai įkraunamas nuo 0% iki 100% ne ilgiau nei per 4 valandas |  |
| 18. | Komplektacija: |  |  |
| 18.1. | Konvekcinis daviklis (kiekis 1 vnt.) | - Didžiausias apžvalgos laukas ≥ 60°; - Elementų skaičius ≥ 128; - Skenavimo gylis ≥ 24 cm; - Dažnio diapazonas ne siauresnis kaip nuo 2 iki 5 MHz. |  |
| 18.2. | Linijinis daviklis (kiekis 1 vnt.) | - Apžvalgos lauko plotis ≥ 34 mm; - Elementų skaičius ≥ 128; - Skenavimo gylis ≥ 8 cm; - Dažnio diapazonas ne siauresnis kaip nuo 5 iki 10 MHz. |  |
| 18.3. | Akumuliatoriaus įkrovimo priedas /-ai | Į komplektaciją įtrauktas akumuliatoriaus įkrovimo laidas arba įkrovimo stotelė |  |
| 19. | Garantinis laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 20. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 21. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo / sumontavimo vietą, instaliavimo / sumontavimo, po instaliavimo / sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
| 22. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 23. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 24. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: - Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - Instaliavimo instrukcijos; - Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - Aptarnavimo instrukcijos; - Gedimų nustatymo instrukcijos; - Išardymo-surinkimo instrukcijos; - Atsarginių dalių katalogas; - Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - Derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); - Programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). |  |
| 25. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Perkamas tarpusavyje techniškai derinamas ultragarso aparato komplektas (ultragarso aparatas su priedais, būtinais užtikrinti įrangos funkcionalumą), todėl šis pirkimas į atskiras pirkimo dalis neskaidomas.

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

- Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas).