## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
MEDICININĖ ĮRANGA (NAUJAGIMIŲ APŠILDOMAS STALIUKAS 1VNT.; TIRPALŲ ŠILDYMO SPINTA 1VNT.;MECHANINĖ KONSOLĖ 2VNT.)
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
4. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
5. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | NAUJAGIMIŲ APŠILDOMAS STALIUKAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Siūloma reikšmė | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jeigu turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
1. | Naujagimių apšildomas staliukas
1.1. | Naujagimių apšildomas staliukas | 1 |  | vnt.
1.1.1. | Paskirtis – Naujagimių gaivinimui, gydymui bei slaugai
1.1.2. | Maitinimas ~ 230 V, 50 Hz elektros tinklas.
1.1.3. | Stalelio matmenys- Aukštis matuojant nuo grindų iki čiužinio paviršiaus ≤ 85 cm; ilgis ≤ 140 cm; plotis ≤ 80 cm.
1.1.4. | Čiužinio platforma: 1. Matmenys: 500 x 750 ± 50 mm. 2. Pavertimo laipsnis ne mažiau kaip 15° į abi puses (Trendelenburg / Anti-Trendelenburg padėtys).
1.1.5. | Konstrukcija:1. Aplink lovelės perimetrą įrengti apsauginiai, nulenkiami bortai (aukštis 13 ± 2 cm). 2. Stalelio pagrindas su 4 ratukais, visi su užspaudžiamais stabdžiais. 3. Po lovelės pagrindu integruotas dvigubas stalčius ir rentgeno kasetės laikiklis.
1.1.6. | Šildymo sistema: 1.Stalelio stove integruotas spindulinis šildytuvas su ne mažiau kaip 2 šilumos šaltiniais.2. Maksimalus šilumos atidavimas veikiant 100% pajėgumu ≥ 30 mW/cm².
1.1.7. | Šildymo režimai: 1. Automatinis galingumo reguliavimas priklausomai nuo lovelės čiužinio pavertimo kampo. 2. Paciento vietos pašildymo „laukimo“ režimas (Prewarm). 3. Rankinis šildymo intensyvumo reguliavimas 10–100 % diapazone.
1.1.8. | Temperatūros kontrolė: 1. Odos temperatūros nustatymo diapazonas ne siauresnis kaip 34–38,0 ± 0.5 ºC2. Naudojami 2 temperatūriniai davikliai centrinės ir periferinės odos temperatūros matavimams.
1.1.9. | Gaivinimo modulis ir slėgio valdymas: 1. Integruotas dujų mikseris: reguliuojama O2 koncentracija 21–100 % ribose. 2. Dujų srauto dozatorius: 0–15 l/min diapazone.3. Nustatomas pikinis slėgis įkvėpimo metu (PIP) ne siauresnėse kaip 0–40 cm H2O ribose. 4. Integruotas slėgio kvėpavimo takuose manometras.
1.1.10. | Atsiurbimo sistema: 1. Integruota stalelio stove, su slėgio manometru. 2. Reguliuojamas vakuumo lygis ne siauresnėse kaip 0–150 mmHg ribose.
1.1.11. | Valdymo ekranas. 1. Integruotas spalvotas lietimui jautrus ekranas su valdymo ratuku.2. Ekrane rodoma: temperatūra (skaitmenimis ir kreivėmis), šildymo intensyvumas %, pavertimo kampas laipsniais, APGAR laikmatis, chronometras, paciento duomenys.
1.1.12. | Duomenų saugojimas. Vidinė atmintis: galimybė išsaugoti ne mažiau kaip 7 parų trukmės grafinę informaciją (temperatūros, šildytuvo nustatymų ir įvykių duomenis).
1.1.13. | Jungtys/ Duomenų perdavimo jungtys: ≥ 1 vnt. USB ir ≥ 1 vnt. RJ-45.
1.1.14. | Apšvietimas. Integruotas apšvietimas, intensyvumas reguliuojamas ne mažiau kaip 3 lygiais.
1.1.15. | Komplektacija. 1. Daugkartinio naudojimo čiužinukas (1 vnt.); 2. vienkartiniai kvėpavimo kontūrai su PEEP ir dažnio reguliavimu (≥ 25 vnt.);3. Sekreto surinkimo indas (20 vnt.) su laikikliu; 4. Odos ir periferinės odos temperatūros davikliai (po 5 vnt.); 5. Medicininių dujų žarnelės O2 ir orui (po 1 vnt.).
1.1.16. | Garantija. Ne mažiau 24 mėn. nuo įrangos perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
1.1.17. | Dokumentacija. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba, serviso dokumentacija, gamintojo įgaliojimas įdiegti ir aptarnauti įrangą
1.1.18. | Garantija ≥ 36 mėn.(Taip/Ne)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
2. DALIS | TIRPALŲ ŠILDYMO SPINTA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Siūloma reikšmė | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jeigu turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
2. | Tirpalų šildymo spinta
2.1. | Tirpalų šildymo spinta | 1 |  | vnt
2.1.1. | Šildymo spintos paskirtis : Infuzinių tirpalų, skysčių, ranksluosčių, gelio paklotų šildymui
2.1.2. | Šildymo spintos talpa 400 l ±35 l
2.1.3. | Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno, vidus izoliuotas temperatūrai nelaidžia ir nedegia / ugniai atsparia medžiaga
2.1.4. | Kaitinimo elemento galingumas :1000W ± 200 W
2.1.5. | Spintos durelės permatomos: Dvigubo stiklo
2.1.6. | Oro temperatūros nustatymo diapazonas: Nuo 35°C iki 50°C, ne siauresnis. Temperatūros keitimo žingsnis 1°C.
2.1.7. | Vizualinė indikacija perkaitus: būtina
2.1.8. | Vidiniai stalčiai ir lentynėlės: Atstumas tarp lentynėlių ne mažiau nei 10cm. Atstumas tarp lentynėlių gali būti reguliuojamas (keičiama lentynėlės padėtis).
2.1.9. | Maksimali lentynos arba stalčiuko apkrova : Ne mažiau 20 kg ± 0,5 kg
2.1.10. | Aiškiai matomos temperatūros reikšmės LED ekrane. Galimybė reguliuoti temperatūrą: būtina
2.1.11. | Šildymo spinta su 1 stalčiuku ir 3 lentynom arba su ne mažiau nei 4 lentynomis
2.1.12. | Temperatūros matavimo tikslumas : Ne blogiau 2°C
2.1.13. | Žymėjimas CE ženklinimu: būtinas s (kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją).
2.1.14. | Garantinis laikotarpis: Ne mažiau 24 mėnesiai
2.1.15. | Talpa didesnė nei 390 litrų(Taip/Ne)
2.1.16. | Spintos vidinis gylis 50 cm ir daugiau ir vidinis plotis 50 cm ir daugiau(Taip/Ne)
2.1.17. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis ≥ 36 mėnesiai(Taip/Ne)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
3. DALIS | MECHANINĖ (ARKINĖ) KONSOLĖ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Siūloma reikšmė | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jeigu turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
3. | Mechaninė (arkinė) konsolė
3.1. | Mechaninė (arkinė) konsolė | 2 |  | vnt
3.1.1. | Veikimo principas: Krūtinės ląstos kompresija (paspaudimai) su aktyvia dekompresija (krūtinės pakėlimas).
3.1.2. | Dekompresijų atlikimo principas: Dekompresija atliekama griebtuvu (vakuuminiu) po kiekvienos kompresijos. Suaugusiems ir vaikams naudojamas tas pats vakuuminis griebtuvas.
3.1.3. | Kompresijų gylis diapazone: Ne mažiau kaip 5 cm, bet ne daugiau kaip 6 cm (pagal LR gaivinimo algoritmą)
3.1.4. | Kompresijos / dekompresijos ciklas: 50% ± 5%Galimi pacientai:a) Neribotas pacientų svoris;b) Krūtinės ląstos dydis ≥ 30cm (maksimalus atstumas tarp paspaudėjo griebtuvo ir nugarinės lentos).
3.1.5. | Kompresijų greičio nustatymo ribos: Paspaudimų greitis nustatomas pasirinktinai 100, 110 ir 120 k/min +/- 4 k/min (pagal LR gaivinimo algoritmą). Galimybė pakeisti paspaudimų dažnį kompresijų metu.
3.1.6. | Pagrindiniai reguliuojami parametrai:a) kompresijos su ventiliavimo pauze 30:2 (30 kompresijų ir 2 įpūtimai). Ventiliavimo pauzė nustatoma diapazone nuo 3s iki 5 s su garsiniais signalais kas 30 paspaudimų;b) pastovios kompresijos režimas. Ventiliavimo pauzė nustatoma diapazone nuo 1 s iki 1,5 s garsiniais signalais kas 6 s arba 10 k/min nesinchronizuotam ventiliavimui, kai pacientas yra intubuotas; c) pauzės režimas – kompresijos neatliekamos.d) krūtinės ląstos dekopresija oro įpūtimo (ventiliavimo) metu - paspaudėjo griebtuvas pakyla ne mažiau kaip 1cm virš krūtinės ląstos paviršiaus.
3.1.7. | Sistemos pritaikymas pacientui, stabilizavimas gaivinimo ir transportavimo metu:a) Plokščia nugarinė lenta, neturinti aštrių kampų, pakišama po gulinčio paciento nugara. Storis ne daugiau 1,5 cm;b) paciento stabilizavimo diržas, prilaikantis gaivinimo sistemą prie paciento;c) paciento fiksavimo diržai rankų pritvirtinimui prie aparato korpuso, saugiam transportavimui
3.1.8. | Darbinės aplinkos sąlygos ir atsparumas išoriniams veiksniams:a) temperatūra diapazone ≥ (0° ± 40°) C;b) santykinė drėgmė diapazone ≥ (5% - 98%); c) IP ≥ 43.
3.1.9. | Saugojimo ir transportavimo krepšysKieto korpuso krepšys skirtas aparato ir jo priedų saugojimui. Lengvai valomas, pagamintas iš polikarbonato.
3.1.10. | Akumuliatorių įkroviklis integruotas aparate: Būtina. Prietaisas pastoviai kraunamas neišimtas iš krepšio, pro krepšyje esančią įkrovimo laido angą.
3.1.11. | Akumuliatorių savybės:a) pakraunamas ličio jonų polimerų arba analogiškas akumuliatorius. b) galimybė greitai pakeisti akumuliatorių rankomis, nenaudojant įrankių. c) minimalus veikimo laikas ≥ 40 min.
3.1.12. | Akumuliatoriaus indikatoriusIndikatorius rodantis akumuliatoriaus pakrovimo lygį. Įkrovimo lygį galima matyti pro saugojimo ir transportavimo krepšyje esantį skaidrų „langelį“.
3.1.13. | Savitikros sistema:Automatinė patikros sistema (self-test) kiekvieno įjungimo metu patikrina ir informuoja esant gedimui.
3.1.14. | Garsinė aliarmo sistema: Informuoja apie ventiliavimo pauzę, per mažą pacientą, sisteminį gedimą, akumuliatoriaus įkrovimo lygį ir akumuliatoriaus išsikrovimą.
3.1.15. | Duomenų perdavimas į kompiuterį bevieliu būdu ir ataskaitos generavimas:a) WiFi arba bluetooth gaivinimo ir techninių duomenų perdavimas į elektroninį paštą.b) Pdf ataskaitos generavimas su paspaudimų laiko, greičio, trukmės, paspaudimų skaičiaus, nutrauktų paspaudimų ilgesnių nei 10s skaičiumi.
3.1.16. | Prietaiso svoris: Svoris su baterija (be papildomų diržų ir kitų priedų) ne daugiau 8 kg.
3.1.17. | Komplektuojami priedai:1. Gaivinimo sistemos nešiojimo krepšys – 1 vnt.2. Akumuliatoriai – 2 vnt.3. Maitinimo šaltinis 230V.
3.1.18. | Žymėjimas CE ženklu:Būtina: Siūloma prekė turi būti ženklinta CE pagal medicinos priemonių (prietaisų) saugos techninį reglamentą, būtina kartu su pasiūlymu konkursui pateikti saugą įrodančius dokumentus, originalo ir patvirtintą vertimą į lietuvių kalbą.
3.1.19. | Garantinis laikotarpis sistemai ir jos dalims - ne mažiau 24 mėnesių
3.1.20. | Garantija ≥ 36 mėn.(Taip/Ne)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Dokumentai reikalaujami pirkimo sąlygų priede "Kokybės kriterijai ir jų vertinimas"
5 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
5178 2026-01-27 19:48:15