Specialiųjų Pirkimo sąlygų 10 priedas

„Prekių techniniai duomenys“

Perkamo objekto privalomieji techniniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai - būtinos charakteristikos ir reikalavimai |  |  | Prekės/įrangos pavadinimas ir rodiklių reikšmės (įvardinant tikslius įrangos/prekių gamintojų ir įrangos/prekių modelių pavadinimus bei rodiklių reikšmes) Pastaba: apsiribojimas vien įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Gamintojas ir modelis |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Povandeninio masažo vonia su integruota hidromasažo ir perlinio masažo sistemomis, techniniai duomenys: |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Naudinga vonios talpa ne mažiau 350 litrų, maksimali talpa 460 litrų |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Išoriniai matmenys, mm (I, P, A) ne daugiau 2465x1000x1070 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Vandens slėgis žarnoje tolygiai reguliuojamas ribose ne mažiau 1,0 – 4,0 bar |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | Elektroninis laikmatis ribose ne mažiau 1-30 min. |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. | Vandens srautas žarnoje papildomai pamaišomas oro srautu |  |  |  |  |  |
| 1.2.6. | Vonia turi būti komplektuojama su povandeninio masažo žarna, dušo komplektu, paduodamo į vonią ir vonioje esančio vandens termometru, manometru slėgiui masažinėje žarnoje matuoti, dviejų pakopų laipteliais, pagalvėle paciento galvai |  |  |  |  |  |
| 1.2.7. | Galimybė pasirinkti spalvą |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Integruota hidromasažo sistema, ne mažiau 3 masažo zonos: |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Vandens purkštukai: ne mažiau 10 vidutinių hidromasažo ir ne mažiau 22 mažesnių mikromasažo, reguliuojamas intensyvumas |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Vandens purkštukai nerūdijančio plieno |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. | Nuolatinis ir pulsuojantis masažo režimai |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. | Vandens purkštukų praplovimo funkcija |  |  |  |  |  |
| 1.3.5. | Siurblio įjungimo apsauga, kai vonioje nėra vandens |  |  |  |  |  |
| 1.3.6. | Zoninis masažas |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Integruota perlinio masažo sistema, ne mažiau 4 masažo zonų |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Vonios dugne įmontuota ne mažiau 24 nerūdijančio plieno oro purkštukai; oro padavimo skylučių ne mažiau 408 (4 masažo zonos) |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. | Atskiras kiekvienos masažo zonos intensyvumo reguliavimas |  |  |  |  |  |
| 1.4.3. | Automatinis oro masažo sistemos džiovinimas |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Maitinimas ne mažiau 400V/3 fazės, 50Hz elektros tinklas |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Garantija ne mažiau 24 mėn., atsarginių dalių tiekimas (pagal poreikį) |  |  |  |  |  |
| 1.7. | CE sertifikatas arba EB atitikties deklaracija |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Įrenginio naudojimo instrukcija ir įrenginio priežiūros dokumentacija – lietuvių kalba |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Prekės pagaminimo data |  |  |  |  |  |
| (Tiekėjas arba jo įgaliotas asmuo) |  |  |  | (parašas) |  |  | (vardas, pavardė) |