# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Ciklofotokoaguliacijos lazeris

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, prekės parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paskirtis | Transsklerinės ciklofotokoaguliacijos oftalmologinis lazeris, skirtas glaukomos gydymui |  |
| 2 | Lazerio tipas | Kieto kūno (arba lygiavertis) |  |
| 3 | Darbinės šviesos bangos ilgis | 810 ± 5 nm |  |
| 4 | Lazerio aušinimo tipas | Peltjė efektu (arba lygiaverčiu termoelektriniu principu) |  |
| 5 | Maksimali lazerio galia ties audiniu | Ne mažiau 3 W |  |
| 6 | Emisijos režimai | - Pavienių impulsų režimas; - Pasikartojančių impulsų režimas; - Nepertraukiamas režimas; - Žymėjimo režimas; - Ikislenkstinis režimas. |  |
| 7 | Impulso trukmė | 0,01 s |  |
| 8 | Intervalas tarp impulsų | Ne siauresniame diapazone kaip 0,1 – 0,7 s |  |
| 9 | Sublimacinio režimo darbo ciklas | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 5% iki 35% |  |
| 10 | Nusitaikymo spindulio bangos ilgis | 635 - 650 nm |  |
| 11 | Valdymo panelė | Su prisilietimu valdomu spalvotu, reguliuojamo kontrasto ekranu. |  |
| 12 | Lazerio naudojimas tinklainės gydymui komplekte su įvairiomis lazerio spindulio perdavimo sistemomis | Būtina galimybė prijungti plyšinę lempą, lazerinį netiesioginio vaizdo oftalmoskopą, endozondus |  |
| 13 | Ciklofotokoaguliacijos zondai | Būtina galimybė su tais pačiais zondais atlikti tiek ikislenkstinę (subciklo), tiek termociklo gydymo procedūras. Komplekte 30 vnt. |  |
| 14 | Valdymo pedalas | 1 vnt. |  |
| 15 | Apsauginiai akiniai | 2 vnt. |  |
| 17 | Maitinimo šaltinis | 230V, 50 Hz elektros tinklas |  |
| 18 | CE ženklinimas | Būtinas. Pateikti sertifikato kopiją. |  |
| 19 | Garantija | Ne mažiau 36 mėn. |  |